## Page de garde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
MARCHE N° 2024-102 Objet : Acquisition d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse fonctionnant sous hydrogène, ainsi que fournitures et prestations associées pour l'Université de Bordeaux
ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE 1 composée de 2 onglets A remettre par le candidat sous format Excel modifiable et PDF
Exigences techniques et/ou fonctionnelles

## Grille de réponse_SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2024-102 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Fournir un chromatographe en phase gazeuse travaillant sous gaz vecteur Hydrogène, équipé d'un injecteur split/splitless couplé à un détecteur par spectrométrie de masse (GC-MS) de type quadrupole avec une source d’ionisation du type impact électronique optimisé pour l'utilisation sous hydrogène et d'un générateur d’hydrogène associé
F1-1-1 | Le chromatographe en phase gazeuse doit avoir une reproductibilité des temps de rétention < 0,008 % ou < 0,0008 minutes et une reproductibilité de la surface < 0,5% RSD. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-2 | Le chromatographe doit idéalement disposer d'un écran tactile de 7 pouces permettant l'accès en temps réel à l'état, à la configuration et aux informations sur le circuit de l'instrument. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-3 | Le chromatographe présentera des possibilités de configuration étendues permettant d'installer et d'utiliser en même temps jusqu'à deux injecteurs. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-4 | La plage de température de fonctionnement doit être comprise entre +4 °C à +450°C, la résolution de consigne de température de 0.1°C, la vitesse de montée en température de 120°C/min et le refroidissement du four pour une température ambiante de 22°C de 450°C à 50°C en 4 minutes. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-5 | Un protocole de diagnostic de l'état de l'appareil pour une bonne évaluation des performances est prévu ainsi qu'une aide au suivi des maintenances | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-6 | Un capteur d'Hydrogène est présent à l'intérieur du four pour travailler en sécurité | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-7 | Le spectromètre en phase gazeuse travaillera sous Hydrogène en étant alimenté par un générateur fourni et ne nécessitera aucune utilisation de gaz en bouteilles ni d'autres générateurs. | A confirmer et détailler par le candidat. |  | 1
F1-1-8 | Le générateur d'Hydrogène utilisera une cellule électrolytique HT PEM pour produire de l'hydrogène pur à 99.9999% avec de l'Oxygène <1ppm à partir d'eau déminéralisée | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-9 | Le générateur d'Hydrogène devra délivrer un débit de 200 Nml/min et une pression de sortie comprise entre 2 et 8 bar. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-10 | Le générateur d'Hydrogène sera équipé d'un réservoir d'eau amovible pour faciliter le nettoyage et le remplissage d’eau | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-11 | Le détecteur par spectrométrie de masse comportera une source conçue et optimisé (minimisation de la perte de sensibilité, réduction du bruit de fond et des anomalies spectrales associées à l'hydrogène gazeux) pour travailler spécifiquement sous gaz vecteur hydrogène. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-13 | Le spectromètre de masse couplé au Chromatogrpahe en phase gazeuse devra pouvoir travailler en impact éléctronique à 70 eV | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-14 | Il sera appréciable que le spectromètre de masse puisse être upgradée dans l'avenir vers plus de sensibilité | Le candidat indiquera si le dispositif proposé peut faire l'objet d'optimisation futur. |  | 2
F1-1-15 | Le MS comportera une mesure du vide visible sur l'interface du PC | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-16 | Le MS comportera 2 filaments interchangeables via le logiciel | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-17 | Le MS utilisera une pompe turbomoléculaire fournie | A confirmer et détailler par le candidat. |  | 1
F1-2 | Matériel et Logiciels nécessaires au pilotage de l'ensemble du dispositif
F1-2-1 | Founir un PC permettant l'utilisation du logiciel adapté pour le pilotage et l'acquisition des données. | A confirmer par le candidat. L'ordinateur disposera des spécifications techniques suffisantes afin d'assurer un traitement informatique confortable et un stockage des données sur le long terme. L'ordinateur devra être configurable pour respecter les directives SSI du laboratoire et sera fourni avec écran, clavier et connectiques necessaires. Cette prestation sera chiffrée dans l'onglet prix |  | 1
F1-2-2 | Fournir une suite logicielle complète pour le pilotage du passeur automatique, du GC et du MS et permettant le réglage des masses (tuning), l'acquisition, la quantification | A confirmer et détailler par le candidat la suite logicielle devra etre la plus conviviale possible |  | 1
F1-2-3 | Fournir une suite s'exécutant sous Windows 10 | A confirmer par le candidat |  | 1
F1-2-4 | Le logiciel doit être capable de générer des bibliothèques de spectres pour alimenter une banque explotable lors du retraitement des données et exportable sur tableur type Microsoft Excel ou équivalent | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-5 | Fournir des licences aditionnelles pour le retraitement des données | A confirmer et détailler le type de licence par le candidat, Au minimum 2 licences additionnelles sont attendus Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans l'onglet prix |  | 1
F1-2-6 | Le logiciel doit pouvoir être réinstallé sur un autre PC équivalent sans intervention extérieure | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-3 | Prérequis et contre-indications
F1-3-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-3-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4 | Respecter les normes en vigueur
F1-4-1 | Ils est attendu que le dispositif respecte l'alimentation 230V – 50Hz (Norme électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant, |  | 1
F1-5 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-5-1 | Un passeur automatique pour vials 2 mL (injection liquide) comportant au minimum 150 positions avec plusieurs racks amovibles et permettant l'utilisation de seringues 10 uL et de flacons à solvants" | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-5-2 | Il est souhaité la présence d'un système déflecteur d'évacuation de la chaleur du four raccordable à un conduit d'évacuation | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-5-3 | Fourniture d'une colonne type DB-23 (20m 0.18mm i.d., 0.20µm) ou équivalente | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-5-4 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite et à chiffrer dans l'onglet prix si necessaire. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-6 | Licence
F1-6-1 | Déterminer le nombre et le type de licences fournies pour au moins un (1) poste de travail pour le pilotage et deux (2) postes pour le retraitement des données. Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | Préciser le type de licence - Si nécessaire préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence'- |  | 2
F2 | Assurer la livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, installation et mise en ordre de marche sur le site, à compter de la notification du marché : Laboratoire de Biogenèse Membranaire, 71, Avenue Edouard Bourlaux, 33140 Villenave d’Ornon | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés ou semaine ouvrés) à compter de la notification du marché. Précisez les moyens humains et techniques prévus pour l'installation |  | 2
F2-1-2 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche le dispositif | Le candidat précisera durée, modalité, support… La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord express de l'université |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de un (1) an : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) | Le candidat précisera : durée, conditions et niveaux d'engagement. |  | 1
F3-1-2 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | 'Préciser les modalités, conditions de mise à jour et les niveaux d'engagement |  | 2
F3-1-3 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F3-1-5 | Assurer la garantie de disponibilité des pièces détachées | 'Le candidat précisera notamment comment et pendant combien de temps, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F3-1-6 | Il est souhaité que le dispositif soit compatible avec les autres appareils du laboratoire | L’ensemble du parc d’instrument est indiqué sur le site internet du laboratoire : https://www.biomemb.cnrs.fr/plateforme-lipidomique/ |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F3-2 | SAV
F3-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | - |  | 2
F3-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | -
F3-2-3 | Taille de la structure en France | -
F3-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F3-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F3-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F3-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F3-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F4 | Mesures en faveur du développement durable
F4-1 | Préciser la consommation énergétique journalière en KWh des équipements électriques "allumé" hors activité | - |  | 2
F4-2 | Préciser la consommation énergétique journalière maximale en KWh des équipements électriques lorsque ceux-ci sont en pleine activité | - |  | 2
F4-3 | Fourniture d'équipements éléctronique labélisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F4-4 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. |  | 2
F4-5 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F4-6 | Le candidat exposera les mesures concrètes qu'il met en œuvre actuellement pour promouvoir le développement durable. | Cela peut inclure, sans s'y limiter : des indicateurs de suivi et des objectifs mesurables, les actions visant à réduire l'empreinte environnementale des équipements et du transport, à favoriser l'économie circulaire, à promouvoir l'efficacité énergétique, à minimiser les déchets électroniques, à encourager l'utilisation de matériaux recyclables, à soutenir l'insertion professionnelle ou à favoriser des pratiques sociales responsables. |  | 2
F5 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F5-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquate et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche. Le candidat précisera les recommandations de maintenance préventive et corrective à assurer et les protocoles de vérification des équipements et les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur le cas échéant, |  | 1
F5-2 | Proposer une formation complémentaire sur site | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la demande. |  | 1
F5-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations ) | - |  | 1
F5-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support, pièces d'usure |  | 1
A …………………………………………………., le ……………………………………20xx
Signature

## Prix_SB
Marché n° 2024-102 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques des colonnes en orange doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Décomposition détaillée des prix à faire apparaitre
Designation | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Prix unitaire €HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre du candidat et à sa valorisation | Total €HT
Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles
Matériel, y compris garantie de base (à préciser par le candidat, lignes à ajouter si nécessaire)
0
0
0
0
Logiciel et licence, y compris clé d'installation d'activation) (à préciser par le candidat, lignes à ajouter si nécessaire)
0
Connectique (à préciser par le candidat, lignes à ajouter si nécessaire)
0
Livraison | [6 empty] | 0
Installation et mise en ordre de marche sur le site | [6 empty] | 0
Formation initiale | [6 empty] | 0
Formation complémentaire | [6 empty] | 0
Documentation technique | [6 empty] | 0
TOTAL FORFAITAIRE prestation de base | [6 empty] | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………20xx
Signature