Procédure 25.14.002 LOT 2 : FOURNITURE D’UN BANC HAUTE PRESSION POUR LA COMBUSTION DE L’HYDROGENE (PROJET ERC HYROPE) POUR LE COMPTE DE L’IMFT-CNRS

ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) n°23013 CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT) LOT 2

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du candidat et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché.

Mode d’emploi :

La colonne « Réponse du candidat » est à compléter.

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer la conformité de l’offre ainsi que sa qualité au regard des critères énoncés dans la lettre de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le candidat peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète pourra être considérée comme une absence d’engagements du candidat sur l’item concerné et pourra pénaliser la note attribuée à son offre.

Identification de l’opérateur économique

Nom commercial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse électronique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Votre offre ci-dessous correspond t’elle à :

# ☐offre de base

# ☐offre variante (agencement des éléments constitutifs du banc (cf. article 8.4 du CCTP n° 25013_LOT 2 BANC ERC HYROPE))

| N° de l’article du CCTP 23013 concerné | Délai global d’exécution | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 4 | Quel est le délai global d’exécution sur lequel vous vous engagez (délai contractuel) ? | Délai global d’exécution : …………….. Délai d’exécution de la phase n° 1 : Etude de conception : …………….. Délai d’exécuiton de la phase n° 2 Fabrication du banc et de son chassis : ……………. Délai d’exécution de la phase n° 3 Livraison, mise en service, réalisation des opérations de vérification sur site de l’IMFT-CNRS, formation à l’utilisation du banc à combustion et de son châssis : ……………. |
|  | Le Règlement de la consultation n° 25010 en son article II prévoit d’une part que le candidat peut remettre une offre pour un lot ou tous les lots, et d’autre part la consultation ne prévoit pas un nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même candidat. Dans le cas où vous candidatez aux deux (2) lots, veuillez présenter l’organisation mise en place pour respecter les délais sur lesquels vous vous engagez pour chaque lot |  |

| Réf articles du CCTP 23013 | Modalités d’installation | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| article 7 | Installation de l’équipement (banc d’essai et son châssis) conformément aux spécificités de la salle dédiée à l’IMFT. | Le candidat doit démontrer que l’équipement fourni est bien compatible avec la salle dédiée : |

| Réf articles du CCTP 23013 | Fonctionnalités générales du banc | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| article 8.1 | Pression absolue de fonctionnement : Le banc d’essai doit pouvoir être opéré à pression atmosphérique, c’est-à-dire 1 bar. Quant à la pression maximale de fonctionnement, elle doit pouvoir atteindre au minimum 10 bar. | Réponse du candidat sur la pression : |
| article 8.2 | Puissance thermique : Le banc d’essai doit pouvoir atteindre une puissance thermique d’au moins 300 kW à la pression maximale. Ceci correspond à un débit maximum d’hydrogène de 2.5 g/s. Concernant la puissance thermique minimale, le banc d’essai doit pouvoir descendre à 30 kW ou moins. - Si la pression maximale ne peut pas être atteinte à la plus faible puissance, le candidat doit préciser la valeur atteinte. Un fonctionnement en régime permanent, c’est-à-dire sans limite de temps, à pression et puissance maximale est demandé. - En cas de limitations, la durée de fonctionnement dans ce régime devra être précisée par le candidat | Réponse du candidat sur la puissance thermique. |
| Article 8.3 | Accès optique : Le banc d’essai doit permettre une observation directe de la zone de combustion. Un accès optique dans les gammes visible et UV doit être garanti dans une zone incluant la flamme, dans 3 ou 4 directions transverses à l’écoulement pour permettre la mise en œuvre de diagnostics laser | Réponse du candidat sur l’accès optique : |
| Articles 8.4 et 8.6 | Eléments constitutifs du banc Conception modulaire : Les éléments composant la veine d’essai doivent être conçus en plusieurs sections interchangeables, par exemple pour permettre la mise en œuvre de diagnostics différents (avec ou sans micros), ou bien pour remplacer une chambre avec accès optique par une autre avec des parois métalliques et des piquages pour prélèvement de gaz. Il est d’autre part nécessaire de pouvoir changer la longueur de la chambre de combustion afin de faire varier les modes propres acoustiques. | Le candidat fournit un (1) schéma de principe de l’équipement banc d’essai et son châssis. (hors PSE). Dans le cas où le candidat répond à la Prestation Supplémentaire Eventuelle n° 1 « Forçage acoustique » et/ou Prestation supplémentaire Eventuelle n°2 « Préchauffage de l’air » et/ou Prestation supplémentaire Eventuelle n°3 « Système de contrôle du banc », en plus du plan de base, le candidat fournit un schéma de principe de l’équipement avec l’intégration de la ou les PSE. Variante autorisée : La variante à l’initiative du candidat est autorisée sur le point suivant : - agencement des éléments constitutifs du banc (cf. article 8.4 du CCTP n° 25013_LOT 2 BANC ERC HYROPE) |
| Article 8.5 | Le candidat détaille la méthodologie pour garantie un démontage rapide et sans risques : la méthodologie doit garantir des réparations rapides et faciles. Article 8.5 Montage et démontage du CCTP : « Les études qui seront menées sur le banc d’essai nécessitent un changement fréquent des injecteurs et une flexibilité dans la mise en œuvre des diagnostics (microphones, thermocouples, etc.). L’enceinte et la veine doivent donc être conçues pour être facilement et régulièrement montées / démontées sans risque afin de réaliser ces opérations. Il serait souhaitable qu’un changement d’injecteur puisse être effectué par une personne seule en une demi-journée ». |  |

| Réf articles du CCTP 23013 | Spécificités détaillées du banc et de son châssis | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 9.1 | Veine d’essai : La veine est l’endroit où circulent les gaz destinés à brûler. Elle est constituée de trois sections, de l’amont vers l’aval : un plenum où sont admis les gaz frais (combustibles et air), une interface pour adapter un injecteur (typiquement un swirler) et une chambre de combustion où se stabilise la flamme. Ces sections doivent être modulaires, c’est-à-dire être interchangeables. La veine doit être de section carrée avec une dimension interne de 8 à 12 cm, pour le plenum et la chambre de combustion. Le plenum doit avoir une longueur d’au moins 15 cm et la chambre de combustion jusqu’à 25 cm. | Réponse du candidat sur la veine d’essai : |
| Article 9.1.1 | Plenum : C’est la première section de la veine d’essai où sont injectés les gaz frais (combustibles et air). Selon les configurations, les gaz pourront être mélangés ou maintenus séparés jusqu’à l’injecteur. Le plenum doit pouvoir être équipé d’au moins un capteur de pression, deux capteurs de température (thermocouples) et deux capteurs de pression dynamique (e.g. microphones). Le plenum pourra être en légère surpression par rapport à la chambre de combustion à cause de la perte de charge dans l’injecteur. Le dimensionnement doit permettre une perte de charge entre 15 et 20%. | Réponse du candidat sur le plenum : |
| Article 9.1.2 | Interface injecteur : Cette section de la veine d’essai est située en aval du plenum et permet l’installation de l’injecteur. Les injecteurs caractéristiques sont des swirlers d’une dizaine de centimètres de longueur et 5 cm de hauteur/largeur. Le plan aval de l’interface sert de fond de chambre de combustion. Cette partie doit être modulaire, par exemple pour permettre la présence de trous de dilution laissant passer de l’air. Cet air pourra être issu du plenum ou d’une injection séparée. | Réponse du candidat sur l’interface injecteur : |
| Article 9.1.3 | Chambre de combustion : La chambre de combustion est en aval de l’interface injecteur et c’est la zone où se stabilise la flamme. Elle doit être munie d’accès optique alignés avec ceux de l’enceinte et permettant de visualiser la flamme selon 3 ou 4 des axes principaux. Cet accès doit être compatible avec les gammes visible et UV La chambre de combustion doit pouvoir être équipée d’au moins deux capteurs de température (thermocouples) et quatre capteurs de pression dynamique (microphones). La chambre de combustion doit pouvoir fonctionner en régime permanent jusqu’à une richesse ϕ0,6 correspondant à une température adiabatique de fin de combustion Tad1600 K dans les gaz brûlés. Il serait souhaitable de pouvoir fonctionner à la stœchiométrie, c’est-à-dire ϕ1 pendant au moins une dizaine minutes. Dans ces conditions la température adiabatique de fin de combustion est environ Tad2400 K. Il est nécessaire de pouvoir tester des chambres de combustion de longueurs différentes. Par exemple soit - En remplaçant la chambre longue par une chambre plus courte et en rajoutant au plenum une section correspondant au différentiel de longueur. - Ou en concevant une interface sur laquelle l’injecteur est monté de sortes qu’elle coulisse longitudinalement dans la chambre de combustion et que la distance entre l’injecteur et la sortie de la chambre de combustion varie. - Ou autre solution équivalente. | Réponse du candidat sur la chambre de combustion : Le candidat doit préciser notamment le domaine de fonctionnement en termes de puissance thermique, richesse, pression et température des gaz brulés |
| Article 9.1.4 | Enceinte : L’enceinte a deux fonctions principales : - Le contrôle de la pression, - Le refroidissement de la veine d’essai, en particulier la chambre de combustion. Ces fonctions sont assurées par une circulation d’air issue du réseau d’air comprimé disponible dans la salle d’essai. La pression dans la veine d’essai doit être très proche de celle à l’intérieur de l’enceinte. - Le candidat doit détailler par quel moyen ceci est garanti (asservissement, alarme etc). Il faut garantir que l’utilisateur ne puisse pas générer une différence de pression trop importante entre l’enceinte et la veine, pouvant mener à des fuites ou une rupture mécanique. L’enceinte doit être munie d’accès optique alignés avec ceux de la chambre de combustion et permettant de visualiser la flamme selon 3 ou 4 des axes principaux. Cet accès doit être compatible avec les gammes visible et UV L’enceinte peut être équipée d’accès optiques permettant une inspection visuelle de la veine (par exemple vérification des branchements, position des câbles, etc.). | Réponse du candidat sur l’enceinte : |
| Article 9.1.5 | Châssis : L’enceinte sera positionnée sur un châssis assurant sa stabilité, l’atténuation des vibrations, la sécurité en fonctionnement et permettant les opérations de montage et démontage associées aux diverses opérations sur la veine d’essai. Les opérations peuvent comprendre le changement d’un injecteur, l’installation de capteurs (température, pression), le nettoyage des hublots ou le changement d’un module (plenum, chambre de combustion, forçage acoustique, etc.). Le châssis ne doit pas gêner l’installation des diagnostics optiques en face des hublots. Concernant les Prestations Supplémentaires Eventuelles, le châssis doit permettre leur installation ou pouvoir être modifié facilement pour les installer (par exemple via l’ajout d’une pièce). | Réponse du candidat sur le châssis : |
| Article 9.2 | Accès optique : L’objectif de l’accès optique est de permettre la mise en œuvre de diagnostics avancés utilisant des laser et des caméras. Il faudra par exemple permettre une visualisation de la flamme dans la gamme visible par une caméra rapide. Une visualisation dans l’UV à la longueur d’onde d’émission du radical OH* (310 nm) est également nécessaire. Concernant les diagnostics laser, l’IMFT doit pouvoir mettre en œuvre PLIF-OH, PIV et Raman. Les accès optiques doivent être transparents au moins dans la gamme de longueurs d’ondes 260-700 nm. En général, des hublots en quartz (silice fondue) permettent la mise en œuvre de tous ces diagnostics. Pour la chambre de combustion les hublots doivent avoir la plus grande surface possible. Pour l’enceinte, les hublots doivent être au moins aussi grands que ceux de la chambre. Afin de ne pas dévier les faisceaux laser, il faudra assurer le parallélisme entre les faces des différents hublots pour l’enceinte et la veine. | Réponse du candidat sur l’accès optique : |
| Article 9.3 | Régulation de température des gaz brulés | Réponse du candidat sur la régulation de température des gaz brulés : |
| Article 9.4 | Contrôle de pression : Les pressions dans la chambre de combustion et dans l’enceinte doivent être contrôlées et régulée de manière précise afin d’assurer l’intégrité mécanique de la structure et de permettre une étude quantitative de la flamme. | Réponse du candidat sur le contrôle de pression : |
| Article 9.5 | Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) facultatives | A compléter si le soumissionnaire présente une offre pour la ou les PSE. |
| Article 9.5.1 | PSE n° 1 facultative : Forçage acoustique La PSE n° 1 a pour objet la fourniture d’un module neuf pour réaliser un forçage acoustique de l’écoulement depuis le plenum et/ou depuis la partie aval de la chambre de combustion. Une solution permettant un niveau de fluctuation de 5% à 10% du débit d’air est demandée | Si le candidat décide de répondre à la PSE, il détaille le forçage acoustique : |
| Article 9.5.2 | PSE n° 2 facultative : Préchauffage de l’air La PSE n° 2 a pour objet la fourniture d’un préchauffeur d’air neuf. Dans les turbines à gaz, l’air qui entre dans la chambre de combustion est préchauffé par son passage dans le compresseur. Afin de simuler cet effet, un dispositif de chauffage de l’air injecté dans la veine d’essai pourra être proposé. Ce système devra permettre d’atteindre une température de 600 K. | Si le candidat décide de répondre à la PSE, il détaille le préchauffage de l’air : |
| Article 9.5.3 | PSE n°3 facultative : Système de contrôle du banc : La PSE n° 3 a pour objet la fourniture d’un système de contrôle du banc. Le laboratoire dispose de l’expertise technique pour réaliser le logiciel de contrôle du banc d’essai cependant le titulaire pourra proposer une solution intégrée avec la gestion de la sécurité. | Si le candidat décide de répondre à la PSE, il détaille le système de contrôle du banc : |

| Réf articles du CCTP 23013 | Sécurité du banc d’essai | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 10 | Sécurité : Le banc d’essai doit être conforme aux normes européennes. Le banc doit être équipé d’un ensemble de capteur et le titulaire doit fournir les gammes pour ces paramètres garantissant un fonctionnement sans dommages pour le banc. On peut mentionner à titre d’exemple les éléments suivants : - Flamme allumée - Surpressions - Température des zones critiques. Il faudra en particulier porter une attention particulière aux éventuelles surpressions lors de l’allumage et la résistance aux évènements dynamiques extrêmes tels que les retours de flamme ou les instabilités de combustion. | Réponse du candidat sur la sécurité de l’équipement : |

| Réf articles du CCTP 23013 | Formation à l’utilisation | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | A l’issue de la réalisation du protocole de tests, le titulaire dispense une formation aux utilisateurs de l’équipement. La formation doit consister en une présentation détaillée de l’équipement notamment : En une introduction aux principes techniques, montage / démontage, au fonctionnement pratique du banc d’essai et des PSE si retenues afin de garantir que le personnel formé puisse utiliser l’équipement de manière autonome. | Réponse du candidat sur la formation : |

| Réf articles du CCTP 23013 | Garantie / Service après-vente | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 13.2 | Garantie minimale d’un an | Durée de garantie proposée par le candidat : |
| Article 13.4 | Mission de conseils – accompagnement : Tout au long de la durée du marché, le titulaire a l’obligation d’assurer auprès du pouvoir adjudicateur une mission de conseils et d’accompagnement dans l’utilisation de l’équipement. Le Titulaire s’engage à constituer et maintenir une équipe ayant une excellente connaissance de ce type de prestations. Le Titulaire définit seul, sous sa responsabilité, le nombre de membres de son personnel qui seront chargés de la réalisation de ses obligations au titre du marché. Le Titulaire s’engage à ce que les membres de son équipe possèdent la compétence, l’expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires à la bonne exécution de ses obligations. Les éventuels coûts de formation des membres de l’équipe du Titulaire, pour la réalisation des prestations, seront à la charge exclusive du Titulaire. | Réponse du candidat : |
| Article 13.6 | Le service après-vente du Titulaire inclut un support technique (y compris sur les logiciels) gratuit et illimité pendant 5 ans et les jours ouvrés. L’assistance technique à distance aux utilisateurs se fait par messagerie électronique, téléphone, etc.. Le Titulaire s’engage sur un délai de réponse inférieur à 48H (ouvrés). Si, suite à la réponse rendue par le Titulaire dans le cadre du support technique, l’anomalie / panne persiste, le Titulaire doit se déplacer sur site pour procéder à la réparation | Présentation par le candidat du support technique (à préciser coordonnées du support technique et du SAV, horaires et jours d’ouverture, conditions d’assistance) |
| Article 13.7 | Délai d’intervention de dépannage et de remplacement des pièces détachées |  |

| Démarche environnementale prise en compte lors de la conception/fabrication du banc et de son châssis | Réponse du candidat |
| --- | --- |
| Le candidat décrit les mesures prises pour maîtriser et ou limiter les consommations électriques et/ou de fluides en cours d’utilisation de l’équipement. Pour se faire, le soumissionnaire pourra illustrer ses récentes avancées, en fournissant des données comparatives entre d'anciens modèles d'instruments et des modèles d'instruments récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.). |  |
| Le candidat précise les mesures prises pour limiter l’utilisation de matériaux polluants et toxiques |  |
| Le candidat présente l’évaluation de l’empreinte carbone associée à la fabrication de l’équipement. |  |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE