## V1
Antenne acoustique à base de microphones MEMS
Référence | Désignation spécifications | Priorité | Précisions | Barème | Commentaires | Note
CM_01 | Choix de technologie de capteur MEMS | P | L’antenne sera composée de microphones basés sur une technologie de capteur MEMS. Le type de MEMS n’est pas imposé, et peut être à sortie analogique ou bien numérique. | OUI ou NON
CM_02 | Synchronisation des voies d’acquisition | P | Le dispositif d’acquisition asservissant les microphones de l’antenne assurera la synchronisation des signaux acquis à l’échantillon près. | OUI ou NON
CM_03 | Borne inférieure de la bande passante des microphones | P | La réponse en fréquence des microphones MEMS couvrira une bande passante à partir de 100 Hertz. | 3 points
CM_04 | Borne supérieure de la bande passante des microphones | M | La réponse en fréquence des microphones MEMS couvrira une bande passante jusqu’à 10.000 Hertz. Cette limite supérieure pourra être abaissée en fonction des spécificités techniques du MEMS retenu. | 3 points
CM_05 | Bande passante plate des microphones | M | La réponse en fréquence des microphones MEMS doit être plate à +/- 1 dB entre les bornes fréquentielles définies précédemment. | 5 points
CM_06 | Respect de la géométrie de l’antenne | M | Une étude préalable menée par l’ONERA a défini une géométrie d’antenne adaptée à la configuration en Figure 1. La Figure 2 présente la disposition choisie des microphones. L’antenne comporte actuellement 120 microphones, pour une envergure maximale de 12 mètres. Cette disposition de microphones est définie pour respecter les critères de performances suivants, au sens du beamforming : • Résolution spatiale à 1000Hz de 0,8 mètres à hauteur du drone ; • Dynamique de reconstruction à 1000 Hz de 20 dB. | 10 points
CM_07 | Définition du support de l’antenne | P | L’antenne sera déployée sur un support dédié. Chaque microphone doit pouvoir se démonter de ce support, pour des questions de maintenance électronique. Les microphones seront affleurants à la surface, et à même altitude. Le support sera adapté au passage des câbles et raccords électroniques nécessaires au fonctionnement du dispositif d’acquisition. Ces câbles ne seront pas exposés au drone, et passeront donc sous le support. Enfin, ce support doit être transportable par morceaux dont les dimensions n’excéderont pas 1,50 mètres d’envergure. | 10 points
CM_08 | Raccordement au système d’acquisition | P | Le câble de transfert reliant le dispositif d’acquisition jusqu’au PC sera d’une longueur minimale de 10 mètres, et d'une longueur maximale de 20 mètres. | OUI ou NON
CM_09 | Maintenance et support de l’électronique de l’antenne | P | Le titulaire doit être à même de maintenir l’électronique du dispositif d’acquisition et des microphones MEMS, que ce soit pour une maintenance régulière ou pour son dépannage, durant une durée d’un an après la fin de période de garantie | OUI ou NON
CM_10 | Manuel d’utilisation | P | Ce manuel sera fourni en version électronique et papier. Il sera rédigé en français, et couvrira à la fois les aspects matériels et logiciels du dispositif d’acquisition. | OUI ou NON
CM_11 | Fichiers d’installations des logiciels du système de commande | P | Il est demandé que les fichiers d’installations des logiciels du dispositif d’acquisition soient fournis pour être archivés par l’ONERA et installables en cas de besoin. | OUI ou NON
CM_12 | Fourniture des conditions d’utilisation du logiciel et maintenance initiale | P | Le titulaire fournira les conditions d'utilisation des logiciels ainsi que les détails concernant sa maintenance initiale. Il s'engage notamment à assurer le support et la mise à jour des logiciels, pour une durée d’un an. | OUI ou NON
CM_13 | Formation du personnel ONERA | P | Le titulaire du contrat proposera une formation du personnel ONERA (2 ingénieurs et 1 technicien) à l'utilisation de l’antenne. Cette formation permettra au personnel de maîtriser les fonctionnalités du dispositif d’acquisition et l’installation du support de l’antenne sur site, afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée de l’antenne. | OUI ou NON
CI_01 | Installation du support | M | Lors de la préparation des essais, l’installation de l’antenne doit être possible par 2 personnes au maximum, à l’aide d’outils comme des tournevis et des clef Allen. La durée d’installation de l’antenne sera la plus courte possible, et ne dépassera pas une journée complète de travail (soit 8 heures en continu). | 5 points
CI_02 | Rigidité du support | P | Le support maintiendra figée la disposition des microphones de l’antenne durant les essais en présence d’écoulement. | OUI ou NON
CI_03 | Installation de l’antenne et du PC d’acquisition dans le bâtiment B20 | P | Une première installation de l’ensemble des équipements livrés sera faite dans le bâtiment B20 situé sur le site ONERA de Lille. | OUI ou NON
EF_01 | Accès aux données en temps réel | P | Il est impératif que les données de mesure soient consultables via l’explorateur de fichiers du PC après chaque acquisition. Cette exigence est de première importance pour analyser les données entre deux points d’essai d’une même campagne de mesure. | OUI ou NON
EF_02 | Pilotage conditionnel à partir d’évènements externes | P | Le dispositif permettra le déclenchement conditionnel ou l’arrêt conditionnel de l’acquisition. La condition sera exprimée à partir d’un signal analogique externe (par exemple un front montant, un front descendant). | OUI ou NON
EF_03 | Choix de la fréquence d’échantillonnage | P | Le dispositif permettra d’acquérir les signaux acoustiques avec une fréquence d’échantillonnage choisie par l’opérateur avant le lancement de la mesure. Cette fréquence d’échantillonnage ne sera pas modifiable durant la mesure. La valeur de cette fréquence d’échantillonnage dépendra des spécificités techniques du capteur MEMS retenu. | OUI ou NON
EF_04 | Valeur minimale de fréquence d’échantillonnage | P | La valeur minimale de fréquence d’échantillonnage respectera le critère de Shannon-Nyquist, en fonction de la contrainte [CM_04] sur la borne supérieure de la bande passante des microphones MEMS. | OUI ou NON
EF_05 | Choix de la durée d’acquisition | M | La durée maximale d’acquisition en continue souhaitée sera de 1 heure. | 3 points
EF_06 | Acquisition continue des signaux | P | Le dispositif permettra d’acquérir sans discontinuité les signaux acoustiques sur la durée imposée par l’opérateur. | OUI ou NON
EI_01 | Interface homme/machine | P | L’interface graphique du logiciel affichera une visualisation temps réel des niveaux de pression acoustique efficace, pour chaque microphone. Cette visualisation se superposera à la géométrie de l’antenne, suivant une échelle de couleur indiquant le niveau mesuré, de sorte à identifier un dysfonctionnement au moment de la mesure. | OUI ou NON
EI_02 | Format de sortie des données acoustiques | P | Le format du fichier de sortie sera un format binaire sous licence ouverte et documentée. Il comportera un en-tête listant les paramètres d’acquisition suivants : heure de déclenchement de l’acquisition, fréquence d’échantillonnage, nombre de microphones actifs durant l’acquisition, nombre d’échantillons acquis… Les données mesurées par les microphones seront stockées suivant une succession d’échantillons de pression instantanée pour chaque microphone de l’antenne. | OUI ou NON
EI_03 | Sélection des microphones actifs | P | L’interface graphique permettra de choisir les microphones actifs avant le démarrage de l’acquisition. | OUI ou NON
EI_04 | Déclenchement de l'arrêt de la mesure | P | Le logiciel permettra de forcer l’arrêt immédiat d’une acquisition, grâce à un bouton cliquable par l’opérateur. | OUI ou NON
EO_01 | Fourniture du placement des microphones sur le support | P | Le titulaire du contrat fournira le positionnement exact des microphones sur le support, dans un format ouvert et tabulé type CSV. | OUI ou NON
EO_02 | Précision du placement des microphones sur le support | M | L’écart individuel de positionnement de chaque microphone, par rapport à la position théorique sur le support (voir Figure 2), n’excèdera pas 1 centimètres. | 3 points
EO_03 | Numérotation des microphones et des supports | P | Le titulaire du contrat fournira une numérotation de tous les éléments du dispositif d’acquisition : morceaux du support mécanique, microphones, câbles, canaux d’acquisition… | OUI ou NON
PSE_01 | Fourniture d'un lot de bonnettes anti-vent | O | Le dispositif d’acquisition inclura des bonnettes anti-vent adaptées aux microphones, pour atténuer le bruit provoqué par les recirculations de l’air (mur de vent, survol du drone…). | OUI ou NON
PSE_02 | Etalonnage en fréquence des microphones MEMS | O | Le titulaire du contrat fournira une fiche d’étalonnage en fréquence pour la référence du microphone MEMS sélectionné. Cet étalonnage sera fait pour un seul microphone. Le titulaire fournira également la procédure mise en œuvre pour réaliser cet étalonnage initial. | OUI ou NON
PSE_03 | Fourniture d’un PC | O | Le dispositif d’acquisition inclura un PC, un écran, un clavier, une souris, les connectiques associées. Une capacité d’au moins 1 To pour le disque dur est souhaitée. La taille de l’écran fournis avec le PC sera de 24’’ au minimum. Le logiciel de pilotage du dispositif d’acquisition sera préinstallé. Le PC comportera, en plus des cartes et périphériques nécessaires à son fonctionnement, une carte Ethernet permettant sa connexion au réseau interne de l’ONERA. Le titulaire du contrat fournira les spécifications techniques du matériel sélectionné. | OUI ou NON
PSE_04 | Maintenance du logiciel | O | Le titulaire du contrat proposera 2 ans de support et de maintenance au-delà de la durée de la maintenance initiale. | 2 points
|  |  | TOTAL Hors PSE | 42 |  | 0/42