HEMOFILTRATION ET HEMODIAFILTRATION : REFERENTIEL QUALIFICATION DE PERFORMANCES A PREVOIR DANS LE CADRE DES ESSAIS

selon Circulaire n° DHOS/E4/AFSSaPS/DGS/2007/52 du 30/01/2007 et circulaire DGS/DH/AFFSSAPS n°337 du 7 Juin 2000

| Analyses | Dureté ou calcium, nitrates, matières organiques, aluminium (2) | Ensemble des paramètres indiqués par la Pharmacopée Européenne | Bactériologie | Endotoxines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIALYSAT ULTRAPUR |  |  | 1 analyse avant le démarrage de la technique HDF A l’entrée du dialyseur sur chaque générateur Echantillon 100 ml Filtration sur membrane sur R2A ou TGEA, 7j à 20-22°C < 10 UFC / 100 mL Si > : identification obligatoire par lab.Hygiène CHU | 1 analyse avant le démarrage de la technique HDF < 0.25 UI/mL |
| Prélèvements par le Service Hémodialyse chronique Selon le planning des essais |  |  | Laboratoire indépendant agréé (gestion plt, logistique, envoi des résultats au service…) | Laboratoire indépendant agréé (gestion plt, logistique, envoi des résultats au service…) |
| SOLUTION DE SUBSTITUTION |  |  | 1 analyse avant le démarrage de la technique HDF Echantillon 500 ml Filtration sur membrane sur R2A ou TGEA, 7j à 20-22°C Aucune bactérie dans l’échantillon | 1 analyse avant le démarrage de la technique HDF < 0.05 UI/ml |
| Prélèvements par le Service Hémodialyse chronique Selon le planning des essais |  |  | Laboratoire indépendant agréé (gestion plt, logistique, envoi des résultats au service…) | Laboratoire indépendant agréé (gestion plt, logistique, envoi des résultats au service…) |