## Page de garde
Questionnaire sur la Sécurité du Dispositif Médical (DM)
1. Information sur le soumissionnaire
Nom de l'organisation
Nom du produit
Marque, modèle, version du dispositif médical
Marque, modèle, version du logiciel
| Personne(s) ayant complété le questionnaire | Prénom NOM | Fonction | Email
Date (JJ/MM/AAAA)
2. Présentation du dispositif médical
Présentation fonctionnelle du dispositif médical
Présentation technique du dispositif médical
Y a-t-il besoin d'un ordinateur ou d'un poste de travail installé au sein de l'établissement pour faire fonctionner le dispositif médical ?
Y a-t-il besoin d'un serveur installé au sein de l'établissement pour faire fonctionner le dispositif médical ?
Le dispositif médical a-t-il besoin d'une connexion Internet permanente pour fonctionner ?
12 | Le dispositif médical se connecte-t-il en filaire au réseau de l'établissement (y compris optionnellement) ?
1 | Le dispositif médical se connecte-t-il en WiFi au réseau de l'établissement (y compris optionnellement) ? |  |  |  | 1 | 1
Est-ce qu'il arrive de réaliser une maintenance en intervenant physiquement sur le dispositif médical ?
2 | Offrez-vous des services de télémaintenance, des téléassistance ou de télésurveillance ? |  |  |  | 2 | 2
6 | Le dispositif médical stocke-t-il des données à caractère personnel ? |  |  |  | 6 | 5

## Questionnaire
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Référence de vos documents (nom du fichier, titre du document) | Informations et documents demandés
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits, incluant : - Les méthodes d'authentification supportées, dont les authentifications multi-facteur - La politique de mots de passe par défaut, et les personnalisations possibles (complexité du mot de passe, durée de vie maximale, minimale, historique...) pour se conformer à la politique de mot de passe de l'établissement. - Les mécanimes de SSO supportés - Les droits accessibles par les comptes génériques, si existant - Liste des profils d'utilisateur disponibles, dont profil à privilèges, si existant, et leur droits associés.
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? |  |  |  | Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits (cf. question Q1)
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? |  |  |  | Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement, incluant : - Liste des mécanismes d'identification et d'authentification réseau supportés par le dispositif médical - Liste des protocoles de chiffrement utilisés pour l'authentification et la connexion réseau du dispositif médical - Si existant; instructions de connexion du dispositif à un réseau sans fil - Si existant, modalités de configuration sur le protocole 802.1X ou WPA2-CCMP (modification du mot de passe incluse) - Si existant, modalités de mise en place du filtrage par adresse MAC des équipements composant le dispositf médical
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? |  |  |  | Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement (cf. question Q9)
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux vers et depuis Internet, ainsi que les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? |  |  |  | Matrice des flux réseaux incluant : - l'identification et la description de chaque flux - l'exposition à Internet (télésupervision, téléassistance, télémaintenance, Big Data, contrôle de validation des licences...) - les informations sur l'émetteur (type : application, poste, serveur, base de données, etc. ; adresse IP ; port) - les informations sur le récepteur (type : application, poste, serveur, base de données, etc. ; adresse IP ; port) - le protocole réseau utilisé (dont les protocoles sans fil comme WiFi, 4G/5G, Bluetooth, Zigbee, etc.) - le chiffrement (algorithme), si applicable
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? |  |  |  | Schéma d'architecture réseau incluant : - Les serveurs physiques - Les postes clients et de pilotage - les matériels médicaux - les sous-réseaux traversés par les flux entre ces composants. Ce schéma doit comporter : l'illustration des composants mentionés ci-dessus, les connexions entre ces composants, l'illustration des équipements réseaux permettant ces connexions, les liens des connexions Internet, les liens des connexions partenaires. Le schéma demandé est similaire à ce qui est représenté dans l'onglet "Annexe"
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? |  |  |  | Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement (cf. question Q9)
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise ou ultérieur) est supporté ? |  |  |  | Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement (cf. question Q9)
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? |  |  |  | Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement (cf. question Q9)
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? |  |  |  | Guide d'installation et de mise en service avec : - La liste des éventuels services à désactiver ; - La liste des comptes inutiles ou obsolètes à désactiver ou à supprimer ; - La liste des comptes à privilèges dont les mots de passe doivent être modifiés.
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | Document de configuration du ou des ordinateurs à installer qui présente les éléments suivants : - Les règles de durcissement de l'OS en place, incluant les services à désactiver ou à maintenir activés absolument - La possibilité d'installer la solution antimalware de l'établissement - La possibilité de mettre en oeuvre un processus de patch management - La possibilité de mettre en oeuvre un scan de vulnérabilité et d'un moyen de filtrer les données échangées sur les réseaux - L'absence de droit d'administration locale du poste pour les comptes utilisateurs de session - Un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée de la session - Le blocage de comptes en cas de tentatives d’accès non autorisé répétées
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer une solution anti-malware, une solution EDR, un agent de supervision, ou un agent de mise à jour de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? |  |  |  | Document de configuration de l'antivirus installé au sein du dispositif médical, incluant la liste éventuelle des fichiers à exclure de l'analyse temps réel de la solution antivirale, si l'antimalware est fourni par l'établissement. Si la solution antimalware est fournie par le fabricant, il faut que le fabricant fournisse le nom de la solution antimalware, la version qui sera installée, et les modalités de mise à jour de la solution et de la base antivirale.
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? |  |  |  | Document de configuration du ou des ordinateurs à installer (cf. Question Q17)
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | Document de configuration du ou des serveurs à installer qui présente les éléments suivants : - Les règles de durcissement de l'OS en place, incluant les services à désactiver ou à maintenir activés absolument - La possibilité d'installer la solution antimalware de l'établissement - La possibilité de mettre en oeuvre un processus de patch management - La possibilité de mettre en oeuvre un scan de vulnérabilité et d'un moyen de filtrer les données échangées sur les réseaux - Un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée de la session - Le blocage de comptes en cas de tentatives d’accès non autorisé répétées
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer une solution anti-malware, une solution EDR, un agent de supervision, ou un agent de mise à jour de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? |  |  |  | Document de configuration de l'antivirus installé au sein du dispositif médical (cf. Question Q18)
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous vous engager à nous communiquer un état de la situation et les premières actions en cours pour traiter cette vulnérabilité dans les 24 heures ? |  |  |  | Procédure de gestion d'un incident de sécurité (cf. question Q38)
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? |  |  |  | Description des traces techniques (journaux systèmes, journaux de sécurité) des actions réalisées sur le dispositif médical avec : - Présence obligatoire des traces de connexion et de déconnexion aux équipements et aux logiciels du dispositif, ainsi que les actions de mises à jour applicatives, et de modification de paramétres. - Imputation des traces de connexion à un compte, ainsi que de la date et l'heure de chaque action - Modalités de récupération de ces traces techniques par une solution de gestion des traces de l'établissement - Format et exemples des traces techniques générées par le DM Exemple de format attendu : - timestamp: "2022-07-29T02:03:45.293Z" - message: "User Jane.Doe has logged in" - level: "info" - file: "auth.c" - line: "66" - username: "jane.doe" - userid: "235" - event: "success"
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? |  |  |  | - Procédure de suppression des données sur les disques de stockage du DM, en cas de mise au rebut du dispositif médical - Exemple de PV de suppression des données, si vous réalisez la suppression des données
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | Procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans le dispositif médical qui présente : - les actions à mener par l'établissement pour pouvoir effectuer la sauvegarde des données stockées dans le dispositif - la méthode de restauration des données dans un dispositif médical remis en paramètre d'usine. - la liste des profils permettant d'effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ces profils ne doivent être que des profils d'administrateur.
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | Procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical qui présente : - les actions à mener par l'établissement pour pouvoir effectuer la sauvegarde des configurations et des paramètres du dispositif médical - la méthode de restauration des configurations et des paramètres dans un dispositif médical remis en paramètre d'usine. - la liste des profils permettant d'effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ces profils ne doivent être que des profils d'administrateur.
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? |  |  |  | Procédure de maintenance du dispositif avec les informations exigées ci-dessous : - Méthodes et outils (logiciels ou matériels) utilisés par les intervenants - Sécurité appliquée sur ces outils (configuration, contrôle d'accès, traçabilité) - Fonctionnalités du dispositif médical qui restent actives durant l'opération de maintenance - Mesures de sécurité qui empêchent l'accès aux données personnelles de santé stockées dans le dispositif médical par le mainteneur - Contrôle de l'origine et de l'intégrité des fichiers de mise à jour, incluant ceux du micrologiciel - Modalités de retour arrière en cas d'échec de la mise à jour
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? |  |  |  | Procédure de maintenance du dispositif (cf. question Q23)
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? |  |  |  | Procédure de maintenance du dispositif (cf. question Q23)
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? |  |  |  | Description de la procédure de connexion du dispositif médical en téléassistance et en télémaintenance, avec la fourniture des informations demandées ci-dessous : - Obligation et modalités de planification et de délai de prévenance avec une date de début et de fin d'intervention - Modalités de déclenchement d'une procédure d'intervention en urgence, si existant. - Liste des adresses IP publiques à partir desquelles les opérateurs de maintenance réalisent leurs opérations. - Types des actions de télémaintenance et des événements de sécurité tracés au sein du dispositif médical - Distinction claire entre les flux de télésurveillance, de téléassistance et de télémaintenance - Exemple de compte-rendu d'opération de télémaintenance et de téléassistance
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? |  |  |  | Description de la procédure de connexion du dispositif médical en téléassistance et en télémaintenance (cf. question Q30)
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? |  |  |  | Liste des logiciels tiers utilisés dans le dispositif médical, avec leur version. Pour l'outil de télémaintenance, il faut fournir le nom du logiciel de connexion à distance et sa version. Pour la solution antivirale, il faut fournir le nom du logiciel, la ligne produit et les modalités de mise à jour de la base antivirale et du moteur logiciel.
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? |  |  |  | Modalités de maintien à jour et de veille technologique des versions des logiciels tiers utilisés
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? |  |  |  | Engagement de conformité du dispositif médical au RGPD
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? |  |  |  | Documentation sur les mesures de sécurité physique du dispositif médical devant préciser les éléments suivants : - Liste des ports physiques, avec leur nature (USB, RJ45, etc.) - Un schéma physique qui fait apparaître ces ports physiques - Modalités de désactivation des ports de debug - Protection contre le détournement du démarrage via un support amovible - Possibilité de placer des bloqueurs physiques de port USB
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? |  |  |  | Description de la mise en sécurité en cas d'incident de sécurité, avec : - Modalités de mise en sécurité - Fonctionnalités maintenues - Modalités de remise en service - Alertes et messages décrivant l'état de compromission du DM
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? |  |  |  | Procédure sur le mode dégradé du dispositif médical, contenant : - le mode opératoire pour le faire fonctionner sans connexion réseau - le mode opératoire pour le faire fonctionner en cas d'indisponibilité d'un poste ou d'un serveur faisant partie du dispositif médical Pour les 2 cas, la liste des fonctionnalités maintenues est à préciser.
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? |  |  |  | Procédure de gestion des incidents de sécurité, contenant les éléments suivants : - Engagement à contacter les interlocuteurs sécurité de l'établissement pour signaler tout incident de sécurité SI détectés par le titulaire - Etapes de détection, de traitement et de résolution, avec la répartition des responsabilités entre le titulaire et l'établissement - Modalités et fréquences des réunions périodiques pour partager autour de l'avancement de la résolution pendant l'incident - Souscription éventuelle à des services de veille en fuite d'informations sensibles - Coordonnées du contact du titulaire en cas de détection d'une vulnérabilité critique sur le dispositif médical - Publication du fichier security.txt sur le site web du titulaire.
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? |  |  |  | Procédure de gestion des incidents de sécurité (cf. question Q38)
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? |  |  |  | Procédure de gestion de crise de type cybersécurité, précisant : - La liste des services maintenus aux clients durant la gestion crise, notamment le support technique aux clients, et la continuité de fonctionnement de vos dispositifs médicaux - Les actions d'isolation réseau qui peuvent impacter le fonctionnement des dispositifs médicaux. - Les modalités de communication et d'échange avec les clients sur l'avancement de la résolution de la crise
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? |  |  |  | Identité et coordonnées du correspondant sécurité pour la durée de contrat
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? |  |  |  | Engagement du titulaire sur la propriété intellectuelle
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? |  |  |  | Procédure de réversibilité qui contient les éléments suivants : - modalités de récupération ou d'export des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement. - moyens de sécurisation de l'opération de récupération ou d'export des données - limitation de l'opération uniquement à des profils d'administrateur - modalités et fourniture du PV de destruction des données
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? |  |  |  | Accord écrit du titulaire sur les types de tests d'intrusion qui peuvent être mandatés par l'établissement.
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? |  |  |  | Accord écrit du titulaire sur la mise en œuvre des actions de remédiation identifiées lors des audits de sécurité qui sont de la responsabilité du titulaire.
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? |  |  |  | Liste des certificats et des homologations de sécurité avec la mention du ou des référentiels de sécurité utilisés, la date du dernier audit de surveillance ou de renouvellement, et de la société qui a réalisé la certification
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? |  |  |  | Nature des engagements contractuels de sécurité et de contrôle des sous-traitants de la part du titulaire
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? |  |  |  | Plan d'Assurance Sécurité abordant les sujets suivants : - Organisation de la Sécurité au sein de l'organisation - Gestion des postes de travail - Protection des informations du Client - Sécurité des RH - Sécurité physique des salles informatiques de l'organisation - Sécurité des systèmes et des réseaux - Sécurité des développements - Gestion des identités et des accès - Gestion des menaces et des vulnérabilités - Supervision de la sécurité et gestion des événements - Sauvegarde - Sécurité des relations avec les sous traitants - Auditabilité et réversibilité Ce PAS peut être utilisé en tant que document de référence pour répondre à des questions posées précédemment.
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? |  |  |  | Si vous n'avez pas de politique de fréquence de mise à jour de vos produits, un ordre de grandeur de la fréquence moyenne des mises à jour du logiciel, des systèmes tiers (OS notamment) et des micrologiciels doit nous être indiqué en réponse.
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? |  |  |  | Description des modes de protection des secrets stockés dans le dispositif médical, incluant les éléments suivants : - lieu de stockage dans le dispositif médical - protocoles de chiffrement utilisés pour l'initialisation, le stockage et le transfert des secrets

## Liste_Documents
Liste des documents à fournir
Nom du document | Contenu attendu
Plan d'Assurance Sécurité | - Organisation de la Sécurité au sein de l'organisation - Gestion des postes de travail - Protection des informations du Client - Sécurité des RH - Sécurité physique des salles informatiques de l'organisation - Sécurité des systèmes et des réseaux - Sécurité des développements - Gestion des identités et des accès - Gestion des menaces et des vulnérabilités - Supervision de la sécurité et gestion des événements - Sauvegarde - Sécurité des relations avec les sous traitants - Auditabilité et réversibilité
Procédure de gestion des comptes, de gestion des authentifiants, et de gestion des profils et des droits | - Les méthodes d'authentification supportées, dont les authentifications multi-facteur - La politique de mots de passe par défaut, et les personnalisations possibles (complexité du mot de passe, durée de vie maximale, minimale, historique...) pour se conformer à la politique de mot de passe de l'établissement. - Les mécanimes de SSO supportés - Les droits accessibles par les comptes génériques, si existant - Liste des profils d'utilisateur disponibles, dont profil à privilèges, si existant, et leur droits associés.
Procédure de connexion du dispositif médical pour le connecter au réseau de l'établissement | - Liste des mécanismes d'identification et d'authentification réseau supportés par le dispositif médical - Liste des protocoles de chiffrement utilisés pour l'authentification et la connexion réseau du dispositif médical - Si existant; instructions de connexion du dispositif à un réseau sans fil - Modalités de configuration sur le protocole 802.1X ou WPA2-CCMP (modification du mot de passe incluse) - Modalités de mise en place du filtrage par adresse MAC des équipements composant le dispositf médical
Matrice des flux réseaux | - l'identification et la description de chaque flux - l'exposition à Internet (télésupervision, télémaintenance, Big Data...) - les informations sur l'émetteur (type : application, poste, serveur, base de données, etc. ; adresse IP ; port) - les informations sur le récepteur (type : application, poste, serveur, base de données, etc. ; adresse IP ; port) - le protocole réseau utilisé - le chiffrement (algorithme), si applicable
Schéma d'architecture réseau | - Les serveurs physiques - Les postes clients et de pilotage - les matériels médicaux - les sous-réseaux traversés par les flux entre ces composants. Ce schéma doit comporter : l'illustration des composants mentionés ci-dessus, les connexions entre ces composants, l'illustration des équipements réseaux permettant ces connexions, les liens des connexions Internet, les liens des connexions partenaires. Le schéma demandé est similaire à ce qui est représenté dans l'onglet "Annexe"
Guide d'installation et de mise en service | - La liste des éventuels services à désactiver ; - La liste des comptes inutiles ou obsolètes à désactiver ou à supprimer ; - La liste des comptes à privilèges dont les mots de passe doivent être modifiés.
Document de configuration du ou des ordinateurs à installer | - Les règles de durcissement de l'OS en place - La possibilité d'installer la solution antimalware de l'établissement - La possibilité de mettre en oeuvre un processus de patch management - La possibilité de mettre en oeuvre un scan de vulnérabilité et d'un moyen de filtrer les données échangées sur les réseaux - L'absence de droit d'administration locale du poste pour les comptes utilisateurs de session - Un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée de la session - Le blocage de comptes en cas de tentatives d’accès non autorisé répétées
Document de configuration de l'antivirus installé au sein du dispositif médical | La liste éventuelle des fichiers à exclure de l'analyse temps réel de la solution antivirale, si l'antimalware est fourni par l'établissement.
Document de configuration du ou des serveurs à installer | - Les règles de durcissement de l'OS en place - La possibilité d'installer la solution antimalware de l'établissement - La possibilité de mettre en oeuvre un processus de patch management - La possibilité de mettre en oeuvre un scan de vulnérabilité et d'un moyen de filtrer les données échangées sur les réseaux - Un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée de la session - Le blocage de comptes en cas de tentatives d’accès non autorisé répétées
Description des traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical | - Présence obligatoire des traces de connexion et de déconnexion aux équipements et aux logiciels du dispositif, ainsi que les actions de mises à jour applicatives, et de modification de paramétres. - Imputation des traces de connexion à un compte, ainsi que de la date et l'heure de chaque action - Modalités de récupération de ces traces techniques par une solution de gestion des traces de l'établissement - Format et exemples des traces techniques générées par le DM
Procédure de suppression des données sur les disques de stockage du DM
Exemple de PV de suppression des données
Procédure de sauvegarde et de restauration ds données stockées dans le dispositif médical | - les actions à mener par l'établissement pour pouvoir effectuer la sauvegarde des données stockées dans le dispositif - la méthode de restauration des données dans un dispositif médical remis en paramètre d'usine. - la liste des profils permettant d'effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ces profils ne doivent être que des profils d'administrateur.
Procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical | - les actions à mener par l'établissement pour pouvoir effectuer la sauvegarde des configurations et des paramètres du dispositif médical - la méthode de restauration des configurations et des paramètres dans un dispositif médical remis en paramètre d'usine. - la liste des profils permettant d'effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ces profils ne doivent être que des profils d'administrateur.
Procédure de maintenance du dispositif | - Méthodes et outils (logiciels ou matériels) utilisés par les intervenants - Sécurité appliquée sur ces outils (configuration, contrôle d'accès, traçabilité) - Fonctionnalités du dispositif médical qui restent actives durant l'opération de maintenance - Mesures de sécurité qui empêchent l'accès aux données personnelles de santé stockées dans le dispositif médical par le mainteneur - Contrôle de l'origine et de l'intégrité des fichiers de mise à jour - Modalités de retour arrière en cas d'échec de la mise à jour
Description des contraintes techniques et fonctionnelles sur les moyens de connexion à distance de vos clients
Description de la procédure de connexion du dispositif médical en téléassistance et en télémaintenance | - Obligation et modalités de planification et de délai de prévenance avec une date de début et de fin d'intervention - Modalités de déclenchement d'une procédure d'intervention en urgence, si existant. - Liste des adresses IP publiques à partir desquelles les opérateurs de maintenance réalisent leurs opérations. - Distinction claire entre les flux de téléassistance et les flux de télémaintenance - Exemple de compte-rendu d'opération de télémaintenance et de téléassistance
Liste des logiciels tiers utilisés dans le dispositif médical
Modalités de maintien à jour et de veille technologique des versions des logiciels tiers utilisés
Engagement de conformité du dispositif médical au RGPD
Documentation sur les mesures de sécurité physique du dispositif médical | - Liste des ports physiques, avec leur nature (USB, RJ45, etc.) - Un schéma physique qui fait apparaître ces ports physiques - Modalités de désactivation des ports de debug - Protection contre le détournement du démarrage via un support amovible - Possibilité de placer des bloqueurs physiques de port USB
Description de la mise en sécurité en cas d'incident de sécurité | - Modalités de mise en sécurité - Fonctionnalités maintenues - Modalités de remise en service - Alertes et messages décrivant l'état de compromission du DM
Procédure sur le mode dégradé du dispositif médical | - le mode opératoire pour le faire fonctionner sans connexion réseau - le mode opératoire pour le faire fonctionner en cas de compromission d'un poste ou d'un serveur du dispositif médical
Procédure de gestion des incidents de sécurité | - Engagement à contacter les interlocuteurs sécurité de l'établissement pour signaler tout incident de sécurité SI détectés par le titulaire - Etapes de détection, de traitement et de résolution, avec la répartition des responsabilités entre le titulaire et l'établissement - Modalités et fréquences des réunions périodiques pour partager autour de l'avancement de la résolution pendant l'incident - Souscription éventuelle à des services de veille en fuite d'informations sensibles - Coordonnées du contact du titulaire en cas de détection d'une vulnérabilité critique sur le dispositif médical - Publication du fichier security.txt sur le site web du titulaire.
Procédure de gestion de crise de type cybersécurité | - La liste des services maintenus aux clients durant la gestion crise, notamment le support technique aux clients, et la continuité de fonctionnement de vos dispositifs médicaux - Les actions d'isolation réseau qui peuvent impacter le fonctionnement des dispositifs médicaux. - Les modalités de communication et d'échange avec les clients sur l'avancement de la résolution de la crise
Identité et coordonnées du correspondant sécurité pour la durée de contrat
Engagement du titulaire sur la propriété intellectuelle
Procédure de réversibilité | - modalités de récupération ou d'export des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement. - moyens de sécurisation de l'opération de récupération ou d'export des données - limitation de l'opération uniquement à des profils d'administrateur - modalités et fourniture du PV de destruction des données
Accord écrit du titulaire sur les types de tests d'intrusion qui peuvent être mandatés par l'établissement.
Accord écrit du titulaire sur la mise en œuvre des actions de remédiation identifiées lors des audits de sécurité qui sont de la responsabilité du titulaire.
Liste des certificats et des homologations de sécurité
Nature des engagements contractuels de sécurité et de contrôle des sous-traitants de la part du titulaire

## Type de DM
Exemples de configuration type de dispositif médical
Source : | ASIP Santé_Annexe A du Guide Pratique_Règles pour les dispositifs connectés d’un Système d’Information de Santé - Novembre 2013 - V1.0

## Exemple Matrice flux
Source : CERT-Santé
La matrice représentée ci-dessous est un exemple qui peut être repris et adapté.
En fonction des flux, certaines colonnes ne pourront pas être renseignées (indiquer alors « N/A »).
| Description |  | Source | [5 empty] | Destination | [5 empty] | Protocole | Port | Mesures de sécurité
# | Nom du flux | En quoi ce flux est-il nécessaire ? | Equipement | URL | IP | Masque sous-réseau | VLAN | Hébergement | Equipement | URL | IP | Masque sous-réseau | VLAN | Hébergement
1 | Accès web utilisateur | Permet à un télémainteneur externe d'accéder au DM depuis le web | Poste utilisateur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dispositif médical | N/A | 8.8.8.X | N/A | N/A | Etablissement | HTTPS | 443 | Authentification double facteur, chiffrement HTTPS
2 | Accès admin serveur X | Permet d'administrer le serveur X | Poste administrateur | N/A | 192.168.10.X | N/A | 12 | N/A | Serveur X | https://serveursx.dm.local | 2.12.32.X | N/A | 18 | Etablissement | RDP | 3389 | Filtrage IP, Authentification forte

## Paramètre des réponses
Questions page de garde
Oui
Non
Questionnaire
Q1 | Comment se fait l'accès au dispositif médical ?
L'accès au dispositif médical se fait par défaut via des comptes nominatifs.
L'accès des utilisateurs au dispositif médical se fait uniquement via des comptes génériques.
Il n'y a pas d'authentification pour accéder au dispositif médical
Q2 | Quelle méthode d'authentification est supportée ?
Une authentification est obligatoire par un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…)
Une authentification est disponible mais pas imposée, via un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…)
Aucune méthode d'authentification n'est mise en place
Q3 | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ?
Oui, le SSO est supporté (liste des protocoles SSO supportés fourni dans l'explication)
Non, aucun mécanisme de SSO n'est supporté
Sans objet, aucune authentification n'est supportée
Q4 | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ?
Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou une méthode équivalente est supportée
Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée
Non, il n'y a pas d'authentification multi-facteur supportée
Sans objet, aucune authentification n'est supportée
Q5 | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ?
Oui, des profils existent et les droits associés peuvent être paramétrés par l'établissement
Oui, des profils existent mais les droits associés ne peuvent pas être modifiés
Non, tous les comptes ont le même profil
Q6 | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ?
Oui, un ou des profils à privilèges existent pour limiter l'accès aux fonctions sensibles
Non, tous les profils peuvent accéder à ces accès aux fonctions sensibles
Sans objet, aucune gestion de profils n'est supportée
Q7 | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ?
Oui, cela est supportée pour tous les comptes (paramètres fournis dans l'explication)
Oui, mais cela n'est supportée que pour certains profils (paramètres et exceptions fournis dans l'explication)
Oui, mais il n'est pas possible de modifier la politique de mot de passe (paramètres fournis dans l'explication)
Non, il n'y a pas de politique de mot de passe
Sans objet, aucune authentification n'est supportée
Q8 | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ?
Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou équivalente est supportée pour ces accès
Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée pour ces accès
Non, il n'y a pas d'authentification multi-facteur supportée pour ces accès
Sans objet, aucune authentification n'est supportée
Q9 | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ?
Oui, elle existe avec plusieurs mécanismes d'identification et d'authentification supportés
Oui, elle existe mais il n'y a qu'une seule méthode d'identification et d'authentification qui est supportée
Non, nous ne pouvons pas fournir une telle procédure
Q10 | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ?
Oui, le DM supporte l'un de ces protocoles de chiffrement (lister lesquels dans l'explication)
Non, mais le DM supporte un autre protocole de chiffrement propriétaire (à décrire dans l'explication)
Non, le DM supporte un protocole de chiffrement réputé obsolète (à préciser dans l'explication)
Non, le DM ne supporte aucun protocole de chiffrement
Q11 | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ?
Oui, la matrice de flux contient l'ensemble des informations demandées et l'ensemble des flux entrants et sortants
Oui, mais la matrice de flux ne contient qu'une partie des informations demandées ou qu'une partie des flux entrants et sortants.
Non, nous ne disposons pas d'une matrice de flux
Q12 | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ?
Oui, un schéma d'architecture avec l'ensemble des informations demandées est fourni
Oui, mais le schéma d'architecture ne comporte qu'une partie des différentes informations demandées
Non, nous ne disposons pas de schéma d'architecture du dispositif
Q13 | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G?
Oui nous disposons d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil
Non, nous ne disposons pas d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil
Sans objet, car pas de connexion sans fil possible
Q14 | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ?
Oui, le protocole 802.1X est supporté
Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé
Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté
Q15 | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ?
Oui, un contrôle par adresse MAC peut être implémenté
Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas supporté, mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé
Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas implémentable
Q16 | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ?
Oui, il est fourni avec toutes les informations demandées
Oui, il est fourni mais ne contient pas toutes les informations demandées (les informations disponibles sont précisées en explication)
Non, nous ne pouvons pas fournir de guide d'installation
Q17 | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ?
Oui, l'établissement peut fournir les ordinateurs nécessaires et les durcir à sa convenance
Oui, mais nous fournissons les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build (préciser les contraintes dans l'explication)
Non, nous fournissons les ordinateurs avec le dispositif médical, avec les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build
Non, il est obligatoire d'utiliser les ordinateurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build
Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical
Q18 | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ?
Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement
Non, nous fournissons une solution anti-malware avec les ordinateurs
Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les ordinateurs du dispositif médical
Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical
Q19 | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ?
Non, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical n'ont pas besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner
Oui, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical ont absolument besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner
Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical
Q20 | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ?
Oui, l'établissement peut fournir les serveurs nécessaires et les durcir à sa convenance
Oui, mais nous fournissons les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build (préciser les contraintes dans l'explication)
Non, nous fournissons les serveurs avec le dispositif médical, avec les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build
Non, il est obligatoire d'utiliser les serveurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build
Sans objet, car il n'y a pas de serveur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical
Q21 | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ?
Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement
Non, nous fournissons une solution anti-malware avec les serveurs
Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les serveurs du dispositif médical
Sans objet, car il n'y a pas de serveur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical
Q22 | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ?
Oui, nous nous engageons à fournir un correctif de sécurité ou une solution de contournement dans un délai de 24 heures
Non, nous ne pouvons pas nous engager pour un délai de 24 heures. Mais nous pouvons vous proposer un autre délai d'engagement
Non, nous ne pouvons pas nous engager sur un quelconque délai d'engagement
Q23 | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ?
Oui, nous pouvons vous fournir un document avec toutes les informations demandées
Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, le document qui décrit ces traces techniques n'existe pas
Non, car le dispositif médical ne genère aucune trace technique
Q24 | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ?
Oui, l'établissement peut peut supprimer les données suivant une procédure fournie par le fabricant
Nous sommes responsable de la suppression des données en suivant une procédure
Nous sommes responsable de la suppression des données, mais nous n'avons pas de procédure formalisée
Non, les données ne peuvent pas être supprimées lors d'une mise au rebut
Sans objet, car il n'y a aucune donnée à caractère personnel de santé stockée dans le dispositif médical
Q25 | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ?
Oui, nous pouvons vous fournir la procédure avec toutes les informations demandées
Oui, mais la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des données.
Non, car il n'est pas possible de faire des sauvegardes des données stockées dans le dispositif médical.
Sans objet, car il n'y a pas de données qui sont stockées dans le dispositif médical
Q26 | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ?
Oui, nous pouvons vous fournir la procédure avec toutes les informations demandées
Oui, mais la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres.
Non, car il n'est pas possible de faire des sauvegardes des configurations et des paramètres dans le dispositif médical.
Q27 | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ?
Oui, nous pouvons fournir une procédure de maintenance contenant l'ensemble des informations demandées
Oui, nous la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous n'avons pas de procédure de maintenance à vous fournir
Q28 | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ?
Oui il est possible de brancher la clé USB sur un dispositif de décontamination de l'établissement
Non, cela n'est pas possible mais nous pouvons apporter la preuve que la clé USB a été vérifié au travers d'un ou de plusieurs solutions antimalware
Non, il n'est pas possible de brancher le support amovible sur un dispositif de décontamination de l'établissement
Sans objet. Il n'y a pas de maintenance sur site via clé USB
Q29 | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ?
Oui il est possible de brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention
Non, il n'est pas possible de brancher une clé USB de l'établissement sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention
Sans objet. Il n'y a pas de maintenance sur site via un ordinateur
Q30 | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ?
Oui, cela est possible tout en s'adaptant au maximum aux contraintes de nos clients.
Oui, cela est possible si les contraintes techniques et fonctionnelles que nous imposons sont remplies (détaillées en explications).
Non, nous vous imposons nos propres moyens de connexion à distance pour la télémaintenance (détaillés en explications)
Sans objet, nous ne faisons pas de service de télémaintenance
Q31 | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ?
Oui, nous fournissons le document de procédure de télémaintenance qui contient les informations demandées
Oui, mais le document ne contient pas toute les informations demandées (détaillées en explications)
Non, car ce document n'existe pas
Sans objet, nous ne faisons pas de service de télémaintenance
Q32 | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de télésurveillance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de l'installation du dispositif médical ?
Oui, nous pouvons vous fournir la liste exhaustive des logiciels tiers utilisés et leur version
Oui, mais elle n'est pas exhaustive ou l'information sur la version n'est pas exhaustive
Non, nous ne pouvons pas vous fournir cette liste
Sans objet. Il n'y a pas de logiciels tiers utilisés
Q33 | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical durant la durée du contrat ?
Oui, nous pouvons nous engager sur la maintenance de la totalité des logiciels tiers
Oui, nous pouvons nous engager sur leur maintenance, mais que sur une partie des logiciels tiers (lister les logiciels tiers concernés)
Non, nous ne pouvons nous engager sur leur maintenance
Sans objet. Il n'y a pas de logiciels tiers utilisés
Q34 | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ?
Oui, nous pouvons vous certifier que le dispositif médical est conforme au RGPD
Non, nous ne pouvons pas nous engager sur la conformité du dispositif médical au RGPD
Sans objet. Le dispositif médical ne stocke aucune donnée à caractère personnel.
Q35 | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ?
Oui, nous pouvons vous fournir une description des mesures de sécurité physique, avec toutes les informations demandées
Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous ne pouvons pas vous fournir les informations demandées.
Q36 | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique (perte du réseau informatique, attaque volumétrique sur l'interface réseau du dispositif médical) garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ?
Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit le mode de mise en sécurité, avec toutes les informations demandées
Oui, mais la documentation ne contient pas l'ensemble des éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Oui, mais nous ne disposons pas d'une telle documentation
Non, le dispositif médical ne comporte pas de mode de mise en sécurité
Q37 | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ?
Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit les 2 modes opératoires
Oui, nous disposons d'une documentation mais que d'un des 2 modes opératoires
Oui, mais aucune documentation ne décrit les 2 modes opératoires demandés.
Non, le dispositif médical ne dispose d'aucun mode dégradé
Q38 | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ?
Oui, nous disposons d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, avec l'ensemble des éléments demandés
Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous n'avons pas de procédure de gestion des incidents de sécurité
Q39 | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que le titulaire désigne un contact sécurité qui est acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ?
Oui, un contact sécurité vous est communiqué en cas d'incident de sécurité.
Non, nous ne pouvons pas vous garantir la fourniture d'un contact sécurité en cas d'incident de sécurité
Non, nous n'avons aucun contact sécurité disponible en cas d'incident de sécurité
Q40 | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ?
Oui, nous disposons d'une procédure de gestion de crise, avec l'ensemble des éléments demandés
Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous n'avons pas de procédure de gestion de crise qui traite des attaques cybersécurité
Q41 | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ?
Oui, nous vous désignons un correspondant sécurité nominatif pour la durée du contrat, avec son identité et ses coordonnées.
Oui, mais il ne sera pas unique et il y a un contact générique sur les sollicitations autour de la cybersécurité
Non, nous n'avons pas de correspondant sécurité à positionner pour la durée du contrat
Q42 | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ?
Oui, nous nous engageons à la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat
Non, nous ne pouvons pas nous engager sur la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat
Q43 | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ?
Oui, nous disposons d'une procédure de réversibilité avec l'ensemble des informations demandées
Oui, mais la procédure ne contient pas l'ensemble des éléments demandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications)
Non, nous ne disposons pas de procédure de réversibilité
Q44 | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ?
Oui, nous acceptons que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser tout type d'audits de sécurité ou de tests d'intrusion
Oui, mais pour certains types uniquement. La liste des types d'audits autorisés est fournie en explication
Non, mais nous pouvons vous apporter des preuves de réalisation de certains types d'audits que nous réalisons
Non, et nous n'avons aucune preuve d'audit à fournir
Q45 | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ?
Oui, nous nous engageons à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action
Oui mais nous ne pourrons nous engager sur un planning uniquement pour couvrir les failles très critiques
Non, nous ne pouvons pas nous engager à fournir un planning de mise en œuvre
Q46 | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ?
Oui, nous pouvons communiquer cette liste avec les informations demandées.
Oui, nous pouvons communiquer cette liste, mais pas avec toutes les informations demandées.
Non, car nous n'avons pas de certifications, ni d'homologations
Q47 | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ?
Oui, nous nous engageons à imposer les mêmes obligations de sécurité à nos sous traitants. La liste des obligations est fournie dans nos explications.
Non, nous ne pouvons pas nous engager à ce que nos sous-traitants appliquent les obligations de sécurité du présent questionnaire.
Sans objet. Nous n'avons pas de sous-traitant impliqué dans le développement, l'exploitation ou la maintenance du dispositif médical
Q48 | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ?
Oui, nous pouvons vous fournir un PAS qui aborde l'ensemble des sujets demandés.
Oui, nous pouvons vous fournir un PAS mais il n'aborde qu'une partie des sujets demandés.
Non, nous ne pouvons pas vous fournir un PAS.
Q49 | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ?
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Pas de fréquence habituelle
Pas de mise à jour planifiée prévue
Q50 | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ?
Les secrets sont tous protégés par des protocoles de chiffrement conformes aux standards de sécurité
Les secrets ne sont pas tous protégés par des protocoles de chiffrement conformes aux standards de sécurité (liste des secrets couverts fournie en explications)
Les secrets ne sont pas chiffrés dans le dispositif médical