## Page de garde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
N° 2025-034 Objet : Fourniture, livraison, installation, mise en ordre de marche d'un système d'analyse chromatographique HPTLC et prestations associées, pour l'université de Bordeaux
ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT composée de 6 onglets A remettre sous formats Excel modifiable ET PDF
Tableau des exigences techniques et fonctionnelles de l'université de Bordeaux Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière

## Grille de réponse SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
SOLUTION DE BASE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
Si le matériel proposé est un dispositif reconditionné, qu'il s'agisse du chromatographe ou du PC fourni (Cf. F1-2-1), il y a lieu de remplir l'onglet variante environnementale.
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography)
F1-1-1 | Fourniture d'un système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) tenant sur une paillasse standard 150x60 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-2 | Le système doit être équipé d'un déposeur d'échantillons automatique Il doit pouvoir appliquer les échantillons sur des plaques CCM de différentes tailles, jusqu'à 20x20 cm, en verre, aluminium ou plastique, recouvertes de gels de silice natif ou greffé, ou par un polymère type cellulose ou polyamide. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-3 | Le déposeur d'échantillons automatique doit pouvoir appliquer les échantillons par contact ou pulvérisation de 0,1 microL à 1 mL avec possibilité de prélever les échantillons à patir de différents vials et/ou de plaques 96 puits. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-4 | Il est souhaité que le déposeur d'échantillons automatique puisse être programmé pour appliquer des volumes successifs de différents échantillons sur le même spot ou la même bande. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-5 | Le système doit être composé d'une chambre de développement automatique. Permettant d'accueillir des plaques 20 x 10 cm et 10 x 10 cm en verre d'au moins 5 mm d'épaisseur. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-6 | Il est souhaité que la chambre de developpement puisse accueillir des plaques en aluminium ou en plastique via un module additionnel adapté, garantissant leur maintien et leur compatibilité avec le processus de développement. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F1-1-7 | Le développement des plaque s'effectuera selon un processus entièrement automatisé selon la séquence suivante : - Saturation de la chambre entre 1 et 30 minutes - Préconditionnement des plaques entre 1 et 30 minutes - Contrôle précis de l'humidité de la chambre - Migration programmable contrôlée par un dispositif optique - Séchage postdéveloppement pendant 1 à 30 minutes | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 1
F1-1-8 | La chambre automatique de développement fonctionne en autonomie ou par le biais d'un logiciel intégré. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-9 | Il est souhaité que le système soit composé d'une enceinte de dérivatisation devant permettre de traiter les plaques listées ci-avant de façon uniforme et reproductible avec pas plus de 5 mL de réactif pour les plaques 20 x 20 cm et 3 mL de réactif pour les plaques 10 x 20 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-10 | Une gamme de buses de pulvérisations interchangeables de différentes tailles devra être proposée pour tenir compte propriétés des physico-chimiques des réactifs ; le mode de pulvérisation doit être contrôlable et mémorisable. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation doit être chiffrée dans la partie fractionnée |  | 2
F1-1-11 | L'enceinte de pulvérisation devra être conçue pour protèger l’utilisateur contre les émissions d’aérosols ; les vapeurs et aérosols devront être aspirées et recueillies dans un récipient de rinçage intégré, | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-12 | L'enceinte de dérivatisation doit être équipée d'une plaque chauffante dédiée. Cette plaque doit permetter un chauffage uniforme de plaques allant jusqu'à 20 x 20 cm, et atteindre une température de 200 °C ; Une grille de positionnement est intégrée à cette plaque chauffante. | A confirmer et détailler par le candidat Une plaque en céramique est demandée, mais d'autres matériaux peuvent être proposés. Dans ce cas, la proposition ne sera pas éliminatoire, mais pourra entraîner une note moins favorable sur ce point |  | 1
F1-1-13 | Il doit être proposé un module unique capable d'enregistrer des images des plaques chromatographiques, de procéder à un retraitement si nécessaire et convertir ces images en données analytiques, à savoir des chromatogrammes et les valeurs numériques des pics détectés associés. | A confirmer et détailler par le candidat. Ce module doit être intégré à la partie ordinaire. |  | 1
F1-1-14 | Le module d'enregistrement, traitement et analyse des chromatogrammes devra être équipé des sources d'éclairages suivantes : - UV 254 nm - UV 366 nm - Lumière blanche directe et transmise | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-15 | Il est souhaité que la caméra soit équipée d'un capteur d'image CMOS avec plage dynamique étendue (HDR) ; d'une résolution meilleure que 100 microns , la profondeur de couleur d'au moins 48 bits ; elle sera munie d'une lentille à mise au point fixe pour permettre des prises de vue ; elle possedera un zoom numérique jusqu'à X 10 ; un choix parmi différentes distances focales sera offert. | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 2
F1-2 | Matériel et Logiciels nécessaires au pilotage de l'ensemble du dispositif
F1-2-1 | Founir un PC fixe sous Windows 11 permettant l'utilisation du logiciel adapté pour le pilotage et l'acquisition des données, muni d'un clavier AZERTY, d'un écran et d'une souris ; il comportera suffisamment de ports USB A et C, HDMI, ethernet pour une bonne ergonomie ; il incluera un SSD d'au moins 1 To et d'une mémoire vive d'au moins 32 Go, | Le candidat précisera les spécifications techniques de la solution qu'il propose et le chiffrera distinctement dans la grille ordinaire des prix. Le PC fourni peut être un reconditionné répondant aux dispositons de l'article R122-4 du code de la consommation. |  | 1
F1-2-2 | Le système doit être doté d’une suite logicielle complète et intégrée permettant le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus, incluant le déposeur d’échantillons, la chambre de développement, ainsi que l’enregistrement et le traitement des plaques chromatographiques. Le logiciel d'enregistrement et de traitement doit offrir des fonctionnalités avancées, telles que le retraitement d’image, la comparaison de chromatogrammes réalisés à différents moments, ainsi que la génération de données quantitatives, indépendamment de la date d’enregistrement des analyses | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer distinctement dans la partie ordinaire. Le logiciel de contrôle et le logiciel de traitement doivent être compatibles et interopérables. |  | 1
F1-2-3 | Le logiciel de traitement des données devront pouvoir être installé et utilisé sur un poste informatique distinct de celui utilisé pour le pilotage et le contrôle du système. | Le candidat précisera les modalités techniques permettant cette dissociation (par exemple : clé de sécurité, licence flottante, accès réseau…) |  | 2
F1-3 | Licence
F1-3-1 | Le cas échéant, déterminer le type et le nombre de licences fournies pour l'utilisation des outils logiciels pour au moins 3 postes de travail. Les clés destinées à l'activation de la licence (si elles existent) et à l'installation du/des logiciel(s) sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | A confirmer et détailler par le candidat - Les licences doivent être de type "perpétuel" afin de garantir le fonctionnement continu du logiciel et l’exploitation de ses fonctionnalités, même après la période de garantie. En dehors de cette période, les fonctionnalités associées au logiciel doivent rester accessibles, même sans mises à jour disponibles. - Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence (perpétuelle), ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur les postes de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Le système respectera l'alimentation 230V – 50Hz (normes électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant, |  | 1
F1-5-2 | Le système doit être conforme aux normes CE et aux normes internationales de bonnes pratiques de laboratoire (cGLP) | A confirmer et détailler par le candidat, Le dispositif objet du présent marché sera utilisé dans un cadre universitaire, à la fois pour des activités de formation et de recherche. Les certificats de conformités doivent être joints à l'offre. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Laboratoire de Pharmacognosie, Bâtiment Pharma 3, 3ème étage UFR Sciences Pharmaceutiques Université de Bordeaux rue Hoffmann Martinot 33000 BORDEAUX | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose en semaine ouvrés à compter de la notification du marché. La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement, y compris tests associé et mise en ordre de marche ' |  | 2
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F3-2 | Proposer une formation complémentaire sur site pour au moins 5 personnes. | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments que la formation initale |  | 1
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations | Le candidat précisera : modalités, support |  | 1
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation. |  | 1
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire).( Cf. Article 2.6.1 du CCP) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F4-1-2 | Proposer une extension de garantie de 1 an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F4-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F4-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4-1-8 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | -
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F5-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F5-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention.
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | -
F6 | Proposer un dispositif contribuant à un développement durable
F6-1 | Sobriété en énergie
F6-1-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-1-2 | Le candidat justifiera si la sobriété a influencé son choix d’équipement et si celui-ci est le plus sobre par rapport au besoin exprimé. |  |  | 2
F6-2 | Commande, facturation et économie circulaire
F6-2-1 | Le prestataire indiquera s'il est en mesure d'indiquer dans les devis et les factures : la part déjà recyclée des composants des équipements proposés, le pourcentage de recyclabilité de ces équipements et les composants recyclables |  |  | 2
F6-2-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces mesures peuvent notamment concerner, la gestion des déchets, la consommation de ressources, l’éco-conception des livrables ou prestations, ou toute autre initiative relevant des principes du développement durable. Le candidat peut joindre en annexe tout document permettant d’illustrer ou justifier ces engagements |  | 2
F6-2-3 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements (dont l'ordinateur de pilotage) qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-3 | Emballages, transports, déplacements
F6-3-1 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-3-2 | Transport des équipements et équipes | Le candidat décrira les moyens de transport employés pour les livraisons et les interventions techniques, en privilégiant les modes à faible émission |  | 2
F6-4 | Ecoconception
F6-4-1 | Le prestataire connait-il la part déjà recyclée des composants de l'équipement proposé ? le pourcentage de recyclabilité de ces équipements ? les composants recyclables ? Justifier. |  |  | 2
F6-4-2 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont effectivement été mises en oeuvre pour minimiser l'impact environnemental lors de la fabrication ? |  |  | 2
F6-4-3 | La provenance (à préciser) des produits et composants principaux dans la fabrication du dispositif (à préciser) permet-elle de minimiser l'empreinte carbone de cette fabrication ? |  |  | 2
F6-4-4 | Le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? |  |  | 2
F6-4-5 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage économe en énergie ? |  |  | 2
F6-4-6 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage durable ? |  |  | 2
F6-4-7 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour diminuer l'impact environnemental du dispositif en fin de vie ? |  |  | 2
F6-5 | Durabilité / Réparabilité et garanties associées
F6-5-1 | Le candidat indiquera : s’il garantit un fonctionnement sur 10 ans (ou plus), la disponibilité des pièces détachées sur cette période les conditions et chiffrages associés. |  |  | 2

## Prix SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION DE BASE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
BESOIN PRINCIPAL | Partie ordinaire Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | système de chromatographie |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Module d'enregistrement des plaques chromatographiques (F1-1-13) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Ordinateur de pilotage (PC + écran + clavier + souris) (F1-2-1) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Logiciel de contrôle de l'ensemble des processus (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Logiciel de traitement des données enregistrées (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Certificats/rapports de conformité (le cas échéant) ( F1-5-2)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Frais de dédouannement ( le cas échéant) Voir art 3.10 du CCP
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant globale forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas excéder 130 000 € HT | [6 empty] | 0
BESOINS COMPLEMENTAIRE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module additionnel chambre de développement (F1-1-6) |  |  | par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie |  |  | par an et par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature

## Grille réponse variante techniq
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE TECHNIQUE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
La variante technique constitue une alternative à la solution technique de base. Elle ne peut porter sur les fonctions de niveau 1
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography)
F1-1-1 | Fourniture d'un système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) tenant sur une paillasse standard 150x60 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-2 | Le système doit être équipé d'un déposeur d'échantillons automatique Il doit pouvoir appliquer les échantillons sur des plaques CCM de différentes tailles, jusqu'à 20x20 cm, en verre, aluminium ou plastique, recouvertes de gels de silice natif ou greffé, ou par un polymère type cellulose ou polyamide. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-3 | Le déposeur d'échantillons automatique doit pouvoir appliquer les échantillons par contact ou pulvérisation de 0,1 microL à 1 mL avec possibilité de prélever les échantillons à patir de différents vials et/ou de plaques 96 puits. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-4 | Il est souhaité que le déposeur d'échantillons automatique puisse être programmé pour appliquer des volumes successifs de différents échantillons sur le même spot ou la même bande. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-5 | Le système doit être composé d'une chambre de développement automatique. Permettant d'accueillir des plaques 20 x 10 cm et 10 x 10 cm en verre d'au moins 5 mm d'épaisseur. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-6 | Il est souhaité que la chambre de developpement puisse accueillir des plaques en aluminium ou en plastique via un module additionnel adapté, garantissant leur maintien et leur compatibilité avec le processus de développement. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F1-1-7 | Le développement des plaque s'effectuera selon un processus entièrement automatisé selon la séquence suivante : - Saturation de la chambre entre 1 et 30 minutes - Préconditionnement des plaques entre 1 et 30 minutes - Contrôle précis de l'humidité de la chambre - Migration programmable contrôlée par un dispositif optique - Séchage postdéveloppement pendant 1 à 30 minutes | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 1
F1-1-8 | La chambre automatique de développement fonctionne en autonomie ou par le biais d'un logiciel intégré. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-9 | Il est souhaité que le système soit composé d'une enceinte de dérivatisation devant permettre de traiter les plaques listées ci-avant de façon uniforme et reproductible avec pas plus de 5 mL de réactif pour les plaques 20 x 20 cm et 3 mL de réactif pour les plaques 10 x 20 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-10 | Une gamme de buses de pulvérisations interchangeables de différentes tailles devra être proposée pour tenir compte propriétés des physico-chimiques des réactifs ; le mode de pulvérisation doit être contrôlable et mémorisable. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation doit être chiffrée dans la partie fractionnée |  | 2
F1-1-11 | L'enceinte de pulvérisation devra être conçue pour protèger l’utilisateur contre les émissions d’aérosols ; les vapeurs et aérosols devront être aspirées et recueillies dans un récipient de rinçage intégré, | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-12 | L'enceinte de dérivatisation doit être équipée d'une plaque chauffante dédiée. Cette plaque doit permetter un chauffage uniforme de plaques allant jusqu'à 20 x 20 cm, et atteindre une température de 200 °C ; Une grille de positionnement est intégrée à cette plaque chauffante. | A confirmer et détailler par le candidat Une plaque en céramique est demandée, mais d'autres matériaux peuvent être proposés. Dans ce cas, la proposition ne sera pas éliminatoire, mais pourra entraîner une note moins favorable sur ce point |  | 1
F1-1-13 | Il doit être proposé un module unique capable d'enregistrer des images des plaques chromatographiques, de procéder à un retraitement si nécessaire et convertir ces images en données analytiques, à savoir des chromatogrammes et les valeurs numériques des pics détectés associés. | A confirmer et détailler par le candidat. Ce module doit être intégré à la partie ordinaire. |  | 1
F1-1-14 | Le module d'enregistrement, traitement et analyse des chromatogrammes devra être équipé des sources d'éclairages suivantes : - UV 254 nm - UV 366 nm - Lumière blanche directe et transmise | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-15 | Il est souhaité que la caméra soit équipée d'un capteur d'image CMOS avec plage dynamique étendue (HDR) ; d'une résolution meilleure que 100 microns , la profondeur de couleur d'au moins 48 bits ; elle sera munie d'une lentille à mise au point fixe pour permettre des prises de vue ; elle possedera un zoom numérique jusqu'à X 10 ; un choix parmi différentes distances focales sera offert. | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 2
F1-2 | Matériel et Logiciels nécessaires au pilotage de l'ensemble du dispositif
F1-2-1 | Founir un PC fixe sous Windows 11 permettant l'utilisation du logiciel adapté pour le pilotage et l'acquisition des données, muni d'un clavier AZERTY, d'un écran et d'une souris ; il comportera suffisamment de ports USB A et C, HDMI, ethernet pour une bonne ergonomie ; il incluera un SSD d'au moins 1 To et d'une mémoire vive d'au moins 32 Go, | Le candidat précisera les spécifications techniques de la solution qu'il propose et le chiffrera distinctement dans la grille ordinaire des prix. Le PC fourni peut être un reconditionné répondant aux dispositons de l'article R122-4 du code de la consommation. |  | 1
F1-2-2 | Le système doit être doté d’une suite logicielle complète et intégrée permettant le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus, incluant le déposeur d’échantillons, la chambre de développement, ainsi que l’enregistrement et le traitement des plaques chromatographiques. Le logiciel d'enregistrement et de traitement doit offrir des fonctionnalités avancées, telles que le retraitement d’image, la comparaison de chromatogrammes réalisés à différents moments, ainsi que la génération de données quantitatives, indépendamment de la date d’enregistrement des analyses | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer distinctement dans la partie ordinaire. Le logiciel de contrôle et le logiciel de traitement doivent être compatibles et interopérables. |  | 1
F1-2-3 | Le logiciel de traitement des données devront pouvoir être installé et utilisé sur un poste informatique distinct de celui utilisé pour le pilotage et le contrôle du système. | Le candidat précisera les modalités techniques permettant cette dissociation (par exemple : clé de sécurité, licence flottante, accès réseau…) |  | 2
F1-3 | Licence
F1-3-1 | Le cas échéant, déterminer le type et le nombre de licences fournies pour l'utilisation des outils logiciels pour au moins 3 postes de travail. Les clés destinées à l'activation de la licence (si elles existent) et à l'installation du/des logiciel(s) sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | A confirmer et détailler par le candidat - Les licences doivent être de type "perpétuel" afin de garantir le fonctionnement continu du logiciel et l’exploitation de ses fonctionnalités, même après la période de garantie. En dehors de cette période, les fonctionnalités associées au logiciel doivent rester accessibles, même sans mises à jour disponibles. - Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence (perpétuelle), ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur les postes de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Le système respectera l'alimentation 230V – 50Hz (normes électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant, |  | 1
F1-5-2 | Le système doit être conforme aux normes CE et aux normes internationales de bonnes pratiques de laboratoire (cGLP) | A confirmer et détailler par le candidat, Le dispositif objet du présent marché sera utilisé dans un cadre universitaire, à la fois pour des activités de formation et de recherche. Les certificats de conformités doivent être joints à l'offre. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Laboratoire de Pharmacognosie, Bâtiment Pharma 3, 3ème étage UFR Sciences Pharmaceutiques Université de Bordeaux rue Hoffmann Martinot 33000 BORDEAUX | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose en semaine ouvrés à compter de la notification du marché. La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement, y compris tests associé et mise en ordre de marche ' |  | 2
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F3-2 | Proposer une formation complémentaire sur site pour au moins 5 personnes. | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments que la formation initale |  | 1
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations | Le candidat précisera : modalités, support |  | 1
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation. |  | 1
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire).( Cf. Article 2.6.1 du CCP) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F4-1-2 | Proposer une extension de garantie de 1 an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F4-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F4-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4-1-8 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | -
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F5-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F5-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention.
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | -
F6 | Proposer un dispositif contribuant à un développement durable
F6-1 | Sobriété en énergie
F6-1-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-1-2 | Le candidat justifiera si la sobriété a influencé son choix d’équipement et si celui-ci est le plus sobre par rapport au besoin exprimé. |  |  | 2
F6-2 | Commande, facturation et économie circulaire
F6-2-1 | Le prestataire indiquera s'il est en mesure d'indiquer dans les devis et les factures : la part déjà recyclée des composants des équipements proposés, le pourcentage de recyclabilité de ces équipements et les composants recyclables |  |  | 2
F6-2-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces mesures peuvent notamment concerner, la gestion des déchets, la consommation de ressources, l’éco-conception des livrables ou prestations, ou toute autre initiative relevant des principes du développement durable. Le candidat peut joindre en annexe tout document permettant d’illustrer ou justifier ces engagements |  | 2
F6-2-3 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements (dont l'ordinateur de pilotage) qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-3 | Emballages, transports, déplacements
F6-3-1 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-3-2 | Transport des équipements et équipes | Le candidat décrira les moyens de transport employés pour les livraisons et les interventions techniques, en privilégiant les modes à faible émission |  | 2
F6-4 | Ecoconception
F6-4-1 | Le prestataire connait-il la part déjà recyclée des composants de l'équipement proposé ? le pourcentage de recyclabilité de ces équipements ? les composants recyclables ? Justifier. |  |  | 2
F6-4-2 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont effectivement été mises en oeuvre pour minimiser l'impact environnemental lors de la fabrication ? |  |  | 2
F6-4-3 | La provenance (à préciser) des produits et composants principaux dans la fabrication du dispositif (à préciser) permet-elle de minimiser l'empreinte carbone de cette fabrication ? |  |  | 2
F6-4-4 | Le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? |  |  | 2
F6-4-5 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage économe en énergie ? |  |  | 2
F6-4-6 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage durable ? |  |  | 2
F6-4-7 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour diminuer l'impact environnemental du dispositif en fin de vie ? |  |  | 2
F6-5 | Durabilité / Réparabilité et garanties associées
F6-5-1 | Le candidat indiquera : s’il garantit un fonctionnement sur 10 ans (ou plus), la disponibilité des pièces détachées sur cette période les conditions et chiffrages associés. |  |  | 2

## Prix variante technique
Nom et cachet de l'entreprise candidate
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire VARIANTE TECHNIQUE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
BESOIN PRINCIPAL | Partie ordinaire Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | système de chromatographie |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Module d'enregistrement des plaques chromatographiques (F1-1-13) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Ordinateur de pilotage (PC + écran + clavier + souris) (F1-2-1) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Logiciel de contrôle de l'ensemble des processus (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Logiciel de traitement des données enregistrées (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Certificats/rapports de conformité (le cas échéant) ( F1-5-2)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Frais de dédouannement ( le cas échéant) Voir art 3.10 du CCP
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant globale forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas excéder 130 000 € HT | [6 empty] | 0
BESOINS COMPLEMENTAIRE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module additionnel chambre de développement (F1-1-6) |  |  | par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie |  |  | par an et par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0

## Grille réponse Variante ENVIRON
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE ENVIRONNEMENTALE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
Identification de la variante : Le dispositif fourni est un dispositif reconditionné Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie. Le dispositif proposé doit être entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance.
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography)
F1-1-1 | Fourniture d'un système de chromatographie en couche mince à haute performance ou HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) tenant sur une paillasse standard 150x60 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-2 | Le système doit être équipé d'un déposeur d'échantillons automatique Il doit pouvoir appliquer les échantillons sur des plaques CCM de différentes tailles, jusqu'à 20x20 cm, en verre, aluminium ou plastique, recouvertes de gels de silice natif ou greffé, ou par un polymère type cellulose ou polyamide. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-3 | Le déposeur d'échantillons automatique doit pouvoir appliquer les échantillons par contact ou pulvérisation de 0,1 microL à 1 mL avec possibilité de prélever les échantillons à patir de différents vials et/ou de plaques 96 puits. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-4 | Il est souhaité que le déposeur d'échantillons automatique puisse être programmé pour appliquer des volumes successifs de différents échantillons sur le même spot ou la même bande. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-5 | Le système doit être composé d'une chambre de développement automatique. Permettant d'accueillir des plaques 20 x 10 cm et 10 x 10 cm en verre d'au moins 5 mm d'épaisseur. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-6 | Il est souhaité que la chambre de developpement puisse accueillir des plaques en aluminium ou en plastique via un module additionnel adapté, garantissant leur maintien et leur compatibilité avec le processus de développement. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F1-1-7 | Le développement des plaque s'effectuera selon un processus entièrement automatisé selon la séquence suivante : - Saturation de la chambre entre 1 et 30 minutes - Préconditionnement des plaques entre 1 et 30 minutes - Contrôle précis de l'humidité de la chambre - Migration programmable contrôlée par un dispositif optique - Séchage postdéveloppement pendant 1 à 30 minutes | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 1
F1-1-8 | La chambre automatique de développement fonctionne en autonomie ou par le biais d'un logiciel intégré. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-9 | Il est souhaité que le système soit composé d'une enceinte de dérivatisation devant permettre de traiter les plaques listées ci-avant de façon uniforme et reproductible avec pas plus de 5 mL de réactif pour les plaques 20 x 20 cm et 3 mL de réactif pour les plaques 10 x 20 cm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-10 | Une gamme de buses de pulvérisations interchangeables de différentes tailles devra être proposée pour tenir compte propriétés des physico-chimiques des réactifs ; le mode de pulvérisation doit être contrôlable et mémorisable. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation doit être chiffrée dans la partie fractionnée |  | 2
F1-1-11 | L'enceinte de pulvérisation devra être conçue pour protèger l’utilisateur contre les émissions d’aérosols ; les vapeurs et aérosols devront être aspirées et recueillies dans un récipient de rinçage intégré, | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-12 | L'enceinte de dérivatisation doit être équipée d'une plaque chauffante dédiée. Cette plaque doit permetter un chauffage uniforme de plaques allant jusqu'à 20 x 20 cm, et atteindre une température de 200 °C ; Une grille de positionnement est intégrée à cette plaque chauffante. | A confirmer et détailler par le candidat Une plaque en céramique est demandée, mais d'autres matériaux peuvent être proposés. Dans ce cas, la proposition ne sera pas éliminatoire, mais pourra entraîner une note moins favorable sur ce point |  | 1
F1-1-13 | Il doit être proposé un module unique capable d'enregistrer des images des plaques chromatographiques, de procéder à un retraitement si nécessaire et convertir ces images en données analytiques, à savoir des chromatogrammes et les valeurs numériques des pics détectés associés. | A confirmer et détailler par le candidat. Ce module doit être intégré à la partie ordinaire. |  | 1
F1-1-14 | Le module d'enregistrement, traitement et analyse des chromatogrammes devra être équipé des sources d'éclairages suivantes : - UV 254 nm - UV 366 nm - Lumière blanche directe et transmise | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-15 | Il est souhaité que la caméra soit équipée d'un capteur d'image CMOS avec plage dynamique étendue (HDR) ; d'une résolution meilleure que 100 microns , la profondeur de couleur d'au moins 48 bits ; elle sera munie d'une lentille à mise au point fixe pour permettre des prises de vue ; elle possedera un zoom numérique jusqu'à X 10 ; un choix parmi différentes distances focales sera offert. | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sur cette fonctionalité, sera attribuée à l’offre présentant les meilleures performances techniques |  | 2
F1-2 | Matériel et Logiciels nécessaires au pilotage de l'ensemble du dispositif
F1-2-1 | Founir un PC fixe sous Windows 11 permettant l'utilisation du logiciel adapté pour le pilotage et l'acquisition des données, muni d'un clavier AZERTY, d'un écran et d'une souris ; il comportera suffisamment de ports USB A et C, HDMI, ethernet pour une bonne ergonomie ; il incluera un SSD d'au moins 1 To et d'une mémoire vive d'au moins 32 Go, | Le candidat précisera les spécifications techniques de la solution qu'il propose et le chiffrera distinctement dans la grille ordinaire des prix. Le PC fourni peut être un reconditionné répondant aux dispositons de l'article R122-4 du code de la consommation. |  | 1
F1-2-2 | Le système doit être doté d’une suite logicielle complète et intégrée permettant le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus, incluant le déposeur d’échantillons, la chambre de développement, ainsi que l’enregistrement et le traitement des plaques chromatographiques. Le logiciel d'enregistrement et de traitement doit offrir des fonctionnalités avancées, telles que le retraitement d’image, la comparaison de chromatogrammes réalisés à différents moments, ainsi que la génération de données quantitatives, indépendamment de la date d’enregistrement des analyses | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer distinctement dans la partie ordinaire. Le logiciel de contrôle et le logiciel de traitement doivent être compatibles et interopérables. |  | 1
F1-2-3 | Le logiciel de traitement des données devront pouvoir être installé et utilisé sur un poste informatique distinct de celui utilisé pour le pilotage et le contrôle du système. | Le candidat précisera les modalités techniques permettant cette dissociation (par exemple : clé de sécurité, licence flottante, accès réseau…) |  | 2
F1-3 | Licence
F1-3-1 | Le cas échéant, déterminer le type et le nombre de licences fournies pour l'utilisation des outils logiciels pour au moins 3 postes de travail. Les clés destinées à l'activation de la licence (si elles existent) et à l'installation du/des logiciel(s) sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. | A confirmer et détailler par le candidat - Les licences doivent être de type "perpétuel" afin de garantir le fonctionnement continu du logiciel et l’exploitation de ses fonctionnalités, même après la période de garantie. En dehors de cette période, les fonctionnalités associées au logiciel doivent rester accessibles, même sans mises à jour disponibles. - Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence (perpétuelle), ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur les postes de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Le système respectera l'alimentation 230V – 50Hz (normes électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant, |  | 1
F1-5-2 | Le système doit être conforme aux normes CE et aux normes internationales de bonnes pratiques de laboratoire (cGLP) | A confirmer et détailler par le candidat, Le dispositif objet du présent marché sera utilisé dans un cadre universitaire, à la fois pour des activités de formation et de recherche. Les certificats de conformités doivent être joints à l'offre. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Laboratoire de Pharmacognosie, Bâtiment Pharma 3, 3ème étage UFR Sciences Pharmaceutiques Université de Bordeaux rue Hoffmann Martinot 33000 BORDEAUX | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose en semaine ouvrés à compter de la notification du marché. La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement, y compris tests associé et mise en ordre de marche ' |  | 2
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F3-2 | Proposer une formation complémentaire sur site pour au moins 5 personnes. | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments que la formation initale |  | 1
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations | Le candidat précisera : modalités, support |  | 1
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation. |  | 1
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire).( Cf. Article 2.6.1 du CCP) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F4-1-2 | Proposer une extension de garantie de 1 an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F4-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F4-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard ( Voir CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4-1-8 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | -
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F5-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F5-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention.
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | -
F6 | Proposer un dispositif contribuant à un développement durable
F6-1 | Sobriété en énergie
F6-1-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-1-2 | Le candidat justifiera si la sobriété a influencé son choix d’équipement et si celui-ci est le plus sobre par rapport au besoin exprimé. |  |  | 2
F6-2 | Commande, facturation et économie circulaire
F6-2-1 | Le prestataire indiquera s'il est en mesure d'indiquer dans les devis et les factures : la part déjà recyclée des composants des équipements proposés, le pourcentage de recyclabilité de ces équipements et les composants recyclables |  |  | 2
F6-2-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces mesures peuvent notamment concerner, la gestion des déchets, la consommation de ressources, l’éco-conception des livrables ou prestations, ou toute autre initiative relevant des principes du développement durable. Le candidat peut joindre en annexe tout document permettant d’illustrer ou justifier ces engagements |  | 2
F6-2-3 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements (dont l'ordinateur de pilotage) qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-3 | Emballages, transports, déplacements
F6-3-1 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-3-2 | Transport des équipements et équipes | Le candidat décrira les moyens de transport employés pour les livraisons et les interventions techniques, en privilégiant les modes à faible émission |  | 2
F6-4 | Ecoconception
F6-4-1 | Le prestataire connait-il la part déjà recyclée des composants de l'équipement proposé ? le pourcentage de recyclabilité de ces équipements ? les composants recyclables ? Justifier. |  |  | 2
F6-4-2 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont effectivement été mises en oeuvre pour minimiser l'impact environnemental lors de la fabrication ? |  |  | 2
F6-4-3 | La provenance (à préciser) des produits et composants principaux dans la fabrication du dispositif (à préciser) permet-elle de minimiser l'empreinte carbone de cette fabrication ? |  |  | 2
F6-4-4 | Le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? |  |  | 2
F6-4-5 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage économe en énergie ? |  |  | 2
F6-4-6 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage durable ? |  |  | 2
F6-4-7 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour diminuer l'impact environnemental du dispositif en fin de vie ? |  |  | 2
F6-5 | Durabilité / Réparabilité et garanties associées
F6-5-1 | Le candidat indiquera : s’il garantit un fonctionnement sur 10 ans (ou plus), la disponibilité des pièces détachées sur cette période les conditions et chiffrages associés. |  |  | 2

## Prix variante environnementale
Nom et cachet de l'entreprise candidate
marché composite n° 2025-034 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire VARIANTE ENVIRONNEMENTALE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
BESOIN PRINCIPAL | Partie ordinaire Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | système de chromatographie |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Module d'enregistrement des plaques chromatographiques (F1-1-13) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Ordinateur de pilotage (PC + écran + clavier + souris) (F1-2-1) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Logiciel de contrôle de l'ensemble des processus (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Logiciel de traitement des données enregistrées (F1-2-2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Certificats/rapports de conformité (le cas échéant) ( F1-5-2)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Frais de dédouannement ( le cas échéant) Voir art 3.10 du CCP
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant globale forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas excéder 130 000 € HT | [6 empty] | 0
BESOINS COMPLEMENTAIRE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module additionnel chambre de développement (F1-1-6) |  |  | par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie |  |  | par an et par équipement | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Signature