|  | MARCHE N° 2025AC09 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES- ACTE D’ENGAGEMENT INDICATIONS LE CANDIDAT COMPLETE LA PARTIE EN JAUNE Marché passé en appel d’offres ouvert en application du code de la commande publique (ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret du n°2018-1075 du 3 décembre 2018) |
| --- | --- |

MarcHe de fourniture PORTANT SUR un Appareil de microscopie à force atomique (AFM) rapide adapté aux échantillons biologiques

LE CANDIDAT REMPLIT LES CHAMPS SURLIGNES EN JAUNE DANS LE PRESENT DOCUMENT, LE SIGNE (PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LA PERSONNE MORALE) ET LE TRANSMET DANS SA REPONSE A LA CONSULTATION, ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES DANS LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Les autres zones (non jaunes) demeurent intangibles en phase initiale (avant négociation)

Le présent marché est conclu entre :

L’Université Bourgogne Europe:

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Sis Maison de l’université

BP27877

21078 Dijon cedex

Représentée par son président

Nom et coordonnées du conducteur de projet :

BOUHELIER Alexandre

ICB UMR CNRS 6303

Université bourgogne Europe

Nom du ou de la gestionnaire financière chargée d’établir les commandes :

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Néanmoins, la personne physique habilitée à représenter l’université pour les besoins de l’exécution du marché au sens de l’article 3.3 du CCAG FCS est le Président de l’université ou son représentant habilité, désigné lors de la notification du marché.

Et

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Représenté par ………………………., ci-après désigné le titulaire

Comptable Assignataire : L’agent comptable de l’université

- Nature du marché :

Fourniture Equipement

Fourniture Consommables

Prestations de services

- Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation (vérification des calibrages des objectifs), la mise en ordre de marche, la garantie, la formation à l’utilisation et la formation aux opérations de maintenance préventive et curative de premier niveau d’un appareil de microscopie à force atomique (AFM) rapide adapté aux échantillons biologiques.

Code CPV : 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

Les performances minimales des équipements sont définies dans le cahier des charges techniques ci-après.

Allotissement

Il s’agit d’un lot unique.

Caractéristiques techniques et/ou fonctionnalités attendues :

L’appareil de microscopie se décompose en plusieurs éléments formant un équipement :

1- Microscope à force atomique (AFM)

Appareil neuf de Microscopie à Force Atomique (AFM) à balayage rapide combiné à un microscope optique inversé. Il doit permettre l'acquisition simultanée d'images optiques en mode de transmission (DIC, confocal, Contraste de Phase, fluorescence ou autres techniques requises) et AFM, ainsi que les mesures de force.

Caractéristiques techniques clés

• AFM de conception en pointe balayée. La solution échantillon balayé ne sera pas acceptée.

• AFM sur un microscope optique inversé. Des objectifs de forts grossissements avec des ouvertures numériques élevés doivent pouvoir être utilisés.

• Balayage de 100 µm x 100 µm x 15 µm minimum avec utilisation de capteurs de positions (close loop) en X, Y et Z.

• Solution intégrant un déplacement motorisé de l’échantillon en XY avec des amplitudes de 20 x 20 mm et des précisions de déplacement <= 1µm.

• Solution permettant un contrôle de température sur microscope optique inversé tout en maintenant l’illumination en transmission depuis la température ambiante jusqu’à +60°C en utilisant des boites de pétri de 35 mn ou des Cover slips avec une hauteur possible de 10 mm au moins.

• Solution intégrant la possibilité de réaliser des mesures mécaniques en spectroscopie locale, en rhéologie avec des fonctions avancées permettant de réaliser des scripts complexes et de réaliser des cartographies rapides de propriétés mécaniques et adhésives.

• Solution permettant l’adaptation d’un module permettant de réaliser de l’imagerie AFM de haute résolution à haute vitesse (jusqu’à 10 images par seconde), avec un balayage maximum (XY) de 100 x 100. µm2 et en Z de 15 µm.

• AFM doté d'un alignement laser et détecteur entièrement motorisé et automatisé.

• Solution permettant de superposer précisément les images issues du microscope inversé et de l’AFM. La solution intègrera une procédure de calibration simple pour l’utilisateur.

2 - Electronique de contrôle et de traitement

Le contrôleur doit être numérique, complet, haute performance et à faible bruit. Il doit permettre une capture des données à grande vitesse et présenter les caractéristiques suivantes :

• Electronique de contrôle entièrement digitalisée et basée sur la technologie FPGA (fréquence >500MHz)

• Possibilité d’un canal d'acquisition rapide échantillonnés à au moins 800kSamples

• Disposer d’au moins quatre ADC haute vitesse (exemple : 16 bits/échantillonnage de l’ordre de 60MHz)

• Disposer de plus de dix ADC avec échantillonnage standard (exemple :18 bit avec échantillonnage à 800kHz)

• Disposer de plus de six DAC standard (exemple 18/20 bit avec échantillonnage à 800kHz)

• Deux détection synchrone haute vitesse (par exemple : 60 MSamples/sec)

• Une détection synchrone de vitesse standard (800 ksample/sec)

• Six canaux faible bruit pour contrôle de « close loop » (capteur capacitif ou autre)

• Six canaux d’acquisition très haute vitesse 14 bit (échantillonnage à plus de 100 MHZ)

• Calibration du cantilever par la méthode de bruit thermique jusqu’à 3,25 MHz

• Sortie analogique avec préamplificateur avec +/-15V and +/-5V

• Au minimum six entrées analogiques et 10 sorties pour synchronisation pixel et ligne

• Deux canaux « gated photon counting »

• Connexion rapide au PC de contrôle (par exemple Gigabit LAN)

• Accès par BNC aux signaux externes et internes

• Livré avec un PC complet équipé d’un écran de 32 pouces

• CE compliant (Conformité CE)

3 - Tête de mesure AFM

La tête de l’AFM sera de type balayage par la pointe ce qui permettra une grande flexibilité dans les configurations possibles. Elle présentera les caractéristiques suivantes :

• Résolution atomique en stand alone ou sur microscope inversé dans des conditions environnementales appropriées (avec système anti-vibrations actif et caisson acoustique)

• Bruit de déflection du cantilever <2pm RMS

• Modes d'imagerie AFM en l'air et en liquides suivants : mode contact avec force latérale, modes contact intermittent, contraste de phase, la cartographie de force, la cartographie de force rapide et à haute résolution

• Instrument sera également livré avec un mode d’imagerie ayant les caractéristiques suivantes :

- Oscillation hors résonnance avec une excitation jusqu’à 10kHz pour :

- des mesures à lair de topographie haute résolution avec un temps d’acquisition classique (< 10 minutes pour des images 512x512 pixels)

- un contrôle direct de la force d’interaction pointe/ surface de l’échantillon et la force d’appuie avec un asservissement en boucle fermée (une simple détection de seuil n’est pas acceptée) et une force < 50pN.

- une utilisation simple à l’air comme en liquide

- une optimisation automatique et en temps réel des paramètres principaux y inclus le setpoint et les gains de la boucle d’asservissement

• Moteurs de précision pour une approche automatique du cantilever sur l’échantillon et la correction automatique de l'inclinaison des échantillons

• Caractéristiques du scanner :

- Contrôle en boucle fermée avancé (niveau de bruit faible et prévention des effets de sur balayage et d’oscillation)

- Axe Z découplé mécaniquement du scanner XY

- Fonctionnement en boucle fermée avec capteurs de position capacitifs sur les trois axes

- Taille du scan en XY : 100 µm x 100 µm (bruit < 90pm RMS en boucle fermée)

- Amplitude en Z : 15 µm (niveau de bruit en feedback < 40pm RMS)

• Utilisation d’un laser IR faible cohérence avec incidence verticale. Longueur d’onde >950 nm demandée.

• AFM doté d'un alignement laser et détecteur entièrement motorisé et automatisé. Le basculement entre différents milieux, par exemple l'air et le liquide, ne nécessitera aucune intervention physique de l'utilisateur sur le matériel AFM afin de permettre un degré élevé d'automatisation

• Bande passante de la déflection du cantilever : 8 MHz

• Calibration du cantilever par la méthode de bruit thermique jusqu’à 3,25 MHz

• Taille maximale de l'échantillon diamètre 140 mm et hauteur 18 mm

• Tête AFM totalement étanche pour protéger l’électronique de la vapeur et des liquides

• Conçu pour l’intégration sur un microscope inversé, compatible avec la fluorescence,

• Accès optique en transmission par le haut et par le bas pour l'éclairage du condenseur et la visualisation optique

• Alignement in situ des photodiodes et du laser sur le cantilever, sans besoin d’outils supplémentaires

• Passage in situ du milieu gazeux au milieu liquide

• Porte-cantilever en verre avec fixation intégrée : facile à nettoyer avec des détergents courants, certains solvants et les bains à ultra-son

• Accès physique à la zone du cantilever par tous les côtés (ex : micro-pipettes , pompes péristaltiques)

4 - Fonctionnalités AFM attendues

Balayage rapide :

• L’instrument disposera du balayage rapide jusqu’à 400 lignes/seconde (10 images/ sec) avec une amplitude Z de 8 µm environ

• Les modes Contact, contact intermittent doivent pouvoir être utilisés

• Le scanner Z doit avoir une fréquence de résonance >70kHz

• On doit pouvoir réaliser des expériences de balayage rapide y compris sur des échantillons à forte variation Z (cellule par exemple) et disposer de l’intégralité de l’amplitude Z demandé de 15 µm

• De même, on doit disposer de l’intégralité du balayage XY demandé de 100 µm x 100 µm

Approche pointe/ échantillon :

L'approche pointe échantillon doit être automatique et motorisée.

Pour les besoins de l'expérience la pointe doit être maintenue dans l'axe optique du microscope lors de cette approche.

Mesures mécaniques :

Courbes d'approche/ retrait et spectroscopie :

L'instrument permettra de réaliser des expériences d'approche/ retrait quantitatives. Il intègrera :

• Une mesure de la constante de raideur des leviers par analyse du bruit thermique.

• Un logiciel spécifique d'acquisition et de traitement intégrant :

- La possibilité d'enregistrer les différents paramètres en fonction du temps.

- Permettant de piloter des fonctions complexes en Z (sous forme de "scripting" par exemple).

- Possibilité d'une consigne d'arrêt automatique.

- Une interaction à l'image de type "point and shoot" afin de permettre de relier un évènement à une position clairement définie sur l'image.

- Une compensation automatique de la hauteur par les moteurs de la tête de l’AFM

• Contrôle asservi du mouvement en Z (à l'aide du capteur Z). Ce contrôle permettra entre-autre de piloter effectivement la vitesse de déplacement, de garder une position Z prédéfinie, etc.

• Sélection de zones cartes de force flexibles (forme complexe) et définies par l'utilisateur

Réglages automatiques de la position du moteur z pour optimiser la plage piézo utilisable

• Un module de rhéologie (mesure du module élastique complexe) ou des pointes spécifique (colloïde) sont livrés avec la solution. Possibilité de réaliser ces mesures ponctuellement ou en cartographie permettant d’accéder aux propriétés viscoélastiques de cellules, gels ou tissues. L’excitation doit être sinusoïdale à des fréquences (0,5 à 500Hz) sélectionnables et combiné à la spectroscopie de force

Cartographie de propriétés mécaniques :

On doit disposer de modes d’imagerie grande vitesse permettant l’enregistrement simultané de la topographie, de la cartographie du module élastique et de l’adhésion.

Nous avons un besoin de mesures de force avec un contrôle complet de la force d'interaction pointe-échantillon à chaque pixel de l'image afin d'obtenir des informations sur les interactions de l'échantillon localement avec une résolution spatiale élevée. Il permettra au moins 256 x 256 x 512 points de mesure.

La solution intègrera une cartographie de force avancée ou ‘quantitative force mapping’ qui permettra de faire des images de la surface et des mesures des propriétés mécaniques simultanément. L’AFM devra obtenir simultanément des cartes des propriétés mécaniques ainsi que des images de topographie haute résolution. La cartographie des forces doit permettre de calculer le module de Young, la force et énergie d’adhésion, rigidité.

Le mouvement de la pointe lors de la cartographie des forces pourra être linéaire, sinusoïdal ou hybride.

Les mesures de force devraient fonctionner sur une plage assez large, d'entre le kPa au GPa pour le module de Young et de 10 pN à plusieurs μN pour l'adhésion permettant la caractérisation de différents types d'échantillons.

Ces modes permettront donc d’obtenir à la fois des images topographiques et des cartographies des propriétés de surface de l’échantillon avec enregistrement des courbes de force à chaque pixel de l’image. Il présentera les caractéristiques suivantes :

• Basé sur les mesures de force (courbe de force) avec des fréquences d’excitation possible jusqu’à 1kHZ

• Fonctionne en liquide dans toutes les gammes de rigidité y compris des échantillons mous et fortement adhérents

• Calcul en temps réel de la constante de raideur et de l'adhésion

• Stockage complet de toutes les courbes de la force (en chaque pixel) et des canaux pour le post-traitement des données

• Acquisition simultanée de données externe possible (par exemple de la conductivité AFM)

Variation de température :

L’instrument AFM doit être livré avec un système contrôle de la température pour effectuer des mesures à température ambiante et à des températures plus élevées dans un environnement air et liquide.

Le contrôleur doit atteindre une température comprise entre la température ambiante et +60°C à l’air comme en liquide.

Les balayages de température à une vitesse contrôlée doivent également être possibles tout en permettant des images haute résolution. La stabilité en température doit être meilleure que 0.2°C

L'AFM doit avoir des performances excellentes et sûres dans des environnements liquides (dans une cellule liquide fermé qui permet l’échange de liquides) avec un bon contrôle de température en évitant les fuites de liquide du volume d'échantillon qui peuvent endommager le scanner.

Logiciel :

L’instrument doit offrir un logiciel permettant le pilotage de l’instrument et un logiciel de traitement des données.

Sur ce dernier l’exportation des mesures et sortie des données via un tableur de traitement des données standard (cf. Excel, Origin). Le logiciel doit aussi offrir l'analyse pour obtenir les paramètres d'imagerie, images 3D et analyser les propriétés mécaniques à l'aide de modèles mécaniques bien connus pour calculer l'adhésion et le module de Young.

Outre un logiciel AFM intégrant les fonctionnalités classiques, l'instrument devra intégrer un logiciel permettant de supporter directement des caméras CCD de haute performance pour une utilisation en fluorescence.

L'image doit pouvoir être acquise et capturée directement dans le logiciel de l'AFM.

Le logiciel doit permettre également :

- De superposer les images optiques et les mesures AFM

- De positionner l'image AFM par rapport à l'image optique (registration).

- De définir une mesure AFM (image ou spectroscopie de force) par rapport à l'image optique.

Accessoires

5 - Microscope optique

L’AFM est monté sur un microscope optique inversé avec les exigences suivantes :

• Imagerie optique, en mode de transmission (fluorescence et contraste de phase)

• Filtre et source épifluorescence

• Fourni avec une caméra CMOS, USB3.0

• Un logiciel permettant l’acquisition et le traitement d’images par la caméra

• Un filtre permettant de bloquer le laser de la tête AFM pour l’acquisition d’images optiques.

• Des objectifs 10x, x20 et x40 adaptés

Il sera possible en option de réaliser des mesures sur des échantillons opaques.

On disposera de la possibilité de recollement d’images optiques (stitching).

On pourra travailler en boite de pétri mais également avec des coverslips en maintenant des résolutions optiques et AFM élevées.

La solution doit permettre de superposer précisément les images issues du microscope inversé et de l’AFM. La solution intègrera une procédure de calibration simple pour l’utilisateur. On doit pouvoir visualiser les images AFM au sein d’une image optique lors de l’acquisition de données. Il doit être implémenté :

• La calibration automatique de l’image optique

• La compensation d’aberrations optiques et de distorsions

• La reconnaissance directe de la caméra sélectionnée ou l’importation d’images provenant d’autres sources.

• La sélection de la région de balayage par AFM directement dans l’image optique

• Un ajustement de la transparence des images superposées

6 - Table de déplacement XY

• Le déplacement XY sera motorisé et contrôlé par un joystick

• L'amplitude du déplacement sera d’au moins 20 mm x 20 mm.

• On doit pouvoir définir plusieurs zones de mesure AFM depuis des positions définies par la platine motorisée

• La platine motorisée doit être compatible avec des mesures à l’air, en milieu liquide, sous contrôle de température et sous humidité contrôlée.

7 - Isolation vibratoire et acoustique

L'instrument sera proposé avec une table antivibratoire active et un caisson acoustique.

8- Jeu d'accessoires de mise en fonctionnement

Le système est fourni avec un ensemble d'accessoires permettant une prise en main rapide. Ce jeu comprend notamment 40 cantilevers pour différents mode AFM (contact et contact intermittent) ainsi que les pinces permettant le changement de pointe, accessoires de nettoyage, cellule liquide, etc.

Prestation supplémentaires obligatoires

Néant

Prestation supplémentaires éventuelles

9 - Évolutions possibles

PSE n° 1 : Variation de température depuis -120°C jusqu’à +300°C

PSE n° 2 : Possibilité de contrôle d’humidité clef en main

PSE n° 3 : Possibilité de disposer d’une amplitude Z d’au moins 100 µm pour des expériences de spectroscopie de force pour de l’adhésion cellulaire (ou équivalent)

PSE n° 4 : Possibilité de coupler l’AFM à un dispositif de pince optique permettant la mise en œuvre d’’expérience AFM ou pinces optique sur un même échantillon (donc sans déplacement celui-ci) dans une gamme de force de 500 fN à 10 nN tout en gardant les possibilités du microscope optique inversé (DIC, confocal, Contraste de Phase, fluorescence ou autres techniques).

PSE n° 5 : Possibilité d’ajouter une cellule électrochimique incluant un mode SECM. Le fournisseur garantie une source d’apprivoisement en pointes prémontés, isolés, ou uniquement l’apex de la pointe en platine est actif électriquement. Ces pointes servant de nanoélectrode auront une fuite (leakage) garantie <20 pA pour un cyclage en tension à 20 mV/s.

PSE n° 6 : On doit pouvoir intégrer une platine montée sur le microscope inversé permettant 6 axes de mouvement piézoélectrique avec utilisation de capteurs de positions (close loop) sur tous les axes. XYZ sur la tête AFM et XYZ sur le support échantillon. Ceci afin de permettre la mise en œuvre d’expériences de nanoptiques complexes tel que le TERS.

PSE n° 7 : Ajout d’un module microfluidique. L’instrument devra pouvoir être utilisé en couplant un module microfluidique FluidFM permettant de contrôler la pression dans un canal microfluidique contenu dans des cantilever AFM. Le module devra satisfaire les exigences suivantes :

- Un système de contrôle microfluidique permettant la modulation de la pression dans le canal microfluidique du levier AFM dans une gamme de pression allant de -800 à 1000 mbar.

- Un logiciel de contrôle du module microfluidique

- Un kit permettant le contrôle manuel de la pression fluidique via des seringues

- Un jeu de 20 sondes fluidiques basées sur une géométrie de cantilever (levier) AFM permettant la circulation de liquide au sein de ce levier, avec différents diamètres d’ouverture allant de 0.3 µm à plusieurs microns, ainsi que différentes géométries d’ouverture. Les leviers possèderont différentes constantes de raideur afin de permettre l’application et la mesure de force contrôlées sur des échantillons biologiques ou autres matériaux de rigidité plus importante.

- Un lecteur de code barre permettant de visualiser l’aspect de chaque pointe livrée, telle que contrôlée par microscopie électronique en sortie d’usine.

Particularités des lieux d’installation :

Installation en rez-de-jardin

Documentation demandée à l’appui de l’offre

Tous les systèmes seront livrés avec une documentation d’utilisation et d’entretien en Anglais et/ou en Français.

Documentation et formation :

Le titulaire fournit avec l’équipement, sans supplément de prix une notice en langue française ou anglaise permettant la mise en service. Il doit aussi fournir une documentation en langue française ou anglaise donnant :

• La composition et les caractéristiques de chaque matériel

• La description des fonctions assurées, leurs procédures courantes et modalités d'utilisation.

Formation :

Le titulaire s’engage à assurer une formation par un technicien compétent auprès du personnel habilité du laboratoire. Cette formation aura lieu après la mise en service. Cette formation comprendra à minima la mise en route, l’entretien, et le maniement du système.

Formation à la conduite et à la maintenance :

Le fabriquant fournira une documentation en français ou en anglais et assurera une formation pour 3 personnes au moins permettant une conduite et une maintenance de premier niveau. Cette formation est incluse dans l'offre de base proposée au titre du présent marché et aura lieu au sein du laboratoire

Il sera prévu une période de deux jours sur site pour l’installation et la formation.

- Durée du marché

Il est conclu pour la période allant de sa date de notification au prestataire jusqu'à l’expiration de la durée de garantie de 1 an sur site.

En tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l’ensemble de la prestation (hors garantie) est celui indiqué par le titulaire dans son offre.

- Montant et forme du marché

Marché passé en procédure d’appel d’offres ouvert en application du Code de la commande publique (ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret du n°2018-1075 du 3 décembre 2018).

Le marché est exécuté à bons de commandes en application des articles R. 2162-4,           R. 2162-13 et R. 2162.14 du Code de la commande publique.

- Documents contractuels

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS, le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent AE-cahier des clauses particulières et ses annexes, dont l'exemplaire original conservé dans les archives de l'université fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (Journal Officiel de la République Française n°0078 du 1er avril 2021), désigné « CCAG FCS » dans le présent CCP ;

- L’offre du titulaire ;

- Les éventuels avenants et actes de sous-traitance.

Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations contractuelles des parties.

Sauf approbation expresse du représentant légal de l’université ou de son délégataire, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, sur les factures, des conditions figurant dans les documents commerciaux…

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

En cas de contradiction entre une/plusieurs clause(s) contenue(s) dans d'éventuelles conditions générales de vente remises par le titulaire dans son offre et les clauses établies par l'UB, ces dernières prévalent.

- Exécution des prestations

  - Délai maximum sur lequel le titulaire s’engage pour la réalisation de l’ensemble de la prestation (y compris la formation)

L’ensemble des prestations (livraison, installation et formation) doit être réalisé dans le délai maximum indiqué à l’article 18 du présent CCP.

Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les pénalités prévues à l'article 16 du présent CCP peuvent être imputées au titulaire par l’université.

  - Lieu de livraison et d’installation

Université Bourgogne Europe

ICB UMR CNRS 6303.

Faculté Sciences Mirande

9 Avenue A. Savary

21000 DIJON, France

  - Conditions de livraison

Avant de procéder aux livraisons, le titulaire se met en relation avec le conducteur du projet pour l’université désigné lors de la notification du marché, afin notamment de convenir avec lui d’une date et d’une heure de livraison et d’installation.

Les livraisons sont effectuées, sans supplément de prix, à l’intérieur des locaux.

Le matériel livré est déposé à l’emplacement indiqué par les personnels de l’université en service.

Aucun colis ne doit être laissé à l’extérieur de l’établissement.

Dans un souci de développement durable, le titulaire s’engage à réduire au maximum les emballages, ces derniers devant être suffisants pour transporter et protéger les équipements.

Cette démarche conduit le titulaire à supprimer tout emballage surdimensionné ou inutile.

Les opérations de livraison réalisées par le titulaire incluent :

- Le transport jusqu'au lieu d'implantation, (décharge du matériel compris),

- La fourniture de l'ensemble des matériels de manutention,

- La protection des espaces traversés (murs, sols, portes, etc.),

- L'enlèvement des emballages et déchets et leur élimination dans le respect de la règlementation en vigueur,

- Le nettoyage des zones traversées pour ôter toutes traces de passage.

Par dérogation aux dispositions à l’article 21 du CCAG FCS, le bon de livraison doit également faire apparaître :

- Le destinataire ;

- le n° du bon de commande ;

  - L'adresse de livraison ;

  - Les quantités livrées.

L’emballage et l’étiquetage doivent assurer une information et une protection efficaces, tant du point de vue de la conservation que du point de vue de la manutention, jusqu’à destination finale.

Ils doivent être conformes à tous règlements et normes.

Les dégâts occasionnés par un emballage défectueux, mal adapté ou insuffisant, sont à la charge du titulaire.

- Opérations de vérification et d’admission

Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG FCS, l’université n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

Néanmoins, le titulaire peut contacter l’université pour avoir connaissance de ces dates et heures pour pouvoir assister aux opérations de vérification.

Pour ce faire, il s’adresse au conducteur du projet pour l’université.

Le titulaire est chargé après la livraison de :

- mettre la machine en ordre de marche pour permettre la vérification d’aptitude

Par dérogation à l’article 28 du CCAG FCS, l’université se réserve la possibilité de procéder à des opérations de vérification pendant un délai de 60 jours à compter de la livraison et de la mise en ordre de marche.

Ces tests ont pour but de vérifier que l’équipement répond aux spécifications sur le quel le titulaire s’est engagé dans son offre, dans des conditions courantes d’utilisation.

Ils permettront la délivrance d’un PV attestant du service régulier final et le paiement intégral des sommes restant dues.

Par accord des parties, mentionnées dans le marché les vérifications peuvent être faites conjointement.

- Exécution complémentaires

  - Modification du marché

Le marché pourra être modifié conformément aux dispositions des articles R. 2194.1 à R. 2194.9 du Code de la commande publique.

  - Réalisation de prestations similaires

Des marchés de prestations similaires pourront être conclus conformément aux dispositions de l’article R. 2122-7, sous réserve du respect de la règlementation en la matière.

- Garantie

A compter de la date d’admission, l’équipement est garanti gratuitement contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée minimale de 1 année

Cette garantie couvre au minimum le démontage, le remplacement et le remontage des parties de l’équipement qui seraient à l'usage reconnues défectueuses.

Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Ces opérations peuvent être effectuées sur le lieu d'utilisation de la prestation ou dans les établissements du prestataire.

Le prestataire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de l’université ou de la force majeure

A défaut de précision apportée par le titulaire à l’article 18 présent CCP, les délais d’intervention après signalement d’une panne par l’université sont déterminés au cas par cas, en fonction de la défectuosité constatée, par décision du président de l’université ou de son délégataire, après consultation du titulaire.

Le non-respect de ces délais peut être sanctionné, sans mise en demeure préalable, par des pénalités d’un montant forfaitaire de 50 euros par jours de retard.

Le prestataire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais d’intervention définis ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le prestataire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

- Prix

Le marché est traité au prix global et forfaitaire ferme mentionné à l’article 18 du présent CCP.

- Avance et acompte

  - Avance

Une avance sera versée au titulaire sur sa demande, formulée à l’article 18 du présent CCP. Cette avance ne pourra excéder 30 % du montant initial TTC du marché ou de la tranche affermie. L’avance pourra être portée à 60% en cas de constitution de garantie à première demande.

Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes dues au titulaire lorsque la valeur des prestations exécutées aura atteint 65% du marché ou de la tranche affermie.

  - Acomptes

Un acompte pourra être versé sur demande du titulaire mentionné à l’article 18 ;

L’acompte sera versé à condition qu’il y ait eu commencement d’exécution ; son montant ne pourra excéder la valeur des prestations auquel il se rapporte.

Le solde est versé après notification de l’admission (PV de service régulier) par l’université à l’issue de la période de vérification.

- Commande

Suite à l’engagement juridique, la notification du marché, le titulaire recevra l’engagement financier de l’université par bon de commande. La commande ne peut être validée qu’a réception du bon de commande de l’université (format : 45……).

- Facturation

Le titulaire est invité à utiliser le portail Chorus Pro pour le dépôt des factures dématérialisées. Sur le portail, il lui ait demandé de joindre sa propre facture en page 2.

ATTENTION : Outre les mentions légales obligatoires les factures devront comporter le N° du marché (format UB :…..) et le N° d’engagement financier (format : 45……) transmis par la composante émettrice de la commande.

Outre les mentions légales les factures http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006294509&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20080415&fastPos=2&fastReqId=1650309375&oldAction=rechCodeArticle devront comporter OBLIGATOIREMENT LE N° DU MARCHE ET LE N°BON DE COMMANDE ETABLI PAR L’UNIVERSITE

- Mode de règlement

Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours maximum, dans les conditions fixées par l’article R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique.

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes : l’euro.

En cas de dépassement du délai de paiement, l'université s’engage à verser au titulaire des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros.

Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Pour les titulaires non établis en France, le règlement s’effectue par virement à l’étranger, sauf lorsque le titulaire dispose d’un compte courant ouvert dans un établissement bancaire implanté sur le territoire français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

- Droit, langue

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Instance chargée des procédures de recours > Tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 Dijon – tél. 03 80 73 91 00 – télécopie : 03 80 73 39 89.

Organe chargé des procédures de médiations > CCIRA-DRASS - immeuble Le Saxe - 119 avenue maréchal de Saxe - 69427 Lyon cedex 3.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours > Greffe du tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 Dijon – tél. 03 80 73 91 00 – télécopie : 03 80 73 39 89.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

- Pénalités

Dispositions communes :

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS les pénalités seront dues y compris lorsqu’elles sont inférieures à 1000 € HT

Néanmoins, en tout état de cause, le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 60% du prix du marché, tel que fixé à l’article 18 du présent document.

  - Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14 du CCAG « fournitures courantes et services », si le délai maximum de réalisation des prestations sur lequel le titulaire s’est engagé à l’article 18 du présent document est dépassé, l’université se réserve la possibilité de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = V x R, dans laquelle :

500

P = le montant de la pénalité ;

V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R= le nombre de jours calendaires de retard.

  - pénalités pour non respect du code du travail :

Des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

  - Autres pénalités :

Pour tous les autres manquements aux obligations contractuelles le titulaire encourt une pénalité égale à 100€ par jour de retard dans la résolution du manquement.

- Résiliations

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG FCS s’appliquent.

- Engagement

PARTIE C A COMPLETER PAR LE CANDIDAT

Après avoir pris connaissance du présent document et des pièces qui y sont mentionnées : - J’atteste sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-2 à L. 2141-14 du Code de la commande publique ; - Je m'engage, sur la base des informations transmises dans mon offre et du prix global et forfaitaire suivant : - OFFRE DE BASE : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 2 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 3 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ………………………… - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 4 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ………………………… - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 5 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ………………………… - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 6 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ………………………… - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 7 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ………………………… MONTANT TOTAL OFFRE DE BASE + PSE n° 1 + PSE n° 2 + PSE n° 3 + PSE n° 4 + PSE n° 5 + PSE n° 6 + PSE n° 7 hors TVA :………………………………………………….. - Délai global maximum de réalisation de l’ensemble des prestations) sur lequel je m’engage …………….. jours calendaires à compter de la notification du marché. - Dans le cadre de la garantie, délais d’intervention en jours calendaires après signalement d’une panne par l’université : …………… jours. - Je demande le versement d’une avance prévue à l’article 11-1 du présent document : OUI NON Montant de l’avance demandée : ………… Nom de l’entreprise qui assurera la facturation. N°SIRET. N°TVA INTRA. Nom de l’agence; Code Banque; Code guichet; N° compte; Clé. RIB (France). IBAN (étranger). Signature du candidat : La signature du présent document vaut acceptation de ces clauses y compris des conditions générales d’achats de l’université annexées Nom de signataire (le signataire doit être habilité à engager l’entreprise) Tampon Signature :

Article 19 – Dérogations au CCAG FCS

L’article 5 du présent CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS ;

L’article 6.3 du présent CCP déroge à l’article 21 du CCAG-FCS ;

L’article 7 du présent CCP déroge à l’article 27.3 et à l’article 28 du CCAG-FCS ;

L’article 16 du présent CCP déroge à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS ;

L’article 16.1 du présent CCP déroge à l’article 14 du CCAG-FCS.

L’offre est acceptée par l’université :

en ce qui concerne la solution de base seule

en ce qui concerne la solution de base et les prestations supplémentaires n° ....

A : …………………………………, le ……………………………………….

Le Président de l’Université

Vincent THOMAS