## Généralités
Cliquer ici pour revenir au Sommaire
GENERALITES
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
GENERALITES | unités | Commentaire
Raison sociale
Nom de la société
Adresse de la société
Code postal + Ville
Pays
Numéro de téléphone
Numéro de fax
Contact e-mail
Contact
Nom de l'interlocuteur commercial
Fonction
Adresse
Téléphone
Adresse mail
Autre contact
Nom
Fonctions
Adresse
Téléphone
Mail
Complément
Activité
Quels sont vos différents domaines d'activités ?
Envisagez vous une évolution de vos activités ? Si OUI, à quelle échéance ?
Organigramme de la société
Disposez vous d'un organigramme de la société ?
Quels sont les répartitions d'effectifs Global / Administratif / Production / Logistique / R&D / Commercial / SAV
Etes vous en cours de rachat ou de fusion ?
Si oui avec qui ?
La société est elle filiale ?
Si oui de quelle société ?
La société a-t-elle des filiales ?
Si oui lesquelles ?
Complément

## Caractéristiques techniques
N° LOT | 6
Nom du modèle de l'appareil
Spécialités médicales concernées
1 - GENERALITES
Distributeur
Fabricant
Certification ISO 9001, 9002, 9003 :
Date et Organisme certificateur
Marquage CE ou MDR: | Préciser le type de marque
Date et Organisme certificateur
Date de première commercialisation
Nombre d'échographes de ce type installés en France
Références
2 - IMPLANTATION
Encombrement
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) avec le chariot
Poids
Pour les lots concernés, dimension sans le chariot
Pour les lots concernés, poids sans le chariot
Alimentation électrique
Tension d'alimentation et tolérances
Puissance électrique absorbée (kVA)
Puissance électrique dissipée (effet JOULE)
Onduleur (Non - Conseillé - Nécessaire - Fourni)
Pour les appareils non portables, l'appareil est-il pourvu d'une batterie ?
Si oui, quelle est l'autonomie conférée par la batterie ?
Sert-elle uniquement pour un rallumage rapide suite à une mise en veille ?
Pour les portables, la batterie est-elle extractible ?
Combien de battries sont vendues avec l'appareil ?
Quelle est l'autonomie conférée par la batterie ?
Est-il possible de fonctionner connecté au secteur (la batterie se chargeant par la même occasion) ?
Contraintes environnementales :
Température de fonctionnement (mini et maxi)
Bruit généré par l'installation (dB) à 1 m
3 - ERGONOMIE
Maniabilité et mobilité :
Possibilité de positionnement du clavier : hauteur variable, déplacement sur le côté et déplacement en profondeur
Possibilité de postionnement de l'écran : hauteur variable (préciser indépendemment du clavier ou non), rotation sur un axe vertical, rotation sur un axe horizontal (préciser les degrés)
Nombre de roues directionnelles
Connexion et rangement des sondes :
Nombre de connecteurs actifs de sondes en base, sans compter connecteur sonde crayon
Sont-ils tous indifférenciés (acceptent toutes les sondes connectables) ? Sinon, précisez
Nombre de connecteur de sondes crayons
Nombre d'emplacements support de sondes
Localisation (protection des sondes)
Interface utilisateur :
Profils utilisateurs (nombre, sauvegarde)
Station de travail externe disponible ? Préciser les fonctions de cette station de travail
Logiciel gestion des dossiers patients (préciser)
Possibilité de protocoliser un examen : mémorisation de déroulement d'examen :
Nombre de protocoles mémorisables
l'ordre des étapes est-il obligatoire pour un protocole enregistré ?
y-a-t-il des cases à cocher pour attester que l'étape a été faite ?
Pour des mesures à effectuer, les outils apparaissent-ils automatiquement sur l'image : annotation, calipers, … ?
Les mesures réalisées sont-elles automatiquement intégrées dans le rapport ?
A-t-on un rappel des mesures non effectuées avant la fermeture d'un examen ? Ce rappel est-il forçable pour fermer l'examen ainsi ?
4 - CARACTERISTIQUES DE l'ECRAN
Nombre d'écrans (préciser écran tactile de commandes, écran image, …)
Technologie de l'écran image (LCD, LED, OLED, ...)
Fréquence de balayage (Hz)
Nombre de niveaux de gris affichable à l'écran (en niveaux de gris)
Résolution de l'écran image (pixels) et type d'affichage (images entrelacées ou non)
Taille de la diagonale de l'écran (cm)
L'image peut-elle être mise en "plein écran" ?
Taille maximale de la diagonale de l'image en mode plein écran (cm)
5 - MEMOIRE D'IMAGES
Capacité totale disque dur (Go)
Capacité RAM (Mo)
Capacité du disque dur réservée au stockage d'images (Go)
Possibilité d'archivage des données brutes de l'image pour post-traitement a posteriori (Oui / Non)
6 - PERIPHERIQUES
Types de reprographes connectables
Nombre de reprographes
Sortie vidéo (précisez standard)
Graveur de CD ou de DVD
Autres périphériques connectables (détaillez)
7 - RESEAUX - COMMUNICATION
*
DICOM Store
DICOM Print
DICOM Worklist
Pour les appareils non connectés en permanence, le souhait de fonctionnement est le suivant : chaque fois que l'on se connecte (pas entre chaque patient), l'appareil doit mettre à jour sa worklist et vider vers le PACS les examens déclarés clos. L'appareil permet-il ce fonctionnement. Merci de développer
DICOM Query / Retrieve (indiquer de base ou en Eléments complémentaires non inclus de base)
DICOM Structured Reporting (indiquer de base ou en Eléments complémentaires non inclus de base)
DICOM Performed Procedure Step (indiquer de base ou en Eléments complémentaires non inclus de base)
Exportation d'images : format, protocole
Export sur clé USB
8 - CARACTÉRISTIQUES PARTICULIERES
Formation de l'image
Nombre de formateurs de faisceaux
Description du fonctionnement de ce(s) formateurs
Nombre de canaux physiques à la réception pour chaque formateur
Nombre de canaux physiques à l'émission pour chaque élément de la sonde
Nombre de canaux physiques à la réception pour chaque élément de la sonde
En distinguant le "front end" (formateur de faisceau + acquisition des données), du "back end" (traitement des données et affichage de l'image), indiquer ce qui est traité en hardware et en software. Détailler votre réponse
L'affichage de l'image se fait-elle au fur et à mesure de l'acquisition des données, ou utilisez-vous une mémoire intermédiaire de stockage des données acquises pour traitements avant affichages ?
Remarque : le vocabulaire de chacun étant différent, un synoptique et des explications claires reprenant le fonctionnement de l'appareil de la formation des faisceaux pour l'acquisition jusqu'à l'affichage à l'écran sera fourni dans le Dossier Technique obligatoire mentionné dans le Réglement de Consultation
Type de focalisation à l'émission [(focale(s) fixe(s) (préciser la distance à la source) ou dynamique)]
Type de focalisation à la réception (fixe ou dynamique)
Apodisation à l'émission ?
Apodisation à la réception fixe ou dynamique ?
Technologie mise en œuvre pour assurer l'uniformité de coupe à toutes les profondeurs ?
L'appareil dispose-t-il d'un système d'adaptation aux différences de vitesses des US dans les différents tissus ? | O/N
Si oui, expliquer le fonctionnement : plusieurs vitesses accessibles à l'utilisateur ? Preset par région anatomique ? Autre ?
Prinicipe du zoom acoustique (zoom à l'écriture, à la lecture, fonctionnement en temps réel ?)
Coefficient de grandissement du zoom sur image gelée
Coefficient de grandissement du zoom en temps réel
Numérisation
Profondeur de numérisation (en bits)
Optimisation des réglages de l'appareil
Existe-t-il un mode d'auto optimisation des réglages (gain, doppler,…) ?
Si oui, indiquez :
La désignation exacte de ce mode
Les paramètres optimisés
Les modes pour lesquels cette optimisation est disponible
Limite de fréquence gérable par l'appareil
Quelle est la sonde de plus haute fréquence pouvant être gérée par l'appareil
L'appareil est-il conçu pour accepter des sondes de fréquence plus élevée ? Préciser
9 - IMAGERIE
Modes d'imagerie disponibles
Modes d'imagerie simultanés
Mode B / Mode B harmonique
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre de niveaux de gris
Nombre d'images affichables à l'écran
Nombre d'images temps réel affichables à l'écran
Cadende image maximale (images /s)
Procédé de compensation automatique du gain (le décrire)
Principe d'optimisation des performances à la physionomie du patient (préciser les réglages disponibles)
Réduction des artefacts en temps réel
Principe d'imagerie des flux en bidimensionnel
Principe d'imagerie mode B harmonique
Mode TM
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre de niveaux de gris
Mode de sélection de l'axe
Vitesses de défilement sélectionnables (cm/s)
Nombre de marqueurs de temps
Durée maximale de mémorisation du mode M (s)
Longueur disponible à l'écran (cm)
Possibilité de générer une image TM à partir d'une séquence 2D mémorisée (Oui / Non)
Mode doppler continu
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Flux minimal détectable à 0° (m/s)
Flux maximal détectable à 0° (m/s)
Mode de sélection de l'axe
Inversion du spectre (Oui / Non)
Doppler orientable (Oui / Non)
Mode doppler pulsé
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Echelle PRF (pulse repetition rate) (Hz)
Flux minimal détectable à 0° (m/s)
Flux maximal détectable à 0° (m/s)
Angulation maximale de la ligne de tir du Doppler pour les sondes linéaires (degrés)
Nombre de lignes maximal de tirs du Doppler simultanées
Doppler applicable aux tissus (Oui / Non)
Duplex (Oui / Non)
Triplex (Oui / Non)
Mode doppler couleur
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Zone d'exploitation (angle et profondeur)
Flux minimal détectable à 0° (m/s)
Flux maximal détectable à 0° (m/s)
Cadence image maximale (images/s)
Procédé de codification des couleurs
Echelle de couleurs
Cadence image pour une largeur maximale à 20 cm de profondeur (images/s)
Fréquence de répétition des échos (PAP)
Gamme de vitesses mesurables
Mode doppler énergie
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Zone d'exploitation (profondeur)
Cadence image maximale (images/s)
Flux minimal détectable (m/s)
Mode doppler tissulaire
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Principe du mode doppler tissulaire
Vitesse minimale détectable (m/s)
Vitesse maximale détectable (m/s)
Cadence image maximale (images/s)
Mode doppler couleur tissulaire (Oui, préciser / Non)
Mode doppler énergie tissulaire (Oui, préciser / Non)
Imagerie de strain / strain rate
Disponibilité du mode en 2D (Oui / Non)
Préciser les mesures et calculs éffectués
Nombre et type des sondes utilisables
Disponibilité du mode en 3D (Oui / Non)
Préciser les mesures et calculs éffectués
Nombre et type des sondes utilisables
Mode imagerie harmonique
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Principe du mode
Annulation de phase par inversion de pulse (Oui / Non)
Mode imagerie composée
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Nombre d'angles différent d'émission ?
Valeur des angles
Imagerie composée en fréquence (fondamentale ou harmonique)
Mode d'imagerie disponible en temps réel (Oui / Non)
Mode imagerie de contraste
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Fréquence de sonde maximale utilisable en mode contraste
Description de la technologie utilisée
Liste des agents de contraste recommandés
Analyse de la réponse harmonique ou fondamentale du produit de contraste (Oui, préciser / Non)
Contrôle en phase et amplitude du signal en émission et réception (Oui, préciser / Non)
Mode imagerie de microperfusion sans contraste
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Description de la technologie utilisée
Zone d'exploitation (profondeur)
Cadence image maximale (images/s)
Flux minimal détectable (m/s)
Mode élastographie
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Description de la technologie : Point Shear Wave Elastography / 2D Shear wave Elastography / autre ?
Nom commercial du système
Affichage : cartographie ? Mesure ?
Taux de rafraichissement de la cartographie
Dispose-t-on de l'image B en parallèle ? Avec quel taux de rafraichissement ?
Affichez-vous un indice de qualité de la mesure ? Est-ce un indice, une carte ?
Principe de mesure de cet indice ?
Mesure de la pression en chaque point de l'image (Oui / Non)
Gamme de mesure de pression (en kPa)
Réglage de la taille de la fenêtre de mesure
Préciser la taille de la fenêtre de mesure
Mesure de la pression dans une région d'intérêt donnée (Oui, préciser / Non)
Nombre de régions d'intérêts différentes mesurables
Possibilité de ratio de pression entre deux régions d'intérêts de mesures (Oui / Non)
Protocole d'évaluation du score BIRADS (Oui, préciser / Non)
Nombre et type des sondes utilisables
Applications sur le foie (Oui / Non)
Application sur le sein (Oui / Non)
Application sur la thyroide ( Oui / Non)
Application sur le pancréas (Oui / Non)
Application sur la prostate (Oui / Non)
Application en musculo-squelettique (Oui / Non)
Autres applications (à préciser)
Fusion d'images
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Si oui, modalités d'imagerie concernées
Principe de mise en œuvre (lecture des images sur CD/DVD, importation Dicom, …)
Système de repérage 3D de l'aiguille de biopsie ou de traitement
Disponibilité de la technologie (Oui / Non)
Description de la technologie
Mode imagerie volumique 3D reconstruction
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Sondes disponibles (préciser le type : matricielle, sonde à balayage électronique, sonde à balayage mécanique, …)
Principe (préciser si embarquée ou déportée)
Temps moyen d'acquisition et de reconstruction du volume
Modes compatibles avec ce mode d'imagerie
Reconstruction multiplans (Oui / Non)
Reconstruction 3D surfacique (Oui / Non)
Reconstruction 3D vaisseaux et flux (Oui / Non)
Rotation de l'image reconstruite (Oui / Non)
Mode imagerie multiplanaire
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Nombre d'incidences simultanées
Modes compatibles avec ce mode d'imagerie
Mode imagerie volumique 4D
Disponibilité du mode (Oui / Non)
Sondes disponibles (préciser le type : matricielle, sonde à balayage électronique, sonde à balayage mécanique, …)
Principe de la technologie
Modes compatibles avec ce mode d'imagerie
Cadence d'acquisition maximale (volumes/s) (à détailler par sonde disponible)
Autres modes d'imagerie (dupliquez autant de lignes excel que nécessaire)
Désignation exacte du mode ou du post traitement
Description technique du mode ou du post traitement et intérêt
Techniques de post traitement d'imagerie (dupliquez autant de lignes excel que nécessaire)
Désignation exacte du post traitement
Description technique du post traitement et intérêt

## Prérequis techniques
| N° LOT | 6
| Intitulé du lot | Echographes dédiés aux applications superficielles MSK
Solution de base
Modes : | Bidimensionnel | X
TM
| Doppler pulsé | X
| Doppler couleur | X
| Doppler énergie | X
Fonctionnalités particulières : | Seconde harmonique | X
Imagerie de contraste
| Compound | X
| Vue trapézoïdale | X
| Vue panoramique | X
3D Surfacique
3D Volumique
4D
2D shear wave Elastographie pour applications profondes
| Imagerie de microperfusion sans contraste | X
Fusion d'images écho / imagerie de coupe
Sondes : | Abdominale
Volumique abdominale
| Linéaire pour imagerie superficielle ou vasculaire | X (8 - 13 MHz environ)
| Club de golf | X
| Haute Fréquence (> 10 MHz) | X (>= 15 MHz)
Cardiaque adulte
Transcranienne
Archivage : | Disque dur | X
| Archivage d'images fixes | X
| Archivage de boucles dynamiques | X
Communication : | Store | X
| Print | X
| Worklist | X
| Query-retrieve | X
Accessoires spécifiques portables / compacts | Chariot
Connecteur multisondes (trois minimum) sur chariot
Batterie
Prestations supplémentaires éventuelles facultatives
Fonctionnalités particulières : | Réglages dopplers transcrânien
| Imagerie de contraste | X
| 2D shear wave Elastographie pour applications superficielles | X
| Système de repérage 3D ("GPS") de l'aiguille de biopsie ou de traitement | X
Mode : | Doppler continu | X
Sonde: | Endocavitaire
Transfontanéllaire
| Sonde linéaire à préhension en "T" | X
Sonde club de golf
| Sonde linéaire à préhension en "I" | X
| Sonde transfontanellaire | X
Kit de biopsie
Périphériques : | Vidéoreprographe N&B
Vidéoreprographe Couleur
Imprimante N&B
Imprimante couleur
Graveur de CD/DVD
Communication | Installation du renvoi de l'image échographique sur l'écran de salle RX
| Gestion base de données | X
| Connecteur HDMI | X
Divers : | Extension de la capacité du disque dur | X

## Logistique
Cliquer ici pour revenir au Sommaire
LOGISTIQUE
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau
Logistique | unités | Commentaire
Etes vous votre propre distributeur ?
Disposez vous de votre propre réseau de distribution ?
Ou sont implantés vos entrepôts ?
Faites vous appel à des transporteurs ?
Si oui lesquels ?
Quel est votre processus de livraison ?
Quelle est votre surface de stockage en France / Europe ?
Avez-vous des projets d'extension importants ?
Si oui lesquels ?
Avez-vous des projets d'investissements à court ou moyen terme ?
Si oui lesquels ?
Stocks | unités | Commentaire
Quelle est votre politique en matière de gestion de stocks ?
Quels sont vos niveaux de stocks / produits ?
Quels sont vos taux de rupture ?
Comment et quand communiquez vous sur les ruptures de stock ?
Comment gérez vous les reprises de produits ?
Complément