## lot 1 dépistage
FOURNITURE DE REACTIFS D'IMMUNOLOGIE INFECTIEUSE UTILISABLES EN QUALIFICATION BIOLOGIQUE DES DONS DE SANG POUR LE DEPISTAGE DES ANTICORPS ANTIPALUDEENS
CADRE DE REPONSE
LOT 1 : Réactifs de dépistage initial destinés au dépistage des anticorps antipaludéens de type ELISA pour les laboratoires de qualification biologique du don de métropole et du CTSA sur automate EVOLIS.
DETAIL | SOURCE | CRITERE OBLIGATOIRE ET REDHIBITOIRE | CRITERE EVALUE SELON CADRE DE REPONSE TECHNIQUE | CRITERE EVALUE DANS LE CADRE DE L'EVALUATION TECHNIQUE (PROTOCOLE DE TEST) | NOTE | ELEMENT INFORMATIF NON REDHIBITORE ET NON NOTE | NOMBRE DE POINTS | PONDERATION | REPONSE DU CANDIDAT | REFERENCE DE LA REPONSE DANS L'OFFRE (nom du document, page, chapitre…)
LE CANDIDAT DOIT OBLIGATOIREMENT APPORTER UNE REPONSE POUR CHAQUE LIGNE Y COMPRIS POUR LES ELEMENTS NON NOTES
le réactif doit être conforme à la directive 98/79/CE relative aux DMDIV et aux décrets d'application (fournir l'attestation de marquage CE) | CCTP chap 3 | oui | oui | non | non
fournir une synthèse du dossier de marquage CE IVD | CCTP chap 3 | oui | oui | non | non
fournir une synthèse rédigée en français du dossier de marquage CE IVD | CCTP chap 3 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Notice technique d’utilisation du réactif | CCTP chap 11 | oui | oui | non | non
Notice technique d’utilisation du réactif rédigée en français | CCTP chap 11 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Fiche de données de sécurité | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Fiche de données de sécurité en français | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Absence de produits CMR (type 1A et 1B) | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Dossier technique | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Dossier technique en français | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
NATURE ET PERFORMANCE DES REACTIFS
préciser le type d’ELISA sandwich, le conjugué et le substrat utilisés | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
le réactif est constitué d’antigènes recombinants et/ou de peptides représentatifs des antigènes immunodominants du parasite ou d’antigènes natifs provenant d’un lysat parasitaire complet purifié. Il doit permettre la détection des anticorps antipaludéens spécifiques à P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae (et P. knowlesi si possible) Les antigènes présents devront obligatoirement être représentatifs à minima des 4 espèces plasmodiales principales (P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae). | CCTP chap 5 | oui | oui | non | non
pour les Ag recombinants ou les peptides préciser le nombre, la nature et la spécificité des antigènes | CCTP chap 5 |  | oui | non | non | x
pour les Ag natifs préciser le linéage et la souche des parasites | CCTP chap 5 |  | oui | non | non | x
Le candidat précise les isotypes des anticorps détectés (IgG, IgM, IgA) | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Le candidat fournit le descriptif de la nature et concentration des contrôles et témoins | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
les réactifs sont adaptables sur les automates Evolis (Biorad) | CCTP chap 5 | oui | oui | non | non
fournir la liste exhaustive des réactifs et consommables et les quantités nécessaires pour la réalisation des analyses sur automates. Le candidat précise une solution pour minimiser l’impact des surconsommations générées par des séries de taille inférieure à 1 plaque complète vis à vis des réactifs principaux. | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 2 | 1
CV ≤ 15% pour la répétabilité sur échantillon(s) faiblement positif(s) : données fournisseurs et résultats des tests sur automate Evolis (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
CV ≤ 20% pour la reproductibilité sur échantillon(s) faiblement positif(s) : données fournisseurs et résultats des tests sur automate Evolis (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
Spécificité analytique (échantillons réactifs non répétables) : données fournisseurs et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
La spécificité diagnostique doit être > 96% : données fournisseurs. | CCTP chap 12 | oui | oui | oui | non
Spécificité diagnostique entre 96% et 100% : résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 4 | 8
Courbe de répartition des résultats des échantillons négatifs | CCTP chap 12 |  | non | oui | oui |  | 1.5 | 3
Sensibilité analytique : fournir les données de sensibilité analytique (sur standard WHO) à minima pour le Plasmodium Falciparum et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 4 | 8
Sensibilité diagnostique : fournir les données de sensibilité diagnostique pour les différentes espèces de Plasmodium sp et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 3 | 6
Transmettre les études de robustesse identifiant les différents paramètres susceptibles d'influer sur le résultat (transports,…) | CCTP chap 12 |  | oui | non | non | x
CONSERVATION ET UTILISATION DES PRODUITS
conditions de conservation des produits
préciser la durée de stabilité moyenne des lots de réactifs après libération par les services du titulaire | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
Inscription des conditions de conservation à l'extérieur des coffrets et sur la notice | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
donner les résultats des études de stress (températures extrêmes, durée, stabilité) en français | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
conditions de stockage avant ouverture des réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.75 | 0.375
conditions de conservation après ouverture des réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.75 | 0.375
Conditions de transport des réactifs (durée maximale d'acheminement, plage de température optimale, température maximale tolérée) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
conditions d'utilisation
préciser les spécifications de la méthode concernant les conditions environnementales d'utilisation (T°, hygrométrie, pression, lumière, qualité de l’eau...). | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Le réactif doit être utilisable sur sérum ET plasma | CCTP chap 6 | oui | oui | non | non
préciser la qualité de l’échantillon requis et les limites d’acceptation (hémolysé, lipidique, ictérique,...) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
Le fournisseur précisera le volume de la prise d'essai qui devra être ≥ à 10 µl | CCTP chap 6 | oui | oui | non | non
indiquer les limites d’acceptation des différentes températures d’incubation ou de conservation, de volumes et de temps ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
indiquer l'ensemble des éléments mis en œuvre permettant de garantir la sécurité des différentes étapes de l’analyse contrôlables automatiquement au travers par exemple d’un code couleur, d’une identification code barre des barrettes et des réactifs (témoins, conjugué,…) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 2.5 | 1.25
si la fiche technique permet de travailler sur barrette sécable, celle-ci doit obligatoirement être identifiable physiquement d’une autre barrette sécable provenant d’un autre kit de réactif utilisé au laboratoire. | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
indiquer les précautions relatives à l’emploi du réactif sur les automates cités (paramétrages, gestion des consommables, maintenances supplémentaires, seringues, containers, bidons de lavage, etc..) ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser les précautions particulières liées à l'analyse des échantillons (conditions de conservation avant analyse, vitesse et température centrifugation des échantillons natifs, conditions pré analytique et analytiques des échantillons itératifs,…) ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
indiquer la qualité requise de l’eau nécessaire à la reconstitution éventuelle de réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
décrire l’ergonomie du coffret : nombre de réactifs prêts à l’emploi, nombre de réactifs à reconstituer, temps de préparation des supports de réaction, etc… ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Préciser le type d'anticoagulants acceptés | CCTP chap 6 |  | oui | non | non | x
CONTRÔLE QUALITE ET LIVRAISON DES PRODUITS
indiquer la taille d'un lot de production | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
fournit le fac-similé des certificats de conformité relatifs aux réactifs, calibrateurs et contrôles dans le cadre des contrôles de libération de lots | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
fournir le descriptif détaillé des plans de contrôles, le type de contrôles et les critères d’acceptabilité réalisés dans le cadre des contrôles de libération de lot. | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Date de péremption minimale de 6 mois à reception des produits par les ETS | CCTP chap 7 | oui | oui | non | non
décrire le processus logistique relatif à la livraison des réactifs et consommables objets du marché | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser les mesures prises pour assurer les transports dans les conditions garantissant le respect de l’intégrité des réactifs | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Disponibilité à tout moment de 2 lots différents de réactifs et approvionnement national / DOM des 2 lots | CCTP chap 7 | oui | oui | non | non
indiquer la possibilité de réservation d'un numéro de lot | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser le délai de mise à disposition d'un nouveau lot en cas de retrait de lot | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser le plan de continuité de l'approvisionnement en réactifs | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 2.5 | 1.25
Si le titulaire n'est pas le fabricant/producteur du coffret de réactifs, il indique dans sa proposition : • le nom et coordonnées du fabricant ; • la durée du contrat qui le lie au fabricant, l'exclusivité de distribution en France le cas échéant ; • les clauses de sécurité d'approvisionnement incluses dans le contrat fabricant/distributeur ; • le contrat qualité du fabricant ; • les conditions de libération des lots chez le fabricant | CCTP chap 7 |  | oui | non | non | x
Préciser la définition d'un lot et les éléments variables entre chaque lot de produit | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
CONDITIONNEMENT ET TRAÇABILITE DES PRODUITS
Adaptation du conditionnement (nombre de tests par coffret) en cohérence avec l'activité de l'E.F.S. Décrire pour chaque référence les dimensions et le poids des conditionnements | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
préciser la toxicité des réactifs vis-à-vis de l'environnement et des personnels | CCTP chap 8 |  | oui | non | non | x
Préciser si le conditionnement des réactifs est réalisé en carton recyclé ou écoresponsable Préciser la nature et le volume des déchets solides et liquides générés et les précautions devant être prises par rapport à leur élimination. Le titulaire précise la proportion de déchets pouvant être traités par la filière classique et la proportion de ceux qui sont qualifiés de DASRI (déchets d'activité de soin à risque infectieux) Préciser le volume des déchets Décrire des matériaux utilisés pour les emballages primaires et secondaires | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser s’il existe un lien entre le numéro de lot principal du coffret et chacun de ses composants. | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Prestations associées
Formation des personnels | CCTP chap 9 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Supports techniques | CCTP chap 9 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
POLITIQUE QUALITE
indiquer les coordonnées nominatives (numéro de téléphone (ligne directe), numéro de fax, adresse de courrier électronique et éventuellement numéro de téléphone portable) du directeur qualité et de la personne en charge de la réactovigilance | CCTP chap 10 |  | oui | non | non | X
PROTOCOLE DE TEST
CONTRAT QUALITE
annexe contrat qualité à compléter | annexe |  | oui | non | non | x
annexe PCA à compléter | annexe |  | oui | non | non | x
TOTAL | [6 empty] | 60 | 60
lot 2 :

## lot 2 2ème int
FOURNITURE DE REACTIFS D'IMMUNOLOGIE INFECTIEUSE UTILISABLES EN QUALIFICATION BIOLOGIQUE DES DONS DE SANG POUR LE DEPISTAGE DES ANTICORPS ANTIPALUDEENS
CADRE DE REPONSE
LOT 2 : Réactifs de deuxième intention destinés au dépistage des anticorps antipaludéens de type ELISA pour les laboratoires de qualification biologique du don de métropole et du CTSA sur automate EVOLIS.
DETAIL | SOURCE | CRITERE OBLIGATOIRE ET REDHIBITOIRE | CRITERE EVALUE SELON CADRE DE REPONSE TECHNIQUE | CRITERE EVALUE DANS LE CADRE DE L'EVALUATION TECHNIQUE (PROTOCOLE DE TEST) | NOTE | ELEMENT INFORMATIF NON REDHIBITORE ET NON NOTE | NOMBRE DE POINTS | PONDERATION | REPONSE DU CANDIDAT | REFERENCE DE LA REPONSE DANS L'OFFRE (nom du document, page, chapitre…)
LE CANDIDAT DOIT OBLIGATOIREMENT APPORTER UNE REPONSE POUR CHAQUE LIGNE Y COMPRIS POUR LES ELEMENTS NON NOTES
le réactif doit être conforme à la directive 98/79/CE relative aux DMDIV et aux décrets d'application (fournir l'attestation de marquage CE) | CCTP chap 3 | oui | oui | non | non
fournir une synthèse du dossier de marquage CE IVD | CCTP chap 3 | oui | oui | non | non
fournir une synthèse rédigée en français du dossier de marquage CE IVD | CCTP chap 3 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Notice technique d’utilisation du réactif | CCTP chap 11 | oui | oui | non | non
Notice technique d’utilisation du réactif rédigée en français | CCTP chap 11 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Fiche de données de sécurité | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Fiche de données de sécurité en français | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Absence de produits CMR (type 1A et 1B) | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Dossier technique | CCTP chap 12 | oui | oui | non | non
Dossier technique en français | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
NATURE ET PERFORMANCE DES REACTIFS
préciser le type d’ELISA sandwich, le conjugué et le substrat utilisés | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
le réactif est constitué d’antigènes recombinants et/ou de peptides représentatifs des antigènes immunodominants du parasite ou d’antigènes natifs provenant d’un lysat parasitaire complet purifié. Il doit permettre la détection des anticorps antipaludéens spécifiques à P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae (et P. knowlesi si possible) Les antigènes présents devront obligatoirement être représentatifs à minima des 4 espèces plasmodiales principales (P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae). | CCTP chap 5 | oui | oui | non | non
pour les Ag recombinants ou les peptides préciser le nombre, la nature et la spécificité des antigènes | CCTP chap 5 |  | oui | non | non | x
pour les Ag natifs préciser le linéage et la souche des parasites | CCTP chap 5 |  | oui | non | non | x
Le candidat précise les isotypes des anticorps détectés (IgG, IgM, IgA) | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Le candidat fournit le descriptif de la nature et concentration des contrôles et témoins | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
les réactifs sont adaptables sur les automates Evolis (Biorad) | CCTP chap 5 | oui | oui | non | non
fournir la liste exhaustive des réactifs et consommables et les quantités nécessaires pour la réalisation des analyses sur automates. Le candidats précise une solution pour minimiser l’impact des surconsommations générées par des séries de taille inférieure à 1 plaque complète vis à vis des réactifs principaux. | CCTP chap 5 |  | oui | non | oui |  | 2 | 1
CV ≤ 15% pour la répétabilité sur échantillon(s) faiblement positif(s) : données fournisseurs et résultats des tests sur automate Evolis (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
CV ≤ 20% pour la reproductibilité sur échantillon(s) faiblement positif(s) : données fournisseurs et résultats des tests sur automate Evolis (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
Spécificité analytique (échantillons réactifs non répétables) : données fournisseurs et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 2.5 | 5
La spécificité diagnostique doit être > 96% : données fournisseurs. | CCTP chap 12 | oui | oui | oui | non
Spécificité diagnostique entre 96% et 100% : résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 3 | 6
Courbe de répartition des résultats des échantillons négatifs | CCTP chap 12 |  | non | oui | oui |  | 1.5 | 3
Sensibilité analytique : fournir les données de sensibilité analytique (sur standard WHO) à minima pour le Plasmodium Falciparum et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 4 | 8
Sensibilité diagnostique : fournir les données de sensibilité diagnostique pour les différentes espèces de Plasmodium sp et résultats des tests (cf protocole EFS) | CCTP chap 12 |  | oui | oui | oui |  | 4 | 8
Transmettre les études de robustesse identifiant les différents paramètres susceptibles d'influer sur le résultat (transports,…) | CCTP chap 12 |  | oui | non | non | x
CONSERVATION ET UTILISATION DES PRODUITS
conditions de conservation des produits
préciser la durée de stabilité moyenne des lots de réactifs après libération par les services du titulaire | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
Inscription des conditions de conservation à l'extérieur des coffrets et sur la notice | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
donner les résultats des études de stress (températures extrêmes, durée, stabilité) en français | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
conditions de stockage avant ouverture des réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.75 | 0.375
conditions de conservation après ouverture des réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 0.75 | 0.375
Conditions de transport des réactifs (durée maximale d'acheminement, plage de température optimale, température maximale tolérée) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
conditions d'utilisation
préciser les spécifications de la méthode concernant les conditions environnementales d'utilisation (T°, hygrométrie, pression, lumière, qualité de l’eau...). | CCTP chap 12 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Le réactif doit être utilisable sur sérum ET plasma | CCTP chap 6 | oui | oui | non | non
préciser la qualité de l’échantillon requis et les limites d’acceptation (hémolysé, lipidique, ictérique,...) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
Le fournisseur précisera le volume de la prise d'essai qui devra être ≥ à 10 µl | CCTP chap 6 | oui | oui | non | non
indiquer les limites d’acceptation des différentes températures d’incubation ou de conservation, de volumes et de temps ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
indiquer l'ensemble des éléments mis en œuvre permettant de garantir la sécurité des différentes étapes de l’analyse contrôlables automatiquement au travers par exemple d’un code couleur, d’une identification code barre des barrettes et des réactifs (témoins, conjugué,…) | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 2.5 | 1.25
si la fiche technique permet de travailler sur barrette sécable, celle-ci doit obligatoirement être identifiable physiquement d’une autre barrette sécable provenant d’un autre kit de réactif utilisé au laboratoire. | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
indiquer les précautions relatives à l’emploi du réactif sur les automates cités (paramétrages, gestion des consommables, maintenances supplémentaires, seringues, containers, bidons de lavage, etc..) ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser les précautions particulières liées à l'analyse des échantillons (conditions de conservation avant analyse, vitesse et température centrifugation des échantillons natifs, conditions pré analytique et analytiques des échantillons itératifs,…) ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
indiquer la qualité requise de l’eau nécessaire à la reconstitution éventuelle de réactifs | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
décrire l’ergonomie du coffret : nombre de réactifs prêts à l’emploi, nombre de réactifs à reconstituer, temps de préparation des supports de réaction, etc… ; | CCTP chap 6 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Préciser le type d'anticoagulants acceptés | CCTP chap 6 |  | oui | non | non | x
CONTRÔLE QUALITE ET LIVRAISON DES PRODUITS
indiquer la taille d'un lot de production | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
fournit le fac-similé des certificats de conformité relatifs aux réactifs, calibrateurs et contrôles dans le cadre des contrôles de libération de lots | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
fournir le descriptif détaillé des plans de contrôles, le type de contrôles et les critères d’acceptabilité réalisés dans le cadre des contrôles de libération de lot. | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Date de péremption minimale de 6 mois à reception des produits par les ETS | CCTP chap 7 | oui | oui | non | non
décrire le processus logistique relatif à la livraison des réactifs et consommables objets du marché | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser les mesures prises pour assurer les transports dans les conditions garantissant le respect de l’intégrité des réactifs | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Disponibilité à tout moment de 2 lots différents de réactifs et approvionnement national / DOM des 2 lots | CCTP chap 7 | oui | oui | non | non
indiquer la possibilité de réservation d'un numéro de lot | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser le délai de mise à disposition d'un nouveau lot en cas de retrait de lot | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser le plan de continuité de l'approvisionnement en réactifs | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 2.5 | 1.25
Si le titulaire n'est pas le fabricant/producteur du coffret de réactifs, il indique dans sa proposition : • le nom et coordonnées du fabricant ; • la durée du contrat qui le lie au fabricant, l'exclusivité de distribution en France le cas échéant ; • les clauses de sécurité d'approvisionnement incluses dans le contrat fabricant/distributeur ; • le contrat qualité du fabricant ; • les conditions de libération des lots chez le fabricant | CCTP chap 7 |  | oui | non | non | x
Préciser la définition d'un lot et les éléments variables entre chaque lot de produit | CCTP chap 7 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
CONDITIONNEMENT ET TRAÇABILITE DES PRODUITS
Adaptation du conditionnement (nombre de tests par coffret) en cohérence avec l'activité de l'E.F.S. Décrire pour chaque référence les dimensions et le poids des conditionnements | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 1.5 | 0.75
préciser la toxicité des réactifs vis-à-vis de l'environnement et des personnels | CCTP chap 8 |  | oui | non | non | x
Préciser si le conditionnement des réactifs est réalisé en carton recyclé ou écoresponsable Préciser la nature et le volume des déchets solides et liquides générés et les précautions devant être prises par rapport à leur élimination. Le titulaire précise la proportion de déchets pouvant être traités par la filière classique et la proportion de ceux qui sont qualifiés de DASRI (déchets d'activité de soin à risque infectieux) Préciser le volume des déchets Décrire des matériaux utilisés pour les emballages primaires et secondaires | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
préciser s’il existe un lien entre le numéro de lot principal du coffret et chacun de ses composants. | CCTP chap 8 |  | oui | non | oui |  | 0.5 | 0.25
Prestations associées
Formation des personnels | CCTP chap 9 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
Supports techniques | CCTP chap 9 |  | oui | non | oui |  | 1 | 0.5
POLITIQUE QUALITE
indiquer les coordonnées nominatives (numéro de téléphone (ligne directe), numéro de fax, adresse de courrier électronique et éventuellement numéro de téléphone portable) du directeur qualité et de la personne en charge de la réactovigilance | CCTP chap 10 |  | oui | non | non | X
PROTOCOLE DE TEST
CONTRAT QUALITE
annexe contrat qualité à compléter | annexe |  | oui | non | non | x
annexe PCA à compléter | annexe |  | oui | non | non | x
TOTAL | [6 empty] | 60 | 60
lot 2 :