## LC
CHROMATOGRAPHIE A PHASE LIQUIDE |  |  | Poids
Libellé | Exigences | Caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement)
| Un dégazeur (option obligatoire) |  | 1
Pompe | Un système de pompe binaire (option obligatoire) |  | 1
| Une pompe délivrant au minimum de 0,01 à 2 mL/min (option obligatoire) |  | 1
| Un système pouvant délivrer 2 solvants en alternance avec 4 voies |  | 2
| L'amorçage et la purge des lignes doivent pouvoir être effectués automatiquement (option obligatoire) |  | 1
| Le système de base doit être capable de résister à des pH acides (à partir de pH=2) jusqu'à basique (pH=11) (option obligatoire) |  | 3
| Préciser le volume mort du système entre la pompe et la colonne |  | 2
Injection | Un injecteur pour injection en liquide d'au moins 1 à 100 µL. (option obligatoire) Préciser la gamme de volume injectable par le système avec ce mode d'injection. Préciser les extensions possible en termes de volume d'injection. |  | 3
| la partie qui contient les échantillons doit être thermostatée. Préciser la gamme de température et le système de réfigération. (option obligatoire) |  | 3
| Le système doit être équipé d'une vanne permettant le by-pass du système d'injection (option obligatoire) |  | 1
| Préciser si le système comporte un rinçage de l'aiguille. Décrire le système de nettoyage dans ce cas. |  | 3
Compartiment colonne chromatographique | Un four à colonne pouvant aller de 20 à 80 °C. (option obligatoire) Préciser la gamme de température du four à colonne vis-à-vis de la température ambiante Préciser le mode de chauffage des colonnes et la variabilité sur la température de consigne. |  | 4
| Le compartiment colonne doit pouvoir comporter un système pouvant permettre de commuter automatiquement au moins 2 colonnes. (option obligatoire) Préciser le nombre et la taille de colonnes que peut contenir le compartiment. |  | 3
| Préciser si le système est équipé d'un système de préchauffage de la phase mobile |  | 3
| Préciser si des références de fournisseurs de solvant sont recommandés pour ce système |  | 0
|  | Total | 29

## MSMS
SPECTROMETRIE DE MASSE EN TANDEM |  |  | Poids
Libellé | Exigences minimales demandées | Précisez dans cette colonne les caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement)
Source | délai du basculement et de la stabilisation entre le mode positif et négatif |  | 3
| type de gaz et le débit nécessaire pour la source |  | 1
| Possibilités d'analyse en autres modes (APCI,…) |  | 1
débit maximal de la phase mobile autorisé pour une désolvatation optimale
| température maximale de la source |  | 2
Cellule de collision | gaz utilisé (nature et pureté) pour la collision des molécules |  | 5
Spectrométrie de Masse en tandem | la fréquence de calibration requise |  | 2
| solutions utilisées pour la calibration. Préciser la disponibilité commerciale et le coût. |  | 1
| modes d'acquisition (scan, MRM,…) |  | 1
| possibilité d’alterner plusieurs modes d’acquisition et l'impact sur les performances |  | 1
| gamme de masse et la résolution associée pour les différentes masses |  | 3
| le domaine de travail (linéarité,…) du détecteur |  | 3
| nombre de transitions simultannées possible |  | 3
| fréquence d'acquisition maximum |  | 4
| amplitude de témpérature acceptable dans la pièce de localisation de l'instrument |  | 2
| méthode (logiciel spécifique, banque de données constructeur,… ) et le mode (infusion avec pousse seringue, utilisation injecteur,….) d'optimisation des transitions |  | 4
| l'appareillage permet-il l'optimisation des MRM dans les conditions d'analyse (avec les phases mobile de la méthode d'analyse) |  | 4
| mode de transfert des conditions optimales (création automatique méthodes avec transitions optimisées, …) |  | 1
Maintenance | opérations de maintenance à effectuer (fréquence, nature des interventions) : 1. Par l'opérateur et 2. Par par le SAV |  | 4
Pompe à vide | type de sytème du vide primaire |  | 5
| niveau de nuisance sonore (avec caisson anti-bruit) |  | 1
Générateur de gaz | quel type de gérénateur est-il nécessaire (nature, qualité et débit) |  | 4
|  | Total | 55

## Systeme
Système |  |  | Poids
Libellé | Exigences minimales demandées | Caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement)
Système | Préciser les dimensions et encombrement de l'appareil (taille, poids). |  | 3
| Préciser les points d'extraction nécessaires (évents pour dégazeurs, pompes primaires…) |  | 0
| Préciser les besoins électriques (nombre de prises, puissances électrique…) |  | 0
| Préciser la consommation électrique du système |  | 8
| Préciser le dégagement de chaleur du système |  | 6
| Préciser la nature ainsi que les pressions et/ou débits nécessaire des fluides nécessaires à l'utilisation de l'appareillage (y compris azote et gaz de collision) |  | 5
| Préciser le facteur d'impact environnemental du système |  | 8
| Préciser si le système est marqué CE |  | 0
|  | Total | 30

## Informatique
SYSTEME INFORMATIQUE |  |  | Poids
Libellé | Exigences minimales demandées | Caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement)
Logiciels & traitement des données | Préciser si un même logiciel est utilisé pour le pilotage et le traitement des données |  | 0
| La solution logicielle doit comprendre un outil permettant d'effectuer la quantification des composés et l'intégration manuelle des pics (option obligatoire) |  | 2
| Possibilité de retraitement de données pendant une acquisition (option obligatoire) |  | 5
| Préciser si le constructeur dispose de bibliothèques MRM et leur disponibilité |  | 3
| Préciser si le logiciel peut être exécuté sans avoir à disposer de privilèges |  | 1
| La solution doit comporter 1 license de proximité (acquisition des données) et 2 licences de retraitement de données (option obligatoire) |  | 1
| Préciser les autres solutions logicielles disponibles et leur coût |  | 0
| Préciser les conditions de mises à jour des bases de données et des logiciels (mises à jour gratuite, contrat de maintenance sur logiciels, correction de bugs, évolution suivant les versions windows…) |  | 3
Ordinateur | Préciser les exigences minimales pour les ordinateurs fournis (puissance processeur, RAM, taille disque dur) |  | 0
| Preciser les contraintes d'installation logicielles par rapport au système d'exploitation (environnement Windows version ?, version francaise/américaine ?) |  | 0
| Pour l'acquisition des données, la solution informatique doit comporter a minima, 1 ordinateur et 2 écrans (option obligatoire) |  | 0
| Quels sont les pré-requis pour pouvoir mettre le système sur un réseau interne |  | 0
|  | Total | 15

## Support
Support |  |  | Poids
Libellé | Exigences minimales demandées | Caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement)
Mainenance de l'appareil | Préciser le support technique proposé après achat (hotline, mise à jour logicielle, équipe technique) |  | 2
| Préciser les équipes techniques en support de ce type de matériel localement (région) et au niveau national. |  | 3
| Préciser le le nombre d'appareil vendu et installé en France du même modèle |  | 2
| Préciser si le fabricant dispose d'un laboratoire applicatif en France |  | 3
| Préciser les formations incluses de base |  | 2
| Préciser les offres de contrat de maintenance pour l'appareil proposé ainsi que le coût associé, et les exclusions éventuelles |  | 2
| Préciser le délais d'approvisionnement des pièces de rechange |  | 1
| Préciser les délais d'intervention dans le cadre ou hors cadre de contrat de maintenance |  | 2
| Préciser si la maintenance du systême d'acquisition (PC, logiciel) est inclus dans les offres de maintenance/garantie. Si non, quel est le coût? |  | 3
| Préciser la durée de support des pièces (en années) |  | 2
| Total | Total | 22

## Climat
Considérations Environnementales & Sociales |  |  | Poids
Libellé | Exigences minimales demandées | Caractéristiques du produit proposé (à remplir obligatoirement) |  |  | Note maxi
Considérations Environnementales & Sociales | Sobriété energétique de la solution proposée. |  | 5 | 0.25 | 1.25
| Démarche de vigilance, de traçabilité sociale des chaines d’approvisionnement des fournitures et des services liés à la fabrication de cet équipement. |  | 4 | 0.2 | 1
| Réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques lors de la fabrication de l'équipement évalué notamment sur les résultats du BEGES du Titulaire. |  | 5 | 0.25 | 1.25
| Respect de la loi AGEC garanties apportées en matière de disponibilité des pièces détachées neuves mais également d’occasion dans le respect des considérations relatives à l’Economie Circulaire : allongement de la durée de vie, réparabilité et maintenabilité de l'ensemble de la solution proposée, produits issus du réemploi / réutilisation, contenu recyclé, économie de la fonctionnalité, prévention de la production de déchets et valorisation des déchets, etc. |  | 5 | 0.25 | 1.25
| Ecolabels et autres signes distinctifs de la qualité environnementale des produits |  | 1 | 0.05 | 0.25
| Total | Total | 20

## distribution de la note
PRIX | 25% |  |  | 25%
TESTS | 30%
| PFAS |  | 0.6 | 18% | 18 | [10 empty] | points
| HAP |  | 0.4 | 12% | 12 | [10 empty] | points
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 40%
| LC | 29 | 0.19205 | 7.682% | 7.6821 | 29 | 19.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| MS | 55 | 0.36424 | 14.57% | 14.5695 | 55 | 36.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Système | 30 | 0.19868 | 7.947% | 7.947
| Supp SAV | 22 | 0.1457 | 5.828% | 5.8278 | 22 | 13.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| informatique | 15 | 0.099338 | 3.974% | 3.9735 | 15 | 5.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 95% | 151
CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES | 5% | 20