PROCEDURE 25.14.023

Fourniture d’un système d’imagerie en champ proche optique

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE « 25.14.023_CRT (Annexe 2 à l’AE)»

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage. Le candidat doit respecter le cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modification.

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat, et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

Les réponses apportées par le candidat permettront de juger la conformité de son offre par rapport aux documents marché, d’évaluer l’offre selon les critères et sous-critères de sélection des offres précisés dans le règlement de consultation.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

Les réponses doivent être détaillées et complètes. Elles peuvent être sous forme de documents annexes. Dans ce cas, les références des documents (nom du document, numéro de page, etc.) sont à préciser dans les cadres de réponse correspondants.

Identification de l’opérateur économique

Nom commercial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse électronique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

# Offre technique

  - TRANCHE FERME : Fourniture d’un système d’imagerie en champ proche optique pour la gamme du visible

| Spécifications techniques du CCTP n°25212 | OUI / NON | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Offre de base : Equipements fournis sont tous neufs |  |  |
| Offre variante (reconditionné) La variante à l’initiative du candidat concerne les équipements fournis dans le cadre de la tranche ferme et tranche optionnelle n° 1. La variante est autorisée sur les points suivants : - Le candidat peut fournir un, quelques ou tous les matériels en reconditionné, - La notion « équipement reconditionné » est entendue comme suit : Un matériel de première ou seconde main appartenant au candidat soumissionnaire et présentant, à minima, l’ensemble des spécificités techniques requises. Le titulaire précise si toute ou partie de l’équipement est d’occasion ou neuf. Pour tous les éléments d’occasion un historique doit être remis. Les matériels reconditionnés sont garantis pendant 12 mois. - Les fonctionnalités et performances des équipements sont identiques selon l’offre de base ou l’offre variante et sont indiquées dans le CCTP n°25212. L’ensemble des autres spécifications des documents de la consultation constituent les exigences minimales que la variante doit être respectée. |  | Dans le cas où le candidat soumet une offre variante, le candidat précise pour le ou les matériels reconditionnés : - Désignation de référence du matériel d’occasion, - Date de fabrication, mise en service initial - Descriptif de procédure de reconditionnement réalisée - Date (mois et année) à laquelle la procédure de reconditionnement a été réalisée |

| Spécifications techniques du CCTP n°25212 | OUI / NON | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Système de microscopie à force atomique (AFM) |  |  |
| - Positionnement échantillon |  |  |
| - Ensemble de nano-positionneurs pour un total de 3 degrés de liberté linéaire ; pour un contrôle de la position des échantillons dit XYZ. - Taille d’échantillon accepté XYZ au moins 30 mm x 30 mm x 5 mm - Large zone d’intérêt XY (course des nano-positionneurs) : environ 15 mm x 15 mm - Le positionnement devra pouvoir être fait avec une résolution inférieure ou égale à 200 nm - La répétabilité en position devra être inférieure ou égale à 2 micromètres |  |  |
| - Scanner (Positionnement échantillon « précis ») |  |  |
| - Ensemble de nano-positionneurs pour un total de 3 degrés de liberté linéaire ; pour un contrôle de la position des échantillons dit XYZ. Chaque positionneur aura un encodeur pour une mesure absolue de leur position - Le contrôle des axes pourra être fait en boucle ouverte ou en boucle fermée - Le positionnement X, Y, Z en boucle ouverte devra pouvoir être fait avec une résolution inférieure ou égale à 1 nm - Parcours vertical égal ou supérieur pour l’axe dit Z : 2μm. |  |  |
| - Tête AFM |  |  |
| - Modes AFM standards: Intermittent (tapping mode) & contact-mode - Mesure de la topologie des échantillons ainsi que l’amplitude et la phase du signal AFM - Compatibilité fortement souhaitée avec des pointes AFM standards (fournisseurs tiers). - Il est souhaité que l'échange d'échantillons dans le microscope ne nécessite pas le retrait ou le réalignement de la tête AFM, et ainsi préserver l'alignement optique. |  |  |
| - Système de mesure du champ proche optique |  |  |
| Le système doit permettre : - L’imagerie à l’échelle nanométrique de l’amplitude et la phase du champ électrique local avec une résolution spatiale inferieure à 50 nm - Pour les métaux et/ou semiconducteurs dégénéré, il est souhaité que les utilisateurs puissent être capable de déterminer la densité de porteurs libres et la mobilité à l’échelle nanométrique - De fournir des données sur une large gamme de fréquences allant du proche infrarouge au visible environ 400 nm – 900 nm |  |  |
| Le système livré sera utilisé avec une source laser présente au laboratoire. Dans le cadre de la tranche ferme, le titulaire ne fournit pas de source laser. Le système doit donc être équipé d’au moins un accès optique pour source laser extérieure. Le laboratoire a dans ses locaux deux types de sources laser : super continuum et CW ajustable. Le système fournit par le titulaire doit pouvoir fonctionner avec a minima une des deux sources ». Caractéristiques de la source laser super continuum : AOTF-Pro (YSL) N/S AOTFD0207 et d’un Poly-RED-VIS-A10 (Spectrolight Inc) FWS-Poly N/S FAPV1500222 Caractéristiques de la source laser CW : Laser à gaz Coherent (innova 300C, innova 90C) et Spectraphysics en propagation libre Il n’est pas demandé à ce que le système soit capable de contrôler la source laser (pas de compatibilité logicielle obligatoire avec les sources laser) |  |  |
| - Illumination de la pointe AFM et collection de la lumière ultra large bande : Optique réflective avec un revêtement compatible visible et infrarouge environ 400nm – 15000nm (15 μm) . |  |  |
| - Système de détection |  |  |
| Le système de détection doit fonctionner sur une gamme de fréquence allant au moins de 400 nm à 900nm |  |  |
| - Logiciel d’acquisition |  |  |
| Le titulaire doit fournir le matériel (ordinateur) permettant le contrôle de l’instrument. Le titulaire devra fournir l’ensemble des librairies (SDK) et la documentation permettant le contrôle de l’instrument par un logiciel tiers |  |  |
| Formation |  |  |
| A l’issue des protocoles de tests, le titulaire dispense sur site du CEMES-CNRS une formation. La formation consiste à : - Une introduction aux principes techniques et fonctionnement pratique du système de détection et de la source et son logiciel, aux procédures pour passer du mode de fonctionnement gamme de fréquences visible / infrarouge - Une formation à la maintenance de premier niveau Le titulaire fournit les supports de formations en français. |  |  |
| - Documentation |  |  |
| Le titulaire fournit toute la documentation permettant de faire fonctionner l’équipement de manière optimale : - Documentation technique, - Manuel complet relatif à l’utilisation des logiciels, - Support de formations. |  |  |

  - TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : Fourniture d’un système de détection et d’une source laser pour la gamme infrarouge

| Spécifications techniques du CCTP n°25212 | OUI / NON | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Offre de base |  |  |
| Offre variante (reconditionné) |  |  |
| Compatibilité avec le système de la tranche ferme |  |  |
| Le système de détection et la source laser, objet de la tranche optionnelle n°1 doivent être compatibles avec le système fourni dans le cadre de la tranche ferme. L’objectif est de pouvoir changer la gamme de fonctionnement du système du visible, fourni dans le cadre de la tranche ferme, à l’infrarouge du système Il est impératif que les utilisateurs du CEMES puissent changer la gamme d’utilisation visible / infrarouge en toute autonomie sans intervention d’un tiers (titulaire, fabricant etc). Le titulaire forme sur ce point les utilisateurs du CEMES (cf. article 6.3 du présent document). |  |  |
| Système de détection |  |  |
| Le système de détection doit fonctionner dans la gamme infrarouge, dans une gamme de fréquence environ 15 μm à 5 μm (5000 nm – 15000 nm) |  |  |
| - Source laser à fréquence ajustable |  |  |
| Spectre : le spectre d'émission du laser devra être ajustable sur la gamme environs : 5000 nm – 3636 nm (2000 cm-1 – 2750cm-1) Puissance et stabilité de la puissance : La puissance de la source doit être compatible avec la mesure de microscopie en champ proche optique par diffusion |  |  |
| Logiciel d’acquisition |  |  |
| Il faut l’intégration complète de la source laser et du système de détection au logiciel de la tranche ferme. |  |  |
| Formation |  |  |
| A l’issue des protocoles de tests, le titulaire dispense sur site du CEMES-CNRS une formation. La formation consiste à : - Une introduction aux principes techniques et fonctionnement pratique du système de détection et de la source et son logiciel, aux procédures pour passer du mode de fonctionnement gamme de fréquences visible / infrarouge - Une formation à la maintenance de premier niveau Le titulaire fournit les supports de formations en français. |  |  |
| Documentation |  |  |
| Le titulaire fournit toute la documentation permettant de faire fonctionner l’équipement de manière optimale : - Documentation technique, - Manuel complet relatif à l’utilisation des logiciels, - Support de formations. |  |  |

- OFFRE RELATIVE A LA GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE (SAV)

Applicable pour la tranche ferme, tranches optionnelles n°1, n°2 et n°3.

| Spécifications techniques du CCTP n°25212 | OUI / NON | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Garantie |  |  |
| Les équipements font l’objet d’une garantie minimale de 12 mois, à l’exception des consommables. |  |  |
| Liste des consommables |  |  |
| Support technique et SAV |  |  |
| Le contenu de la garantie (Si des visites d’entretien/préventive sont prévues durant la garantie de base etc.) ; |  |  |
| Support technique (y compris sur les logiciels) - Les conditions d’assistance aux utilisateurs ; - Les horaires et jours d’ouverture du SAV ; - Le service d’assistance par téléphone (coordonnées, horaires, etc.) ; - Support technique : délais de réponse (< à 48h ouvrées) - Les modalités et délais d’interventions en cas de panne sur site - Les modalités de mise au point / réparation en cas de panne ; Le nombre de personnes dans le service maintenance |  |  |

- OFFRE RELATIVE A LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

|  | Réponse du candidat |
| --- | --- |
| Conception et fabrication de l’équipement |  |
| Le candidat décrit les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental du système d’imagerie en champ proche optique (tranche ferme) et du système de détection et de la source laser (tranche optionnelle n°1) au stade de sa conception et de sa fabrication. |  |
| Question 1 : Au stade de la conception de la fabrication des systèmes, le soumissionnaire peut décrire les systèmes mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental (ex : % de matériaux recyclé utilisé, …). |  |
| Question 2 : Le soumissionnaire peut illustrer ses récentes avancées réalisées, en fournissant des données comparatives entre d’anciens modèles d’équipements et des modèles d’équipements récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.). |  |
| Consommation énergétique / consommation de fluides des systèmes |  |
| Question 1 : Le candidat précise les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique et/ou de fluides de l’équipement et de ses accessoires et indique la consommation et le dégagement calorifique en kW de l’équipement en fonctionnement. |  |
| Question 2 : L’équipement dispose-t-il d’un système de veille ? Si oui, le candidat peut présenter ledit système et indiquer la consommation et le dégagement calorifique en kW de l’équipement en veille. |  |
| Question 3 : L’équipement proposé fait-il l’objet d’une classification énergétique ? | Oui Non |
| Réparabilité, durabilité de l’équipement système d’imagerie en champ proche optique (tranche ferme) et du système de détection et de la source laser (tranche optionnelle n°1) |  |
| Question 1 : Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée de l’équipement et de son système informatique ? |  |
| Question 2 : Dans le cadre du marché le titulaire dispense une formation à la maintenance de premier niveau aux utilisateurs de l’équipement livré. Par principe, le déplacement sur site du service après-vente n’est pas enclenché immédiatement pour toute opération de maintenance qui aura été au préalable enseignée lors de la formation. Le candidat liste les opérations de maintenance / réparation qui seront dispensées dans le cadre de la formation. |  |
| Question 3 : Dans le cadre du service après-vente, le titulaire précise s’il est possible de réaliser des opérations de maintenance et/ou de diagnostique à distance ? | Oui Non |
| Question 4 : Afin favoriser la durée de vie de l’équipement, le candidat liste les principales pièces détachées et leurs durées de disponibilité sur le marché. Le candidat peut dupliquer les lignes ci-dessous |  |
| Pièces détachées principales | Durées de disponibilité sur le marché |
| Question 5 : Le candidat indique une estimation de la durée de vie de l’équipement proposé, par exemple sur la base d’un parc d’équipements identiques ou proches. |  |
| Transport de l’équipement |  |
| Le candidat précise les modalités de transport qui seront utilisées pour livrer l’équipement sur site du CEMES-CNRS à Toulouse. Le candidat précise également d’où part l’acheminement (Ville, Pays). Le candidat indique dans quelles mesures les transports utilisés par ce dernier favorisent la réduction de l’empreinte carbone. |  |