## Matrice d'exigences
MATRICE D'EXIGENCES - SYSTEME D’ACQUISITION MULTIVOIE POUR LES APPLICATIONS DE CONTROLE SANTE DES STRUCTURES PAR METHODES ULTRASONORES
Exigence / Contrainte | Désignation | Niveau* | Pondération | Précisions attendues du fournisseur | Réponses fournisseur
Exigences fonctionnelles
1 | 64 (ou plus) voies en émission (voies de sortie) | (P) | 4 | Oui/Non + confirmation du nombre de voies proposées (≥64)
2 | Emission indépendante pour chacune des voies | (P) | 4 | Oui / Non, description de la méthode de mesure
3 | 64 (ou plus) voies en réception (voies d’entrée). Réception simultanée | (P) | 4 | Oui / Non. Nombre de voies proposées + bande passante par voie.
4 | Connectiques coaxiales de type LEMO, BNC ou SMA pour chacune des voies | (P) | 2 | Oui / Non. Préciser le type de connectique proposé (LEMO, BNC, SMA) et son format/dimension.
5 | Possibilité d’interchanger le mode opératoire entre voies mono-élément (LEMO, BNC, SMA ou similaire pour chaque une des voies) vers des capteurs type phase array (via un adaptateur hardware) au connectique I-PEX ou similaire | (M) | 3 | Oui / Non. Préciser les modes pris en charge (mono-élément, phase array) et le type d’adaptateur proposé
6 | Génération arbitraire d’ondes indépendantes pour chaque voie en émission | (P) | 3 | Oui / Non. Décrire les possibilités de génération d’ondes (forme, amplitude, timing) voie par voie.
[EF_07] | Voltage d’émission variable et ayant jusqu’à minimum 150V | (P) | 5 | Oui / Non. Préciser la plage de tension atteignable et décrire la méthode de génération et de réglage du voltage voie par voie.
[EF_08] | Protection contre les surtensions | (P) | 5 | Oui / Non. Décrire le dispositif de protection mis en place (seuils, technologies, modes de déclenchement)
[EF_09] | Bande de fréquence en réception (Frequency band) : de 50kHz (ou inférieure à 50kHz) et jusqu’à 1MHz (ou fréquence plus élevée) | (P) | 5 | Oui / Non. Indiquer la bande de fréquence réellement disponible en réception (valeurs min et max) et la méthode de test utilisée.
[EF_10] | Fréquence d’échantillonnage (sampling rate) réglable et au moins égale à 10MHz | (P) | 5 | Oui / Non. Indiquer la plage de fréquence d’échantillonnage disponible
[EF_11] | Filtres (high pass, low pass, ou band pass) et gains réglables en réception | (P) | 5 | Oui / Non. Préciser les types de filtres disponibles, les plages de réglage des gains proposés
[EF_12] | Résolution verticale hardware 12 bit minimum | (P) | 5 | Oui / Non. Indiquer la résolution verticale effectivement disponible
[EF_13] | Mémoire tampon par voie minimum 32MB | (P) | 5 | Oui / Non. Indiquer la taille de mémoire tampon par voie proposée
[EF_14] | Interface et communication entre le PC de pilotage et le SUM conforme à un protocole défini (USB 3.0, PCI Express 3.0, ou similaire) | (P) | 5 | Oui / Non. Indiquer le type d’interface proposée et sa compatibilité
[EF_15] | Alimentation électrique compatible avec le secteur européen standard, 230 V, 50 Hz | (P) | Non noté | Oui / Non. Indiquer la tension et la fréquence d’alimentation prises en charge
[EF_16] | Le système SUM doit être conforme aux normes de sécurité EN 61010-1:2010 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire | (P) | Non noté | Oui / Non. Fournir le certificat ou rapport de conformité à la norme EN 61010-1:2010
Exigences d'interface
1 | Le logiciel d’exploitation doit permettre la communication avec le système SUM (ce qui inclut les versions de firmware et les drivers adéquates) à travers un logiciel de pilotage dédié ou par le biais d’un langage de programmation script Matlab ou Python | (P) | 3 | Oui / Non. Préciser les langages et outils compatibles fournis.
2 | Si le format est propriétaire, des librairies facilitant la lecture sous Python ou Matlab/Octave devront être fournies | (P) | 3 | Oui / Non. Indiquer les formats d’export disponibles et les librairies fournies
3 | Le logiciel doit permettre, entre autres, le paramétrage des acquisitions (fréquence d’échantillonnage, niveaux et types de déclanchement, etc.) et de génération de signaux (amplitude, forme d’onde arbitraire) sur toutes les voies. Le logiciel permettra la sauvegarde des signaux et de toute donnée relative aux acquisitions (séquence des voies, etc.) | (P) | 2 | Oui / Non. Valeurs de paramétrage atteignables (fréquence, déclenchement, formes d’onde) + formats de sauvegarde proposés.
[EI_04] | Mise à jour des drivers et firmware. Possibilité de mise à jour manuelle ou automatisée (en ligne) des drivers et du firmware. | (P) | 5 | Oui / Non. Préciser les modalités de mise à jour (manuelle, automatique) et leur fréquence.
Contraintes de mise en oeuvre, d’utilisation et de maintenance
1 | La livraison du SUM est prévue sur le site de Châtillon de l’ONERA. Aucune contrainte particulière d’installation ou d’aménagement n’est à noter | (P) | 3 | Oui / Non. Confirmer l’absence de contraintes particulières d’installation.
2 | Garantie constructeur hardware minimum 1 an (à compter de la réception). | (P) | 3 | Oui / Non. Préciser la durée et le contenu de la garantie (pièces, main-d’œuvre, déplacement)
3 | Service après-vente (SAV) et maintenance : les conditions de service après-vente et de maintenance du système devront être clairement précisées, incluant notamment les modalités de garantie, les procédures de maintenance préventive et corrective, ainsi que les contacts de support technique | (P) | 1 | Oui / Non. Détailler les prestations incluses (SAV), délais d’intervention, conditions d’assistance, durée de disponibilité des pièces.
[CM_06] | Fourniture d’un manuel d’utilisation et d’entretien en format électronique et, éventuellement, papier. | (P) | 2 | Oui / Non. Préciser le format du manuel fourni (électronique, papier) et langue.
[CM_07] | Fourniture de la version française de ce manuel | (M) | 1 | Oui / Non. Confirmer la disponibilité du manuel en français.
PSE - prestations supplémentaires éventuelles - CHIFFRAGE OBLIGATOIRE (prise en compte uniquement si retenue par l'ONERA)
[PSE_01] | Le prestataire proposera éventuellement en complément, un PC de pilotage associé au SUM avec le(s) logiciel(s) installé(s). Le PC sera dimensionné aux performances du SUM et dont les spécifications minimales attendues sont les suivantes : | (O) | 1 | Oui / Non. Indiquer les caractéristiques proposées du PC de pilotage (processeur, mémoire, stockage, interfaces réseau/USB), ainsi que la liste des logiciels installés et leurs versions.
| Système d’exploitation Windows 64bits | (O) | 1 | Oui / Non. Système d’exploitation au minimum Windows 64 bits, caractéristiques PC (CPU, RAM, stockage), cartes/ports SUM, logiciels installés
| Cartes et ports nécessaires à la communication avec le SUM | (O) | 1 | Oui / Non. Indiquer l’OS (mini Windows 64 bits), caractéristiques PC (CPU, RAM, stockage), cartes/ports pour le SUM et les logiciels installés.
| 1 port Giga Ethernet dédié à la connexion au réseau | (O) | 1 | Oui / Non. Préciser le type de port Ethernet (Giga) proposé et sa disponibilité dédiée
| 1 port USB 3.0 | (O) | 1 | Oui / Non. Préciser la présence d’au moins un port USB 3.0 et ses caractéristiques.
(P) : Niveau d’exigence primordial associé à une fonction indispensable pour répondre au besoin
(M) : Niveau d’exigence modulable, flexible, associée à une fonction non-indispensable