## LOT1-Temp-Hygro_Panel
Etalonnage et vérification de matériels de mesure en température et hygrométrie – Accrédité et non accrédité
PANEL
25-013
Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification à réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé
Nom du matériel | N°GEPI | Exigences métrologiques | Points étalonnage T° | Points étalonnage %HR | Incertitude des moyens d’étalonnage seuls EXIGÉE (à k = 2) | Sonde étanche | Diamètre et longueur sonde | Intervention sur Site du Cerema | COFRAC (ou Equivalent) EXIGE | COFRAC (ou Equivalent) SOUHAITE | COFRAC (ou Equivalent) NON OBLIGATOIRE | Laboratoire Cerema associé | Quantité à étalonner | Prix étalonnage HT (en Euros) Unitaire | Prix total HT (en Euros)
Centrale d’acquisition AGILENT - mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | 1329 B multisondes (jeu de sondes) | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | -30°C / 0°C / 20°C / 75°C / 110°C / 150°C / 180°C |  | ≤ ± 0,08 °C | Oui | Ø 3 mm x L 45 mm | Non | X |  |  | AA (Agence AUTUN) | 4 |  | 0
Centrale d’acquisition AGILENT 34970A de mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | E19 | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | -30°C / 0°C / 20°C / 75°C / 110°C / 150°C / 180°C |  | ≤ ± 0,08 °C | Oui | Ø 3 mm x L 45 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Centrale d’acquisition AGILENT 34972A de mesures de T° Accouplée à 10 Sondes PT 100 | E20 | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | -30°C / 0°C / 20°C / 75°C / 110°C / 150°C / 180°C |  | ≤ ± 0,08 °C | Oui | Ø 3 mm x L 45 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Centrale d'acquisition AGILENT 34970A de mesures de T° Accouplée à 1 Thermocouple K | E23 | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. L’étalonnage sur la centrale se fait en degré C. | 250°C / 450°C; 540°C / 900°C / 1100°C |  | ≤ ± 3 °C | Oui | Ø 3 mm x L 500 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Centrale d'acquisition AGILENT de mesures de T° accouplée à 1 Sonde PT 100 MH 200 n°ME.1331B (étalon en T°) | 1329 B | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. L’étalonnage sur la centrale se fait en Ohm. | -30°C / 0°C / 20°C / 60°C / 100°C / 150°C / 200°C |  | ≤ ± 0,04 °C | Oui | Ø 5 mm x L 200 mm | Non | X |  |  | AA (Agence AUTUN) | 4 |  | 0
Multimètre Keithley + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | XX + ME-11 (Sonde MH 200) | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. L’étalonnage sur le Keithley se fait en Ohm. | -30°C / 0°C / 20°C / 60°C / 100°C / 150°C / 200°C |  | ≤ ± 0,04 °C | Oui | Ø 5 mm x L 200 mm | Non | X |  |  | AA (Agence AUTUN) | 4 |  | 0
Multimètre FLUKE + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | MET112 | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. L’étalonnage sur le Fluke se fait en degré C. | -30°C / 0°C / 20°C / 60°C / 100°C / 150°C / 200°C |  | ≤ ± 0,04 °C | Oui | Ø 5 mm x L 200 mm | Non | X |  |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 |  | 0
Multimètre Keithley + 1 Sonde PT 100 MH 200 (étalon en T°) | E34 (+multimètre Keithley E29) | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat. Cofrac exigé. L’étalonnage sur le Keithley se fait en Ohm. | -30°C / 0°C / 20°C / 60°C / 100°C / 150°C / 200°C |  | ≤ ± 0,04 °C | Oui | Ø 5 mm x L 200 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Afficheur TESTO 926 + Sonde de température de surface 06031993 | 3901 D | Écart type de répétabilité pour chaque point à mentionner en annexe du certificat Cofrac souhaité. | -10°C / 0°C / 15°C / 30°C / 50°C |  | ≤ ± 0,5 °C. | Oui | Ø 6 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | AA (Agence AUTUN) | 2 |  | 0
Hygromètre Boitier TESTO 480 + Sonde Humidité/Température haute précision (étalon en Hygrométrie) | 3894 D (sonde 946) | Écart type de répétabilité pour chaque point en % HR à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Lecture sur le boitier : % HR ; T° ambiante et Td point de rosée. |  | 10% / 30% / 50% / 70% / 95% (à 25°C). | ≤ ± 1 %H.R. | Non |  | Non | X |  |  | AA (Agence AUTUN) | 4 |  | 0
Hygromètre Boitier TESTO 480 + Sonde Humidité/Température haute précision (étalon en Hygrométrie) | E33 | Écart type de répétabilité pour chaque point en % HR à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. Lecture sur le boitier : % HR ; T° ambiante. |  | 10% / 30% / 50% / 70% / 95% (à 25°C). | ≤ ± 1 %H.R. | Non |  | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Hygromètre Boitier TESTO 440 + sonde immersion filaire | E38 | EMT Sonde immersion filaire : ± 1°C (de -15 à 120°C) | -15°C / 0°C / 10°C / 20°C / 25°C / 30°C / 50°C / 80°C / 120°C |  | ≤ ± 0,25 °C | Sonde filaire : Oui | Sonde filaire : Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Hygromètre Boitier TESTO 440 + Sonde Humidité Bluetooth | E38 | EMT Sonde humidité : ± 1°C (de 10 à 40°C) pour la sonde de Température. ± 5%HR (de 15 à 90%HR) pour la sonde d'Hygrométrie | 10°C / 15°C / 18°C / 20°C / 22°C / 24°C / 30°C / 40°C | 15 % / 30 % / 40 % / 50 % / 60 % / 70 % / 80 % / 90 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 2 %H.R | Non | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Thermomètre numérique | 3404 D | Écart type de répétabilité pour chaque point en T° à mentionner en annexe du certificat Cofrac exigé. | 150°C / 175°C / 200°C / 225°C / 250°C |  | ≤ ± 1°C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non | X |  |  | AA (Agence AUTUN) | 2 |  | 0
Thermomètre numérique AlarmThermometer | COA064 | Exigences métrologiques : +/- 0.5°C | 15°C / 18°C / 20°C / 22°C / 25°C |  | ≤ ± 0,08°C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non | X |  |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique | ABM-30 | Exigence métrologique: +/- 0,5°C de 0 à 40°C | 0°C / 10°C / 20°C / 30°C / 40°C |  |  | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 |  | 0
Thermomètre numérique TESTO 720 | MET216 | Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 à 40°C | -10°C / 0°C / 10°C / 20°C / 30°C / 40°C |  |  | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique TESTO 920 | MET213 | Exigences métrologiques: +/-0,5°C de 10 à 40°C | 0°C / 10°C / 20°C / 30°C / 40°C |  |  | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique TESTO 925 | COA036 | Exigences métrologiques: +/- 2°C de -10 à 40°C | -10°C / 0°C / 10°C / 20°C / 30°C / 40°C |  | ≤ ± 0,5 °C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 |  | 0
Thermomètre numérique TESTO 925 | TGGV023 | Exigences métrologiques: +/- 1°C de 15 à 40 °C | 15°C / 20°C / 25°C / 30°C / 40°C |  | ≤ ± 0,25 °C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 |  | 0
Thermomètre numérique Checktemp 1 | COA060 | Exigences métrologiques : +/– 0.5°C Immersion recommandée 4 cm | -10°C / 0°C / 10°C / 15°C / 18°C / 20°C / 22°C / 25°C / 30°C / 40°C |  | ≤ ± 0,08°C | Oui | Ø 3,5 mm x L 100 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique enregistreur 4 voies TESTO 176 T4 | COA047 | Exigences métrologiques: +/-2°C de -10 à 80°C | -10°C / 0°C / 20°C / 40°C / 60°C / 80°C |  | ≤ ± 0,5 °C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique enregistreur 4 voies TESTO 176 T4 | COA065 | Exigences métrologiques: +/-2°C de -10 à 80°C | -10°C / 0°C / 20°C / 40°C / 60°C / 80°C |  | ≤ ± 0,5 °C | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 4 |  | 0
Thermomètre numérique TKA | ACR182 | Exigences métrologiques: +/-5°C de 60 à 160°C | 60°C / 80°C / 100°C / 130°C / 160°C |  |  | Oui | Ø 5 mm x L 115 mm | Non |  | X |  | ACF (Agence Clermont-Fd) | 2 |  | 0
Thermohygromètre ALMEMO | DLL 880 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C |  | ≤ ± 0,25 °C | Sonde température : Oui | Ø 5 mm x L 60 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Thermohygromètre ALMEMO | DLL 881 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C ± 5 % pour l’hygrométrie de 30 à 70%HR | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C | 30 % / 40 % / 45 % / 50 % / 52 % / 60 % / 70 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 1,5 %H.R | Sonde température : Oui | Ø 5 mm x L 60 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Thermohygromètre ALMEMO | DLL 882 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C ± 5 % pour l’hygrométrie de 30 à 70%HR | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C | 30 % / 40 % / 45 % / 50 % / 52 % / 60 % / 70 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 1,5 %H.R | Sonde température : Oui | Ø 5 mm x L 60 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Thermohygromètre ALMEMO | DLL 883 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C ± 5 % pour l’hygrométrie de 30 à 70%HR | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C | 30 % / 40 % / 45 % / 50 % / 52 % / 60 % / 70 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 1,5 %H.R | Sonde température : Oui | Ø 5 mm x L 60 mm | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
Thermohygromètre TINY TAG ULTRA II | DLL 811 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C ± 5 % pour l’hygrométrie de 30 à 85%HR | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C | 30 % / 40 % / 50 % / 55 % / 60 % / 65 % / 70 % / 75 % / 80 % / 85 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 2,5 %H.R | Non |  | Non |  |  | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Thermohygromètre TINY TAG ULTRA II | DLL 812 | Exigences métrologiques : ± 1 °C pour la température de 15 à 30°C ± 5 % pour l’hygrométrie de 30 à 85%HR | 15°C / 17°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C / 30°C | 30 % / 40 % / 50 % / 55 % / 60 % / 65 % / 70 % / 75 % / 80 % / 85 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 2,5 %H.R | Non |  | Non |  |  | Non obligatoire | DRIM (Bron) | 2 |  | 0
Thermohygromètre ELCOMETER | DLL 1134 | Exigences métrologiques : ± 1°C de 10 à 40 °C ± 5%HR de 30 à 90%HR | 10°C / 15°C / 17°C / 20°C / 22°C / 24°C / 30°C / 40°C | 15 % / 30 % / 40 % / 50 % / 60 % / 75 % / 85 % | ≤ ± 0,25 °C ≤ ± 1,5 %H.R | Non |  | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 4 |  | 0
[14 empty] | Montant du panel | 0