CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité

Département biomédical

Hôpital Jean Minjoz - boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

Affaire suivie par : Sandrine ROUSSEL

Tél : 03.81.66.86.56

Email : s1roussel@chu-besancon.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

MAPA N°2025 – 39

- Maintenance préventive et curative des cuves à azote liquide à remplissage automatique et de l’automate de système de supervision et de distribution automatique d’azote liquide

- pour le CHU de Besançon

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le 12/09/2025 à 16 heures

En application de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie législative et règlementaire du Code de la commande publique du 1er avril 2019.

Le présent document comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.

PRÉAMBULE

Le CHU de Besançon est le seul établissement concerné par cette consultation.

La présente consultation a pour objectif la souscription d’un contrat pour la maintenance préventive et curative des cuves à azote liquide à remplissage automatique et de l’automate de système de supervision et de distribution pour le CECOS (conservation de gamètes, embryons et tissus germinaux) et à l’UPCO (pharmacie, activité MTI) du CHU de Besançon.

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOTS

La consultation fait l’objet de deux lots :

- Lot 1 :  contrat pour la maintenance préventive et curative des cuves à azote liquide à remplissage automatique.

- Lot 2 : contrat pour la maintenance préventive et curative de l’automate de système de supervision et de distribution de l’azote Phenix de marque Sintesy

ARTICLE 2 – SPECIFICATION

2.1. Dispositions générales

Description du besoin, lot 1 :

La liste complète des cuves et des installations techniques est donnée en annexe 1. Elle est susceptible d’évoluer au cours du marché et des réformes ou achats d’équipements. Le titulaire sera informé de ces changements en cours de marché via un avenant.

Le CHU de Besançon souhaite souscrire un contrat pour le besoin suivant :

- La calibration annuelle des détecteurs d’oxygène, de température et d’humidité ainsi que le remplacement des cellules défectueuses

- La vérification annuelle de l’hygromètre et du thermomètre par comparaison avec une sonde étalon ou en bain thermostaté

- Les dépannages et la hotline sur les cuves

- Un pourcentage de remise sur les pièces détachées

- La formations des techniciens biomédicaux à la maintenance partagée.

Ce contrat devra inclure toutes les dépenses de transport, d’hébergement, de taux horaire pour les maintenances préventives et curatives. Il devra également inclure les pièces détachées obligatoires changées lors des maintenances préventives. Les exclusions devront être clairement décrites.

Le changement des électrovannes et le dégivrage des trains de sondes ne sont pas à inscrire dans le contrat. Ils feront l’objet d’une prestation à l’attachement, en particulier sur les cuves e marque MVE pour lesquelles les électrovannes seront changées tous les 2 ans.

Ce contrat fera l’objet d’une proposition financière et d’une remise sur les pièces détachées selon le BPU fourni en annexe 3.

Plus spécifiquement, les tâches attendues sur les cuves sont à minima la vérification du bon fonctionnement du système anti-débordement (s’il en y en un sur la cuve), de la commande manuelle de remplissage ; la vérification de l’intégrité des bouchons, des raccords et flexibles, des buses ; la réalisation d’un essai de remplissage et d’alarme ; la qualification opérationnelle et des performances des cuves.

Description du besoin, lot 2 :

La liste complète des automates est donnée en annexe 2. Elle est susceptible d’évoluer au cours du marché et des réformes ou achats d’équipements. Le titulaire sera informé de ces changements en cours de marché.

Le CHU de Besançon souhaite souscrire un contrat pour le besoin suivant :

- Maintenance préventive de l’automate (module S300), de l’armoire électrique, des modules type S100, S140, S170, S180, S200, S210, S212, S310 de l’installation de supervision de la distribution de l’azote liquide

- Les dépannages et la hotline matériel et logiciel

- L’assistance pour le paramétrage du logiciel

- Un pourcentage de remise sur les pièces détachées

- Un pourcentage de remise sur les mises à jour logiciel et évolutions de version

- La formations des techniciens biomédicaux à la maintenance partagée.

Ce contrat devra inclure toutes les dépenses de transport, d’hébergement, de taux horaire pour les maintenances préventives et curatives. Il devra également inclure les pièces détachées obligatoires changées lors des maintenances préventives. Les exclusions devront être clairement décrites.

Ce contrat fera l’objet d’une proposition financière et d’une remise sur les pièces détachées selon le BPU fourni en annexe 4.

Description du besoin, pour les deux lots :

Le service biomédical du CHU de Besançon dispose d’une équipe de techniciens biomédicaux, d’un ingénieur référent CECOS et de spécialistes gaz susceptibles de réaliser des diagnostics et des interventions. Le prestataire devra former les techniciens biomédicaux et les référents aux dépannages d’urgence, et être en mesure de fournir des pièces détachées pour les dépannages. Un stock de pièces détachées sera constitué sur site.

Le candidat devra fournir la preuve qu’il est habilité à réaliser les maintenances préventives et curatives sur les équipements propriétés du CHU de Besançon. Le candidat devra être en mesure de fournir les pièces détachées pour différentes marques, et doit certifier que ses interventions ne sont pas de nature à modifier le marquage CE du dispositif.

Le candidat remet avec son offre un mémoire technique ou les documents décrivant :

- Les conditions d’exécution du contrat : délai d’intervention, conditions générales, exclusions, liste des opérations pour les maintenances préventives.

- Les attestations d’habilitation pour les opérations de maintenances

- Les modalités d’appel du Service après-vente et dépannage : numéro de téléphone, mail, possibilité d’une plateforme en ligne

- Les modalités de mise à disposition des rapports d’interventions

- Le nombre de techniciens susceptibles d’intervenir sur les équipements cités et leur répartition géographique

- La description des formations à la maintenance partagée

- Les facilités offertes en cas de panne bloquante

Le candidat joindra à la réponse son catalogue des pièces détachées avec les prix.

Chaque année, le candidat retenu devra prendre contact avec les services utilisateurs pour établir un calendrier de maintenances préventives et devra transmettre aux utilisateurs et au service biomédical un rapport de maintenance préventive spécifique (différent du rapport de maintenance curative le cas échéant). Le paiement des factures est sous condition de réception des rapports de maintenance par le service biomédical (vaut approbation du service fait). Le candidat retenu devra respecter les délais de réalisation des maintenances préventives préconisées par le fabricant plus ou moins un mois. Par exemple, si la maintenance préconisée est annuelle, la date de réalisation devra être programmée entre 11 et 13 mois après la précédente.

Si nécessaire, le candidat peut venir effectuer une visite de site pour comprendre l’organisation et appréhender les installations à maintenir.

Annexe 1 : inventaire des cuves et des installations techniques - LOT 1

Site de l’EFS Bourgogne Franche-Comté :

| N° de cuve | N° inventaire CHU | Référence, marque | Usage | Volume de la cuve | Année de mise en service | Type de phase | Remplissage automatique | Alarme de niveau reliée à GTC | Alarme de température reliée de GTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2260644 | MVE 815P-190 | MTI | 370 L | 2022 | Gaz | Oui | Oui | Oui |

Site du CECOS, CHU de Besançon :

| N° interne de cuve | N° inventaire CHU | Référence, marque | Numéro de série | Année de mise en service | Type de phase | Remplissage automatique | Alarme de niveau reliée à GTC | Alarme de température reliée de GTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1860752 | LO2250 Série M, Cryodiffusion | AC1451 | 2018 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 2 | 1461065 | LO2250 Série M, Cryodiffusion | AG3344 | 2014 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 3 | 2260002 | MVE 616 L, MVE | CAB2122040012 | 2022 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 4 | 2170032 | LO2250 Série M, Cryodiffusion |  | 2021 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 6 | 2260100 | MVE 616 L, MVE | CAB2121410003 | 2022 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 7 | 0350503 | CF170M L, Cryodiffusion | JH4129 | 2003 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 8 | 1261058 | LO2075 SÉRIE M, Cryodiffusion | AJ4188 | 2003 | Gaz | Oui | Oui | Oui |
| 9 | 1261057 | LO2075 Série M, Cryodiffusion | AJ4185 | 2012 | Gaz | Oui | Oui | Oui |
| 10 | 1261059 | LO2075 Série M, Cryodiffusion | AJ4192 | 2012 | Gaz | Oui | Oui | Oui |
| 11 | 0350347 | Arpège 55, Cryopal | 3751 | 2003 | Liquide | Oui | Oui | Oui |
| 12 | 1150031 | Arpège 70, Cryopal | 1030 | 2011 | Gaz | Oui | Oui | Oui |
| 13 | 1560077 | LO2075 Série M, Cryodiffusion | FG22160 | 2015 | Gaz | Oui | Oui | Oui |
| 14 | 2060523 | LO2250 Série M, Cryodiffusion | AB2353 | 2020 | Liquide | Oui | Oui | Oui |

Annexe 2 : Description de l’installation de l’automate de distribution d’azote - LOT 2

| N° inventaire | Numéro de série | Marque | Libellé | Modèle du n° inventaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2360929 | STS01616AST | SINTESY | AUTOMATE GESTION CECOS - SALLE PHENIX | S300_SMART_PLC |
| 2360930 | 2303001133 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2360931 | 2303001129 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2360932 | 2101000711 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2360933 | 2303001128 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361312 | 2303001130 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361313 | 2303001127 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361314 | 2303001135 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361315 | 2303001126 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361316 | 2303001132 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361317 | 2303001138 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361318 | 2303001137 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361319 | 2303001136 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361320 | 2303001131 | SINTESY | MODULE DE CONNEXION CRYOLINK | S310 |
| 2361362 | MSAE07N7S0103738 | MSI | PC GESTION CUVES AZOTE |  |
| 2400726 | 2401007900 | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V32 |
| 2400727 | 2401007838 | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V32 |
| 2400728 | HSAC0150102821 | MSI | PC GESTION CUVES AZOTE |  |

| Code du n° inventaire | Année de mise en service | Numéro de série | Marque | Fournisseur | Libellé | Modèle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2060524 | 2020 | 1903002522 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR T°C + HUMIDITE | S210V32 |
| 2060525 | 2020 | 1903002501 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR T°C + HUMIDITE | S210V32 |
| 2400727 | 2024 | 2401007938 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V01 |
| 1270045 | 2012 | 1502000108 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V03 |
| 1270046 | 2012 | 1502000110 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V03 |
| 2400726 | 2024 | 2401007900 | SINTESY | SINTESY | DETECTEUR O2 | S210V01 |
| 1860684 | 2018 | 1201000200 | SINTESY | SINTESY | AFFICHEUR O2 | S200 |
| 1860683 | 2018 | 1601000383 | SINTESY | SINTESY | AFFICHEUR O2 | S200 |
|  | 2023 | 2301001661 | SINTESY | SINTESY | CONTROLEUR ALARME | S100 |
|  | 2023 | 2301001683 | SINTESY | SINTESY | CONTROLEUR ALARME | S100 |
|  | 2023 | 2001000111 | SINTESY | SINTESY | CONTROLE ACCES | S180 |
|  | 2023 | 2001000115 | SINTESY | SINTESY | CONTROLE ACCES | S180 |
|  | 2023 | 2301000296 | SINTESY | SINTESY | ENVOI ALARME GSM | S140 |
|  | 2023 |  | SINTESY | SINTESY | MODULE ALIM S210/S310 | S212 |
|  | 2023 |  | SINTESY | SINTESY | MODULE ALIM S210/S310 | S212 |
|  | 2023 |  | SINTESY | SINTESY | MODULE ALIM S210/S310 | S212 |
|  | 2023 |  | SINTESY | SINTESY | MODULE ALIM S210/S310 | S212 |
|  | 2023 | 2302002517 | SINTESY | SINTESY | INDICATEUR ALARME | S185 |