7.3 Fiche de visite préventive « LMA »

| # RESULTAT DES ESSAIS OPERATIONS A EFFECTUER RESULTATS ITEM CONTROLE / VERIFICATION / MESURE ATTENDUS OBTENUS OBSERVATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1 | tOIT et panneaux exterieurs Etat et test d’étanchéité | Correct |  |  |
| L.2 | cHâSSIS Liaison châssis/faux châssis et faux châssis/carrosserie | Correct |  |  |
| L.3 | lit plombé et ancrage Fixation du lit | Correct |  |  |
| L.4 | supports Etat des supports réservoirs, climatiseur, groupe | Correct |  |  |
| L.5 | stabilisateur (avants et arrières) Etat attache et mécanisme, fonctionnement | Correct |  |  |
| L.6 | portes, serrures et goutières Ouverture, fermeture, état des joints des 2 portes Etat des gouttières Etat du support de la lampe extérieure latérale Test d’étanchéité | Correct Correct Correct Correct |  |  |
| L.7 | coffre alimentation electrique Ouverture, fermeture, état du joint Etat des prises Test disjoncteur Serrage des bornes, des câbles Contrôle du câble d’alimentation | Correct Correct Correct Correct Correct |  |  |
| L.8 | COFFRES ET PORTILLONS Nettoyage et graissage serrures et loqueteaux Etat des compas gaz et de leur fixation Etat des joints | Correct Correct Correct |  |  |
| L.10 | Joints extérieurs des vitrages Présence et état des joints Test d’étanchéité | Correct Correct |  |  |
| L.11 | niveaux à bulles Présence (x2) et état | Correct |  |  |
| L.12 | escaliers Présence, et fonctionnalité, état des escaliers Mise en place et retrait des rampes | Correct Correct |  |  |
| L.13 | huisseries (portes int. et fenêtres Etat joints, serrures et fermetures Fonctionnement des stores Présence estampille « verre securit » | Correct Correct Correct |  |  |
| L.14 | mobiliers et coffres Ouverture, fermeture des portes et charnières Fixation des bureaux Fixation des meubles | Correct Correct Correct |  |  |
| L.15 | coffre de plomb Fixation du coffre | Correct |  |  |
| L.17 | sécurité Marteau brise vitre | Présence |  |  |
| L.18 | Installation electrique interieure Installation 230V - basse et très basse tension Resserrage connexions Présence, état des goulottes Vérification des prises et interrupteurs Vérification de l’isolement entre conducteurs 1000V Vérification de la continuité des terres Protections magnétothermiques 1,2 x courant nominal Protection delta I Arrêts d’urgence Thermographie à pleine charge du tableau | Conforme Correct Correct Correct > 750V < 10mΏ Correct < 30mA Correct < 35°C / ambiant |  |  |
| L.19 | éclairages Fonctionnement et état des lampes et boutons de commande | Correct |  |  |
| L.20 | éclairages de secours Fonctionnement Vérification des batteries, des LED de l’armoire | Correct > 2 heures |  |  |
| L.21 | éclairages Fonctionnement des néons intérieurs et extérieurs | Correct |  |  |
| L.22 | détecteurs incendie (x2) Fonctionnement | Correct |  |  |
| L.23 | détection volumétrique Test | Correct |  |  |
| L.24 | onduleur Tension de sortie 230V Disjoncteur Fréquence de sortie 50 Hz Distorsion Capacité des batteries à pleine charge Extracteur du placard | ± 15% ± 10% < 5% >10min Correct Correct |  |  |
| L.25 | réseau informatique Etat des prises et des câbles intérieurs et Extérieur Bande passante sur chaque prise Ethernet | Correct Collisions < 40% 10MHz |  |  |
| L.26 | extracteurs d’air Fonctionnement et dépoussiérage | Correct |  |  |
| L.27 | climatisation Entretien des filtres et du compresseur | Correct |  |  |
| L.28 | chauffage Entretien des radiateurs (dépoussiérage) Fonctionnement | Correct Correct |  |  |

# PIECES JOINTES

- Thermographie de l’armoire électrique - Certificat des opérations électriques (résultats mesures) - Certificat d’entretien Climatisation - Certificat de vérification détecteur de fumée. - Certificat de vérification alarme intrusion Tous documents nécessaires à présenter lors des contrôles réglementaires