## Slide 1: Dossier de présentation TAL NH2 CHU Reims démarche de sourcing Juin 2025

## Slide 2: Sommaire et structure du dossier
Objet du dossier de sourcing – système de Transport Automatisé Logistique (TAL)
Présentation générale du projet NH2
Organisation des zones logistiques dans le bâtiment NH2
Volumétrie des flux logistiques
Enjeux du système TAL
Contraintes techniques et spécificités d’intégration
Questions adressées aux prestataires – attentes et éléments de réponse
Conclusion et contacts du CHU de Reims

## Slide 3: Objet du dossier de sourcing TAL
Dans le cadre de la mise en service du nouveau bâtiment Brès, le CHU souhaite s’équiper d’un système de TAL pour assurer les flux logistiques internes.
Le présent dossier vise à identifier un prestataire capable de répondre aux 2 besoins ci-dessous:
Prestation d’acquisition et de mise en service :
  Étude de faisabilité et définition des flux logistiques
  Conception et fourniture des TAL (AGV, AMR, etc.)
  Installation du système et infrastructure associée
  Livraison, mise en service et formation des équipes
Prestation d’exploitation avec engagement de résultats :
  Exploitation totale du système TAL (AGV, AMR, etc.)
  Maintenance préventive et corrective
  Supervision des flux et garantie de performance continue
  Assistance et formation des différents utilisateurs
L’ensemble des informations techniques, architecturales et fonctionnelles nécessaires à la compréhension du projet est détaillé dans les sections suivantes du dossier.
Dans ce dossier, nous pouvons évoquons les AGV comme solution de transport automatisé pour déplacer des contenants au sein du bâtiment. Toutefois, nous sommes ouverts à d'autres technologies, telles que les AMR, pouvant répondre aux mêmes besoins.

## Slide 4: Présentation du projet NH2
Contexte du projet de reconstruction du CHU
Le CHU a lancé un ambitieux projet de reconstruction de son site principal afin d’offrir un cadre de soin moderne, performant et adapté aux besoins actuels des patients et des professionnels. Ce projet se déploie en deux grandes phases :
Phase 1 : Construction du Bâtiment Cabrol, dédié à la chirurgie, livré en août 2024
Phase 2 : Construction du Bâtiment Madeleine Brès, de 370 lits, destiné aux activités de médecine et au Pôle Neurosensoriel, à la place de bâtiments obsolètes qui seront démolis. Le bâtiment Phase 2 se raccordera au Nord au bâtiment Carré et au sud au bâtiment des Urgences
L’opération concerne environ 32 500 m2 de surfaces utiles pour une surface globale de plancher de 54 440m2 SDO. Ce nouveau bâtiment permettra de réorganiser les hospitalisations dans un environnement fonctionnel, aux standards actuels, facilitant le travail des équipes et améliorant le parcours de soins. Le nouvel hôpital du CHU de Reims phase 2 est composé de 8 niveaux dont 2 niveaux de sous-sol et
5 niveaux en superstructure
Organisation spatiale du bâtiment
Niveau -2 (S2) | Plateau logistique, aire de livraison, pharmacie, vestiaires, locaux techniques
Niveau -1 (S1) | Aires déposes ambulance, imagerie, brancardage, plateforme ambulatoire, pôle énergie
RDC | Hall d’accueil, plateforme ambulatoire
R+1 (E1) | Bloc opératoire, réanimation, plateau d’hospitalisation
R+2 (E2) / R+3 (E3) | Plateau d’hospitalisation, service de dialyse
R+4 (E4) / R+5 (TT) | Locaux techniques, toiture, helistation

## Slide 5: Présentation du projet NH2
Logique d’implantation et connexions aux autres bâtiments
Le nouveau bâtiment doit se raccorder aux constructions existantes, pour assurer les liaisons d’urgence, garantir des liaisons aisées avec les autres disciplines et bâtiments du site et permettre les distributions et les évacuations logistiques sur des circulations distinctes des flux publics au niveau -1 du bâtiment Alix de Champagne
Accès logistique par la cour de livraison au S2 EST
La livraison des camions du bâtiment est aménagée au S2, accessible via une rampe d’accès à partir de la voie Est du site. Les camions déchargent sur un quai qui se prolonge dans une zone de réception des chariots avant prise en charge par les TAL (AGV, AMR, etc.). Une circulation Nord-sud dédiée TAL (AGV, AMR, etc.) dessert :
- 3 monte-charges centraux qui alimentent tous les niveaux du bâtiment phase 2
- 2 monte-charges dédiés au bloc opératoire
- 2 monte-charges alimentant Alix de Champagne au S1
Un espace “gare” TAL (AGV, AMR, etc.), situé en face des monte-charges centraux, permet d’organiser les flux vers les espaces logistiques à chaque étage.
Le S2 accueille les vestiaires du personnel, accessibles depuis le point de montée public, avec badge. Cette position simplifie tous les flux de linge propre et sale. Il accueille également la pharmacie qui, puisqu’elle nécessite de gros flux logistiques, est en contiguïté avec la cour de livraison.
R+1
RDC HALL
R-1
S2
S1
RDC HALL
E1
E2
E3
E4
ALIX DE CHAMPAGNE
BATIMENT PHASE 2

## Slide 6: Plans (voir .dwg document séparé)
Niveau S2
Niveau E1

## Slide 7: Plans (focus zones log N-2)
Une gare centralisée située au niveau N-2 du bâtiment
Note: Les flux TAL sont représentés en orange dans les plans

## Slide 8: Plans (focus zones log N-2)
Flux vers vestiaires centraux au -2 et vers les 2 MC dédiés E1 (bloc opératoire)
Zones grisées = passage piéton

## Slide 9: Plans (focus zones log N-2)
Flux vers les 3 MC centraux, zones de recharge et les 2 MC pour liaison avec S1 vers Alix de Champagne

## Slide 10: Plans (focus zones log N-1 / RDC)
Flux des 2 MC pour liaison avec S1 vers Alix de Champagne
Gare d’étage N-1
5 rangées de 3 emplacements
Gare d’étage RDC
10 rangées de 2 emplacements
Chaque gare d’étage est une gare de dépose et de récupération

## Slide 11: Plans (focus liaison vers Alix de Champagne)
Sortie de NH2 – liaison couloir au -1 d’Alix de Champagne

## Slide 12: Plans (focus zones log E1)
Gare d’étage centrale E1
10 rangées de 2 emplacements
Gare d’étage bloc E1
2 rangées de 6 emplacements

## Slide 13: Plans (focus zones log E2/E3)
Gare d’étage centrale E2
10 rangées de 2 emplacements
Gare d’étage centrale E3
10 rangées de 2 emplacements

## Slide 14: Volumétrie des flux
Le prestataire devra assurer le transport des contenants en prenant en compte les éléments suivants :
Multiplié le nombre de contenants par 2 pour prévoir le nombre de transport = le flux aller et retour (sauf linge)
Être capable de respecter les horaires fixés d’envoi et retour des contenants prioritaires / impératifs.
Caractéristiques de familles produits à transporter et leur nombre (du -2 vers les étages)
Point de vigilance: ces chiffres sont des estimations sur les connaissances organisationnelles actuelles mais sont amenés à évoluer au fur et à mesure des études
Nombre de Rolls / Armoires par établissement |  |  | 
Flux Extérieurs | NH2 | AMH 2 | ALIX
Linge Propre dont tenues | 83 | 10 | 10
Linge Sale | 124 | 10 | 10
Repas MIDI | 36 | 7 | 5
Repas SOIR | 24 | 7 | 5
DMS dont solutés | 46 | 8 | 14
Colis Hors Stock | 7 | 12 | 12
Magasin général ET Epicerie | 26 | 6 | 8
Stérilisation | 19 | 10 | 24
Sous -Total 1 | 262 | 71 | 137
Flux Interieurs | NH2 | AMH 2 | ALIX
Boulangerie | 6 | N/A | 
Pharmacie | 27 |  | 
BIOMED | 6 |  | 
DAOM | 44 |  | 
DASRI | 46 |  | 
VERRE | 7 |  | 
CARTONS | 29 |  | 
Taxi | 10 |  | 
Sous -Total 2 | 175 | 0 | 0
TOTAL | 437 | 71 | 137
Attention: sur les flux AMH 2 et Alix, la question du transport en TAL (AGV, AMR, etc.) est ouverte – voir question slides suivantes (question 3)

## Slide 15: Enjeux
Assurer la continuité opérationnelle 7j/7 pour garantir un transport fluide et ininterrompu des flux logistiques critiques.
Optimiser dynamiquement les délais de livraison afin d’assurer une disponibilité en temps réel et un traitement rapide des flux.
Adapter la charge d’activité pour lisser les opérations quotidiennes tout en réagissant efficacement aux pics de demande et situations d’urgence.
Rationaliser et optimiser les flux et arrivées des contenants aux étages en respectant contraintes horaires et priorités.
Garantir la flexibilité du séquençage des missions TAL (AGV, AMR, etc.) face aux variations de la demande.
Assurer l’évolutivité du système pour intégrer de nouveaux TAL (AGV, AMR, etc.) ou s’adapter aux besoins futurs du bâtiment.
Maintenir une interface robuste et sécurisée avec le système de MC pour une orchestration fluide des déplacements.
Garantir une fiabilité maximale avec un taux de panne minimal et une haute réactivité pour éviter toute rupture de service.
Assurer la polyvalence de prise en charge des contenants adaptés aux divers flux hospitaliers.
Sécuriser les déplacements pour protéger personnels, patients et visiteurs grâce à une gestion avancée des obstacles.
S’inscrire dans une logique de pérennité avec une solution fiable, maintenable et supportée sur le long terme, en phase avec la durée de vie du bâtiment.
Maîtrise budgétaire

## Slide 16: Contraintes et spécificités techniques
Monte charges
  MC Triplex Nord : 3 x ascenseurs 1600 kg (MC01, MC02, MC03)
  MC Duplex Sud : 2 x ascenseurs 1600 kg (MC04 et MC05)
  Caractéristiques des monte-charge voir slide suivante
  Spécificité des 2 MC prévus pour Alix: MC Duplex Nord : 2 x ascenseurs 1600 kg (MC06 et MC07)
Revêtement des sols
  Résine industrielle circulable type EpoxyFloor ESLi.4 des Ets SIKA ou équivalent
Spécificités techniques des contenants:
Nous recherchons des TAL (AGV, AMR, etc.) capables de gérer une large variété de contenants, avec un haut degré de flexibilité dans leur prise en charge. Ci-dessous des exemples de contenants utilisés actuellement:
  Armoires à linge - voir slide(s) suivante(s)
  Chariots repas - voir slide(s) suivante(s)
  GRV - voir slide(s) suivante(s)
  Armoires Stérilisation - voir slide(s) suivante(s)
  Marchandises réceptionnées conditionnées sur palettes
  Rolls (+ barre de traction pour être tractable) - voir slide(s) suivante(s)

## Slide 17: Contraintes et spécificités techniques

## Slide 18: Contraintes et spécificités techniques: les contenants
Armoires linge
Armoires Stérilisation
/!\ Liste non exhaustive, à titre d’exemple

## Slide 19: Contraintes et spécificités techniques: les contenants
Rolls (tractables)
GRV déchets
/!\ Liste non exhaustive, à titre d’exemple

## Slide 20: Contraintes et spécificités techniques: les contenants
Chariots repas
/!\ Liste non exhaustive, à titre d’exemple

## Slide 21: Question 1: Présentation de l’entreprise
Informations d’ordre général :
  Statut de l’entreprise (structure, appartenance à un groupe, implantation, forme de l’entreprise)
  Données financières (chiffres clés, part du secteur, CA global et CA relatif sur les 3 dernières années)
  Situation de l’entreprise (principaux clients publics et privés, principaux clients dans le domaine des soins, principaux partenaires, principaux concurrents, présence à l’international, projection sur ce segment à moyens et long terme, localisation du centre de services…)
  Ressources humaines (organigramme, effectifs sur les 3 dernières années, équipe dédiée R&D, équipes dédiées services….)
  RSE
  Disponible en centrale d’achat?
Compétences & Savoir-faire :
  Innovation
  Gamme de produits et services actuels et ceux à venir
  Critères pris en considération sur le plan DD
  Certificats, labels….
Acquisition
Exploitation

## Slide 22: Question 2: Préconisation technologique Êtes-vous en capacité de proposer une technologie adaptée et flexible (capable de gérer plusieurs types de contenants)? Quel nombre de TAL (AGV, AMR, etc.) recommandez-vous pour couvrir les besoins du bâtiment ?
Quels sont vos technologies et laquelle vous préconisez? Décrivez la technologie proposée (compatibilité contenants, modularité, date de commercialisation et niveau de maturité de la technologie, etc.).
Justifiez le nombre de TAL (AGV, AMR, etc.) préconisé avec vos hypothèses et calculs.
Donnez des exemples concrets d’installations similaires où cette technologie a été déployée.
Si non, expliquez votre proposition alternative pour répondre à cette exigence
Présentez les innovations en cours de développement dans votre entreprise : nouvelles fonctionnalités, évolutions technologiques, projets R&D en lien avec les TAL.
Acquisition
Exploitation

## Slide 23: Question 3: Flux spécifique vers bâtiments AMH 2 / Alix Comment intégreriez-vous le flux spécifique entre le bâtiment principal et les bâtiments AMH 2/Alix ? Quel nombre de TAL (AGV, AMR, etc.) recommandez-vous pour ce flux dédié ?
Présentez votre méthodologie d’analyse de l’impact de ce flux sur l’ensemble du système TAL (AGV, AMR, etc.).
Proposez une organisation dédiée avec un nombre précis de TAL (AGV, AMR, etc.) affectés à ce flux.
Présentez votre analyse de compatibilité avec la configuration actuelle des locaux, ainsi que vos préconisations d’adaptations bâtimentaires éventuelles, en tenant compte notamment des contraintes de trajectoire, de giration, de flux de croisement entre TAL (AGV, AMR, etc.) et d’environnement.
Acquisition

## Slide 24: Question 4: Fonctionnement global, continuité du service et gestion des flux Comment comptez-vous organiser et piloter le fonctionnement global du système afin de garantir la continuité du service, optimiser les délais de livraison et assurer une distribution fluide et rapide dans l’ensemble du bâtiment ? Comment gérez-vous la maintenance, l’édition des codes-barres, l’intégration ponctuelle de circuits de dépannage, et l’adaptation du séquençage ? Comment réagissez-vous face à une perturbation des flux (retards, livraisons incomplètes) ou à des pics d’activité imprévus ?
Décrivez votre organisation pour assurer le bon fonctionnement quotidien du système (supervision, outils de pilotage, indicateurs).
Expliquez vos actions pour optimiser les délais de livraison et garantir une fluidité continue, y compris en cas de surcharge ponctuelle.
Expliquez votre capacité d’adaptation du séquençage des missions TAL (AGV, AMR, etc.) face à une demande d’ajustement.
Détaillez la gestion de la maintenance, de l’édition des codes-barres et la capacité à intégrer ponctuellement des circuits de dépannage non anticipés.
Donnez des exemples concrets de gestion de perturbations et de pics d’activité dans des environnements hospitaliers ou logistiques complexes.
Exploitation

## Slide 25: Question 5: Organisation spatiale de la gare au niveau -2 Quelle organisation proposez-vous pour assurer la bonne cohabitation de différents flux de contenants?
Proposez des solutions pour éviter les conflits de flux et assurer la fluidité.
Présentez des exemples d’organisation similaires que vous avez mises en place
Acquisition

## Slide 26: Question 6: Organisation des gares dans les étages Comment organisez-vous les gares pour optimiser le nombre d’emplacements et faciliter le positionnement des contenants, notamment en tenant compte des difficultés liées au poids des chariots et à la perception des rails par les agents ?
Décrivez les solutions ergonomiques et techniques que vous proposez pour faciliter la manipulation.
Précisez les recommandations pour le nombre et l’emplacement des gares.
Présentez vos recommandation pour l’organisation de la gare spéciale blocs au E1
Donnez des références d’installations avec des problématiques similaires
Acquisition

## Slide 27: Question 7: Procédure de flux dégradé Quelle est votre procédure en cas de défaillance du système TAL (AGV, AMR, etc.) pour assurer la continuité des flux logistiques ?
Présentez votre plan de continuité ou de secours en cas de panne totale ou partielle.
Expliquez les solutions alternatives proposées (modes manuels, interventions rapides, etc.).
Fournissez des exemples où cette procédure a été mise en œuvre
Exploitation

## Slide 28: Question 8: Transport d’objets fragiles (biomédicaux) Quelles solutions proposez-vous pour le transport sécurisé d’objets fragiles, notamment biomédicaux ? (exemple: Pousse seringue électrique, électrocardiogramme, moniteur pour la tension, etc.)
Décrivez les équipements, protections ou procédés spécifiques prévus.
Présentez les garanties de sécurité et de traçabilité associées.
Donnez des exemples de réalisations similaires.
Acquisition

## Slide 29: Question 9: Interfaçage avec les systèmes (incluant les monte-charges) Comment garantissez-vous un interfaçage efficace entre les TAL (AGV, AMR, etc.) et les monte-charges afin d’éviter les pertes de temps liées à des dysfonctionnements ou coupures de réseau ?
Décrivez la technologie et les protocoles utilisés pour l’interfaçage.
Présentez vos solutions de résilience en cas de perte de communication ou panne.
Donnez des références d’intégrations réussies
Précisez le comportement de vos TAL en cas d’indisponibilité temporaire ou de shunt d’un monte-charge (ascenseur neutralisé ou hors service).
Formulez vos préconisations techniques pour les monte-charges afin de garantir un transfert de charge fluide, sécurisé et compatible avec vos équipements
Indiquez vos recommandations en matière de protection des sols dans les zones de circulation des TAL (revêtement, résistance, marquage, prévention de l’usure ou des dégradations).
Acquisition

## Slide 30: Question 10: Interfaçage avec flux piéton Comment vos TAL (AGV, AMR, etc.) interagissent-ils avec les flux piétons et les systèmes d’arrêt d’urgence ? Comment évitez-vous les déclenchements intempestifs?
Expliquez les dispositifs de sécurité et de gestion des interactions.
Présentez vos méthodes pour limiter les interruptions non justifiées
Acquisition

## Slide 31: Question 11: Interfaçage avec autres flux et gestion de la cohabitation Comment garantissez-vous la cohabitation avec d’autres TAL (AGV, AMR, etc.) ou cobots (ex : pharmacie) ?
Expliquez les dispositifs de sécurité et de gestion des interactions.
Présentez vos méthodes pour limiter les interruptions non justifiées.
Donnez des exemples de gestion de cohabitation multi-flux
Acquisition

## Slide 32: Question 12: Recommandation pour le transport de petits objets par cobot Quelles solutions proposez-vous pour le transport de petits objets (médicaments, dispositifs médicaux, etc.) à l’aide de cobots ou petits AMR ?
Acquisition
Présentez la ou les technologies proposées, avec leurs caractéristiques (dimensions utiles, charge, autonomie, sécurité…)
Précisez les types de flux et d’environnements compatibles (zones sensibles, unités de soins, pharmacie…).
Donnez des exemples concrets d’installations similaires.
Indiquez la modularité et les possibilités d’évolution de votre solution.
Décrivez les interfaces possibles avec d’autres systèmes (monte-charges…).
Présentez les innovations en cours sur ce type de solution.

## Slide 33: Question 13: SAV et adaptation du flux Comment assurez-vous l’adaptabilité du système pour augmenter ou diminuer les capacités de flux selon les besoins ?
Décrivez votre service après-vente et vos capacités d’évolution du système.
Expliquez comment vous ajustez les capacités opérationnelles en temps réel ou à moyen terme.
Fournissez des cas pratiques d’adaptations effectuées
Acquisition

## Slide 34: Question 14: Étude de coûts, délais et méthodologie de déploiement Pouvez-vous fournir une étude complète des coûts et délais, ainsi que votre capacité à piloter les études et le déploiement du système TAL (AGV, AMR, etc.) ?
Présentez une ventilation détaillée des coûts (fourniture, installation, maintenance, formation, etc.) avec vos hypothèses. Expliquez les facteurs pouvant influencer les coûts et délais.
Donnez un rétro planning prévisionnel précis, incluant les phases d’études, de déploiement et de mise en service.
Expliquez comment vous vous intégrez dans un planning global de construction, notamment avec l’entreprise générale : À quels jalons devez-vous intervenir ?
Indiquez vos ressources pour piloter études et chantier, avec exemples concrets.
Décrivez votre organisation projet, votre méthodologie de déploiement, et votre articulation avec les autres intervenants.
Fournissez un exemple récent d’intégration réussie dans un projet similaire.
Si vous ne pilotez pas directement le chantier, précisez l’organisation que vous recommandez pour assurer la réussite du projet.
Acquisition
Exploitation

## Slide 35: Conclusion et point de contact CHU Reims
Ne pas hésiter à faire part, au-delà des réponses aux questions, de toute(s) préconisation(s) complémentaire(s) qui vous semblerez opportune dans l’intérêt du projet
Point de contact CHU :
  Alix Pineau Directrice de la logistique
  apineau@chu-reims.fr
  06 23 0 6 72 71
  Camille Huet, projets logistique
  chuet@chu-reims.fr
  06 09 30 86 10
  Sliman Zerar, Acheteur
  szerar@chu-reims.fr
  03 26 78 34 63