## Matrice CCTP GRANULOMETRE
MATRICE DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DU CCTP
ACQUISITION D'UN GRANULOMETRE PAR DIFFRACTION LASER
MARCHE N° 25MA08
Exigence | Description | Primordial ou Souhaitable | Conforme ou Non Conforme | Argumentation du candidat
FORNITURE DU GRANULOMETRE ET LOGICIEL (POSTE 1)
1 | L’appareil est capable de mesurer des particules dans une plage granulométrique de 1 µm à 2000 µm. | Primordial
2 | La plage granulométrique est de 0,5 µm à 3500 µm. | Souhaitable
3 | L’appareil doit être conforme à la norme ISO 13320, garantissant la traçabilité métrologique et la validité des mesures de distribution granulométrique par diffraction laser. | Primordial
4 | La précision des mesures doit être validée par une reproductibilité inférieure ou égale à ±1 % sur le diamètre médian (D50), lors de tests réalisés sur des échantillons standardisés conformes à la norme ISO 13320. | Primordial
5 | Le module de mesure par voie liquide doit intégrer un système d’agitation mécanique et/ou un dispositif à ultrasons, assurant une dispersion homogène et stable des échantillons pendant les mesures. | Primordial
6 | Le module de mesure par voie liquide comprend un réservoir de 125 à 600 mL et un système de filtration à l’entrée de l’alimentation en eau, garantissant la propreté de la cellule de mesure et la fiabilité des analyses. | Primordial
7 | Le logiciel doit intégrer des algorithmes d’analyse basés sur la théorie de Mie et les approximations de Fraunhofer, garantissant la précision des mesures quelle que soit la forme des particules. | Primordial
8 | Le logiciel fourni doit permettre le pilotage complet du granulomètre, incluant l’acquisition des données, leur traitement et le contrôle des paramètres de mesure en temps réel. | Primordial
9 | Le logiciel doit permettre l’exportation des résultats d’analyse vers des formats standards, notamment CSV et Excel (.xlsx ou équivalent), afin d’assurer la compatibilité avec les outils bureautiques courants. | Primordial
10 | Le logiciel doit permettre la génération de rapports personnalisables, intégrant à minima les données numériques, les graphiques de distribution granulométrique (histogrammes, courbes cumulatives) et les paramètres statistiques associés (D10, D50, D90, moyenne, etc.). | Primordial
11 | Le logiciel doit permettre la simulation des résultats de tamisage, en affichant les distributions granulométriques par classes de tamis selon des intervalles standards. | Souhaitable
12 | Le logiciel doit inclure une fonction de calibration automatique, facilitant l’ajustement périodique de l’instrument à l’aide d’échantillons standardisés. | Souhaitable
13 | Le logiciel doit être compatible avec la dernière version du système d’exploitation Windows, garantissant une installation stable et une maintenance logicielle pérenne. | Primordial
14 | Le logiciel associé au granulomètre doit être fourni, installé et pleinement opérationnel sur un poste de travail du laboratoire lors de la mise en service. | Primordial
15 | La licence logicielle doit être de type perpétuelle, permettant l’utilisation du logiciel sans limitation de durée après son installation. | Souhaitable
16 | Une licence de type “multi-poste” ou “entreprise” est souhaitée, afin de permettre le déploiement du logiciel sur plusieurs postes du laboratoire pour l’exploitation des données granulométriques. | Souhaitable
17 | L’appareil doit être équipé d’un module de nettoyage automatique, permettant le rinçage et l’entretien de la cellule de mesure sans intervention manuelle complexe. Ce système doit garantir la propreté de la cuve, la stabilité optique du dispositif et la fiabilité des mesures dans le temps. | Primordial
18 | Les cellules de mesure doivent être facilement démontables sans outil, ou à l’aide d’un outillage standard fourni avec l’instrument, afin de permettre un nettoyage rapide, complet et sécurisé des composants internes. | Souhaitable
19 | Le fournisseur doit livrer une documentation complète et détaillée avec le granulomètre, incluant : un manuel utilisateur, un manuel de maintenance préventive et corrective, et un manuel du logiciel. Ces documents doivent décrire l’installation, l’utilisation, le nettoyage, la calibration, le dépannage, les opérations de maintenance et la compatibilité logicielle. | Primordial
20 | Le granulomètre est conçu pour fonctionner dans un environnement de laboratoire (température contrôlée, stabilité en termes de vibrations, etc.). | Primordial
21 | Le système est compatible avec une alimentation électrique 230 V - 50 Hz. | Primordial
INSTALLATION ET RECETTE (POSTE 2)
22 | Le titulaire doit assurer l’installation complète du granulomètre dans les locaux du Shom, incluant le montage de l’ensemble des composants, le paramétrage des modules de mesure, l’installation du logiciel associé et la connexion éventuelle aux systèmes informatiques du laboratoire. | Primordial
23 | Le titulaire doit procéder à la mise en service et à la validation du bon fonctionnement de l’appareil sur site, incluant la calibration initiale, la vérification des plages de mesure et la validation des performances à partir d’échantillons standardisés. Un rapport de recette doit être complété à l’issue des tests. | Primordial
FORMATION (POSTE 3)
24 | Le titulaire doit assurer une formation sur site pour quatre (4) personnes, d’une durée de un à deux jours, couvrant l’ensemble des fonctionnalités du granulomètre. Cette formation inclut l’utilisation de l’appareil, la calibration, le traitement des données, la génération de rapports et la maintenance de base. | Primordial
GARANTIE, MAINTENANCE, SUPPORT (POSTE 4)
25 | Pendant la période de garantie, le titulaire doit assurer sans surcoût la mise à disposition des mises à jour logicielles stables, incluant les corrections d’anomalies, les améliorations de performance et les évolutions fonctionnelles mineures nécessaires au maintien du bon fonctionnement de l’appareil. | Primordial
26 | Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) peut être proposée pour une extension de garantie au-delà de la durée initiale, avec les mêmes conditions de maintenance et de mises à jour que la garantie standard. | Souhaitable
Société :
Siret :
Date :
Courriel :