CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité

Département biomédical

Hôpital Jean Minjoz - boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

Affaire suivie par : Sandrine ROUSSEL

Tél : 03.81.66.86.56

Email : s1roussel@chu-besancon.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

MAPA N°2025-48

- Contrats, prestations, étalonnages et pièces détachées pour la maintenance des équipements de laboratoire de médecine nucléaire du CHU de Besançon

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le 03/11/2025 à 16 heures

En application de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie législative et règlementaire du Code de la commande publique du 1er avril 2019.

Le présent document comporte 4 pages numérotées de 1 à 5.

PRÉAMBULE

L’établissement concerné par cette consultation est le CHU de Besançon.

La présente consultation concerne les commandes de contrats, prestations, pièces détachées et consommables captifs pour la maintenance préventive et curative des enceintes blindées, système d’aspiration gaz et activimètres listés dans le BPU et à venir.

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOTS

La consultation fait l’objet d’un allotissement par marque d’équipement.

Lot 1 : Maintenance, pièces détachées et accessoires des enceintes blindées LEMERPAX

Lot 2 : Maintenance, pièces détachées et accessoires des systèmes d’aspiration gaz

Lot 3 : Maintenance, pièces détachées et accessoires des activimètres

Lot 4 :  Etalonnage des activimètres

Lot 5 : Maintenance, pièces détachées et accessoires des Technegaz

Lot 6 : Maintenance, pièces détachées et accessoires pour compteur Gamma

ARTICLE 2 – SPECIFICATION

2.1. Dispositions générales

La liste complète des équipements est donnée dans les BPU de chaque lot (Annexe 1 - PBU). Elle est susceptible d’évoluer au cours du marché et des réformes ou achats d’équipements. Le titulaire sera informé de ces changements en cours de marché.

Pour chaque équipement, le candidat fera une proposition de prix selon le forfait demandé, de prix à l’attachement, des remises et donnera les coordonnées des personnes contacts pour la mise au point et l’exécution du marché (Annexe 1 – BPU).

Pour les prix forfaitaires, les types de contrat demandés sont les suivants :

- Contrat « maintenance préventive » incluant toutes les dépenses de transport, d’hébergement, de taux horaire et de pièces obligatoires changées lors des maintenances préventives y compris les batteries. Les exclusions devront être clairement décrites.

- Contrat « tous risques » incluant les maintenances préventives recommandées par le fabricant, les maintenances curatives et toutes les dépenses de transport, d’hébergement, de taux horaire et de pièces détachées. Les exclusions devront être clairement décrites.

- Etalonnage : en usine, incluant les frais de port et de réglage le cas échéance, ou sur site incluant toutes les dépenses de transport, d’hébergement, de taux horaire et de réglage le cas échéance.

Le candidat devra fournir la preuve, pour chaque équipement, qu’il a été habilité par le fabricant à réaliser les maintenances préventives et curatives.

Le candidat devra attester qu’il utilise les pièces d’origine pour les réparations, et que ces interventions ne sont pas de nature à modifier le marquage CE du dispositif.

Le candidat joindra à la réponse son catalogue des pièces détachées et consommables de maintenance.

Chaque année, le candidat retenu devra prendre contact avec les services utilisateurs pour établir un calendrier de maintenances préventives et devra transmettre aux utilisateurs et au service biomédical un rapport de maintenance préventive spécifique (différent du rapport de maintenance curative le cas échéant). Le paiement des factures est sous condition de réception des rapports de maintenance par le service biomédical (vaut approbation du service fait). Le candidat retenu devra respecter les délais de réalisation des maintenances préventives préconisées par le fabricant plus ou moins un mois. Par exemple, si la maintenance préconisée est annuelle, la date de réalisation devra être programmée entre 11 et 13 mois après la précédente.

Exigences spécifiques

Lot 1 : maintenance des enceintes blindées

La visite de maintenance préventive devra inclure à minima :

- L’inspection de l’enceinte et la vérification du bon fonctionnement selon les recommandations du fabricant

- Le changement des pièces d’usures et des filtres selon les recommandations du fabricant

- Les tests demandés par les BPP (voir rappel ci-dessous) et donner lieu à l’émission d’un rapport de maintenance précisant les résultats :

  - Du test d’intégrité des filtres (si non remplacés)

  - Du test d’étanchéité

  - Du test de numération particulaire

  - De la laminarité du flux, le cas échéant

Le paiement de la maintenance sera conditionné par la réception du rapport d’intervention incluant les résultats des mesures.

Lot 2 :  maintenance des systèmes d’aspiration gaz

La visite de maintenance préventive devra inclure à minima :

- L’inspection de l’équipement et la vérification de son état de fonctionnement selon les recommandations du fabricant

- La vérification du bon fonctionnement de la cloche d'aspiration (art17 arrêté de 2014)

- Le changement des pièces d’usures et des filtres selon les recommandations du fabricant

Lot 3 : maintenance des activimètres

Les activimètres ne nécessitent pas de maintenance régulière. Cependant, ils peuvent présenter des pannes, casses ou dysfonctionnements. Ce lot a pour objet le référencement d’un fournisseur pour les réparations et la fourniture des pièces détachées.

Lot 4 : étalonnage des activimètres

Le candidat devra être accrédité par le COFRAC ou équivalent, pour l’étalonnage des activimètres (certificat de certification à l’appui). Le candidat répondra avec des prix forfaitaires. Les géomètries seront précisées au moment de la commande.

Lot 5 : Maintenance, pièces détachées et accessoires des Technegaz

La maintenance préventive devra inclure les vérifications, les nettoyages et les réglages recommandés par le fabriquant (tests de fuite, purge, évaporation, rendement, batterie, contrôle et changement si besoin des vannes, filtres et accessoires, …).

Lot 6 : Maintenance, pièces détachées et accessoires pour compteur Gamma

La maintenance préventive devra inclure les vérifications, nettoyages et contrôles préconisés par le constructeur, ainsi qu’une vérification du compteur avec une source adaptée.