## Entête
Les feuilles suivantes contiennent des tableaux avec des spécifications techniques qui peuvent être :
Minimales | M
Souhaitables | S
A préciser | P
Requises | R

## Lot 1
Microscope "colonne"
Item | Caractéristiques | Remarques
Source d’électrons | Canon à émission de champ avec une cathode froide («cold FEG») opérationnelle entre 80 kV (ou plus bas, à préciser) et 200 kV | R
| Stabilité de la haute tension | P
| Stabilité du courant de sonde < 2%/h | S
| Valeur minimale et maximale du courant de sonde | ¨P
(valeur pour une sonde de 1 nm ou moins @ 200 kV)
| Dispersion énergétique ≤ 0.5 eV. | R
Pièce polaire | modèle | P
| Compatible avec le système de microanalyse chimique, la tomographie et la haute résolution, les analyses Liquid Cell | M
| Angles de tilt en X P.O. analytique ≥ 30° | M
| Angles de tilt en X P.O. tomographie ≥ 70° | M
| Résolution point à point mode TEM @ 200 kV ≤ 0.25 nm | M
| Résolution réseau @ 200 kV ≤ 0.11 nm | M
| Cs (mm) @ 200 kV r | P
| Cc (mm) @ 200 kV | P
Platine Goniométrique | Dérive inférieure à 1 nm/min | M
| Pas X, Y, Z (nm) | P
| Pas Alpha, Beta (°) < 0.1° | S
Chambre objet | Vide < 2.5 x 10-5 Pa | S
STEM | Dark Field Résolution @ 200 kV≤ 0.14 nm | M
(préciser taille de sonde et courant)
| Mode STEM microprobe | R
| Module STEM permettant l’imagerie à faible et très fort grossissement et ainsi que la cartographie EDS (STEM-EDS) et la cartographie en diffraction (4D-STEM) | R
| Détecteurs : BF, ADF, HAADF | M
Cage de Faraday | incluse | R
Biologie | Contrôle / modulation de la dose électronique | R
(préciser le(s) système(s) : blanking, shutter, impulsions, …)
Diaphragmes | Condenseur, objectif, SAD motorisés (nombre et taille) | S
Alignement | Alignement complet en TEM & STEM @ 200 kV et 80 kV | R
Piège anticontamination | Volume, durée | P
Ergonomie | Session utilisateur | S
| Contrôle à distance | S
| Sauvegarde alignements | R
| Mise à jour logiciel pilotage et acquisition | S
Caméra
Item | Caractéristiques | Remarques
Type | CMOS détection directe (DD) ou indirecte (DI) | R
Position | Post-colonne et rétractable | R
Architecture | Couplage fibre optique (1:1) | S
Compatibilité | Avec détecteur EELS / EFTEM | R
| Avec des analyses en mode In-Situ (option à préciser : vidéo ultra rapide, haute résolution, binning, loop-back, time-lapse …) | M
| Avec les acquisitions 4D-STEM | M
| Avec les acquisitions EDS | M
Haute tension | Gamme 80-200 kV | M
Capteur | 4096 x 4096 pixels si DI (ou équivalent, i.e. ≥ 16 Mpixels) | M
2048 x 2048 pixels si DD
| Pixel size ≤ 15 µm.si DI | S
Pixel size ≤ 5 µm.si DI
| Binning x1, x2, x4 | M
| Vitesse d’acquisition > 40 fps @ full resolution | M
≥ 300 fps @ 0.5 k x 0.5 k
| Compatible avec le système de microanalyse chimique, la tomographie et la haute résolution | M
| DQE @ 0.5 Nyquist ≥ 10 % si DI | S
DQE @ 0.5 Nyquist ≥ 40 % si DD
| Dynamique ≥ 16 bits | S
| Saturation (nb de coups) | P
| Correction de dérive in-situ | M
| FFT en temps réel | M
| Option logiciels : recombinaison d’images, rotation d’images, dépouillement de clichés de diffraction, ajustement automatique (focus, astigmatisme, …) | S
Spectromètre pour la microanalyse chimique EDS
Item | Caractéristiques | Remarques
Type | SDD | R
Détecteur | modèle | P
| Motorisé | R
| Fonctionnement indépendant des détecteurs (l’un, l’autre, les deux) | P
Angle solide de collection | ≥ 1.7 sr | S
Résolution Kalpha Mn | ≤ 130 eV | S
Facteur de Fiori | ≥ 4000 | S
Fenêtre | 2 x 100 mm2 | R
Détection | (B -> U) | M
Compatibilité | Avec les acquisitions 4D-STEM | M
| Avec les acquisitions EELS | R
Acquisition | En mode pointé, ligne (orientation libre), cartographie (zone libre) | S
Correction de dérive |  | R
Analyse qualitative et quantitative |  | R
Méthode de Quantification | Cliff-Lorimer facteur, Zeta facteur (autre ?) | M
Traitement | Bruit de fond & déconvolution | M
Exportation des données | Texte ou excel | M
Tomographie
Item | Caractéristiques | Remarques
Acquisition | Automatique (correction de dérive, focus, …) ou semi-automatique | R
| En mode TEM, STEM (BF, ADF, HAADF), STEM-EDS | R
| STEM-EELS | S
Logiciels | Reconstruction, visualisation, segmentation | R
| Logiciels propriétaires (non libre) | R
| Méthodes de reconstruction | P
4D-STEM
Item | Caractéristiques | Remarques
Acquisition | Automatique des clichés de diffraction en chaque point de la zone STEM | R
Mode | Acquisition en mode PED (Precession Electron Diffraction) analogique ou numérique | S
Compatibilité | Enregistrement simultané des données 4D-STEM, EDS ou EELS | S
Logiciels | Suite pour l’indexation des clichés de diffraction et la reconstruction de cartes d’orientation cristallographique | R
| Cartes de similarités et de confiance | S

## Lot 1 PSE
PSE 1 : Système de refroidissement du MET (Waterchiller)
Item | Caractéristiques | Remarques
Fluide réfrigérant
Puissance
T° de fonctionnement min/max
Capacité de la pompe (débit et pression) |  | (Attention à la distance, perte de charge)
Alimentation nécessaire |  | (Tri/mono puissance…)
PSE 2 : Compensateur de champs magnétiques
Item | Caractéristiques | Remarques
(Voir les comptes rendus de mesures environnementales JEOl & TFS)
PSE 3 : Capteur de rechange pour la caméra principale
Item | Caractéristiques | Remarques
Voir spécifications caméra du Lot 1
PSE 4 : Seconde caméra à détection directe ou indirecte
Item | Caractéristiques | Remarques
Voir spécifications caméra du Lot 1 (hors option "in-situ")
PSE 5 : PC de traitement de données off-line
Item | Caractéristiques | Remarques
Donner les caractéristiques (processeur, système exploitation, carte graphique, RAM, stockage …)
PSE 6 : Porte-objet simple tilt
Item | Caractéristiques | Remarques
Angles de tilt X | (compatible avec la pièce polaire proposée)
PSE 7 : Porte-objet double tilt analytique (faible bruit de fond)
Item | Caractéristiques | Remarques
Angles de tilt X, Y | (compatible avec la pièce polaire proposée)
PSE 8 : Porte-objet multi-échantillons
Item | Caractéristiques | Remarques
Angles de tilt X | (compatible avec la pièce polaire proposée)
Nombre d'échantillons max
PSE 9 : Porte-objet tomographie
Item | Caractéristiques | Remarques
Angles de tilt X | (compatible avec la pièce polaire proposée, +/- 70° minimum)
PSE 10 : Porte-objet cryogénique et sa station de contrôle de température
Item | Caractéristiques | Remarques
Angles de tilt X | (compatible avec la pièce polaire proposée)
Température de travail, durée | 170°C ou moins pendant 5h
Accessoires | Station de montage
Station de contrôle
Stockage des échantillons
PSE 11 : Porte-objet chauffant
Item | Caractéristiques | Remarques
Simple ou double tilt
Angles de tilt X (voire Y) | (compatible avec la pièce polaire proposée)
Température max.
Stabilité de la température
Précision de la température
Compatibilité avec EDS
Accessoires | Station de montage
Station de contrôle
Stockage du porte-objet
PSE 12 : Station de pompage multiport (vide secondaire) pour porte-objet
Item | Caractéristiques | Remarques
Vide atteignable | ≤ 5×10⁻⁶ mbar (ou mieux), avec mesure affichée
Compatibilité mécanique | support et fourreau d’insertion pour porte-objets TEM JEOL ou TFS (OEM ou compatibles) en fonction de l’attribution du lot 1 ; support d’au moins 4 porte-objets simultanés
Chaine de pompage | Basée sur turbopompe compacte, groupe primaire adéquat et ventilation automatique sécurisée
Interface opérateur | Ecran numérique pour pression/états, alarmes (fuite, sur-pression, défaut de refroidissement)
Accessoires | kit dédié cryo-porte-objet
Temps mise sous vide de travail | < 30 min souhaité
Perturbations | Bruit et vibrations limités
PSE 13 : Préparation des échantillons par bombardement ionique
Item | Caractéristiques | Remarques
Source ionique | Tension maximale, courant de faisceau et diamètre, indépendance des canons
Platine d’échantillons | Gamme d’angles (en positif et négatif), déplacement (X,Y), rotation d’échantillon, modulation/oscillation de la platine, refroidissement
Visualisation | Loupe binoculaire, caméra, zoom maximum, …
Programmation | Recette indépendante par utilisateurs, arrêt automatique, …
Gaz | Nature et pressions
Contrôle du vide | Valeurs
Suivi de process | Suivi de la préparation doit être possible au moyen d’une visualisation à distance
PSE 14 : Nettoyeur plasma
Item | Caractéristiques | Remarques
Chambre | Insertion simultanée de 2 porte-objets TEM (JEOL/TFS) et le traitement rapide de consommables (E-chips/nano-cellule, grilles cryo, etc.)
Mode plasma | Deux modes : intense et doux
Gaz | 2 entrées avec contrôle des débits indépendants, mélange programmable (compatibles Ar, N₂, O₂, H₂). Recettes mémorisables

## Lot 2
Perte d’énergie (EELS/EFTEM)
Critère | Exigence désirée | Remarques
Compatibilité | Compatible avec le MET et accessoires choisi au lot 1 (hardware et software) | R
Modes d’acquisition | EELS, EFTEM, DualEELS (acquisition simultanée des basses et hautes pertes) | M
Type de filtre | Post-colonne | R
Diaphragmes (slit) | Taille et nombre | P
Arial | 0 à 3000 eV | M
Résolution énergétique | < 0,5 eV (objectif ~0,3 eV) | M
| < 1 eV (après accumulation de spectres pendant 60 s) | M
Correction | aberrations chromatiques jusqu’au 3ème ordre | M
| aberrations chromatiques au 4ème et 5ème ordres | S
Stabilité et dérive spectrale | ≤ 0,1 eV/h en conditions de fonctionnement standard | S
Alignement et correction | Mode automatique | S
| préciser la durée (en début et en cours de manipulation) | P
| Correction de dérive : incluse ? en continu ? | P
Détecteur | Type de caméra : CMOS à détection rapide | S
| Dynamique et bruit | P
| Capteur : ≥ 2k*2k pixels | M
| Protection antiblooming même à saturation (mode diffraction) | M
| Vitesses d’acquisition : mode EELS et DualEELS (modes rapide et lent) | P
| Modulation de dose : balayage sub-pixel ? shutter ? | P
Acquisition & traitement | Logiciel en licence complète pour la configuration, l’acquisition et le traitement des données EELS et EFTEM (sans limitation de durée), licence offline fournie pour le traitement des données | M
| Mise à jour (fréquence, prix…) | P
| Données sous forme de datacubes (Spectres-image et Images-spectres) | M
| Intégration EDX : acquisition synchronisée en temps et en position pour des pointés et cartographies | S
| Traitements des spectres et images filtrées : calibration, correction de la diffusion multiple, cartographies d’épaisseur et autres… | P
| Quantification : standards, approches MLLS et NLLS, cartographies de nombre d’oxydation | P
| Options logiciel, aide, suggestion, optimisation, visualisations… | P
Formation | Nombre de jours | P
| En 2 périodes (à la livraison et à ~ +/- 6 mois) | M

## Lot 3
Porte-objet voie liquide
Critère | Exigence désirée | Remarques
Compatibilité | Compatible avec le MET choisi au lot 1 | M
| Facilité d’insertion et de retrait dans la colonne | S
| Préciser les valeurs de tilt en X (HR ou S-Twin) | M
| Logiciel de contrôle intégré ou compatible avec l’environnement logiciel du microscope | S
Cellule liquide | Porte-objet avec canal microfluidique intégré et fenêtre mince (SiN ou équivalent) permettant le passage des électrons | M
| Epaisseur totale de la cellule compatible avec l’imagerie haute résolution (idéalement < 200 nm). | S
| Système permettant un confinement efficace du liquide (pas de fuite, maintien de pression) | M
Fenêtres d’observation | En nitrure de silicium ou équivalent, robustes, transparentes aux électrons | M
| Taille : ≥ 20 µm x 20 µm (zone utile) | S
| Stabilité sous faisceau électronique haute tension (200 kV) | M
Contrôle du liquide | Possibilité de flux contrôlé (micro-pompe, pression, seringue) | M
| Contrôle précis des débits : 0.01 µL/min à 10 µL/min | S
Volume d’échantillon | Volume inférieur à 500 nL | S
Flux liquide | Possibilité de perfusion/échange de solution en temps réel avec contrôle de débit | S
Pression de fonctionnement | Doit supporter les différences de pression dans le vide du MET sans défaillance ni fuite | M
Étanchéité | Système parfaitement étanche, avec détection ou protection en cas de fuite (au moins détection de liquide hors cellule) | M
Matériaux | Matériaux inertes aux solvants biologiques et chimiques (compatibilité avec H2O, solvants organiques, tampons) | M
Contrôle logiciel | Interface de contrôle et de surveillance du débit, température (si disponible), injection et enregistrement des paramètres expérimentaux | M
Documentation | Manuel complet, tutoriels, schémas de montage et conditions de nettoyage | M
Stockage des protocoles utilisateurs | Oui ( ≥10 méthodes personnalisées) | S
Compatibilité avec différents types de grilles | Standard TEM (Quantifoil, Lacey, C-flat, SiN, etc.) | M
Facilité de nettoyage | Démontage et remplacement des capillaires, Compartiments amovibles, accès aux zones critiques | M
Dimensions et encombrement | < 80 cm de large (Préciser dimensions exactes) | S
Bruit et vibrations | Faible (Important en environnement de préparation cryo) | S

## Lot 3 PSE
PSE 12 : Station de pompage multiport (vide secondaire) pour porte-objet
Item | Caractéristiques | Remarques
Vide atteignable | ≤ 5×10⁻⁶ mbar (ou mieux), avec mesure affichée
Compatibilité mécanique | support et fourreau d’insertion pour porte-objets TEM JEOL ou TFS (OEM ou compatibles) en fonction de l’attribution du lot 1 ; support d’au moins 4 porte-objets simultanés
Chaine de pompage | Basée sur turbopompe compacte, groupe primaire adéquat et ventilation automatique sécurisée
Interface opérateur | Ecran numérique pour pression/états, alarmes (fuite, sur-pression, défaut de refroidissement)
Accessoires | kit dédié cryo-porte-objet
Temps mise sous vide de travail | < 30 min souhaité
Perturbations | Bruit et vibrations limités
PSE 14 : Nettoyeur plasma
Item | Caractéristiques | Remarques
Chambre | Insertion simultanée de 2 porte-objets TEM (JEOL/TFS) et le traitement rapide de consommables (E-chips/nano-cellule, grilles cryo, etc.)
Mode plasma | Deux modes : intense et doux
Gaz | 2 entrées avec contrôle des débits indépendants, mélange programmable (compatibles Ar, N₂, O₂, H₂). Recettes mémorisables
PSE 15 : Expérimentation en température
Item | Caractéristiques | Remarques
Chauffage | Intégré aux e-chips/nano-cellules/porte-objets (mode Liquide+Chauffant)
Pilotage par logiciel dédié (Impulse ou équivalent)
Température | Boucle de contrôle avec consigne, mesure et enregistrement (température fluide/cellule)
Accessoires | Livré avec packs de nano-cellules chauffantes et échantillon type
PSE 16 : Mesure résistivité électrique/électrochimique
Item | Caractéristiques | Remarques
Cellule/porte-objet | Compatible 3 électrodes : WE/CE intégrées, et une électrode de référence (RE) (localisation à préciser)
Utilisation en statique ou sous flux
Galvanomètre/potentiomètre | Gamme de courants de ~60 pA à ~600 mA
Contrôle | PC-interfaçable, avec mode opératoire EIS, voltampèremètrie, chronoampérométrie / chronopotentiométrie
Accessoires | Logiciel complet (installation sur PC fourni) et formation utilisateurs

## Lot 4
Automate de congélation de grilles
Critère | Exigence désirée | Remarques
Température de la chambre d’humidification | Contrôle de 4°C à 25°C | Précision ±1°C
Taux d’humidité relative | Réglable et stable >90% | Pour éviter l’évaporation des gouttes
Nombre de bras de blotting | 1 ou 2 bras motorisés | Pression et durée réglables
Contrôle du temps de blotting | Programmable de 0.1 à 10 s | Résolution de 0.1 s ou mieux
Pression de blotting | Réglable
Aspiration automatisée des liquides | Oui | Pour reproductibilité
Systèmes de cryogénie compatibles | Ethane, propane, mélange éthane-propane | Indiquer compatibilité réelle
Chauffage de l’éthane (décongélation) | Oui, intégré | Option de sécurité
Mode opératoire | Automatique et manuel | Pour flexibilité expérimentale
Interface utilisateur | Écran tactile avec interface graphique | Exportation des logs / données
Stockage des protocoles utilisateurs | Oui | ≥10 méthodes personnalisées
Compatibilité avec différents types de grilles | Standard TEM (Quantifoil, Lacey, C-flat, SiN, etc.)
Facilité de nettoyage | Compartiments amovibles, accès aux zones critiques
Dimensions et encombrement | < 80 cm de large | Préciser dimensions exactes
Bruit et vibrations | Faible | Important en environnement de préparation cryo
Accessoires | Réservoir d’éthane avec résistance intégrée
Pince à grilles compatible cryo
Outils de calibration / maintenance de base