## DESCRIPTIF des LOTS AO 26-06 C
AGEPS-APHP - SEPTEMBRE 2025
Annexe 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DES LOTS
APPEL D'OFFRES N°26-06C : "TROUSSES (SIMPLES ET COMPOSEES) ET CASAQUES (CHIRURGICALES, DE SOINS, VISITEURS) EN NON-TISSE STERILES, CHAMPS ET SATELLITES EN NON-TISSE STERILES, BROSSES ET TONDEUSES CHIRURGICALES ET HOUSSES DE PROTECTION "
t Il est rappelé que le cadre de réponse technique (type Fiche Europharmat) dûment rempli avec l'item 10 complété et l'ensemble du dossier technique doivent figurer dans le pli électronique. Le candidat pourra remettre le dossier technique et notamment le cadre de réponse technique avec les spécimens de référence.
t Le fournisseur veillera à répondre au cadre de réponse développement durable ci-joint (Annexe 4). t Pour les dispositifs médicaux à base de PVC et/ou d’autres plastiques, le titulaire doit disposer et fournir les informations relatives à la présence ou l’absence de DEHP, et en cas de présence de DEHP, indiquer le taux ou la concentration (masse/masse) de DEHP présent dans le dispositif, ce en lien avec l’instruction DGS/PP3/DGOS/PF2/2015/224 du 17 juillet 2015 et l'arrêté du 13 avril 2017.
t Pour les dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthylène et utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons, le titulaire doit disposer et fournir la valeur résiduelle d’oxyde d’éthylène qu’il a défini comme seuil limite admissible et ce en lien avec la Décision de Police Sanitaire du 10 septembre 2015 et l’instruction DGS/PP3/DGOS/PF2/2015/311 du 16 octobre 2015.
t Pour les spécimens à fournir pour commission et échantillothèque : - les Spécimens seront étiquetés de façon unique "C+E" et serviront conjointement pour "Commission" (= C) et "Echantillothèque" (= E) - Les différentes quantités de spécimens nécessaires ( "C+ E" ) figurent dans les colonnes de droite du tableau ci-après. MERCI DE RESPECTER LES QUANTITES DEMANDEES ( PAS DE QUANTITES SUPERIEURES A LA QUANTITE DEMANDEE)
t Les produits conformes aux caractéristiques énoncées seront évalués selon les critères de choix mentionnés et notamment des éléments d'appréciation indiqués dans le tableau ci-après.
t Demarche développement durable (Cf. Règlement de consultation - VA " Précisions particulières) - l'APHP poursuit une politique de réduction de déchets. En conséquence, un élément d’appréciation « absence de sur-emballage » a été intégré dans les critères de choix de cet appel d’offres (est considéré comme « sur- emballage » tout élément supplémentaire enveloppant un dispositif médical qui ne constitue pas un système de barrière stérile) - De plus, l’AP-HP incite les fournisseurs, dont les offres auront été retenues, à proposer spontanément, dès à présent et/ou pendant l’exécution du marché, toute évolution qui répond à l’objectif de réduction du volume des déchets. L’AP-HP se réserve le droit de modifier en cours de marché le référencement pour toute évolution qui satisferait à cet objectif. (Cf aussi CCTP § II-9)
N° DE LOT | INTITULE DU LOT | CARACTERISTIQUES DU PRODUIT | QUANTITES ANNUELLES INDICATIVES 2024 | CRITERES DE CHOIX ET Eléments d'Appréciation | SPECIMENS POUR COMMISSION DE CLASSEMENT/CHOIX ET ECHANTILLOTHEQUE (C+E) | CIRCUIT DE DISTRIBUTION
1 | CHAMP EN NON TISSE MULTICOUCHE NON ADHESIF A USAGE UNIQUE STERILE | CHAMP EN NON TISSE MULTICOUCHE NON ADHESIF avec film plastique utilisé pour recouvrement stérile , délimitation précise de l’environnement du soin, notamment de dimensions 45 x 75CM - 75x 75CM – 75 x 90 CM -90 x 100CM – 95 x 120CM env.( 5 tailles)sous protecteur individuel de stérilité | 500 000 unités d'emploi de dimensions 45x75 cm 187 000 unités d'emploi de dimensions 75x75 cm 195 000 unités d'emploi de dimensions 90x75 cm 54 000 unités d'emploi de dimensions 90 x 100 cm 81 300 unités d'emploi de dimensions 95 x 120 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, absorption, résistance, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), étendue de la gamme de tailles. 35) % Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi de dimensions 45 cm x 75 cm par gamme proposée | STOCK SAD
2 | CHAMP EN NONTISSÉ NON ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV. 45 X 75 CM, FENETRE DE 7 CM CENTRÉE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ NON ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV. 45 X 75 CM, FENETRE DE 7 CM CENTRÉE avec film plastique , fenêtre ronde sans film à inciser sous protecteur individuel de stérilité. | 20 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
3 | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.50X60 CM, FENETRE DE 7 CM CENTRÉE ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.50X60 CM, FENETRE DE 7 CM CENTRÉE ADHESIVE avec film plastique, fenêtre sans film à inciser, sous protecteur individuel de stérilité. | 52 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), étendue de gamme de tailles, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
4 | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV. 75X90 CM, FENETRE DE 8 CM CENTRÉE ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV. 75X90 CM, FENETRE DE 8 CM CENTRÉE ADHESIVE avec film plastique, fenêtre sans film à inciser, sous protecteur individuel de stérilité. | 23 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
5 | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.110X150 CM, FENETRE DE 8 x 10 CM CENTRÉE ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.110X150 CM, FENETRE DE 8 x 10 CM CENTRÉE ADHESIVE , sans film à inciser sous protecteur individuel de stérilité. | 39 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,Imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu d’adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
6 | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.100X150 CM, FENETRE DE 10 CM EXCENTRÉE ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.100X150 CM, FENETRE DE 10 CM EXCENTRÉE ADHESIVE avec film plastique, avec fenêtre sans film à inciser sous protecteur individuel de stérilité. | 5 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
7 | CHAMP IMPERMÉABLE, DIMENSIONS ENV. 80X130 CM , FENETRE EXCENTRÉE 5 x 7 CM ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP IMPERMÉABLE, DIMENSIONS ENV. 80X130 CM , FENETRE EXCENTRÉE 5 x 7 CM ADHESIVE en polyéthylène (plastique) transparent, fenêtre sans film à inciser, sous protecteur individuel de stérilité. | 15 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
8 | CHAMP IMPERMÉABLE, DIMENSIONS ENV.40X40 CM, AVEC FENETRE CENTRÉE 6 CM ADHESIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP IMPERMÉABLE, DIMENSIONS ENV.40X40 CM, AVEC FENETRE CENTRÉE 6 CM ADHESIVE en polyéthylène (plastique) transparent, fenêtre sans film à inciser, sous protecteur individuel de stérilité. | 17 400 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, adhésivité, dimension et positionnement de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose (dépliage et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, absence de film à inciser. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
9 | CHAMP D’ISOLATION TRANSPARENT ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.140X80 CM, AVEC FENETRE EXCENTRÉE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP D’ISOLATION TRANSPARENT ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.140X80 CM, AVEC FENETRE EXCENTRÉE en polyéthylène (plastique) transparent, adhésif sur un côté, sous protecteur individuel de stérilité. | 6 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, adhésivité, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, étendue de gamme de tailles. 35 % Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | DIRECT
10 | CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ ABSORBANT, DIMENSIONS ENV.120X140 CM, 140X190 CM, 160 X 240 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ ABSORBANT, DIMENSIONS ENV.120X140 CM, 140X190 CM, 160 X 240 CM, non adhésif, imperméable et résistant aux agressions mécaniques et chimiques, composé d’une ou plusieurs couches imperméables recouvertes d’une plage en nontissé absorbante, sous protecteur individuel de stérilité. | 4 000 unités d'emploi de dimensions 140 x 120 cm 77 000 unités d'emploi de dimensions 140 x 190 cm 15 000 unités d'emploi de dimensions 160 x 240 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,composition, imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, dimensions. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de dimension env.140x190 cm par gamme proposée | STOCK SAD
11 | CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ ABSORBANT RENFORCÉ POUR ORTHOPÉDIE, DIMENSIONS ENV.140X190 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ ABSORBANT RENFORCÉ POUR ORTHOPÉDIE, DIMENSIONS ENV.140X190 CM, résistant aux agressions mécaniques et chimiques composé d’une ou plusieurs couches imperméables recouvertes d’une plage renforcée en nontissé absorbante, sous protecteur individuel de stérilité. | 10 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absorption, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), présence d’un adhésif de positionnement centré, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi par référence proposée | STOCK SAD
12 | ALESE PLASTIFIÉE GRANDES DIMENSIONS ENV. 150X200 CM À USAGE UNIQUE STÉRILE | ALESE PLASTIFIÉE GRANDES DIMENSIONS ENV. 150X200 CM stérile, imperméable, résistante aux agressions mécaniques et chimiques, sous protecteur individuel de stérilité. | 1 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi de dimensions 150 x 200 cm env. par gamme proposée | DIRECT
13 | BANDE ADHESIVE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | BANDE ADHESIVE EN NONTISSÉ de dimensions 10 x 50 CM env. , sous protecteur de stérilité. | 26 800 sachets de 1 bande 19 000 sachets de 2 bandes | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, adhésivité, absence d’émission de particules, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (bandes repositionnables, sécables manuellement), absence de résidu adhésif au retrait, étendue de gammes. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 50 bandes maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d'emploi par référence | DIRECT
14 | BANDE AUTOAGRIPPANTE TYPE VELCRO® ADHÉSIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | BANDE AUTOAGRIPPANTE TYPE VELCRO® ADHÉSIVE permettant d’obtenir rapidement une fixation amovible, avec une face autocollante, de dimensions 2 x 20 cm env., sous protecteur individuel de stérilité. | 9 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, adhésivité, absence d’émission de particules, 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (bandes repositionnables), étendue de gammes, qualité de la liaison inamovible. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 50 bandes maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d'emploi par référence | DIRECT
15 | CHAMP DE BORDURE EN NONTISSÉ ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.75X75 CM, 75X90 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP DE BORDURE EN NONTISSÉ ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.75X75 CM, 75X90 CM, imperméable, absorbant, destiné à border le site opératoire,par un et deux dans chaque unité d’emploi, sous protecteur de stérilité. | 79 000 unités d'emploi de dimensions 75x75 cm 34 000 sachets de 2 unités d'emploi dim. 75x75 cm 48 000 unités d'emploi de dimensions 75x90 cm 4 700 sachets de 2 unités d'emploi dim. 75x90 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absorption, imperméabilité, absence d’émission de particules, dimension, adhésivité, positionnement et dimensions de l’adhésif. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, étendue de gamme de tailles. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 sachets maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de dimensions 75x75 cm env. par gamme proposée | DIRECT
16 | CHAMP EN NONTISSÉ ADHÉSIF DIMENSIONS ENV.90X110 CM, 150X180 CM, 175X300 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP EN NONTISSÉ ADHÉSIF DIMENSIONS ENV.90X110 CM, 150X180 CM, 175X300 CM,imperméable, absorbant, destiné à border le site opératoire en latéral ou à isoler le malade de l’environnement, sous protecteur individuel de stérilité. | 83 200 unités d'emploi dimensions 90 x 100 cm 5 300 unités d'emploi dimensions 150 x 175 cm 2 200 unités d'emploi dimensions 170 x 300 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absorption, imperméabilité, absence d’émission de particules, adhésivité, positionnement et dimensions de l’adhésif, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, étendue de gammes. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 sachets maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de dimensions 90x100 cm env. par gamme proposée | DIRECT
17 | CHAMP A ANNEAU, DIMENSIONS ENV.90X90 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP A ANNEAU, DIMENSIONS ENV.90X90 CM, en polyéthylène (plastique) imperméable, transparent, avec pastilles adhésives, sous protecteur individuel de stérilité. | 40 unités d'emploi avec anneau diamètre 12 cm 200 unités d'emploi avec anneau diamètre 18 cm 200 unités d'emploi avec anneau diamètre 23 cm 200 unités d'emploi avec anneau diamètre 28 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, transparence, solidité, absence d’émission de particules, adhésivité. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, étendue de gamme de tailles 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 10 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de diamètre d'anneau env.23cm par gamme proposée | DIRECT
18 | CHAMP A BORDER EN COTON RADIO-DÉTECTABLE, DIMENSIONS ENV. 50X65 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP A BORDER EN COTON RADIO-DÉTECTABLE, DIMENSIONS ENV. 50X65 CM, en 100% coton de couleur, ourlé, utilisé pour délimiter le site d’intervention, destiné à border la paroi et à absorber les liquides au niveau du champ opératoire sous protecteur individuel de stérilité. | 70 000 sachets de 2 unités d'emploi 66 x 43 cm 3 900 sachets de 4 unités d'emploi 66 x 43 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absorption, qualité du tissage (finitions et absence de fils apparents), absence d’émission de particules, dimension, présence d’un cordon extracteur. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), couleur non transférable, étendue de gamme, solidité du système radio-détectable. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 sachets maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unité d’emploi pour la référence la plus utilisée (sachet de 2) par gamme proposée | DIRECT
19 | CHAMP D’EXTREMITÉ AVEC SOUFFLET EN NONTISSÉ, DIMENSIONS ENV.200/300X320 CM,À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP D’EXTREMITÉ AVEC SOUFFLET EN NONTISSÉ,DIMENSIONS ENV.200/300X320 CM, stérile, avec une fenêtre élastique de diamètre supérieur ou égal à 6 CM environ entourée d’un renfort absorbant, avec au moins un anneau de fixation de tubulure, sous protecteur individuel de stérilité. | 1 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, solidité, absence d’émission de particules, élasticité de la fenêtre, absorption du renfort, dimensions de la fenêtre élastique. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre et de l’anneau de fixation de tubulures. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5 %) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
20 | CHAMP FENDU EN U EN POLYETHYLENE ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.150X200 CM, À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP FENDU EN U EN POLYETHYLENE ADHÉSIF, DIMENSIONS ENV.150X200 CM, stérile,imperméable, fendu en U, adhésif sur la totalité de la dimension du U de mesure approximative 15 x 80 CM, sous protecteur individuel de stérilité. | 5 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage,imperméabilité, solidité, adhésivité, absence d’émission de particules, dimensions de la fente en U et du champ. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, champ non glissant. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
21 | CHAMP À INCISER ADHÉSIF PLASTIQUE IODÉ GRANDES DIMENSIONS A USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP À INCISER ADHÉSIF PLASTIQUE IODÉ GRANDES DIMENSIONS , stérile, en polyéthylène ou en polyester, enduit d’une masse adhésive imprégnée d’une substance permettant la libération progressive et continue d’iode, perméable à la vapeur d’eau et aux gaz, imperméable aux liquides, sous protecteur individuel de stérilité | 200 unités d'emploi de dimensions 15 x 20 cm 100 unités d'emploi de dimensions 34 x 40 cm 3700 unités d'emploi de dimensions 35 x35 cm 10 800 unités d'emploi de dimensions 44 x35 cm 500 unités d'emploi de dimensions 60 x 45 cm 23 500 unités d'emploi de dimensions 66 x 45 cm 6 600 unités d'emploi de dimensions 66 x 85 cm 100 unités d'emploi de dimensions70 x 45cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, dimensions des champs, tolérance cutanée, résistance, transparence, perméabilité aux gaz, adhésivité, absence de latex, mode de stérilisation. 25%) Adaptation à l’usage : présentation dans l’emballage, facilité de pose et d’ablation, souplesse, étendue de gamme de tailles, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : facilité d’ouverture, extraction aseptique, étiquetage (mentions portées sur le conditionnement, étiquette(s) de traçabilité +/- code GTIN/EAN), facilité de stockage, 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi de dimensions 66 x 45 cm env. par gamme proposée | DIRECT
22 | CHAMP D‘ ISOLATION VERTICALE PLASTIQUE AVEC FILM A INCISER IODÉ USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP D‘ ISOLATION VERTICALE PLASTIQUE AVEC FILM A INCISER IODÉ stérile, transparent de dimensions 230 x 320 CM env. adhésif sur une longueur avec : 1 film à inciser imprégné d’une substance permettant la libération progressive et continue d’iode de dimensions approximatives 30 x 60 CM, 1 poche de recueil en polyéthylène transparent avec un système d’évacuation des liquides, 2 poches à instruments à proximité du film à inciser sous protecteur individuel de stérilité | 1 300 unités d'emploi de dimensions 320 x 213 cm 300 unités d'emploi de dimensions 328 x 252 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,tolérance cutanée, imperméabilité, résistance (champ et poches à instruments), adhésivité, transparence, absence de latex et d’émission de particules, mode de stérilisation. 25%) Adaptation à l’usage : présentation dans l’emballage (pliage), facilité de pose et d’ablation, souplesse, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : facilité d’ouverture, extraction aseptique, étiquetage (mentions portées sur le conditionnement, étiquette(s) de traçabilité +/- code GTIN/EAN), facilité de stockage, 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de dimensions 320 x 210 cm env. par gamme proposée | DIRECT
23 | STOCKINETTE ORTHOPEDIQUE A USAGE UNIQUE STERILE | STOCKINETTE ORTHOPEDIQUE stérile, souple, composée d‘au moins 2 couches (couche externe imperméable et couche interne en jersey) en forme de botte de dimensions approximatives 30 x 120 CM conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, imperméabilité, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
24 | CHAMP DE LAPAROTOMIE FENETRÉ EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP DE LAPAROTOMIE FENETRÉ EN NONTISSÉ, stérile, imperméable, absorbant et adhésif, de dimensions 230 x 310 CM env., avec fenêtre excentrée de dimensions 15 x 20 CM env., avec et sans film à inciser, sous protecteur individuel de stérilité. | 2 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, adhésivité, absence d’émission de particules, dimension et position de la fenêtre. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, qualité du film adhésif. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
25 | SAC CHIRURGICAL AVEC LIEN À USAGE UNIQUE STÉRILE | SAC CHIRURGICAL AVEC LIEN, stérile, en matière plastique transparent, souple, muni d’un cordon de serrage, de dimensions 45 x 50 CM env., sous protecteur individuel de stérilité. | 5 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, transparence, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de manipulation, souplesse, étendue de gamme de tailles, qualité et efficacité du cordon de serrage. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 sacs maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
26 | POCHE A INSTRUMENTS MONO-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | POCHE A INSTRUMENTS MONO-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE , stérile, imperméable, de dimensions 35 x 40 CM env., sous protecteur individuel de stérilité. | 3 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, transparence, adhésivité, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation, présence de barrette pour le maintien de l’ouverture, étendue de gamme de tailles, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement en 30 poches maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
27 | POCHE A INSTRUMENTS BI-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE À USAGE UNIQUE STÉRILE | POCHE A INSTRUMENTS BI-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE, stérile, imperméable, adhésive, de dimensions 35 x 40 CM env., sous protecteur individuel de stérilité | 35 300 unités d'emploi | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, imperméabilité, transparence, résistance, adhésivité, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation, étendue de gamme de tailles 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 poches maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
28 | POCHE A INSTRUMENTS BI-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE POUR COELIOSCOPIE À USAGE UNIQUE STÉRILE | POCHE A INSTRUMENTS BI-COMPARTIMENTALE ADHÉSIVE POUR COELIOSCOPIE, stérile, imperméable, adhésive, de dimensions minimales 43 x 48 CM, sous protecteur individuel de stérilité | 11 800 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, dimensions, résistance, adhésivité, transparence, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation, étendue de gamme de tailles 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 poches maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
29 | CACHE PÉRINÉE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | CACHE PÉRINÉE EN NONTISSÉ stérile, imperméable, adhésif sur 4 côtés, de dimensions 20 x 40 CM env., sous protecteur individuel de stérilité. | 2 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation (mise en place, maintien et retrait), absence de résidu adhésif au retrait. 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 unités maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
30 | MANCHETTE- PROTEGE-BRAS À USAGE UNIQUE STÉRILE | MANCHETTE- PROTEGE-BRAS en nontissé stérile, avec poignet en jersey, de longueur 60 CM env., sous protecteur individuel de stérilité. | 20 900 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, dimension, 25%) Adaptation à l’usage : facilité de mise en place et dépose, 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 manchettes maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
31 | HOUSSE DE MAYO À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE MAYO stérile composée d’un film en matière plastique, imperméable, doublé d’une plage en nontissé, de dimensions minimales 80 x 145 CM, sous protecteur individuel de stérilité. | 17 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose , 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
32 | HOUSSE COUVRE CASSETTE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE COUVRE CASSETTE stérile en polyéthylène transparent, exempte de latex, avec système de fermeture, de dimensions 50 x 90 CM env., conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 2 900 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, transparence, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation (souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles, qualité du système de fermeture. 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
33 | HOUSSE COUVRE CASSETTE DE RADIOLOGIE A USAGE UNIQUE NON STÉRILE | HOUSSE COUVRE CASSETTE DE RADIOLOGIE NON stérile, en matière plastique transparent en 3 dimensions d’ environ : 25 X 30CM, 32 X 40 CM et 43 X 50 CM. | 208 000 unités d'emploi dimensions 44X50 +4CM 20 000 unités d'emploi dimensions 44X50 12 000 unités d'emploi dimensions 60X60 +4CM | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance et transparence, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation (souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, facilité de stockage, présentation dans l’emballage, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte de housses de dimensions 44x50 cm env. par gamme proposée | DIRECT
34 | HOUSSE POUR CAMERA À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE POUR CAMERA stérile, en matière plastique transparente, en 2 dimensions, de 240 à 300 CM x 13 CM et 240 à 300 CM x 18 CM env., sous protecteur individuel de stérilité. | 33 100 unités d'emploi dimensions 13x240 cm 14 500 unités d'emploi dimensions 13x244 cm 4 400 unités d'emploi dimensions 18x244 cm 1 900 unités d'emploi dimensions 18x250 cm | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, transparence, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (souplesse) et de maintien, étendue de gammes (tailles et formes). 35%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, facilité de stockage, conditionnement de 40 housses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d'unités d'emploi de dimensions 250 x 13 cm env. par gamme proposée | DIRECT
35 | KIT DE PROTECTION POUR SONDE D’ECHOGRAPHIE TRANS-OESOPHAGIENNE EN POLYURÉTHANE À USAGE UNIQUE STÉRILE | KIT DE PROTECTION POUR SONDE D’ECHOGRAPHIE TRANS-OESOPHAGIENNE EN POLYURÉTHANE stérile composé de: 1 gaine de protection en polyuréthane 1 cale dent 1 seringue pré-remplie de gel et un applicateur de gel 1 système de fixation conditionné sous protecteur individuel de stérilité. | 12 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,longueur, largeur, résistance et transparence de la gaine, qualités de l’applicateur, du gel et du cale dent. 25%) Adaptation à l’usage : disposition et facilité de manipulation des différents éléments du kit 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
36 | HOUSSE DE PROTECTION RONDE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE PROTECTION RONDE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE stérile, en matière plastique transparent, ronde, conditionnée sous protecteur individuel de stérilité | 3 600 unités d'emploi de diamètre 80 L.40CM 2 600 unités d'emploi de diamètre 100 L.50CM 5 800 unités d'emploi de diamètre 130 L.65CM | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, résistance, transparence 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles, qualité de l’élastique 35 %) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte de housses diamètre approximatif 100 cm par gamme proposée | DIRECT
37 | HOUSSE RECTANGULAIRE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE RECTANGULAIRE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE stérile, en matière plastique transparent, notamment en plusieurs dimensions: 75X90CM, 90X70CM, 95X85CM, 95X130CM, 120X120CM env.,conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 275 unités d'emploi dimensions 76x91 cm 3 000 unités d'emploi dimensions 91x71 cm 700 unités d'emploi dimensions 95x130 cm 900 unités d'emploi dimensions 95x85 cm 10 300 unités d'emploi dimensions 122x122 cm | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, résistance, transparence, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles, qualité de l’élastique. 35%)Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi de dimensions de 122 x 122 cm env.par gamme proposée | DIRECT
38 | CHAMP D’ISOLATION POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP D’ISOLATION POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE stérile, en matière plastique transparent, notamment en plusieurs dimensions supéreiure ou égales à env. 100 x 185 cm conditionné sous protecteur individuel de stérilité. | 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, transparence, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles (jusqu'à 210 x 320 cm), qualité de l’élastique. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 champs maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte de champs de dimensions 100 x 160 cm env. par gamme proposée | DIRECT
39 | HOUSSE DE PROTECTION INTÉGRALE POUR ARCEAU D’AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE PROTECTION INTÉGRALE POUR ARCEAU D’AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE pour bras d’amplificateur de brillance, en matière plastique transparent, 150 x 260 CM env., conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 2 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, transparence, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte de housses de dimensions 150 x 260 cm env. par gamme proposée | DIRECT
40 | HOUSSES DE PROTECTION POUR POIGNÉE D’ECLAIRAGE OPÉRATOIRE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSES DE PROTECTION POUR POIGNÉE D’ECLAIRAGE OPÉRATOIRE s’adaptant sur tout type de poignée d’éclairage opératoire avec et sans adaptateur, conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 135 000 ( adaptateur : 85 000 unités et poignée universelle : 50 000 unités) | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gammes de tailles et de formes, rigidité de la collerette 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte distributrice pour chaque référence proposée | DIRECT
41 | HOUSSE DE PROTECTION POUR MICROSCOPES LENTILLES DIAMETRE 48 MM, 65 MM ET 70 MM À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE PROTECTION POUR MICROSCOPES LENTILLES DIAMETRE 48 MM, 65 MM ET 70 MM avec au moins 3 jeux de protection d’oculaires, en matière plastique transparent, avec un système de fixation, conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 3400 unités d'emploi tous diamètres et dimensions confondus | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, résistance, transparence, qualité de la lentille (transparence, finitions, convexité), amovibilité de la lentille, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles de housses 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte de housses diamètre de lentille 65 mm env. par gamme proposée | DIRECT
42 | HOUSSE DE PROTECTION POUR MICROSCOPES TYPE CARL ZEISS A FIXATION AIMANTEE À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE PROTECTION POUR MICROSCOPES adaptée au système de fixation magnétique de la focale CARL ZEISS et avec au moins 1 jeu de protection d’oculaires, en matière plastique transparent, conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 1 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage,résistance, transparence, qualité de la lentille (transparence, finitions, convexité), qualité de la fixation magnétique, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : extraction aseptique, facilité de pose et de dépose (pliage et souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles de housses 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 3 unités d'emploi de dimensions 132 x 391 cm env. par gamme proposée | DIRECT
43 | HOUSSE POUR BAC D'ENDOSCOPIE A USAGE UNIQUE STERILE | HOUSSE POUR BAC D'ENDOSCOPIE A USAGE UNIQUE STERILE pour la protection de bac de désinfection utilisé pour le rinçage d' endoscopes destinés à l'exploration des cavités stériles sous protecteur individuel de stérilité | 27 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, dimensions 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (dépliage et souplesse) et de maintien, étendue de gammme de taille de housses 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN 5 %) Développement durable | 3 unités d'emploi de dimensions 150 x 260 cm env. par gamme proposée | DIRECT
44 | POCHE A GLACE À USAGE UNIQUE | POCHE A GLACE souple à usage unique destinée à recevoir de la glace notamment de dimensions approximatives 41 x 18 cm | 21 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, étanchéité, résistance de la poche 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’emploi, adaptation physiologique à froid, étendue de gammes de taille et de forme, présence d’attaches pour le maintien sur la zone à traiter, lisibilité de la notice d’utilisation, tolérance cutanée 40 %) Prix 5 %) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, étiquetage (lisibilité des mentions portées sur le conditionnement, code GTIN/EAN) 5 %) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi de dimensions 41 x 18 cm env. par gamme proposée | DIRECT
45 | CASAQUE CHIRURGICALE STANDARD EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | CASAQUE CHIRURGICALE STANDARD EN NONTISSÉ munie de jersey aux poignets, empêchant les manches de remonter, et d’un système d’attache maintenant la casaque hermétiquement fermée dans le dos, avec et/ou sans essuie-mains présentée sous protecteur individuel de stérilité pelable | 150 000 unités d'emploi toutes tailles confondues | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage, résistance, imperméabilité, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’habillage, confort, étendue de gamme de tailles, tolérance cutanée, 35 %) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 casaques maximum souhaité 5 %) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi taille XL par gamme proposée | DIRECT
46 | CASAQUE CHIRURGICALE EN NONTISSÉ AVEC RENFORTS À USAGE UNIQUE STÉRILE | CASAQUE CHIRURGICALE EN NONTISSÉ AVEC RENFORTS aux manches jusqu’à mi- bras et sur toute la partie avant du plastron, de jersey aux poignets empêchant les manches de remonter et d’un système d’attache maintenant la casaque hermétiquement fermée dans le dos avec et/ou sans essuie-mains présentée sous protecteur individuel de stérilité pelable | 762 000 unités d'emploi toutes tailles confondues | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, résistance, imperméabilité, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’habillage, confort, étendue de gammes, tolérance cutanée, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage conditionnement de 30 casaques maximum souhaité. 5 %) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi taille XL par gamme proposée | DIRECT
47 | CASAQUE DE SOINS EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | CASAQUE DE SOINS EN NONTISSÉ destinée à la réalisation des soins d’hygiène et des soins de chirurgie dans les services d’urgences, de réanimation, au lit du patient; munie de jersey aux poignets empêchant les manches de remonter et d’un système d’attache maintenant la casaque fermée dans le dos, avec et/ou sans essuie-mains sous emballage individuel de stérilité pelable | 91 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absence de latex et d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation, confort, coupe, souplesse, tolérance cutanée, douceur, étendue de gamme de taille. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement par 30 unités de préférence. 5%) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi taille XL par gamme proposée | DIRECT
48 | BLOUSE VISITEUR EN NONTISSÉ USAGE UNIQUE STÉRILE | BLOUSE VISITEUR EN NONTISSÉ , destinée au visiteur et personnel soignant dans le but de protéger le patient lors de la visite ou réalisation de soins d’hygiène, ouverte dans le dos, munie de poignets avec élastiques, d’un système de fermeture au col et d’une ceinture, sous emballage individuel de stérilité. | 11 800 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation, confort, coupe, souplesse, tolérance cutanée, douceur, étendue de gamme de taille. 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement par 30 blouses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
49 | ESSUIE- MAINS EN NONTISSÉ - SACHETS DE 2 unités À USAGE UNIQUE STÉRILE | ESSUIE- MAINS EN NONTISSÉ - SACHETS DE 2 unités stériles de dimensions 30 x40 CM env., sous protecteur de stérilité. | 45 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,dimensions, absorption, résistance, absence d’émission de particules, 25%) Adaptation à l’usage : maniabilité, confort d’utilisation 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 1 boîte d’unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
50 | BROSSE CHIRURGICALE SECHE À USAGE UNIQUE STÉRILE | BROSSE CHIRURGICALE SECHE utilisée pour le lavage chirurgical des mains avec 2 faces, brosse et éponge, conditionnée sous protecteur individuel de stérilité pelable présentée en boîte distributrice. | 645 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, résistance, caractère atraumatique, éponge amovible, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : maniabilité, souplesse, qualité du brossage, pelabilité de l’emballage 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, 5%) Développement durable | 1 boîte distributrice par référence proposée | STOCK SAD
51 | TROUSSE DE 4 CHAMPS ADHÉSIFS PETITES DIMENSIONS EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE 4 CHAMPS ADHÉSIFS PETITES DIMENSIONS EN NONTISSÉ 30 x 50 CM env., absorbants, adhésifs sur une longueur, utilisés pour le recouvrement stérile du patient, sous protecteur individuel de stérilité. | 1 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absorption, imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules, adhésivité des champs. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
52 | TROUSSE DE PAROI EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE PAROI EN NONTISSÉ absorbante et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de dimensions 140 x 190 CM env. 4 champs de bordure adhésifs de dimensions 75 x 90 CM env. sous protecteur individuel de stérilité. | 24 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs de bordure, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
53 | TROUSSE UNIVERSELLE PETITES DIMENSIONS, 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE UNIVERSELLE PETITES DIMENSIONS avec 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable, utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 2 champs latéraux adhésifs de 75 x 90 CM env. 1 champ de tête adhésif de 150 x 250 CM env. 1 champ de pied adhésif de 170 x 175 CM env. 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité. | 3 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, présence de renforts absorbants, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs et des bandes adhésives, dimensions. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
54 | TROUSSE UNIVERSELLE MOYENNES DIMENSIONS 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE UNIVERSELLE MOYENNES DIMENSIONS 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM 2 champs latéraux adhésifs avec renforts absorbants de 100 x 110 CM env. 1 champ de tête adhésif avec renforts absorbants de 180 x 250 CM env. 1 champ de pied adhésif avec renforts absorbants de 200 x 200 CM env. 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité | 14 300 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absorption des champs et des renforts absorbants, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivités des champs et des bandes adhésives, dimensions. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
55 | TROUSSE UNIVERSELLE GRANDES DIMENSIONS 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE UNIVERSELLE GRANDES DIMENSIONS 1 CHAMP DE TABLE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 CM x 190 CM env. 2 champs latéraux adhésifs avec renforts absorbants de 100 CM x 110 CM env. 1 champ de tête adhésif avec renforts absorbants de 180 CM x 300 CM env. 1 champ de pied adhésif avec renforts absorbants de 190 CM x 240 CM env. 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité | 7 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption des champs et des renforts absorbants, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs, de la poche à instruments et des bandes adhésives 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), qualité et solidité de la poche à instruments, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
56 | TROUSSE UNIVERSELLE GRANDES DIMENSIONS 2 CHAMPS DE TABLE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE UNIVERSELLE GRANDES DIMENSIONS 2 CHAMPS DE TABLE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 160 x 240 CM env. 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 2 champs latéraux adhésifs avec renforts absorbants de 100 x 110 CM env. 1 champ de tête adhésif avec renforts absorbants de 180 x 300 CM env. 1 champ de pieds adhésif avec renforts absorbants de 190 x 240 CM env. 1 poche à instruments mono - compartimentale adhésive 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité. | 30 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption des champs et des renforts absorbants, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs, de la poche à instruments et des bandes adhésives 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), qualité et solidité de la poche à instruments, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
57 | TROUSSE PETITE INTERVENTION EN NONTISSE AVEC CHAMP FENETRE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE PETITE INTERVENTION EN NONTISSE AVEC CHAMP FENETRE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. , 1 bande adhésive 1 champ fenêtré 210 x 240 CM env. , avec fenêtre adhésive centrée de 12 CM env. sans film à inciser. | 1 800 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs et de la bande adhésive, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, qualités de la bande adhésive (repositionnable, sécable à la main et ne laissant pas de résidu), absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
58 | TROUSSE POUR RÉSECTION TRANSURETHRALE EN NONTISSÉ AVEC POCHE VIDANGEABLE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE POUR RÉSECTION TRANSURETHRALE EN NONTISSÉ AVEC POCHE VIDANGEABLE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 160 CM env. 1 champ d’urologie monobloc 220 x 230 CM env. , muni d’une poche vidangeable de recueil avec tamis, d’une fenêtre sus-pubienne et d’un doigtier (diamètre 2,5 CM) intégrés, 1 tubulure d’évacuation, de longueur approximative de 50 cm 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité | 4 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence d’émission de particules et de latex, adhésivité des champs et des bandes adhésives, dimensions, 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), tolérance cutanée de l’adhésif, position de la fenêtre triangulaire, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
59 | TROUSSE DE CYSTOSCOPIE EN NONTISSÉ AVEC CHAMP MONOBLOC À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE CYSTOSCOPIE EN NONTISSÉ AVEC CHAMP MONOBLOC absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ absorbant de 50 x 50 CM env. 1 champ de cystoscopie en T monobloc de 220 x 260 CM env. avec jambières intégrées, tamis de prélèvement incorporé et fenêtre de 10 x 15 CM env. avec renfort absorbant, sous protecteur individuel de stérilité. | 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence d’émission de latex et de particules, adhésivités des champs, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
60 | TROUSSE POUR CHIRURGIE CYSTO – PÉRINÉALE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE POUR CHIRURGIE CYSTO – PÉRINÉALE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ sous fessier de 75 x 80 CM env. avec revers 1 champ de cystoscopie de 185 x 80 CM env. avec une fenêtre de dimensions 12 x 15 CM env. 2 jambières de 75 x 115 CM env. sous protecteur individuel de stérilité. | 3 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
61 | TROUSSE AVEC CHAMP DE LAPAROTOMIE MONOBLOC EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE AVEC CHAMP DE LAPAROTOMIE MONOBLOC EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. enveloppant: 1 champ de laparotomie de 200/250x300 CM env. avec plis d’aisance, une fenêtre adhésive de dimensions 10 x 30 CM env. avec renforts absorbants et des systèmes de maintien de tubulures, 1 housse de Mayo de 75 x 140 CM env. , conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 150 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,résistance, imperméabilité, absorption, dimensions de la fenêtre adhésive, absence d’émission de particules. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, position de la fenêtre adhésive, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
62 | TROUSSE D’EXTREMITE AVEC CHAMP D’APPROCHE EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE D’EXTREMITE AVEC CHAMP D’APPROCHE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. , renforcé pour orthopédie 1 champ de 220 x 320 CM env. avec une membrane extensible fenêtrée de 6 CM de diamètre et renfort absorbant 1 champ d’approche de 150 x 125 CM env. sous protecteur individuel de stérilité | 5 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques :absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
63 | TROUSSE D’EXTREMITÉ AVEC CHAMP FENDU EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE D’EXTREMITÉ AVEC CHAMP FENDU EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ fendu en U plastique 150 x 210 CM env. avec U, adhésif sur toute la dimension 1 champ d’extrémité 220 x 325 CM env. avec une membrane extensible fenêtrée de 6 CM de diamètre et renfort absorbant sous protecteur individuel de stérilité | 2 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivités des champs, présence d’anneaux de fixation de tubulure 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et de dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), de positionnement de la fenêtre, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
64 | TROUSSE D’EXTREMITÉ BILATÉRALE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE D’EXTREMITÉ BILATÉRALE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ d’approche 100 x 130 CM env. 1 champ d’extrémité en nontissé 200 x 300 CM env. avec deux fenêtres élastiques bilatérales, de diamètre supérieur ou égal à 6 CM entourées d’un renfort absorbant sous protecteur individuel de stérilité | 800 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage,imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, élasticité des fenêtres et absorption du renfort, présence d’anneaux de fixation de tubulure 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
65 | TROUSSE DE MAIN POUR TABLE A BRAS EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE MAIN POUR TABLE A BRAS EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM environ 1 champ de main 370 x 195 CM environ avec des plis d’aisance et une membrane élastique avec une fenêtre de 3 CM de diamètre 1 champ d’approche 140 x 190 CM environ 1 jersey tubulaire de 10 x 150 CM, dimensions approximatives sous protecteur individuel de stérilité | 5 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, dimension. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement de la fenêtre. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
66 | TROUSSE D'ORTHOPÉDIE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE D' ORTHOPÉDIE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 2 champs de table renforcés d’orthopédie de 140 x 190 CM env. 1 champ de 190 x 270 CM env. fendu en U (6 x 95 CM minimum) en nontissé, adhésif sur toute la dimension du U 1 champ de 150 x 200 CM env. fendu en U (6 x 95 CM minimum) en polyéthylène, adhésif sur toute la dimension du U 1 champ de tête en nontissé adhésif de 180 x 250 CM env. 1 champ d’approche en nontissé de 75 x 90 CM env. 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité | 1 400 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivités des champs et des bandes. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), positionnement du U, tolérance cutanée de l’adhésif, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
67 | TROUSSE D’ARTHROSCOPIE MEMBRE INFERIEUR EN NONTISSÉ AVEC POCHE DE RECUEIL INTÉGRÉE À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE D’ARTHROSCOPIE MEMBRE INFERIEUR EN NONTISSÉ AVEC POCHE DE RECUEIL INTÉGRÉE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 2 champs de table de 140 x 190 CM env. 1 champ d’arthroscopie de 320 x 220 CM env. avec une fenêtre élastique de diamètre 6 CM environ et une poche de recueil en polyéthylène (plastique) transparent o avec un système d’évacuation des liquides o avec un système permettant le maintien de tubulures sous protecteur individuel de stérilité | 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; imperméabilité, résistance, absorption (présence de renforts au niveau du site opératoire), dimensions de la fenêtre élastique, absence de latex et d’émission de particules 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), position de la fenêtre élastique, bon maintien des tubulures, bonne évacuation et transparence de la poche de recueil. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, système de traçabilité, extraction aseptique (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
68 | TROUSSE D’ARTHROSCOPIE MEMBRE SUPERIEUR EN NONTISSE AVEC POCHE DE RECUEIL INTÉGRÉE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE D’ARTHROSCOPIE MEMBRE SUPERIEUR EN NONTISSE AVEC POCHE DE RECUEIL INTÉGRÉE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. enveloppant: 1 champ adhésif 75 x 75 CM env. 1 champ d’arthroscopie d’épaule 225 x 380 CM env. avec une fenêtre élastique de diamètre supérieur ou égal à 12 CM env. centrée, avec une poche de recueil avec un système d’évacuation des liquides et des systèmes de maintien de tubulures sous protecteur individuel de stérilité. | 900 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; imperméabilité, résistance, absorption (présence de renforts au niveau du site opératoire), dimensions de la fenêtre élastique, absence de latex et d’émission de particules, dimensions et solidité de la poche de recueil 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (dépliage, drapabilité et souplesse), position de la fenêtre élastique, bon maintien des tubulures, ergonomie, bonne évacuation et transparence de la poche de recueil. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
69 | TROUSSE D’ISOLATION VERTICALE À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE D’ISOLATION VERTICALE en nontissé absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ d’isolation verticale en polyéthylène (plastique) transparent de 230 x 320 CM env. adhésif sur une longueur avec : un film à inciser de 30 x 60 CM env. une poche de recueil en polyéthylène transparent avec un système d’évacuation des liquides 2 poches à instruments à proximité du film à inciser | 2 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; tolérance cutanée, imperméabilité, résistance (champ et poches à instruments), adhésivité, absorption, transparence, absence de latex et d’émission de particules, 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (extraction aseptique et souplesse), facilité d’utilisation de(s) la poche(s) à instruments, bonne évacuation de la poche de recueil. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
70 | TROUSSE ORL EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE ORL EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table renforcé de 140 x 190 CM env. 1 champ en nontissé de 180 x 250 CM environ, renforcé avec un film à inciser de 12 x 12 CM env. muni d’une fenêtre de 6 à 7 CM de diamètre env. 2 bandes adhésives sous protecteur individuel de stérilité | 2 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ;absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des bandes. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, positionnement de la fenêtre, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
71 | TROUSSE TETE ET COU EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE TETE ET COU EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table renforcé de 140 x 190 CM env. 1 housse de Mayo 140 x 75 CM env. 1 champ turban adhésif 80 x 110 CM env. 1 champ adhésif 195 x 280 CM env. avec une fente de 65 x 5 CM env. sous protecteur individuel de stérilité | 4 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des champs, dimensions 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
72 | CHAMP DE CRÂNE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | CHAMP DE CRÂNE EN NONTISSÉ absorbant imperméable de 220 x 300 CM env. , renforcé, avec une fenêtre ovale adhésive munie d’un film à inciser de 20 x 30 CM env. et avec une poche intégrée vidangeable en « V » de 50 x 55 CM env. avec filtre, sous protecteur individuel de stérilité. | 1 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
73 | TROUSSE DE CRÂNE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE CRÂNE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable, utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ de table de 120 x 140 CM env. 4 bandes adhésives 6 champs adhésifs de dimension 45 x 50 CM env. 1 champ de crâne en polyéthylène et en nontissé de 220 x 300 CM env. , renforcé, avec une fenêtre ovale adhésive munie d’un film à inciser de 20 x 30 CM env. et avec une poche intégrée vidangeable en « V » de 50 x 55 CM env. avec filtre, 1 champ adhésif 195 x 240 CM env. conditionnée sous protecteur individuel de stérilité | 2 900 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité. 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
74 | TROUSSE POUR STRABISME EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE POUR STRABISME EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table de 140 x 190 CM env. 1 champ en nontissé 120 x 240 CM env. avec fenêtre adhésive ovale de 15 x 5 CM env. excentrée sur la longueur à 80 CM env. du bord supérieur conditionnée sous protecteur individuel de stérilité | 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absorption, imperméabilité, résistance, absence de latex et d’émission de particules, adhésivités des champs et des bandes adhésives 25%) Adaptation à l’usage : facilités de pose (dépliage, drapabilité et souplesse) et de dépose, tolérance cutanée de l’adhésif, qualités des bandes adhésives (repositionnables, sécables à la main et ne laissant pas de résidu), absence de résidu adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
75 | TROUSSE DE CHIRURGIE THORACIQUE EN NONTISSÉ À USAGE UNIQUE STÉRILE | TROUSSE DE CHIRURGIE THORACIQUE EN NONTISSÉ absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table 165 x 230 CM env. 2 bandes adhésives 10 x 50 CM env. 1 poche à instrument adhésive 28 x 30 CM env. 1 champ de table avec adhésif de positionnement centré 140 x 190 CM env. 6 champs en nontissé adhésifs (dont 2 emballés dans un champ de table de 120 x 140 CM env. avec adhésif de positionnement centré de 50 x 65 CM env. ) 1 champ en nontissé de 240 x 300 CM env. avec une fente adhésive de 7 x 110 CM env. 1 champ de tête adhésif de 100 CM 195 x 240 CM env. | 2 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; imperméabilité, résistance, absorption, absence de latex et d’émission de particules, adhésivité des bandes et des champs. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (indications de pose, dépliage, souplesse, drapabilité), facilité d’utilisation de la poche à instruments, tolérance cutanée de l’adhésif, absence d’adhésif au retrait. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
76 | TROUSSE DE PONTAGE A EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE DE PONTAGE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable de 190x280 CM env. enveloppant 4 bandes adhésives 10 x 50 CM env. 1 champ nontissé non adhésif 75 x 90 CM env. 1 Champ nontissé adhésif renforcé 120 x 100 CM env. 8 champs latéraux nontissé adhésifs 90 x 75 CM env. 1 champ nontissé non adhésif 150 x180 CM env. 1 Champ nontissé adhésif 150 x 175 CM env. 1 Champ nontissé adhésif renforcé 175 x 300 CM env. 1 champ en nontissé avec un U adhésif 20x190CM 220/325x335 CM env. | 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort, identification ; champ de table : dimensions, imperméabilité ; qualité des adhésifs et absence de résidu au retrait 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, tolérance cutanée de l’adhésif, position de la fente adhésive du champ U, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
77 | TROUSSE DE PONTAGE B EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE DE PONTAGE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 190 x 280 CM env. 1 poche à bistouri transparente bi-compartimentale 35 x 40 CM env. 1 Cache-périnée 20 x 40 CM env. 6 bandes adhésives 10 x 50 CM env. 1 Champ nontissé adhésif renforcé 120x100 CM env. 3 Champs nontissé non adhésif renforcé 75x90 CM env. 1 Champ transparent adhésif 130 x 80 CM env. 6 champs latéraux nontissé adhésifs avec renforts 75 x90 CM env. 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 150 x 240 CM env. 1 champ en nontissé 220/325x335 CM env. avec un U adhésif 20x190CM env. 1 Champ nontissé adhésif avec renforts 300 x 250 CM env. | 1 300 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort, identification ; champ de table : dimensions, imperméabilité ; adhésivité et absence de résidu au retrait des adhésifs ; poche à bistouri : dimensions 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, tolérance cutanée de l’adhésif, position de la fente adhésive du champ U, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
78 | TROUSSE DE PONTAGE C EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE DE PONTAGE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table 140 x 190 CM env. en nontissé renforcé et imperméable contenant : 2 Champ nontissé adhésif renforcé 240 x 195 CM env. 2 champs latéraux nontissé adhésifs 180 x 100 CM env. 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 140 x 190 CM env. 2 bandes adhésives 10 x 50 CM env. conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort, identification ; champ de table : dimensions, imperméabilité ; adhésivité et absence de résidu au retrait des adhésifs 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, tolérance cutanée de l’adhésif, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage (boîte distributrice), extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
79 | TROUSSE DE CAROTIDE EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE DE CAROTIDE EN NONTISSE absorbant et imperméable utilisée pour le recouvrement stérile du patient composée au minimum de : 1 champ de table en nontissé 140x190 cm enveloppant: 1 champ de carotide en nontissé de dimensions approximatives 260x335 cm avec renfort absorbant 49x40 cm et fenêtre adhésive de dimensions approximatives 17x13 cm, 2 champs en nontissé trilaminé adhésifs 49x65 cm 1 bande adhésive transparente 10x50 cm | 250 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort, identification ; dimensions de la fenêtre adhésive ; champ de table : dimensions, imperméabilité ; adhésivité et absence de résidu au retrait. 25%) Adaptation à l’usage : facilité de pose et dépose (pliage et souplesse) et de maintien, tolérance cutanée de l’adhésif, position de la fenêtre adhésive, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
80 | TROUSSE COMPOSEE DE MAIN POUR CHIRURGIE AMBULATOIRE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE MAIN POUR CHIRURGIE AMBULATOIRE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 150 x 190 cm enveloppant : 1 set badigeon avec : 1 plateau ou contenant 25 x 15 x 5 cm 10 compresses de gaze radiodétectables – 16 plis – 17 fils- 10 x 10 cm 1 pince plastique crantée type longuette longueur 23 cm 1 cupule en plastique 120 ml Le set badigeon sera présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet. 1 champ en U plastique avec adhésif 150 x 210 cm 2 bandes adhésives 10 x 50 cm 10 compresses de gaze radiodétectables – 16 plis – 17 fils- 10 x 10 cm 1 jersey de coton sans raccord 10 x 90 cm 1 bande de crêpe 10 x 300 cm 1 champ d’extrémité en T avec soufflets en nontissé avec fenêtre élastique de 3 cm. 150/370x280 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 6 900 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, dimension et position de la fenêtre, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; champ plastique en U : dimension, solidité ; pince crantée : dimensions ; compresses : absorption, finitions ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; cupule : matériau, contenance, formes et résistance ; jersey et bande de crêpe : dimensions ; champ d’extrémité : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince crantée : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité, cupule et plateau non déformables et stables ; champ de table : qualité et efficacité du renfort ; champ d’extrémité : pliage et drapabilité, facilité de pose et dépose, souplesse, solidité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose ; champ en U : non-glissant, facilité de pose et dépose, qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de dépose, absence de résidu au retrait jersey et bande de crêpe : qualité du matériau, résistance, finition. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : Qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
81 | TROUSSE COMPOSEE D’EXTREMITE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE D’EXTREMITE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 165 cm x 230 cm enveloppant : 1 set badigeon avec : 1 plateau badigeon avec : 25 x 10 x 2.5 cm 1 pince porte-tampon usage unique 23 cm 1 cupule en plastique 150 ml 4 tampons en nontissé, forme ovoïde 6 x 4 cm Le set badigeon sera présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet. 1 champ d’approche en non tissé imperméable absorbant 90 cm x 110 cm 1 champ en U plastique 150 x 210 cm 2 bandes adhésives nontissé 10 x 50 cm 20 compresses de gaze radio détectables, 17 fils 8 plis 10 x 10 cm 1 jersey de coton sans raccord 10 x 90 cm 1 jersey de coton sans raccord 10 x 180 cm 1 champ d’extrémité en T avec soufflets en nontissé avec fenêtre élastique de 6 cm 250/300 x 350 cm 1 bande de crêpe emballée 15 m x 300 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 4 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; champ plastique en U : dimension, solidité ; pince porte-tampon : dimension ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; compresses et tampons : absorption, finitions ; cupule : matériau, contenance, formes et résistance ; jersey et bande de crêpe : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité du renfort ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité, cupule et plateau non déformables et stables ; champ d’extrémité : pliage et drapabilité, facilité de pose et dépose, souplesse, position et dimension de la fenêtre, solidité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose ; champ en U : non-glissant, facilité de pose et dépose, ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilitée de dépose, absence de résidu au retrait ; jersey et bande de crêpe : qualité du matériau, résistance, finition 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
82 | TROUSSE COMPOSEE DE HANCHE VOIE POSTERO-EXTERNE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE HANCHE VOIE POSTERO-EXTERNE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable enveloppant : 165 x 230 cm 1 set badigeon présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet contenant : 1 plateau badigeon 25 x 10 x 2.5 cm, 1 pince porte-tampon usage unique longueur 23 cm ,1 cupule en plastique 150 ml, 4 tampons en nontissé, forme ovoïde 6 x 4 cm 1 champ de table en nontissé 140 x 190 cm 1 champ d’approche en nontissé 100 x 100 cm 1 jersey sans raccord 15 x 180 cm 1 jersey sans raccord 10 x 90 cm 1 champ en U plastique avec adhésif sur la totalité du U 150 x 210 cm 1 champ en U en nontissé avec adhésif sur la totalité du U 240 x 300 cm 2 champs de bordure en nontissé 50 cm x 60 cm 1 champ de tête en nontissé avec adhésif 240 x 240 cm 4 bandes adhésives en nontissé 10 x 50 cm , 1 bande adhésive transparente 10 x 50 cm 20 compresses de gaze, radio - détectables, 8 plis, 17 fils 10 x 10 cm 10 compresses de gaze abdominales, radio - détectables 45 x 45 cm 1 seringue à embout sonde 50 ml 1 Boîte double face aimantée recueil objets piquants-tranchants 12 x 5 x 6 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 8 610 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; couvre table : dimensions et renfort(s) ; champs en U : dimension, place de l’adhésif, solidité ; seringue : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; pince porte-tampon : dimensions ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; boîte à aiguille : présence d’un système de fermeture sécurisé ; compresses et tampons : absorption, finitions, dimensions ; cupule : matériau, contenance, forme et résistance ; jersey : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table renforcé : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité et cupule et plateau non déformables et stables ; champ : pliage et drapabilité, facilité de pose et dépose, souplesse, position et dimension du U, solidité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose ; champs en U : non-glissant, facilité de pose et dépose ; maniabilité de la seringue à embout sonde ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de dépose, absence de résidu au retrait ; jersey : qualité du matériau, résistance, finition. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
83 | TROUSSE COMPOSEE DE CHIRURGIE CARDIAQUE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE CHIRURGIE CARDIAQUE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable enveloppant : 150 x 240 cm 4 bandes adhésives transparentes 10 x 50 cm 1 Champ transparent adhésif 60 x 90 cm 8 champs latéraux en nontissé adhésifs 100 x 100 cm 1 Cache-périnée 20 x 40 cm 1 champ en nontissé avec un U adhésif 350 x 280 cm 1 Champ nontissé adhésif 185 x 300 cm 4 serviettes nontissé, absorbantes 20 x 30 cm 10 compresses de gaze radio - détectables, 8 plis, 17 fils 10 x 10 cm 1 housse de Mayo 77 x 145 cm 1 champ nontissé non adhésif 115 x 105 cm 1 champ de table en nontissé 150X240 cm 1 plateau en plastique rigide, contenant : 25 x 35 x 2 cm 4 champs à border en coton absorbant de couleur 50 x 65 cm 1 champ en nontissé renforcé 130 x 180 cm | 2 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; champ en U : dimensions ; champ adhésif : facilité de pose et d’ablation, souplesse ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; compresses : absorption, finitions ; housse de mayo : dimensions, solidité ; housses : qualité, dimensions, qualité de la bordure adhésive ; bistouri : qualité de la coupe, solidité ; poche à bistouri : dimension, transparence, bi-compartimentale ; canule et tuyau d’aspiration : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; poche à bistouri : solidité, adhésivité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose, pliage, solidité, drapabilité ; champ en U : non-glissant, facilité de pose et dépose ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de dépose, absence de résidu au retrait ; plateau : stabilité (non déformable) ; housse Mayo : qualité, résistance, maniabilité ; canule d’aspiration : qualité du régulateur d’aspiration ; tuyau d’aspiration : ne s’écrase pas « à la charge » ; grattoir à bistouri : adhésivité, efficacité ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de dépose, absence de résidu au retrait ; compresses et champs à border : absorption, finitions, dimensions ; maniabilité de la canule et du tuyau d’aspiration ; bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste. 35%) Prix | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
|  | 1 poche à bistouri transparente bi-compartimentale 35 x 40 cm 2 housses de dimensions avec bordure adhésive 60 x 60 cm 1 canule d’aspiration chirurgicale type YANKAUER ou équivalent avec régulateur d’aspiration CH 18/25 cm 1 tuyau d’aspiration 7 mm x 300 cm 1 bistouri à Usage Unique sécurisé lame n°23 1 grattoir à bistouri autocollant |  | 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité,facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable
84 | TROUSSE COMPOSEE DE RYTHMOLOGIE EN NONTISSE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE RYTHMOLOGIE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé 140 x 190 cm renforcé et imperméable enveloppant: 1 badigeon- mousse 20 cm pour désinfection cutanée compatible avec l’utilisation de produits alcooliques 2x 10 compresses tissées, 12 plis 10 x 10 cm 1 seringue 3 pièces embout Luer 5ml 2 seringues 3 pièces embout Luer excentré 10 ml 3 cupules en plastique rigide différenciées dont : 1 cupule 60 ml 1 cupule 150 ml 1 cupule 250 ml 1 boîte à aiguille 10 x 5 x 3 cm 1 champ d’angiographie en nontissé multicouches 290 x 225 cm absorbant, imperméable, avec renforts absorbants, panneaux latéraux en polyéthylène, deux fenêtres pour ponction fémorale bilatérale adhésives | 400 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émission de particules et de latex des divers éléments composant la trousse ; champ d’angiographie : dimensions du champ, des renforts et des fenêtres adhésives, absorption, imperméabilité, absorption des renforts, transparence des panneaux latéraux, solidité, absence de clip au niveau de la tête ; compresses : absorption, finition ; badigeon : solidité, absorption, compatibilité avec les solutions contenant de l’alcool ; seringues : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; contenance, formes, résistance et différenciation des cupules ; traitement anti-statique des cupules 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ : positionnement des fenêtres, facilité de pose, souplesse ; cupules non déformables et stables ; maniabilité du badigeon, 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
85 | TROUSSE COMPOSEE DE LAPAROTOMIE N°1 AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table nontissé renforcé et imperméable enveloppant : 150 x 190 cm 1 set badigeon comportant: 1 plateau 25 x 10 x 2,5 cm, 1 pince porte-tampon usage unique 23 cm, 1 cupule en plastique 200 ml, 4 tampons en nontissé, forme ovoïde 6 x 4 cm Le set badigeon sera présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet. 1 plateau 23 x 28 x 5cm comportant : 1 boîte aimantée recueil objets piquants et tranchants 12 x 5 x 3 cm 2 serviettes absorbantes 35 x 35 cm 1 bande adhésive 10 x 50 cm 2 champs latéraux nontissé adhésifs 95 x 100 cm 1 champ de tête nontissé, absorbant, renforcé, identifié, adhésif 170 x 280 cm 1 champ de pied nontissé, absorbant, renforcé, identifié, adhésif 200 x 200 cm 1 poche à bistouri bicompartimentale 35 x 40 cm 1 bistouri à Usage Unique sécurisé, lame n°23 1 grattoir autocollant pour bistouri Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 18 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, solidité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; pince porte-tampon : dimensions ; tampons : absorption, finitions ; adhésivité des adhésifs et absence de résidu au retrait ; bistouri : qualité de la coupe, solidité ; boîte à aiguille : présence d’un système de fermeture sécurisé ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; Grattoir bistouri : adhésivité, efficacité ; cupule : matériau, contenance, formes et résistance. 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation ; pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité , cupule et plateau non déformables et stables ; poche à bistouri : solidité, adhésivité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; cupules : résistance, non déformable, stabilité ; plateau : résistance, non déformable, stabilité ; bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; grattoir bistouri : adhésivité, efficacité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
86 | TROUSSE COMPOSEE DE LAPAROTOMIE N°2 AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE LAPAROTOMIE N°2 Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale: 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable enveloppant : 150 x 190 cm 1 set badigeon présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet avec : 1 plateau badigeon 25 x 10 x 2.5 cm, 1 pince porte-tampon 23 cm , 1 cupule en plastique 200 ml, 4 tampons en nontissé, forme ovoïde 6 x 4 cm 1 champ de table en nontissé 150 x 190 cm 2 champs latéraux en nontissé renforcés 95 x 100 cm 1 champ de tête en nontissé, absorbant, renforcé, identifié, adhésif 250 x 300 cm 1 champ de pied en nontissé, absorbant, renforcé, identifié, adhésif 250 x 300 cm 2 serviettes absorbantes en nontissé 35 x 35cm 1 champ adhésif transparent à inciser 45 x 55 cm 1 poche à bistouri transparente bicompartimentale 35 x 40 cm 1 canule d’aspiration chirurgicale de type YANKAUER ou équivalent avec régulateur CH 18/25 cm 1 tuyau d’aspiration 7 mm x 300 cm 2 bandes adhésives 10 x 50 cm 2 paquets de 5 compresses de gaze abdominales radio - détectables 45 x 45 cm 4 champs à border en coton absorbant de couleur 50 x 65 cm 1 bistouri à Usage Unique sécurisé lame n°23 | 6 600 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; pince porte-tampon : dimensions ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité, qualité du renfort ; champ de table : dimensions et renfort(s), plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; seringue : qualité, étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; compresses et tampons : absorption, finitions ; boîte à aiguille : présence d’un système de fermeture sécurisé ; bistouri : qualité de la coupe, solidité ; grattoir bistouri : adhésivité, efficacité ; poche à bistouri : dimensions, transparence, bi-compartimentale ; tuyau d’aspiration et canule : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité ; cupule et plateau non déformables et stables ; poche à bistouri : solidité, adhésivité ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; maniabilité de la canule et du tuyau d’aspiration ; grattoir bistouri : adhésivité, efficacité. 35%) Prix | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
|  | 1 boîte à aiguilles à 2 faces aimantées 10 x 5 x 3 cm 1 grattoir à bistouri autocollant 1 seringue 3 pièces embout Luer, en plastique 20 ml Pour la paroi : 1 Champ de table en nontissé 90 x 120 cm et 4 champs en nontissé adhésifs 90 x 75 cm. Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon |  | 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité,facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable
87 | TROUSSE COMPOSEE D’UROLOGIE : CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE (avec poche de recueil) AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE D’UROLOGIE : CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE (avec poche de recueil) Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 150 x 160 CM env.enveloppant : 1 set badigeon présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet avec 1 plateau composé 26 x 19 x 5 CM env.,1 pince crantée type longuette 23 CMenv minimum, avec 3 tampons de forme ovoïde (env. 6 x 4 CM) monté sur la pince . 3 cupules en plastique différentiables, sans l’apposition d’étiquettes autocollantes: 1 cupule 120 ml et 2 cupules 60 ml 1 paquet de 10 compresses nontissées radiodétectables 10 x 10 CM 1 seringue 3 pièces embout Luer en plastique 20 ml 1 champ d’urologie en nontissé, monobloc 175/270 x 180 CM env. avec intégrés au champ : 2 jambières , 1 orifice ø 5 CM env., 1 poche de recueil avec filtre 85 x 50 CM env. , 1 embout d’évacuation et 1 doigtier 1 tubulure d’irrigation en Y 200 CM env.avec un raccord luer-lock mâle pour le résecteur, un tube silicone, un raccord cône cranté pour la sonde double-courant et un système de clampage (roulette) 1 bande de fixation adhésive, transparente 10 x 50 CM env. 1 housse pour caméra avec carton d’insertion 12 x 240 CM env. 1 champ non adhésif en nontissé 100 x 100 CM env. Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 12 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; pince crantée : dimensions ; champ de table : dimensions ; champ d’urologie : solidité, position et dimension des jambières, position et dimensions de la fenêtre, position et dimensions de la poche de recueil ; cupules : matériau, contenances, formes et résistance ; plateau (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; compresses : absorption, finitions ; plateau : contenance ; housse de caméra : dimensions ; compresses : dimensions ; seringue : qualité, étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; tuyau d’irrigation : dimensions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité du renfort ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set etergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon,qualité de préhension, rigidité , cupule et plateau non déformables et stables ; champ d’urologie : solidité, pliage et drapabilité, facilité de pose et dépose, souplesse ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de dépose, absence de résidu au retrait ; tuyau d’irrigation : qualité du tuyau, qualité du raccordement, maniabilité ; housse de caméra : facilité d’emploi, mode d’emploi fourni, efficacité de la protection ; seringue : maniabilité 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
88 | TROUSSE COMPOSEE DE CESARIENNE A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE CESARIENNE Présentation de la trousse dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable enveloppant : 150 cm x 190 cm 1 badigeon mousse 20 cm 2 cupules en plastique 120 à 150 ml 2 serviettes absorbantes en nontissé 40 x 60 cm 1 champ monobloc en nontissé, imperméable, absorbant avec : 255 x 315 cm * soufflet au niveau des bras * fenêtre large et adhésive * poche de recueil intégrée, malléable, pouvant être reliée à une aspiration, munie de renforts armés 1 bande adhésive 10 x 50 cm 1 champ bébé en nontissé 100 x 100 cm 2x5 compresses de laparotomie radiodétectable 45 x 45 cm 2 bistouris à usage unique sécurisés lame n°23 1 tuyau d’aspiration 7 mm x 300 cm 1 boîte aimantée de recueil d’objets piquants et tranchants 10 x 5 cmx 2 cm 1 plateau rectangulaire pour recueil du placenta 30 x 25 x 3 cm | 8 700 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs nontissé : dimensions et positionnement de la fenêtre adhésive, qualité de l’adhésif, solidité, pliage ; compresses et non-tissés : absorption, finitions ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; cupules : matériau, contenance, solidité, identification ; tuyau d’aspiration : dimensions ; badigeon-mousse : dimensions et qualité ; bistouris : qualité de la coupe et solidité ; boîte à aiguille : présence d’un système de fermeture sécurisé ; compresses : absorption, finitions ; poche de recueil : qualité, taille adaptée ; Dimensions et contenance du plateau rectangulaire 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : badigeon-mousse : maniabilité; cupule stable ; champ monobloc : pliage et drapabilité, facilité de pose et dépose, souplesse, position des soufflets, solidité, douceur, tuyau d’aspiration : rigidité, non déformable, qualité du raccordement, poche de recueil : efficacité ; champ bébé : douceur ; adhésivité de l’adhésif et absence de résidu au retrait ; bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; plateau rectangulaire : résistance, non déformable, stabilité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
89 | TROUSSE COMPOSEE DE POSE DE CHAMBRE IMPLANTABLE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSÉE DE POSE DE CHAMBRE IMPLANTABLE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en nontissé renforcé et imperméable 140 x 190 CM env.enveloppant : 1 set badigeon présenté dans un papier crêpe, un blister ou un sachet ou champ de soin avec ou sans plateau: 1 pince porte tampon usage unique 23 CM env. 1 cupule 120 ml 4 Tampons en nontissé forme ovoïde 6 x4 CM env. 2 champs de bordure en nontissé adhésif 100 x 100 CM env. 2 champs en nontissé adhésif 175 x 240 CM env. 1 champ en nontissé 75 x 90 CM env. 1 bande adhésive 10 x 50 CM env. env. 2 seringues, 3 pièces, embout Luer en plastique, sans latex 10 ml 10 compresses de gaze radiodétectables – 16 plis – 17 fils 10 x 10 CM 3 cupules en plastique différentiables sans l’apposition d’étiquettes autocollantes 120 ml 1 bistouri à usage unique sécurisé n°23 1 boîte aimantée de recueil d’objets piquants et tranchants 10 x 5 x 2 CM Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 500 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage ; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; cupules : matériau, contenance, solidité, identification ; boîte à aiguille : présence d’un système de fermeture sécurisée ; champs en nontissé : dimensions, qualité de l’adhésif, solidité, imperméabilité, résistance à la pénétration des liquides ; compresses et tampons : absorption, finitions ; bistouri : qualité de la coupe, solidité ; seringues : contenance, étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations. 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : Set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité ; cupule non déformable et stable ; champs en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; adhésivité de l’adhésif et absence de résidu au retrait ; bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; maniabilité des seringues. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité, facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
90 | TROUSSE COMPOSEE DE BIOPSIE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE BIOPSIE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 champ de table en non tissé renforcé et imperméable 150 x 190 cm enveloppant : 1 set badigeon comprenant: 1 plateau 11 x 13 x 5 cm 1 cupule en plastique 60 ml 1 pince plastique crantée usage unique 15 cm 3 tampons en nontissé, forme ovoïde 6 x 4 cm Le set badigeon sera présenté dans un papier crêpe, ou un blister ou un sachet. 4 champs en nontissé adhésifs 90 x 80 cm 1 plateau contenant : 15 x 25 x 2,5 cm 3 cupules en plastique différentiables, sans l’apposition d’étiquettes autocollantes 100 ml 1 bistouri à usage unique sécurisé lame n° 11 2 seringues 3 pièces, embout Luer, en plastique 10 ml 5 compresses en nontissé de grammage au minimum de 30 g/m2 7,5 x 7,5 cm 1 pansement adhésif nontissé 6 x 7 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 5 000 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage; absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; pince crantée : dimensions ; plateaux (à bords droits - fond plan avec rainure - traitement antistatique – absence de particules résiduelles, dimensions) ; badigeon-mousse : dimensions et qualité ; seringues : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; cupules : matériau, contenance, solidité, identification ; bistouri : qualité de la coupe, solidité ; compresses, tampons et nontissés : absorption, finitions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité ; cupule et plateau non déformables et stables ; champ en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; cupules : résistance, non déformable, stabilité ; plateau : résistance, non déformable, stabilité , bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; seringues : maniabilité ; pansement : qualité, adhésivité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
91 | TROUSSE COMPOSEE POUR COELIOSCOPIE PAR ROBOT AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE POUR COELIOSCOPIE PAR ROBOT Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 set de badigeon enveloppé séparément : 4 Tampons en non-tissé 30x30 cm (taille prune), 2 Cupules en plastique 120ml transparente , 1 Pince à badigeon 19 cm , 1 Plateau 25x14x5 cm (contenance environ 1,5 l) 1 Champ de table en nontissé renforcé 150x190 cm 1 Champ table en nontissé 150x190 cm avec zone absorbante 10 Compresses de gaze 10x10 cm 16Plis 17 Fils radiodétectables 5 Compresses abdominales de gaze 40x40 cm radiodétectables blanches 1 Boite à aiguilles 20 pièces partie mousse /partie aimantée - + extracteur de lame 1 Bistouri sécurisé lame rétractable N°23 1 Bistouri sécurisé lame rétractable N°11 1 Seringue 20ml 3 pièces Luer Lock embout centré 1 Cupule en plastique 120 ml transparente 1 Bol en plastique 500 ml transparent gradué 1 Bol en plastique 250 ml de couleur gradué 2 bandes Velcro 2,5x15 cm | 1 200 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; pince à badigeon : dimensions ; plateau (à bords droits - fond plan absence de particules résiduelles, dimensions) ; seringue : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; cupules : matériau, contenance, solidité, identification ; bistouris : qualité de la coupe, solidité ; compresses, tampons et nontissés : absorption, finitions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité, cupule et plateau non déformables et stables ; champ en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; cupules : résistance, non déformable, stabilité ; plateau : résistance, non déformable, stabilité , bistouri : qualité de la mise en sécurité et ergonomie du geste ; seringues : maniabilité ; pansement : qualité, adhésivité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
4 Champs adhésifs en nontissé 90 x75 cm 1 Champ sous-fessier en nontissé 75x100 cm 1 Champ monobloc pour coelioscopie par Robot 300/200/270x355CM voie mixte - renfort 45 x 64 cm avec jambières intégrées, fenêtre abdominale adhésive 25 x 30 cm, fenêtre périnéale 15 x 24 cm, avec poche à instruments avec partie anesthésie transparente Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon
92 | TROUSSE COMPOSEE DE HANCHE pour VOIE ANTERIEURE AVEC SET DE BADIGEON A USAGE UNIQUE STERILE | TROUSSE COMPOSEE DE HANCHE pour VOIE ANTERIEURE Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : 1 set de badigeon enveloppé séparément : *1 pince à badigeon en plastique de dimensions approximatives de 20 cm *1 cupule en plastique de 250 ml *4 tampons en nontissé de diamètre 3,5 cm *1 plateau 25x13x5cm 2 champs de table en nontissé de dimensions minimales 140x190 cm 1 champ transparent type « isolation verticale » taille minimale 270x300cm avec poche recueil 1 champ adhésif en nontissé 100x100cm 1 champ en U fendu plastique de dimensions approximatives 150 x 215 cm avec fente adhésive 20 x 75 cm 10 compresses de gaze 10x10 cm 16 plis 17 fils radiodétectables 5 compresses de gaze abdominales radiodétectables 45x45cm 2 bandes adhésives transparentes 8 x 40 cm 1 seringue embout sonde 50/60 ml 1 poche à instruments plastique 2 compartiments adhésive de dimensions approximatives 40 x 45 cm Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) facultative : présentation de la trousse sans set de badigeon | 300 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; pince à badigeon : dimensions ; plateaux (absence de particules résiduelles, dimensions) ; seringues : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; cupule : matériau, contenance, solidité, identification ; compresses, tampons et nontissés : absorption, finitions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité ; set badigeon : facilité d’accès au set et aux composants du set, ergonomie du set et facilité d’utilisation, pince à badigeon : maniabilité, qualité et maintien de la fermeture lors du badigeon, qualité de préhension, rigidité, cupule et plateau non déformables et stables ; champ en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; seringues : maniabilité ; bande adhésive : qualité, adhésivité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
93 | TROUSSE COMPOSEE DE HANCHE pour VOIE ANTERIEURE AVEC CHAMP MONOBLOC A USAGE UNIQUE STERILE | Présentation de la trousse, dans un ordre indicatif « du haut vers le bas », avec une composition minimale : Dans un 1 Champ table en nontissé renforcé 150x190cm 1 Housse Mayo renforcée 79x145cm renfort 65x85cm 10 Compresses abdominales en gaze de coton 45x45cm 4P 20F XRD blanche prélavées 1 Seringue 3 pièces 60ml embout sonde cathéter 1 Boite à aiguilles 40 pièces partie mousse/partie aimentée 20 Compresses de gaze de coton 16 Plis 17Fils 10x10cm radiodétectable 1 Grattoir autocollant pour bistouri 5x5cm 1 bol plastique 1000 ml gradué 1 Tuyau d'aspiration de dimensions approximatives 7 mm x 3,5m 1 Canule aspiration type Yankauer ou équivalent Ch 24 de longueur approximative de 27cm avec embout rond 4 Bandes adhésives en nontissé 9x49cm 2 Poches à bistouris bi-compartimentales de dimensions approximatives 40x35 cm en film polyéthylène transparent 3 Champs adhésifs en nontissé 90x75cm 1 Champ de hanche voie antérieure monobloc d'environ 400x300cm avec renfort 250x150cm avec 2 fenêtres 20 x 26 cm comportant des films à inciser + 2 jambières intégrées | 300 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, absence d’émissions de particules et de latex des différents éléments composant la trousse ; champs en nontissé : dimensions, absorption, imperméabilité ; champ de table : dimensions et renfort(s) ; seringues : étanchéité à la pression et à la dépression, transparence, solidité, lisibilité et netteté des graduations ; bol : matériau, contenance, solidité, identification ; compresses: absorption, finitions 25%) Adaptation à l’usage des éléments de la trousse : champ de table : qualité et efficacité , bol non déformable et stable ; champ en nontissé : solidité, souplesse, facilité de pose et dépose (drapabilité) ; qualité des adhésifs : tenue à la pose, facilité de pose et dépose, absence de résidu au retrait ; seringues : maniabilité ; bandes adhésives : qualité, adhésivité. 35%) Prix 10%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, solidité facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement y compris la composition de la trousse, éventuellement code GTIN/EAN), présence d’étiquettes de traçabilité détachables. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi pour chaque référence proposée | DIRECT
94 | HOUSSE DE PROTECTION DE PATIENT LORS D'UNE PROCEDURE P.I.P.A.C. À USAGE UNIQUE STÉRILE | HOUSSE DE PROTECTION DE PATIENT LORS D'UNE PROCEDURE P.I.P.A.C. ("Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy") À USAGE UNIQUE STÉRILE en polyéthylène de dimensions approximatives 150 x 270 cm conditionnée sous protecteur individuel de stérilité. | 100 unités d'emploi | 25%) Performances techniques : absence de sur-emballage, imperméabilité, résistance, transparence, absence de latex et d’émission de particules, qualité de l'élastique 25%) Adaptation à l’usage : facilité d’utilisation (souplesse) et de maintien, étendue de gamme de tailles, 40%) Prix 5%) Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : identification, présentation dans l’emballage, extraction aseptique, système de traçabilité système de traçabilité (étiquettes de traçabilité pelables, repositionnables et sur la face extérieure de l’emballage), code GTIN/EAN, facilité de stockage, conditionnement de 30 housses maximum souhaité. 5%) Développement durable | 3 unités d’emploi par référence proposée | DIRECT
95 | TONDEUSE CHIRURGICALE A TETE FIXE réutilisable ET LAME(S) ASSOCIEE (S) usage unique | Tondeuse chirurgicale à tête fixe à batterie rechargeable avec : - lame(s) à usage unique, - accessoires type chargeur. | 93 600 Lames 470 Tondeuses chirurgicales 200 Chargeurs | 25% Critères techniques : absence de sur-emballage, temps de charge de la tondeuse, autonomie de la tondeuse, conditions de garantie 25% Adaptation à l'usage : qualité de la coupe, facilité d'entretien, étendue de gamme de lames 40% Prix 5% Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, présence d'une boite distributrice (lames) , facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement éventuellement code GTIN/EAN), 5% développement durable | 1 tondeuse, 1 chargeur et 2 lames par référence proposée | DIRECT
96 | TONDEUSE CHIRURGICALE A TETE PIVOTANTE réutilisable ET LAME(S) ASSOCIEE(S) usage unique | Tondeuse chirurgicale à tête pivotante à batterie rechargeable avec : - lame(s) à usage unique, - accessoires type chargeur. | 34 200 Lames 190 Tondeuses chirurgicales 100 chargeurs | 25% Critères techniques : absence de sur-emballage, temps de charge de la tondeuse, autonomie de la tondeuse, conditions de garantie 25% Adaptation à l'usage : qualité de la coupe, facilité d'entretien, étendue de gamme de lames 40% Prix 5% Qualité des éléments relatifs au conditionnement et Quantité Minimale Livrable (QML) : qualité de l’emballage, présence d'une boite distributrice (lames), facilité d’ouverture, présentation dans l’emballage, étiquetage (conformité et lisibilité des mentions portées sur le conditionnement éventuellement code GTIN/EAN), 5% développement durable | 1 tondeuse, 1 chargeur et 2 lames par référence proposée | DIRECT