## microscope
Microscope Numérique
PARAMETRE
CRITIQUE
N° | Description de l'Exigence | (I)- Impérative - Im: Impérative minimale (M)- Modulable | Poids | Réponse attendue | Réponses fournisseur
| Microscope Numérique | note max sur | 115
Exigences fonctionnelles
1 | La pointe sera au contact de l'échantillon. Le déplacement vertical (Z) sera motorisé | I |  | OUI ou NON
2 | Le déplacement du balayage sera réalisé par une motorisation distincte des moteurs de déplacement XY. La solution vis sans fin pour ce déplacement sera évitée (dégradation des performances avec le temps) | I |  | OUI ou NON
3 | L'instrument doit permettre de réaliser des mesures en 3D, par balayages successifs | I |  | OUI ou NON
4 | Lier deux lignes de balayage successives. Toute solution type recentrage du Z entre deux balayages sera rejetée | I |  | OUI ou NON
5 | Parcourir une surface suffisante au cours de la mesure : Amplitude maximale selon l’axe x : Δx_max≥10 mm Amplitude maximale selon l’axe y : Δy_max≥10 mm Amplitude maximale selon l’axe z : Δz_max≥1 mm | Im | 10 | OUI ou NON + valeurs sur amplitude de déplacement
6 | Assurer une résolution spatiale suffisante au cours de la mesure : Résolution minimale selon l’axe x : δx≤100 nm Résolution minimale selon l’axe y : δy≤1 μm Résolution minimale selon l’axe z : δz≤10 nm | Im | 10 | OUI ou NON + valeurs sur résolutions
7 | Compenser, par une correction automatique de forme, l'erreur géométrique introduite par la forme et l'inclinaison du stylet par rapport à l'échantillon | I |  | OUI ou NON
8 | Permettre le balayage multiple d’une même surface et une bonne répétabilité et précision statistique de la mesure de morphologie de surface. La répétabilité de l'instrument sera garantie de 0,5 nm au moins en z | I |  | OUI ou NON
9 | Assurer une mesure en un temps raisonnable : • Vitesse de déplacement linéaire : sur un stylet avec un rayon de courbure de la pointe inférieur à 5 µm et avec une force appliquée inférieure à 5 mg, la vitesse de mesure linéaire devra être supérieure ou égale à 50 µm/s | Im | 10 | OUI ou NON + valeurs sur vitesse de déplacement
10 | Ajustement de la Force Appliquée par le Stylet : Gamme de force : Minimum ≤0,10 mg Maximum ≥10 mg Sélection de la force appliquée se faisant par le clavier de commande de l'appareil. L’intégralité de l’amplitude de déplacement en Z (1mm) ainsi que la gamme de force doit être disponible sur la même tête de mesure sans dégradation des performances | Im | 10 | OUI ou NON + valeurs sur niveaux des forces appliquées
11 | La force appliquée au stylet devra pouvoir être ajustée pour éviter un endommagement prononcé des échantillons fragiles | I |  | OUI ou NON
12 | Intégrer une caméra couleur (minimum 3 M pixels) avec zoom digital, connectée au système de pilotage PC via couplage optique à 45°, assurant une image nette sur l'ensemble de la zone de contact du stylet. | I |  | OUI ou NON
13 | Autoriser l'utilisation de stylets de tailles variables sans visserie, avec un changement rapide et facile, et assurer une reproductibilité de positionnement pour des mesures immédiates | I |  | OUI ou NON
14 | Choix et disponibilité de stylets : l'instrument doit pouvoir être livré avec un stylet de rayon de courbure 2 µm et un de rayon 50nm. Les stylets auront un angle de cône inférieur à 45°. Le fournisseur s'engage également à pouvoir fournir des stylets de rayons de courbures allant de 0,05 µm à 25 µm en diamant | I |  | OUI ou NON
15 | Présence d’un système anti-vibration : L’instrument pourra être équipé en options avec des pieds d’isolation antivibratoire à suspension pneumatique intégrés de façon à pouvoir être placé sur une table type « paillasse | M | 5 | OUI ou NON + valeurs
16 | Assurer la protection de l’échantillon contre l’environnement de laboratoire au cours de la mesure : présence d’un capot de protection ou autre système équivalent | I |  | OUI ou NON
Exigences techniques
1 | Tolérer un échantillon de taille minimale : Dimensions minimales £ 20 mm× 20 mm ou 20 mm de diamètre | Im | 10 | OUI ou NON +valeurs
2 | Tolérer un échantillon de taille maximale : Dimensions maximales x et y ³ 100 mm×100 mm ou 100 mm de diamètre Epaisseur maximale h ³ 50 mm | Im | 10 | OUI ou NON + précisions sur taille maximale
3 | L'instrument doit être doté d’une platine permettant de plaquer des échantillons par aspiration | I |  | OUI ou NON
4 | Possibilité de déplacer la position du stylet (motorisé) sur la surface de l’échantillon sur une plage maximale suivante avant démarrage de mesure : • Déplacement suivant axe X : Lxmax ³100 mm • Déplacement suivant axe Y : Lymax ³ 100 mm • Répétabilité du positionnement de +/- 10 µm • Déplacement Z motorisé avec approche automatique de la surface de l’échantillon puis contact | Im | 10 | OUI ou NON + Valeurs sur plaque de déplacement
5 | Permettre une rotation manuelle ou motorisée de la platine porte-échantillon sur 360° | I |  | OUI ou NON
6 | Tolérer un échantillon de poids maximal supérieur ou égal à : 200 g | Im | 10 | OUI ou NON +valeurs sur poids maximal
Exigences opérationnelles
[EO_01] | Permettre un remplacement facile du stylet en cas de dégradation de ce dernier | I |  | OUI ou NON
2 | L’appareil devra disposer d’un système d’arrêt d’urgence pour protéger l’opérateur | I |  | OUI ou NON
3 | Dans une utilisation standard, le profilomètre devra pouvoir être utilisé au moins une année sans avoir besoin de maintenance, soit plusieurs centaines de points de mesure sans révision. Le profilomètre sera prévu pour une utilisation courante de 200 mesures par an avec un pic à plusieurs dizaines de pointe de mesures par jour lors de son utilisation la plus intensive. | I |  | OUI ou NON
4 | Fournir les informations sur le prix des éléments de remplacement de l’équipement : stylets utilisés sur équipement, étalon de calibration | I |  | OUI ou NON
5 | Le fabricant doit offrir une solution de maintenance et révision régulière de l'appareil pour plusieurs années, assurée par lui-même ou un partenaire | I |  | OUI ou NON
Exigences d'interfaces
[EI_01] | Asservissement du profilomètre à partir d’un ordinateur d’installation expérimentale et enregistrement des mesures sur ce même appareil | I |  | OUI ou NON
2 | Traitement des profils pour calcul des paramètres de rugosité et des hauteurs de marche | I |  | OUI ou NON
3 | L'interface d'acquisition sera de type PC standard avec un écran plat >20" un disque dur de taille supérieure à 250 Gb minimum, 4 GB de RAM minimum, le logiciel devra être ergonomique et facile d'utilisation | M | 5 | OUI ou NON + valeurs/précisions
4 | Un même logiciel devra permettre de piloter l'instrument et de traiter les données, | M | 10 | OUI ou NON + valeurs/précisions
5 | Permettre la visualisation simultanée des paramètres de mesures, de l'image vidéo et du profil mesurée | I |  | OUI ou NON
6 | Traiter les mesures et d'éditer des rapports de façon simple. Le logiciel sera livré avec une licence site (installation sur un nombre de postes non limité) | I |  | OUI ou NON
7 | Permettre l'extraction de multiples paramètres (rugosité, ondulation, formes, etc.) avec possibilité de filtrage (passe haut/passe bas) ou sans | I |  | OUI ou NON
8 | Traiter les données 2D et 3D | I |  | OUI ou NON
9 | Permettre l'exportation des données dans des formats ouverts (ex : CSV, JSON, XML, XLSX, etc.) et des images/vidéos en JPEG (ou équivalent), hors format propriétaire | i |  | OUI ou NON
10 | Une base de données doit se créer automatiquement lors de la programmation de plusieurs balayages | M | 5 | OUI ou NON + valeurs/précisions
11 | Le logiciel doit intégrer des fonctions telles que la remise à niveau cylindrique ou sphérique, le repérage et l’analyse des régions répondant à certains critères, le calcul de volume, etc. permettent de déterminer facilement les paramètres intéressants pour l’utilisateur | I |  | OUI ou NON
12 | L'ajustement d'échelle est automatique ou sélectionné par l'opérateur | I |  | OUI ou NON
Contraintes d'environnement
[CE_01] | L'équipement doit être compatible dans un environnement standard de laboratoire. • Température de 20°C à 25°C • Hygrométrie entre 40% et 65% • Niveau sonore inférieur à 60 dB | Im | 10 | OUI ou NON+ valeurs
[CE_02] | Présence d’un capot de protection pour protéger l’échantillon de l’environnement de laboratoire | I |  | OUI ou NON
Contraintes logistiques
1 | Livraison du profilomètre sur site | I |  | OUI ou NON
2 | Installation du profilomètre sur site | I |  | OUI ou NON
3 | Formation du personnel ONERA à l’utilisation du profilomètre à aiguille | I |  | OUI ou NON
4 | Le système devra inclure des étalons de rugosité. Le fournisseur proposera une gamme de marche étalon certifiée comprise entre quelques nanomètres et 1 mm environ. L’utilisateur doit pouvoir réaliser aisément l’étalonnage de l’instrument | I |  | OUI ou NON
5 | Fourniture d’un manuel d’utilisation et/ou de tutoriel pour l’utilisation du profilomètre à aiguille | I |  | OUI ou NON
|  | TOTAL | 115