GHT Centre Franche Comté

Établissement support : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction du Patrimoine des Investissements Médicaux et de la Sécurité

3 BOULEVARD ALEXANDRE FLEMING
25 030 BESANCON CEDEX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

AO N°2025-62

- Mise à disposition de dispositifs médicaux de phacoémulsification et vitrectomie et fourniture de consommables associés

Pour le GHT Centre Franche-Comté

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES :

lundi 24 novembre 2025 à 16:00

En application de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie législative et règlementaire du Code de la commande publique du 1er avril 2019.

Le présent document comporte 28 pages numérotées de 1 à 28.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la réglementation relative aux Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et notamment le décret 2016-524  section 4 fixant les modalités de mutualisation de la fonction achat, le GHT centre Franche-Comté a mis en œuvre sa démarche de convergence des marchés publics d’une part, et de construction d’un plan d’action achat territorial d’autre part.

La fonction achats est désormais centralisée auprès de l’établissement support qui est le Centre Hospitalier et Universitaire de Besançon, chargé de s’occuper de la passation des marchés.

Les établissements parties au GHT sont : CHU de Besançon, Centre Hospitalier de Haute-Comté (Pontarlier), Centre Hospitalier Louis Pasteur (Dole), Centre Hospitalier Paul Nappez (Morteau), Centre Hospitalier St Louis (Ornans), Centre Hospitalier de Baume les Dames, Centre de Long Séjour Jacques Weimann (Avanne), Centre de soins les Tilleroyes (Besançon), Centre de Soins de Bellevaux (Besançon), Etablissement de santé de Quingey, Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Ylie (Dole), Centre Hospitalier de Novillars.

Les établissements concernés par cette consultation sont :

- Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon,

- Centre Hospitalier Louis Pasteur (Dole)

- Centre Hospitalier de Haute-Comté (Pontarlier)

ARTICLE 1 – PRESENTATION DE LA CONSULTATION

1.1 PREAMBULE

Le présent marché public a pour objet la mise à disposition au GHT Centre franche comté (CHU de Besançon, CH de dole, CH de Pontarlier) des équipements biomédicaux de Phaco-émulsification et de vitrectomie ainsi que la fourniture des consommables associés.

1.2 DESIGNATION DES LOTS

Lot 1 :  Mise à disposition d’équipements des phaco-émulsification et fourniture de consommables associés

Lot 2 : Mise à disposition d’équipements de vitrectomie et fourniture de consommables associés

1.3 – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION

La présente consultation est passée en application des articles R2121-1 à R2121-4, R2121-6, R2121-7 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics, porte sur l’installation, la mise en service et la maintenance d’une plateforme de phacoémulsifcation pour la chirurgie de la cataracte ainsi qu’une plateforme de vitrectomie sous forme de mise à disposition et de fourniture des consommables associés

La prestation aura lieu dans les trois établissements du GHT cités en préambule.

La mise à disposition des matériels comprend les prestations suivantes :

- La livraison, l’installation et la mise en service des plateformes au sein des blocs opératoires des établissements concernés par ce marché,

- La fourniture, la maintenance, et l’échange des pièces à main,

- La prise en charge totale du service après-vente : mise au point des équipements, formation du personnel, maintenance préventive et corrective (comprenant le déplacement, les pièces détachées et la main d’œuvre) voir le remplacement de l’équipement si nécessaire,

- La prise en charge du retour des équipements à la fin du marché.

1.4 – DUREE DE LA CONSULTATION

Le présent marché sera exécuté sur 4 ans à compter de sa notification, avec deux reconductions possibles d’un an.

1.5 – DESCRIPTIF DU PLATEAU TECHNIQUE EXISTANT

Ci-dessous le parc actuel présent dans chaque établissement.

|  | CHU de Besançon | CH Louis Pasteur | CH Haute Comté |
| --- | --- | --- | --- |
| Chirurgie de la cataracte | 1 CENTURION ALCON | 1 CENTURION ALCON | 1 CENTURION ALCON |
| Chirurgie de la rétine et combinée | 2 STELLARIS BAUSCH & LOMB | Non concerné | 1 CONSTELLATION ALCON |

1.6 DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

Les quantités indiquées ci-dessous sont estimatives, et sont des données moyennes des établissements sur les dernières années.

Chirurgie de la cataracte :

Chirurgie de la rétine :

| Désignation de l’établissement | Nombre actes annuel Mini –Maxi |
| --- | --- |
| Centre Hospitalier de Haute-Comté de Pontarlier | 600-1000 |
| Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole | 300-500 |
| CHU de Besançon | 1000 - 1400 |

| Désignation de l’établissement | Nombre actes annuel Mini –Maxi |
| --- | --- |
| CHU de Besançon | 250-350 |

ARTICLE 2 – SPECIFICITES REGLEMENTAIRES

2.1 REGLEMENTATION ET NORMES GENERALES

Les normes et spécifications techniques applicables sont définies par les textes listés ci-après.

- La Directive Européenne 93/42/CE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et la Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la Directive 93/42/CEE ;

- Le Règlement Européen 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;

- Le Règlement Européen 2023/607 modifiant le règlement 2017/745 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux

- Le Code de la Santé Publique ;

- La pharmacopée européenne et française ;

- Les normes françaises ainsi que les spécifications techniques établies par les G.P.E.M/SL ;

- Le décret 87-200 du 25 mars 1987 faisant obligation aux fabricants, vendeurs ou importateurs de porter à la connaissance de l'établissement utilisateur de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché ;

- Le décret 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (JORF n°65 du 17 mars 1995) et l’ordonnance 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux (JORF n°0060 du 12 mars 2010) ;

- Les normes NF Afnor relatives à ces articles ;

- L’arrêté du 4 février 1991 précisant la liste des produits et appareils soumis à l'homologation (paru au JO du 8/2/91) ;

- La liste des produits et prestations remboursables (LPPR) dernière édition en vigueur.

2.2  OXYDE D’ETHYLENE

Suite à la Décision de Police Sanitaire ANSM du 10 septembre 2015 relative aux conditions particulières de mise sur le marché et de distribution de certains dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthylène, il est demandé au fabricant/distributeur de fournir aux établissements de santé la valeur de la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène qu’il a définie comme limite admissible et qu’il garantit au moment de la mise sur le marché de son dispositif, et ce, plus particulièrement pour les dispositifs médicaux ayant un contact avec le patient, et utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons.

Il convient donc de fournir cette valeur dans le dossier technique.

Le titulaire s’engage à communiquer au représentant du pouvoir adjudicateur toute variation de la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène en dehors des spécifications observées lors des contrôles qualité qu’il met en œuvre.

2.3 COBALT

À compter du 1er octobre 2021, le cobalt est classé comme substance : cancérogène 1B, mutagène 2, toxique pour la reproduction 1B, en application du règlement délégué 2020/217 de la Commission européenne. En application du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs dédicaux, les dispositifs contenant du cobalt dans une concentration supérieure à 0,1 % en fraction massique (m/m) doivent désormais répondre aux nouvelles exigences en matière de sécurité et de performance établies en son annexe I, chapitre II, point 10.4.1

Les fabricants d’un dispositif médical qui contient du cobalt doivent donc, dès le 1er octobre 2021 :

- justifier de l’utilisation du cobalt ; cela peut se faire par exemple en expliquant pour quelle raison un autre matériau ne peut le remplacer ;

- signaler la présence de cobalt par un étiquetage spécifique sur le dispositif médical;

- fournir une notice informant des risques résiduels.

2.4 COMPOSES CLASSES CMR

L’absence dans leur composition de phtalates classés comme carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des classes 1 ou 2 est vivement souhaitée, sauf justification spécifique (cf recommandations ANSM 2009 et instruction DGS /PP3/DGOS /PF2/2015/224 du 17 juillet 2015) pour les dispositifs médicaux:

- destinés à administrer et/ou à retirer de l’organisme des médicaments, des liquides biologiques ou autres substances,

- ou destinés au transport et au stockage de ces liquides ou substances,

- Destinés spécifiquement à être utilisés chez les prématurés, nouveaux nés hospitalisés en néonatalogie, enfants et adolescents pré pubères hospitalisés en soins intensifs, en hémodialyse ou en traitement de longue durée ou à des femmes enceintes ou allaitant.

Pour les dispositifs destinés et/ou pouvant être utilisés dans les services de pédiatrie, de néonatologie et de maternité, la présence de DEHP à des concentrations > 0,1% de masse / masse matière plastifiée doit être indiquée de façon précise sur l’étiquetage conformément aux dispositions normatives, et la concentration de DEHP doit être précisée.

2.4 DISPOSITIFS CONTENANT UN COMPOSANT D’ORIGINE ANIMALE

Dans les cas de dispositifs contenant un ou plusieurs composants d’origine animale, les certificats prévus par la réglementation devront être joints à l’offre (Arrêtés du 3/05/96 et du 25/02/98 notamment).

2.5 MARQUAGE CE ET CERIFICAT DE CONFORMITE

Pour les dispositifs médicaux, le fournisseur précisera la classe du marquage CE auquel est rattaché le produit proposé. Il devra avoir obtenu un certificat de marquage CE fourni par l’organisme notifié de son choix (sauf produit de Classe I non stérile et dispositifs sur mesure). Il devra être en mesure de fournir ce certificat et la déclaration de conformité établie par ses soins s’il fabrique le dispositif ou par le fabricant s’il distribue le dispositif sur sollicitation d’un représentant du pouvoir adjudicateur et ce sur toute la durée du marché. Le fournisseur s’engage à informer, sans délai, le représentant du pouvoir adjudicateur de toute suspension ou retrait de marquage CE pour les dispositifs médicaux qui sont retenus au marché.

2.6 ETIQUETAGE DES PRODUITS

L’étiquetage des dispositifs médicaux, soumis au marquage CE et ceux listés LPPR, doit être conforme à la réglementation en vigueur, notamment, à la loi n° 94-665 du 04 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et à l’arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R.5211-24 du CSP.

Si le produit est inscrit sur la liste prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale (liste LPPR) :

- un code-barres correspondant aux numéros de code des produits ou prestations remboursables que les professionnels, organismes ou établissements délivrent aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit ;

- immédiatement sous ce code-barres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci et constituée des 7 caractères numériques obligatoires du code-barres, c'est-à-dire les 7 caractères du numéro de code nécessaire à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

- le libellé désignant ce produit ou cette prestation, tel qu'il apparaît sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Toute utilisation de symboles graphiques devra être conforme avec les normes NF EN 980 et NF EN ISO 15223-1 :2012 et NF EN 15986 : 2011 pour les produits contenant des PHTALATES.

En particulier, pour les dispositifs médicaux stériles, l'étiquetage devra mentionner :

- Le statut "usage unique ou réutilisable" du DM,

- La notion d’usage unique devra être précisée quant à une durée d’utilisation,

- La méthode de stérilisation,

- La date de stérilisation,

- La date de péremption de l'état stérile,

- La date de fabrication,

- Le numéro de lot ou de série.

Pour les dispositifs médicaux implantables, les renseignements devront être conformes à ceux décrits dans la norme NF EN ISO 14630 :2009.

Pour les dispositifs médicaux implantables, soumis à traçabilité sanitaire : les conditionnements seront munis d’étiquettes adhésives détachables, repositionnables, avec code barre et code en chiffres, au moins en 4 exemplaires

Pour les dispositifs médicaux réutilisables devant être stérilisés, le fabricant répondra aux exigences de la norme NF EN ISO 17664 :2004.

Les notices ou instructions d’utilisation en langue française doivent permettre d’utiliser le dispositif en toute sécurité. Elles doivent aussi permettre au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à prendre.

2.7 Codification des produits

Les hôpitaux sont en phase de :

- Mise en sécurité du circuit du dispositif médical, et de mise en conformité avec les obligations réglementaires concernant la traçabilité sanitaire

Les informations relatives à la sécurité du circuit du dispositif médical, et à la mise en conformité avec les obligations réglementaires concernant la traçabilité sanitaire (dont recommandations GHTF du 4 novembre 2010 UDI Système, INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015 relative aux résultats de l’enquête nationale sur l’organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé des secteurs publics et privés, titulaires d’activités de médecine, chirurgie et obstétrique), Les informations suivantes sont souhaitées :

- un système de codification comportant un identifiant unique du dispositif médical (UDI) selon la réglementation européenne (Règlement Européen relatif aux DM 2017/745) et FDA déjà en application

- la présence de code à barres sur l’ensemble des conditionnements, lisible et comportant les informations pertinentes de l’UDI et la conformité à des standards de codification (GS1, HIBC etc. … par exemple)

d’intégration de l’Identifiant Unique des Dispositif [médicaux] (IUD).

- L’IUD est formalisé par les dispositions du Règlement Européen relatif aux DM (2017/745) qui prévoit la mise en place progressive et obligatoire, au sein de l’Union européenne, de ce système d’identification unique (IUD), d’une base de données européenne (EUDAMED).

- Selon l’article 27- 9 RDM (UE) 2017/45 : « Les établissements de santé enregistrent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'ils ont fournis ou qu'on leur a fournis, si ces dispositifs font partie des dispositifs implantables de classe III.

Pour les dispositifs autres que les dispositifs implantables de classe III, les États membres encouragent les établissements de santé à enregistrer et conserver, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'on leur a fournis, et peuvent exiger qu'ils le fassent.

Les États membres encouragent les professionnels de la santé à enregistrer et conserver, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'on leur a fournis, et peuvent exiger qu'ils le fassent. »

- D’intégration dans le SIH, d’outils informatiques de traçabilité des dispositifs médicaux et des médicaments pour des objectifs sanitaires, réglementaires, comptables et de gestion de stock.

L’intégration dématérialisée, automatisée et fiable des informations liées à ces produits (AIDC : identification et capture automatique des données), ne peut être réalisée qu’avec une base de codification produit harmonisée et un système de codification comportant un identifiant unique du dispositif médical (UDI).

En attendant la mise en œuvre généralisée de l’UDI au titre de l’application du RDM (UE) 2017/745, chaque produit doit disposer d’un code « normalisé » identifiant le produit, tel que GTIN (Global Trade Item Number) GS1 ou UPN (Universal Product Number) HIBC sous forme de code barre

Ce code devra être représenté par un symbole lisible et exploitable de façon automatique (code barre ou Datamatrix) par AIDC.

2.8 EXIGENCE DE CONFORMITES

L’exigence de conformité de chaque produit, matériel ou service aux normes en vigueur qui leur sont applicables est considérée comme clause technique commune et permanente. Les références de cette conformité devront figurer dans les offres.

Au cas où la réglementation relative à cette conformité évoluerait au cours de l’exécution du marché, il est impératif que le titulaire satisfasse aux nouvelles exigences et en apporte la preuve au pouvoir adjudicateur. Dans le cas contraire la résiliation du marché sera prononcée.

2.9 Conservation / Validité des dispositifs médicaux

La durée de validité des produits livrés devra être égale ou supérieure aux 2/3 de la validité totale pour les produits à péremption inférieure à un an et supérieur à 1 an pour les autres sauf accord explicite du pharmacien responsable de la CAMSP du CHU de Besançon, Établissement Support du GHT CFC et du pharmacien responsable de chaque Établissement parties concerné.

2.10 Conditionnement

Le fournisseur doit préciser dans son offre les caractéristiques logistiques complètes du produit livré :

- modes de conditionnement et d'emballage pour les produits proposés

- nombre d'unités auquel ils correspondent (exemple : 1 palette = x cartons = y boîtes = z unités)

- dimensions et poids de chacune des unités logistiques livrées : unité, boite, carton, palette

Toute modification de l'article en marché, ou de son emballage devra faire l'objet d'une information préalable auprès du Pharmacien - Responsable de la CAMSP (CHU Besançon) et/ ou des Pharmacies des établissements parties et ne pourra devenir effective qu’après accord de ces derniers.

3. SPECIFICITES TECHNIQUES

Sauf changement de présentation demandé ou validé par le représentant du pouvoir adjudicateur, les fournitures seront caractérisées par référence :

- aux échantillons remis lors des dépôts préalables et les résultats des divers examens seront alors appréciés par comparaison avec ces échantillons;

- aux spécifications énoncées dans le dossier technique remis à l’appui de l’offre (qui fait seul foi en cas de litige).

Les candidats devront prendre tous renseignements utiles auprès des établissements pour inclure dans leur offre toute suggestion inhérente aux équipements. En aucun cas, les candidats ne pourront arguer d'une méconnaissance des contraintes existantes.

3.1 LOT 1 Fourniture d’équipements des phaco-émulsification et consommables associés

Les équipements seront utilisés dans le cadre d’opérations chirurgicales du segment antérieur de l’œil. L’appareil devra permettre la réalisation des phaco-émulsifications par ultrasons notamment dans le cas de noyaux durs.

Le besoin est estimé pour le GHT à :

- 1 équipements de chirurgie de cataracte

- 1 équipement de cataracte pour le CH de Dole

- 1 équipement de cataracte pour le CH de Pontarlier.

En cours d’exécution du marché, une adaptation du nombre de pièces à main proposés par le titulaire pourra être revu à la demande de l’établissement, afin de s’adapter à l’activité. Il en sera de même pour le nombre de machines mise à disposition.

3.1.1 PRINCIPALES FONCTIONS ET BESOINS

Le phacoémulsificateur assurera les fonctions suivantes :

- la phacoémulsification par Ultrasons

- L’irrigation / aspiration ;

- la vitrectomie antérieure ;

- la régulation des pressions de perfusion et d’aspiration ;

- la configuration des profils utilisateurs.

L’équipement sera associé à plusieurs pièces à main et aux accessoires décris ci-dessous.

Le nombre souhaité par établissement est le suivant :

- CHU de Besançon : 18 pièces à main

- Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole : 8 pièces à main

- Centre Hospitalier de Haute-Comté de Pontarlier : 16 pièces à main

La composition d’un plateau est :

- une pièce à main phaco-ultrasons ;

- une pièce à main d’irrigation-aspiration (coaxiale ou autres) ;

- une clé de serrage (si nécessaire) ;

- un panier de stérilisation

3.1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les principales caractéristiques techniques attendues sont :

- Technique interventionnelle : phacoémulsification par ultrasons

- Technique irrigation/aspiration contrôlé par une pompe péristaltique et/ou Venturi

- Contrôle de la pression intraoculaire en continu

- Un mode permettant la gestion vide rapide et efficace

- Commande par pédale

- Potence électrique

Le phacoémulsificateur permet l’utilisation de pointes pour des incisions inférieures ou égales à 3,2 mm et de pointes ultrasons à usage unique.

Le matériel fonctionne en utilisant des produits re stérilisables et à usage unique, sous forme de système clos où aucun retour de fluide patient ne se fait vers la machine afin d’éviter la contamination croisée (une solution peut-être un système de cassette jetable).

Les produits pour vitrectomie antérieur sont également proposés avec la solution.

Le candidat fournira obligatoirement :

- La fiche technique détaillée de la pièce à main

- La procédure de stérilisation détaillée des éléments re stérilisable.

3.2 LOT 2 Fourniture d’équipements de vitrectomie et consommables associés (dont chirurgie combinées)

Les équipements seront utilisés dans le cadre d’opérations chirurgicales combinées du segment antérieur et postérieur de l’oeil.

Le besoin est estimé pour le CHU de Besançon:

- 2 équipements de vitréctomie

Le nombre de pièces à main souhaité est de 12.

3.2.1 PRINCIPALES FONCTIONS ET BESOINS

L’appareil assurera les fonctions suivantes :

• La phacoémulsification par Ultrasons

• La vitrectomie antérieure

• La vitrectomie postérieure

• Un système d’irrigation / aspiration régulée

• L’endo-illumination

• La diathermie

• La régulation des pressions de perfusion et d’aspiration ;

• La configuration des profils utilisateurs.

La composition des plateaux de chirurgie est la suivante :

• une pièce à main phaco-ultrasons ;

• une pièce à main d’irrigation-aspiration (coaxiale ou autre) ;

• une pièce à main de fragmentation

• une clé de serrage (si nécessaire) ;

• un panier de stérilisation

Le candidat fournira obligatoirement :

- La fiche technique détaillée de la pièce à main

- La procédure de stérilisation détaillée des éléments re stérilisable.

3.2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les principales caractéristiques techniques attendues sont :

- Technique interventionnelle : phacoémulsification par ultrasons et vitrectomie antérieure et postérieure

- Technique irrigation/aspiration :

- Pompe péristaltique et/ou Venturi

- Contrôle de la pression intraoculaire en continu

o Un mode permettant la gestion vide rapide et efficace

- Possibilité de réaliser l’injection de silicone lors de la vitrectomie (à confirmer avec utilisateurs)

- Commande par pédale

- Potence

Le matériel fonctionne en utilisant des produits re stérilisables et à usage unique, sous forme de système clos ou aucun retour de fluide patient ne se fait vers la machine afin d’éviter la contamination croisée (une solution peut-être un système de cassette jetable). Les produits pour vitrectomie antérieur, postérieur et diathermie sont également proposés avec la solution.

4. IMPLANTATION ET CONTRAINTES D’INSTALLATION

Les candidats indiqueront les servitudes liées à l’installation et à la mise en service de leurs équipements (alimentation diverses, protections électriques, air medical...).

Ils devront prendre tous renseignements utiles auprès des établissements pour inclure dans leur offre toute suggestion inhérente aux équipements. En aucun cas, les candidats ne pourront arguer d'une méconnaissance des contraintes existantes.

Une visite sur site des salles de bloc est obligatoire.

Lors de l'installation des équipements les opérations suivantes seront effectuées par le candidat retenu :

- Déchargement, mise en place, montage des appareils connectés aux alimentations prévues (connections électriques et informatiques),

- Récupération et élimination des emballages,

- Essais et réglages des appareils,

- Remise en état de tout bien détérioré par les opérations de livraison et d'installation.

7. FORMATION

Partie utilisateurs

La formation des utilisateurs s’effectuera sur le site de l’établissement.

Plusieurs sessions de formations seront proposées avant la mise en service, un accompagnement sera également prévu sur des chirurgies afin d’accompagner le personnel à la prise en main de l’équipement.

Elles dureront le temps nécessaire à l’appropriation complète des équipements par le personnel concerné.

Après la mise en service, des sessions complémentaires pourront être prévues si nécessaire, et à la demande des établissements.

Les prestations de formations sont comprises dans la MAD

Partie biomédicale

Une formation de premier niveau sera assurée pour les techniciens biomédicaux sur site.

8. Maintenance

Les prestations de maintenance tous risques incluant les pièces détachées et mise à jour logicielles seront pris en charge par le soumissionnaire au titre de la mise à disposition.

Les candidats devront indiquer dans leur offre les moyens dont ils disposent pour assurer la maintenance du matériel mis à disposition, et notamment :

- L’existence ou non d’une hot line,

- La situation géographique du site SAV,

- Les techniciens SAV référent secteurs et leurs localisations

- Ses effectifs disponibles,

- Le délai maximum d'intervention.

Si les équipements proposés ne sont pas de classe IIb et ne nécessitent pas de maintenance, le candidat le précisera explicitement.

La société doit notamment développer dans sa réponse :

- les procédures de maintenance préventive et corrective par type d’appareil,

- le nombre de visites préventives,

- la durée d’immobilisation des équipements en cours de maintenance préventive,

Le prestataire précisera, pour l’ensemble des prestations proposées, les moyens humains et techniques mis en œuvre pour une immobilisation minimale des équipements.

Il joindra également à son offre un exemple de rapport d’intervention pour les maintenances préventive et corrective. Chaque visite technique du titulaire donnera lieu à l’émission d’un rapport de maintenance à adresser au service biomédical.

Sont exclues du périmètre des contrats de maintenance ainsi définis les interventions ou réparations consécutives à :

- des défaillances dues à des causes étrangères aux équipements objet du présent marché, telles que incendies, explosions, dégâts des eaux, non-conformité aux spécifications du titulaire, des dispositifs touchant à l'environnement des équipements (énergie électrique, eau, climatisation, hygrométrie etc..).

- Une fausse manœuvre caractérisée du personnel utilisateur de l’établissement.

- Les interventions ou réparations entraînées par des modifications ou réparations de matériel, effectuées par du personnel non mandaté par le titulaire du marché.

Aucune autre exclusion ne sera prise en compte si elle n’est pas précisée dans l’offre du candidat.

Le titulaire du marché devra informer le CHU de Besançon de toute incapacité à fournir des pièces détachées nécessaires à la maintenance des équipements considérés, et cela une année avant la fin de fourniture. Si le CHU de Besançon n’est pas informé de cet arrêt de fourniture et qu’un dépannage est impossible par manque de pièces, le titulaire prendra à sa charge et à ses frais la fourniture d’un appareil de remplacement, de caractéristiques équivalentes.

Annexe 1 BORDEREAU DE PRIX

CHU DE BESANCON

Appel d’offres n°2025-60

Nom ou raison sociale du candidat

.....................................................

.....................................................

.....................................................

- Mise à disposition de dispositifs médicaux de phacoémulsification et vitrectomie et fourniture de consommables associés

TABLEAU DE PRESENTATION DES OFFRES

| Désignation | Désignation Référence | Prix unitaire H.T. |  | Taux T.V.A. | Prix unitaire T.T.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | catalogue | Remisé |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |
| Autres : |  |  |  |  |  |

N.B. :

- Ce tableau peut être complété avec toutes les références disponibles chez les candidats

Fait à

Le

Cachet et signature du candidat

Annexe 2 Maintenance, formation

TABLEAU DE PRESENTATION DES OFFRES

MAINTENANCE, FORMATION

| MAINTENANCE |  |
| --- | --- |
| Adresse du S.A.V. |  |
| Effectif techniciens |  |
| Horaires d’intervention |  |
| Délai d’intervention maximum |  |
| Plage de disponibilité centre d’appel |  |
| Nombre de jours de maintenance préventive |  |
| FORMATION |  |
| Formation des techniciens biomédicaux (prise en charge dans l’offre) |  |
| Nombre |  |
| Sur place |  OUI  NON |
| Si non, lieu |  |
| Durée |  |

Fait à

Le

Cachet et signature du candidat

Annexe 3 Questionnaire technique

1 - DONNEES ADMINISTRATIVES

Nom du fournisseur					…………………………………..

Désignation commerciale du matériel				…………………………………..

Pays d’origine de fabrication des composants				…………………………………..

Lieu de montage du matériel				…………………………………..

Marquage CE						…………………………………..

Année d’introduction sur le marché				…………………………………..

N ° et date limite de validité d'homologation			…………………………………..

Délais de livraison					…………………………………..

Durée de garantie					…………………………………..

Classe de l’appareil (DM)				…………………………………..

2 - DONNEES TECHNIQUES

Conditions d’alimentation électrique et tolérances admises		…………………………………..

Dimensions								…………………………………..

Poids									…………………………………..

Principe (donner la liste des modes de fonctionnement disponibles)	…………………………………..

Lister les indications chirurgicales validées pour l’équipement		…………………………………..

Ecran de pilotage tactile						…………………………………..

Programmations possibles						…………………………………..

Lister les paramètres réglables par les utilisateurs			…………………………………..

Menu d’aide accessible ? Ou didacticiels ?				…………………………………..

Sécurités et précautions à prendre (détailler)				…………………………………..

Accessoires et consommables (joindre fiches techniques) 		…………………………………..

Désinfection (décrire les modalités de désinfection)			…………………………………..

2 – MAINTENANCE

Conditions de réalisation de la maintenance préventive			…………………………………..

(Durée d’immobilisation)

Conditions d’intervention lors d’une maintenance curative		…………………………………..

(Délai d’intervention)

Autres									…………………………………..

2 – CONDITIONNEMENT

Contenu (nbre kit consommable/carton)						…………………………………..

Dimensions carton							…………………………………..

Annexe 4 MATERIO-VIGILANCE

Décret n°  96.32 du 15 JANVIER 1996

Joindre en français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société

Dispositif médical

Marque - type

Responsable matério-vigilance

Coordonnées

Marquage C.E.				 Oui           Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE	Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique	 Oui         Non

Date

Signature et cachet

Annexe 5 UTILISATIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATION

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) Utilisations prévues

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

Annexe 6 INCOMPATIBILITES ou

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

 Oui						 Non

Si oui, lesquels

Date

Signature et cachet

Annexe 7 PROCEDURES de DESINFECTION

et de STERILISATION

Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 1999 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société

Dispositif médical

Marque - type

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

Annexe 8 TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATEUR

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

Annexe 9 TESTS pour CONTROLES

PAR LES TECHNICIENS BIOMEDICAUX

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

Annexe 10 NATURE et PERIODICITE

DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les candidats joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) Utilisations prévues

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

Annexe 11 NATURE et PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société

Dispositif médical

Marque - type

Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Référence du document	.................... De la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... De la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... De la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

| PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1) | TEMPS NÉCESSAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION | REF et DÉTAIL DU KIT | OUTILLAGE NÉCESSAIRE | PRIX UNITAIRE T.T.C. | TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet