## Cadre de réponse
Cadre de réponse technique |  |  |  | Marché n°25 940 20
|  |  | Oui ou non? | Explication succincte des raisons pour lesquelles vous pourriez répondre oui. Indiquez au besoin la référence aux éléments du mémoire technique.
Caractéristiques techniques | ATG | Est-ce que la gamme de température de l’analyse thermogravimétrique permet de couvrir la gamme température ambiante (20-25°C)à 850°C ?
L'instrument permet-il un contrôle et une régulation de la température sur toutes les gammes de températures indiquées précédemment (en chauffe et en refroidissement) ?
Est-ce que la vitesse de chauffe de l'instrument autorise des rampes de 0,1°C par minute et jusqu'à 100°C par minute, au minimum ?
La vitesse de refroidissement de l'instrument autorise-t-elle de redescendre de 850°C à 100°C à de 70°C par minute au minimum ? Cette vitesse est-elle aussi applicable jusqu’à température ambiante (20-25°C) ?
Y a-t-il une différence de précision dans la mesure de la température selon la plage de température proposée ci-dessus ? Est-il possible de détailler la/les précision(s) sur la température en fonction des différentes plages de température ?
Quelle(s) est/sont la/les précision(s) sur les différentes vitesses de refroidissement ? L'appareil est-il compatible avec un système de refroidissement utilisant d’un chiller ou un groupe froid (à l'exclusion d'un gaz liquéfié) ?
Est-ce que l'instrument autorise la mesure sur des échantillons de 10 mg ? Est-ce que l'instrument autorise la mesure sur des échantillons de 1 g ?
La résolution de masse de l'instrument est-elle d'au moins 0,1 µg ?
Est-ce que l'ATG est équipé d'un passeur automatique d’échantillon ? Quel est le nombre d'échantillons déposables ?
Le passeur dispose-t-il d'un dispositif de protection des échantillons ?
Est-ce que l'ATG est équipé d'un dispositif de réduction des vibrations parasites ?
| MS | La température de la source d'ionisation peut-elle être régulée entre +150°C et +300°C, au minimum ?
Y-a-t-il possibilité de disposer de 2 filaments switchable dans la source d'ionisation (et, ainsi, limiter la maintenance de la source) ?
Est ce que l'énergie d'ionisation est contrôlable ? (préciser cette gamme d'énergie des électrons)
L'analyseur de masse couvre-t-il, au minimum, la gamme 2-300 Da ?
L'analyseur de masse permet-t-il une vitesse de balayage de masse de 100 Da/s, au minimum?
La résolution de masse est-elle d'au moins 1 M/Z ?
Est-ce que la dynamique de la réponse est d'au moins 10e6 ?
Est-ce que la sensibilité est d'au moins 1 ppm (pour un m/z qui sera précisé) ?
Le spectromètre dispose-t-il d'une calibration automatique ? (Quelle est la méthodologie de calibration en masse ?)
Une librairie de spectres de masses est-elle proposée avec l'offre ?
Est-ce que la ligne de transfert depuis l'ATG est en matériaux inertes (préciser le matériau) ? La température de la ligne de transfert est-elle ajustable jusqu'à au moins 280°C ?
| FTIR | Est-ce que la plage de nombre d'ondes est entre 4000 et 350 cm-1 au minimum ?
Est-ce que la cellule d'analyse de gaz est contrôlable de l'ambiante jusqu'à au moins 300°C ?
Est-ce que la sensibilité signal sur bruit est au moins 55000:1 (mesure sur une minute avec une résolution de 4 cm-1) ?
Est-ce que la justesse est d'au moins 0,1 cm-1 à 3000 cm-1 ?
Est-ce que la vitesse d'acquisition est d'au minimum 25 scans par seconde (à une résolution de 16 cm-1) ?
Est-ce que le détecteur, pour ces spécifications, nécessitera un refroidissement à l'azote liquide ?
Est-ce qu'une base de données de spectres est fournie ?
L'instrument peut-il être utilisé indépendamment en mode transmittance et ATR, sans modification importante de la configuration proposée ?
| Traitement d'effluents | Est-ce que l’ATG-FTIR-MS dispose d’un piège/filtre/évent canalisé pour les gaz issus des mesures ?
| Logiciel | Est-ce que le déclenchement des analyses (PAE-ATG-FTIR-MS) sur les 3 appareils est simultané? Est ce que le contrôle de toute la chaîne de mesure est fait par le même logiciel ?
Est-ce que le(s) logiciel(s) pour le traitement de données est/sont fournie(s) ?
Existe-t-il des licences supplémentaires permettant d'accéder à des fonctionnalités avancées ?
| Contrat de maintenance | Le fournisseur propose-il-un contrat de maintenance de 3 ans indépendant de la garantie?
Nombre de visites préventives et pour faire la calibration?
Un Kit de prise en main est-il proposé ?
Service après-vente | Support technique | Diagnostics
Résolutions de problèmes à distance (hotline) numéro non surtaxé
Support technique devra être disponible et joignable rapidement, assurer un échange en français et se montrer efficace en termes d’intervention et de réparation, le cas échéant
| Garantie | Garantie initiale d’un an (pièces et mains d’œuvre)
Procéder aux évolutions logiciels (patche et upgrade)
Formations | Formation | Pour 3 personnes minimum
Formation en langue française sur site du laboratoire à l’utilisation, la maintenance et la mise en route effective
Programme
Délai de livraison, d’installation et mise en service
Prix | ATG+PAE+MS+FTIR+Logiciel
Contrat de maintenance (hors garantie)
PSE
Variante : contrat de maintenance pour 5 ans