## COMPTEUR GRANULO
MATRICE COMPTEUR GRANULOMETRIQUE
Référence | Désignation spécifications | Type d'exigence | Poids | Précisions | Remarque | Réponse candidat
| EXIGENCES | EI et Emin | Pondération |  | COMMENTAIRES
Exigences Fonctionnelles
EFI_EI _01 | L’instrument devra permettre de collecter les particules sur des plateaux de collection suivant leur diamètre aérodynamique et la charge électrique des particules sera mesurée sur chaque plateau avec des électromètres. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 1
EFI_EI _02 | L’instrument devra permettre de connaître et d’acquérir en temps réel la distribution de charge de l’aérosol et donc la distribution en taille (le courant mesuré étant proportionnel à la concentration de particules par classe de taille). | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 2
EFI_EI _03 | Le prélèvement et la collecte des aérosols mesurés par classe de taille devra permettre d’éventuelles analyses chimiques ultérieures. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 3
EFI_EI _04 | L’instrument devra permettre de mesurer en temps réel la concentration en nombre, en masse, en volume et en surface des particules par plateaux de collection. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 4
EFI_EI _05 | L’instrument devra permettre de mesurer directement des aérosols dont la température peut atteindre 200 °C. | EI |  | Oui ou Non | Indiquer le temps de réponse de chaque analyseur. |  | 5
EFI_EI _06 | L’instrument devra être facilement transportable sans moyen de levage particulier et devra pouvoir fonctionner aussi bien avec un PC que de façon autonome sans PC. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 6
Exigences opérationnelles
EFI_EI _7 | L’équipement fourni devra être neuf, dans son emballage d’origine, sans aucun usage antérieur. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 7
EFI_EI _8 | Maintenance curative : En cas de panne ou de dysfonctionnement, une maintenance curative doit être réalisée. Pour cet entretien, la maintenance des pièces, les frais de déplacement et les mises à jour de logiciels sont à la charge du fabriquant dans la limite du respect des bonnes pratiques d’utilisation de l’appareil (usure normale et défauts de fabrication). | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 8
EFI_EI _9 | En cas de maintenance curative, une intervention pour expertise devra être effectuée par le titulaire dans les cinq jours ouvrés à compter de la notification. Puis la remise en service du système devra être réalisée dans un délai maximum de 20 jours ouvrés. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 9
Exigences Impératives Minimales
EIM_EImin_01 | L’instrument devra permettre de détecter des particules dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 10 nanomètres et jusqu’à 10 micromètres. | EImin | 50 | Oui ou Non & valeur | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 1
EIM_EImin_02 | L’instrument devra permettre d’acquérir les mesures à une fréquence minimale de 1 Hz, 10 Hz serait un plus. | EImin | 50 | Oui ou Non & valeur | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 2
EIM_EImin_03 | La résolution granulométrique devra être a minima de 64 canaux sur sa gamme de mesure. | EImin | 50 | Oui ou Non & valeur | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 3
CONTRAINTES IMPOSEES
CONTRAINTES DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION
Formation
EFI_EI _10 | Une formation pour au moins trois membres du personnel ONERA sera assurée sur place à l’issue de la réception de l’installation. | EI |  | Oui ou Non & Nb jours & Nb personnes | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 10
Documents et Supports
EFI_EI _11 | L’instrument sera fourni avec sa documentation complète; principes de fonctionnement, maintenance courante et spécifications, en français ou en anglais. | EI |  | Oui ou Non | Mémoire Technique + Documentation constructeur |  | 11
|  | Total poids | 150