## MODALITES
AO N°052-A FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX : DRAPAGE OPERATOIRE, TROUSSES, CUSTOMS PACKS ET ACCESSOIRES ANNEXE N °6 au CCTP - MODALITES DES ESSAIS-ECHANTILLONS POUR ESSAIS ET DOCUMENTATION POUR EVALUATION
N° LOT | LIBELLE DU LOT | Notice technique du lot | N° Sous lot | LIBELLE DU SOUS LOT | CHU de Reims Echantillon | CH de Chalons en Champagne Echantillons | CH d'Epernay Echantillons | GHSA Echantillons | Modalités d'évaluation
4 | CHAMP POSE DE STIMULATEUR CARDIAQUE | Champ stérile, double emballage, 100 x 100 cm environ, adhésif sur un côté, avec fenêtre adhésive excentrée diamètre 15 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 4 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
5 | TROUSSE ABDOMINO-VASCULAIRE | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table 220 x 300 cm environ renforcé - 1 champ de tête adhésif renforcé 190 x 250 cm environ - 1 champ de pied adhésif renforcé 180 x 200 cm environ - 2 champs latéraux renforcés 100 x250 cm environ, adhésif sur la longueur - 2 champs adhésifs renforcés 100 x 100 cm environ - si possible bandes adhésives - si possible essuie-mains | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
6 | TROUSSE ABORDS FEMORAUX | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table renforcé 200x300 cm environ - 2 champs latéraux adhésifs 180x240 cm environ - 1 champ d'angiographie fémorale 200x300 cm environ avec 2 fenêtres adhésives diamètre 10cm environ - 1 champ de tête adhésif 150 x 240 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
7 | TROUSSE CATARACTE | Composition : - 2 seringues de 5cc luer lock - 1 seringue 1cc non luer lock - quelques bâtonnets (4) environ 65 x 5 mm environ - 1 solution irrigation BSS 15ml - 1 coque protectrice monoculaire - 10 compresses de gaze 17 fils 10 x 10 - 1 couteau trapézoïdal angulé 2.2 mm -1 canule irrigation Rycroft 27 G x 22 mm - 1 canule Charleux 23 G x 13 mm - 1 canule hydrodissection 25 G X 22 mm - 1 cystotome 25 g x 16 mm - 1 pince à capsulorhexis branches courbes angle 45 ° longueur pince 10 cm environ - 1 champ de table 140 x 190 cm - 1 champ patient ophtalmique 170 x 180 cm environ fenêtré 10 x 15 cm environ , film a inciser plein , poche de recueil avec fixation | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
8 | TROUSSE PETITE CHIRURGIE | Composition : - un champ de table 120 x 95 cm environ - 1 paire de ciseaux de Metzenbaum courbes métallique 14.5 cm environ - 1 paire de ciseau Stevens courbes 14.5 cm environ - 1 pince Adson anatomique sans griffe droite 12 cm environ - 1 pince micro Adson à griffes droite Micro-Mosquito 12.5 cm environ - 1 porte aiguille métallique droit 14 cm environ - 1 champ troué centré (diamètre 10 cm environ), 90 x 75 cm environ - 1 cupule 150 ml environ - 10 compresses 10 x 10 cm - 1 bistouri lame n°15 - 1 seringue luer 10ml Si possible : - 1 écarteur Senn-Miller 16 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES |  |  |  | 2 | Essais sur documentation technique et essais patients
9 | TROUSSE DE CHIRURGIE CARDIAQUE HYBRIDE SANS LATEX | Composition de la trousse : SANS LATEX -1 champ de table 150 x 190 cm environ avec renfort central 75 x 190 cm environ - 2 champs latéraux adhésifs environ 75 x 75 cm -1 champ cardiovasculaire hybride 240/300 x 450 cm environ avec film à inciser thoracique environ 60 x 40 , films a inciser fémoraux environ 15 x 27 cm et poche intégrées | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
10 | TROUSSE DE CIRCULATION EXTRA CORPORELLE | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table 200 x 300 cm environ - 1 champ tour de table 300 x 180 cm environ adhésif sur toute la longueur - 5 champs imperméables 75 x 90 cm environ - 1 couvre table de mayo 80 x 140 cm environ - 2 champs latéraux 100 x 190 cm environ renforcé, adhésifs sur toute la longueur - 1 champ hexagonal 50 x 100 cm environ adhésif sur tous les côtés ou 1 champ fendu adhésif 220 x 320 x300 cm en U (longueur du U 200 cm environ) - 1 champ de tête 170 x 260 cm environ renforcé adhésif - 1 champ de pied 170 x 260 cm environ renforcé adhésif - 10 champs de bordure coton 45 x 60 cm environ - 4 poches à instruments transparentes, adhésives, 40 x 40 cm environ, un compartiment - 4 bandes adhésives - 2 essuie-mains | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
11 | TROUSSE DE CRANE | Trousse double emballage, stérile composition au minimum : - 2 champs de table de 140x190 cm environ - 3 champs latéraux adhésifs 50x70 cm environ - 1 champ de table 120x140 cm environ - 1 champ de crâne 290x310 cm environ avec poche de recueil et fenêtre ovale adhésive 25x35cm environ - 3 serviettes absorbantes 30x40cm environ - 2 bandes adhésives - essuies mains | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
13 | TROUSSE DE RACHIS ORTHOPEDIE | Trousse double emballage composition : - 2 champs de table renforcé 140x190cm environ - 1 champ de rachis renforcé de 340x350cm environ avec fenêtre 20x30cm environ avec film à inciser - 4 champs adhésifs 75x75cm environ - 2 bandes adhésives - si possible carrés d'essuyage | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
14 | TROUSSE DE STRABISME | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table renforcé 140 x 190 cm environ - 1 champ 160 x 260 cm environ, fenêtré avec fenêtre adhésive excentrée de 10x20cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
16 | TROUSSE ORL | Trousse double emballage composition au minimum : - 1 champ de table renforcé 140 x150cm environ - 1 champ fenêtré 180x220cm environ avec fenêtre diamètre 10cm environ avec film à inciser - au moins 1 système de fixation - si possible carré d'essuyage | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
17 | TROUSSE DE PONCTION BIOPSIE | Trousse double emballage composition : - 1 champ d'approche 100 x 150 cm environ - 1 champ 150 x 180 cm environ adhésif - 1 champ 150 x 200 cm environ avec fenêtre adhésive excentrée diamètre 15 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
18 | TROUSSE D'ARTHROSCOPIE EPAULE | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table renforcé 140x190 cm environ - 1 champ latéral adhésif 70x90 cm environ - 1 champ d'arthroscopie d'épaule 230x400 cm environ, avec fenêtre élastique ouvert 10x13 cm environ, avec poche de recueil - au moins un système de fixation - si possible un jersey - si possible 1 housse de mayo 80x140 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  | 2 |  | Essais sur documentation technique et essais patients
19 | TROUSSE PROTHESE DE GENOU | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ d'approche 100x150 cm environ, 2 couches - 1 champ en U adhésif 150 x 200 cm environ, 2 couches - 1 champ d'extrémité renforcé en T de 270 x 200 x 330 cm environ - 4 champs adhésifs 75 x 90 cm environ - 2 champs de table renforcés 140 x 190 cm environ - au moins 1 bande adhésive | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
20 | TROUSSE PROTHESE DE HANCHE | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ d'approche 100x150 cm environ, 2 couches - 1 champ en U adhésif 150x250 cm environ - 1 champ en U adhésif 230x280 cm environ - 1 champ de tête adhésif en U 230x270 cm environ - 4 champs adhésifs 75x90 cm environ - 2 champs de table renforcés 140x190 cm environ - 2 poches à instruments à un compartiment - 3 bandes adhésives - 2 essuie-mains | 1 | TOUTES REFERENCES | 5 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
21 | TROUSSE THYROIDE | Trousse double emballage, stérile composition au minimum : - 1 champ de table 140x190 cm environ - 2 champs 75x90cm environ avec bord adhésif - 1 champ de tête 150x250cm environ, adhésive sur la longueur - 1 champ en U 200 x300cm environ, avec U 10x80cm environ renforcé et adhésif - au moins 1 système de fixation - si possible carré d'essuyage | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  | 2 |  | Essais sur documentation technique et essais patients
22 | TROUSSE UNIVERSELLE GRANDE DIMENSION | Trousse double emballage, stérile composition : - 1 champ de table 140x190 cm environ - 1 champ de tête adhésif 180x300 cm environ - 2 champs latéraux adhésifs 75x90 cm environ - 2 champs latéraux adhésifs 100x180 cm environ - 1 champ de pied adhésif 190x240 cm environ - systèmes de fixation à préciser - si possible carrés d'essuyage | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
23 | HOUSSE DE PROTECTION POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE | Housse en conditionnement unitaire, stérile, double emballage, si possible sans latex, diamètre 4,4 réduit à 1,8 x 30cm environ, avec gaine de protection du câble de 150 cm environ, avec système de fixation. | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
24 | HOUSSE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE ARCADIS VARIC DE SIEMENS | Housse pour amplificateur de brillance avec arceau, modèle ARCADIS VARIC de SIEMENS, stérile, usage unique. | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
25 | HOUSSE POUR ARCEAU AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE MINIVIEW | Housse stérile, usage unique | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
26 | HOUSSE POUR MICROSCOPE TYPE LEICA | Housse stérile, transparente, sans latex | 1 | HOUSSE 115 X 260 CM ENVIRON, DIAM LENTILLE 7 CM | 4 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
26 | HOUSSE POUR MICROSCOPE TYPE LEICA | Housse stérile, transparente, sans latex | 2 | HOUSSE 115 X 300 CM ENVIRON, DIAM LENTILLE 7 CM |  |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
28 | HOUSSE POUR MICROSCOPE ZEISS PENTERO 900 | Housse stérile, usage unique, 130x390cm environ avec lentille 65mm, de type 26 | 1 | TOUTES REFERENCES | 2 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
29 | KIT DE PROTECTION ET STABILISATION POUR BRAS SPIDER II | Kit stérile, usage unique, compatible avec le bras de positionnement articulé SPIDER II. | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
30 | HOUSSE POUR VITOM 3D | Housse stérile, usage unique | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
31 | HOUSSE POUR IMAGE1 PILOT | Housse stérile, usage unique, extrémité élastique, 42X164cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
32 | HOUSSE POUR SONDE GAMME COELIOSCOPIQUE | Housse stérile, usage unique, longueur totale 240cm, rectangulaire avec rétrécissement en forme de tube de 2x12,7cm | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
33 | HOUSSE POUR MISCROSCOPE TIVATO 700 DE MARQUE ZEISS | Housse stérile, usage unique, 130x390cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
34 | POCHE A INSTRUMENTS CAVALIERE | Poche à instruments adhésive, dimensions 40 x 90 cm environ, stérile, double emballage | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
36 | SET DE BADIGEON | Set double emballage, stérile composition : - 1 plateau - 2 cupules de 250mL environ, si possible différentiables - 3 badigeons mousse 20cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 4 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
38 | SET DE PERIDURALE | Set dans un sachet / blister souple, stérile : - 1 champ de table imperméable 110x110cm environ qui entoure ce qui suit : - 1 plateau de 200x130x42mm environ - 2 champs adhésifs 75x90cm environ - 2 badigeons de 20 cm environ - 10 compresses 10x10 cm - 1 cupule rouge (ou autre couleur) 150 mL environ - 1 cupule transparente (ou de couleur différente) 150 mL environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
39 | SET DE SOINS DE BOUCHE | Set en basquette plastique rigide avec compartiments, stérile, comprenant au minimum : - 1 abaisse langue (non bois) - 1 pince plastique type Kocher - 5 compresses | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
41 | SET REFECTION PERINEALE/EPISIOTOMIE | Set stérile, composition : - 1 pince à disséquer métal sans griffes - 1 porte aiguille - 1 tampon vaginal - 1 paire de ciseaux droits bouts ronds - 1 pince Kocher métal à griffes - 10 compresses de gaze 10x10 | 1 | TOUTES REFERENCES | 4 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
42 | CISEAUX CORDON OMBILICAL | Ciseaux stérile, usage unique. | 1 | TOUTES REFERENCES | 5 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
44 | BOL A GUIDE 2500 ML ENVIRON | Bol à guide stérile, usage unique, en conditionnement unitaire, diamètre 24 cm environ et contenance 2500 ml environ, avec rebords interne pour contenir des guides ou microcathéters à mémoire de forme linéaire | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
46 | BANDE DE GAZ HEMOSTATIQUE | Bande de gaze pliée en Z, imprégnée d'un composant hémostatique, radiodétectable, permettant une hémostase rapide avec pression manuelle, largeur 7,5cm environ, stérile, en conditionnement unitaire | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
47 | GRANULES HEMOSTATIQUES | Granules hémostatiques en sachet de 15g environ, stérile, conditionnement unitaire | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
48 | PANSEMENTS COMPRESSIF D'URGENCE | Pansement compressif d'urgence avec compresse non-adhérente 10x18cm environ, bande élastique 10cmx4m environ, avec système de sécurité anti-déroulement de la bande et poignée de compression intégrée, stérile, conditionnement unitaire | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
49 | PANSEMENT POUR PLAIES THORACIQUES AVEC VALVE UNIDIRECTIONNELLE | Pansement pour le traitement des plaies thoraciques ouvertes, avec gel adhésif comprenant, si possible une compresse absorbante et une valve anti-retour avec capuchon ou a minima un système permettant d'évacuer l'air à l’inspiration et empêchant son entrée à l’expiration Taille souhaitée si possible : 13 cm x 13 cm, environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
50 | MIEL MEDICAL | Miel médical à usage médical, stérile, en tube de 30g environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
51 | SOLUTION NETTOYAGE DES PLAIES | Solution avec agent antimicrobien, stérile, transparent, prêt à l'emploi, flacon 350ml environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
52 | GEL DE NETTOYAGE DES PLAIES | Gel aqueux avec agent antimicrobien, stérile, transparent, prêt à l'emploi, 20 à 30ml environ | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
53 | CHAMBRE POUR TEST EPICUTANE |  | 1 | DE TYPE REFERENCE IQ ULTRA CH18 | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
53 | CHAMBRE POUR TEST EPICUTANE |  | 2 | DE TYPE REFERENCE IQ ULTRA CH17 | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
61 | HOUSSE DE SCIALYTIQUE COMPATIBLE POIGNEE ARCROYAL | Housse de scialytique compatible poignées ArcRoyal | 1 | TOUTES REFERENCES |  |  |  | 20 | Essais sur documentation technique et essais patients
62 | CASAQUE UROLOGIQUE | Casaque d'urologie en double emballage, taille XL, longueur 160 cm environ et largeur 180 cm environ | 1 | TOUTES REFERENCES |  | 4 |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
63 | CHAMP OPERATOIRE D'ORTHOPEDIE ANTERIEURE 360X400 CM ENVIRON | Champ opératoire bilaminé 360X400 cm environ, avec fenêtre élastique de 13,5X25 cm environ, renfort absorbant 100X130 cm environ, avec stockinette intégrée 115 cm environ en double emballage, stérile | 1 | TOUTES REFERENCES |  |  | 2 |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
69 | HOUSSE POUR ARCEAU SIEMENS | Housse pour arceau de radioscopie Siemens CIOS-SPIN-3D, stérile, usage unique | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
70 | HOUSSE AMPLI AVEC ARCEAU | Housse ampli avec arceau, stérile, usage unique, pour équipement OEC ONE COMPACT | 1 | TOUTES REFERENCES | 1 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
71 | SET ABLATION FIL AVEC CISEAUX | stérile, blister rigide à compartiments comprenant au minimum : - 1 paire de ciseau coupe fil avec lame en métal - 1 pince anatomique à mors fins - 1 pince Kocher si possible - 5 compresses non tissées 7,5*7,5cm environ ou 6 tampons environ | 1 | TOUTES REFERENCES |  | 5 |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
73 | DOIGTIER JAPONAIS POUR TOUR DE WHIPPLE | Doigtier Japonais stérile, usage unique, pour utilisation avec l'équipement : TractionTower REF 9905A | 1 | TOUTES REFERENCES | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais sur table
74 | CUSTOM PACK POSE DE PICCLINE | Custom pack comprenant : 1 x Couvre table 140 x 210 cm environ 1 x champ angiographie 220 x 330 cm environ avec 2 fenêtres adhésives diamètre 9 cm environ et 2 panneaux transparents 2 x housses ampli de brillance type charlotte diamètre 100 cm environ 1 x housse sonde échographie 244 x 15 cm environ avec bande adhésive 1 x dose/sachet de gel échographique stérile 1 x badigeon mousse 20 cm environ 1 x cupule 120 ml transparente 1 x cupule 60 ml de couleur transparente (si possible rouge) 1 x seringue 3 pièces 10 ml L/S 1 x seringue 3 pièces 5 ml L/S 30 x compresses NON TISSE 10 x 10 cm 12 plis (6 paquets de 5 compresses) 1 x film transparent adhésif de maintien de cathéter avec cadre de pose 9 x 15 cm environ 1 x aiguille 23 G x 2,5 cm 1 x bistouri avec lame 11 | 1 | TROUSSE PICCLINE | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
75 | CUSTOM PACK POSE DE STIMULATEUR CARDIAQUE | Custom pack comprenant : 1 x Couvre table 140 x 175 cm environ 1 x cupule 60 ml transparente de couleur (si possible rouge) 1 x cupule 120 ml transparente 1 x cupule 500 ml de couleur (si possible bleu) 1 x bistouri avec lame 23 1 x badigeon mousse 20 cm environ 1 x aiguille spinale 20 G x 9 cm 1 x housse type charlotte diamètre 65 cm environ 1 x bande adhésive type velcro 2,5 cm x 23 cm environ 1 x seringue 3 pièces L/L 20 ml 20 x compresse non tissé 10 x 10 cm 12 plis (soit 4 paquets de 5 compresses) 1 x champ 220 x 330 cm environ avec fenêtre 15 x 20 cm environ et 2 panneaux transparents 1 x pansement adhésif stérile support en non tissé avec compresse non adhérente à la plaie 10 x 15 cm environ 1 x pansement adhésif stérile support en polyuréthane avec compresse non adhérente à la plaie 10 x 20 cm environ | 1 | TROUSSE POSE DE STIMULATEUR CARDIAQUE | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
76 | CUSTOM PACK ANGIO VASCULAIRE | Custom pack comprenant : 1 x champ couvre table 140 x 210 cm environ 1 x badigeon mousse 20 cm environ 2 x cupule 120 ml transparente 1 x cupule 250 ml transparente 1 x cupule 60 ml transparente de couleur si possible rouge 1 x cupule 500 ml de couleur si possible bleu 1 bol 2500 ml 30 x compresse NON TISSE 10 x 10 cm 12 plis (soit 6 paquets de 5 compresses ) 2 x housse ampli de brillance type charlotte diamètre 100 cm environ 1 x seringue 3 pièces 5 ml L/S 1 x seringue 3 pièces 10 ml L/S 1 x seringue polycarbonate 10 ml L/L blanche 1 x bistouri avec lame 11 1 x pansement adhésif stérile support en non tissé avec compresse non adhérente à la plaie 7 x 5 cm environ 1 x aiguille 21 G x 3,8 cm 1 x Introducteur 18 G x 64 cm 1 x tubulure haute pression 1200 PSI, 120 cm environ 1 x tubulure basse pression 500 PSI, 150 cm environ 1 x housse écho 244 x 15 cm environ avec bande adhésive 1 x dose/sachet de gel échographique stérile si possible 1 dispositif de récupération des aiguilles | 1 | TROUSSE ANGIO VASCULAIRE | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
77 | CUSTOM PACK RADIOLOGIE PERCUTANEE | Custom pack comprenant : 1 x Couvre table 140 x 210 cm environ 1 x champ 220 x 330 cm environ avec fenêtre adhésive 15 x 20 cm environ et 2 panneaux transparents 1 x badigeon mousse 20 cm environ 1 x cupule 120 ml transparente 1 x cupule 60 ml de couleur transparente si possible rouge 6 x compresses NON TISSE 10 x 10 cm 12 plis paquet de 5 ( soit 6 paquets ) 1 x bistouri avec lame 11 1 x aiguille 21 G x 3,8 cm 1 x seringue 3 pièces 10 ml L/S 1 x pansement adhésif stérile support en non tissé avec compresse non adhérente à la plaie 7 x 5 cm environ 2 x housses ampli de brillance type charlotte diamètre 100 cm environ 1 x housse sonde échographie 244 x 15 cm environ avec bande adhésive 1 x dose/sachet de gel échographique stérile si possible 1 dispositif de récupération des aiguilles | 1 | TROUSSE RADIOLOGIE PERCUTANNEE | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients
78 | CUSTOM PACK ELECTROPHYSIOLOGIE | Custom pack : 1 x Couvre table 140 x 175 cm environ 20 x compresses gaze 10 x 10 cm 12 plis (soit 4 paquets de 5) 1 x aiguille 21 G x 3,8 cm 1 x seringue 3 pièces 10 ml L/S 1 x cupule 60 ml de couleur transparente si possible rouge 1 x cupule 250 ml de couleur si possible bleu 1 x cupule 250 ml transparente 1 x cupule 1000 ml transparente 1 x badigeon mousse 20 cm environ 1 x housse 100 x 100 environ environ 1 x champ angiographie 220 x 330 cm environ avec 2 fenêtres adhésives diamètre 9 cm environ et 2 panneaux transparents 1 x introducteur 17 G x 7 cm 1 x housse type charlotte diamètre 65 cm environ 1 x seringue 3 pièces 20 ml L/L 1 housse écho 244 x 15 cm environ avec bande adhésive 1 x dose/sachet de gel échographique stérile si possible 1 dispositif de récupération des aiguilles | 1 | TROUSSE ELECTROPHYSIOLOGIE | 3 |  |  |  | Essais sur documentation technique et essais patients