## Page de garde
APHP.Nord
Hôpitaux Beaujon, Bichat - Claude Bernard, Bretonneau, Lariboisière – Fernand Widal, Louis-Mourier, Robert Debré, Saint-Louis
Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un automate pour aliquotage en matrices diverses pour le Laboratoire de Virologie de l'hôpital Saint-Louis, fourniture de consommables captifs et maintenance associés.
Cadre de réponse technique Prérequis informatiques et sécurité
Consultation : SLS 014-2025

## Modalités
Modalités de réponse - Prerequis informatiques et sécurité APHP
Les candidats doivent se conformer strictement aux modèles fournis dans les onglets suivants. Les candidats devront relever et indiquer les points qu’ils ne sont pas capables de respecter. Ces éléments de réponse sont présentés ici pour sensibiliser les candidats aux exigences futures de l’AP-HP dans ce domaine. Les réponses ne seront pas prises en compte dans le jugement de l’offre. Elles seront toutefois utilisées pour tenir compte des éventuels écarts aux souhaits de l’AP-HP lors de la mise en exploitation des équipements retenus.

## CRT_IT
Item | Description | Conformité de la solution | Commentaire
1 | Concernant les postes de travail / automates (PC):
1.a. | Les PC nécessaires au fonctionnement seront sous Windows 11 Professionnel 64bits en version 24H2 minimum.
1.b | L’antivirus Cortex devra être installé sur les PC.
1.c | Les équipements seront installés sur un sous-réseau (VLAN 72) dédié au matériel biomédical (sans accès internet). Pour des exceptions, une justification est nécessaire et doit être validée par le RSSI du GHU Nord.
1.d | Un compte administrateur est mis à disposition au biomédical pour qu’il en assure la maintenance.
1.e | Les PC seront étiquetés selon la norme de nommage de la DSI.
1.f | En cas de besoin, la DSI peut mettre à disposition un pack Office 32 ou 64 bits sur les PC sous réserve que : |  | Si une de ces conditions n’est pas remplie, la DSI analysera sans engagement la possibilité d’installer le pack Office.
1.f.i | Les PC fournis sont conformes à ceux acquis par la DSI.
1.f.ii | Le fournisseur garantit le bon fonctionnement de sa solution avec le pack Office 32 et/ou 64 bits.
1.f.iii | Les mises à jour de sécurité du pack Office puissent être appliquées selon les règles de l’APHP.
1.f.iv | La maintenance des PC soit assurée par le biomédical.
2 | Concernant un hébergement de l’applications sur des serveurs à l’APHP :
2.a | Les serveurs nécessaires au fonctionnement seront sous Windows 2022 64bits minimum ou Rocky Linux. Les solutions nécessitant toute autre version seront étudiées au cas par cas.
2.b | Les bases de données seront sous MSSQL 2019 ou PostgreSQL ou MySQL ou MariaDB. Elles devront disposer d’un plan de maintenance quotidien pour la sauvegarde. Le mot de passe du compte SA de la base de données MSSQL devra disposer au minimum de 8 caractères. Les solutions nécessitant toute autre version seront étudiées au cas par cas.
2.c | L’antivirus Cortex devra être installé sur les serveurs nécessaires à la mise en place de la solution biomédicale et sera mis à jour régulièrement.
2.d | Les équipements seront installés sur un sous-réseau (VLAN 72) dédié au matériel biomédical (sans accès internet). Pour des exceptions, une justification est nécessaire et doit être validée par le RSSI du GHU Nord.
2.e | La matrice de flux devra alors être fournie en précisant la source, la (ou les) destination(s) et le (ou les) protocole(s).
2.f | La télémaintenance n’est possible que via la solution Wallix Admin Bastion proposée par l’AP-HP. L’utilisation de tout autres logiciels est interdite (Teamviewer, logmein ou autres). Le biomédical et la DSI devront être informés par mail avant toute intervention en télémaintenance.
2.g | L’équipement devra être intégré dans le domaine Active Directory de l’APHP. Tout impossibilité technique sera étudiée au cas par cas.
2.h | Le logiciel retenu doit pouvoir fonctionner sans les droits administrateurs. Néanmoins, on peut attribuer des droits à des répertoires spécifiques pour le bon fonctionnement de l’équipement. Si l’intégration dans le domaine n’est pas réalisable, le logiciel doit disposer au moins d’un système d’authentification qui sera étudié au cas par cas. Le partage avec l’utilisateur « tout le monde » est interdit.
2.i | Le stockage des enregistrements sera réalisé sur un partage Windows sauvegardé quotidiennement. Une estimation de la volumétrie d’un examen (taille en Mo) et de la volumétrie sur 12 mois sera fournie. Si le stockage réseau n’est pas possible, la station devra disposer d’un système de redondance au niveau des disques durs afin d’éviter la perte de données.
2.j | Le suivi des versions applicatives sur des OS maintenus est garanti par l'éditeur. L’éditeur doit préciser si ce suivi des versions applicatives sur des OS maintenus est inclus dans la maintenance annuelle.
2.k | Le référent local RGPD sera systématiquement sollicité pour réaliser l’analyse de risques.
3 | Concernant un hébergement de l’application hors APHP (Cloud) :
3.a | La solution technique devra être décrite à la DSI.
3.b | L’hébergement devra être réalisé :
3.b.i | Si aucune donnée personnelle : au choix du prestataire
3.b.ii | Si données personnelles hors données de santé : serveurs localisés en France ou en EEE
3.b.iii | Si données de santé : serveurs localisés en France ou en EEE, données chiffrées et prestataire disposant d’une certification « Hébergeur de Données de Santé » HDS. Ces 3 conditions sont incontournables.
3.c | Le référent local RGPD sera systématiquement sollicité pour réaliser l’analyse de risques. S’il estime que les mesures du point 3.B sont insuffisantes, le référent local RGPD peut exiger la pseudonymisation des données ou un hébergement certifié SecNumCloud.
En cas de non-respects de ces points, les solutions alternatives proposées doivent être clairement explicitées par écrit par le Fournisseur pour que l’analyse au cas par cas soit réalisée avec le Biomédical et la DSI et qu’elles puissent être validées ou non par la DSI du GHU Nord.

## Feuil2 (hidden)
Conforme
Non conforme
Ne s'applique pas