MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

UNIVERSITE DE POITIERS

Direction des Affaires Financières

Service de la commande publique

15 rue de l’Hôtel Dieu

86073 POITIERS CEDEX 9

Tél: 05 49 45 41 14

UNIVERSITE DE POITIERS

# Acquisition et installation d’un appareil de chromatographie flash

Cahier des clauses techniques particulières

- Désignation de l’objet du marché

Le présent marché est pour l’achat d’un appareil de chromatographie flash pour la purification de composés d’intérêts d’une grande diversité structurale.

- EXPRESSION DES BESOINS

Chromatographie flash équipée d’une double détection (détecteur UV à barrettes de diodes DAD et détecteur évaporatif à diffusion de lumière ELSD).

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le système de purification flash devra être équipé :

- d’une pompe avec un gradient binaire

- d’un système d’injection pour injection liquide et dépôt solide

- d’un support de colonne et d’un support de pré-colonnes intégrés pour colonnes Flash

- d’un système de détection UV-DAD 200-800 nm

- d’un système de détection évaporatif  à diffusion de lumière (DEDL) intégré

- d’un collecteur de fractions

- d’un bac à solvants

- d’un système permettant de travailler hors sorbonne

- d’une unité de contrôle avec un écran de bonne taille

- d’un logiciel de pilotage d’acquisition et de retraitement

Caractéristiques Chromatographiques

- Le système sera équipé d’une pompe à gradient binaire.

- Il permettra une large gamme de débit/pression permettant au système de travailler jusqu’à minimum 20 bar (une pression plus élevée sera valorisée) sur toute la gamme de débit.

- La plus grande précision en composition de l’éluant (gradient) indépendamment de la nature des solvants est nécessaire et avec des pulsations en pression les plus faibles possible.

- Il devra permettre de travailler en mode gradient ou isocratique.

- Le système sera équipé d’un système d’amorçage automatique des voies

- Le système devra être compatible avec le plus de solvants possibles, sur la plus grande gamme de pH possible ainsi qu’avec l’air.

- Il doit également être d’un démontage aisé pour une maintenance rapide.

- Il devra offrir la possibilité de bloquer le gradient lorsqu’un composé est détecté manuellement ou automatiquement.

- Le système sera équipé d’un système d’injection.

- Le système d’injection devra offrir la possibilité de choisir le mode d’injection selon la nature du dépôt (liquide ou solide)

- Le système sera équipé d’un support de colonnes et de pré-colonnes pour colonnes Flash

- La gamme de colonnes utilisables devra être située de 4 g jusqu’à 330 g minimum

- Le système sera équipé d’un détecteur UV-détecteur à barrettes de diodes (UV-DAD) avec une gamme spectrale de 200 à 800 nm

- Une fonction de balayage des longueurs d’onde serait un plus

- L’accès aux lampes et à la cellule UV doit être facilité pour un remplacement aisé.

- Le système sera équipé d’un détecteur évaporatif à diffusion de lumière

- Le détecteur devra permettre de perdre le moins d’échantillon possible et être le plus sensible possible

- Le détecteur devra être le plus facile d’entretien et d’accès possible.

- La température d’évaporation de la phase mobile devra être la plus basse possible afin de protéger les produits sensibles

- L’utilisation d’air comprimé plutôt que de l’azote en tant que gaz nébulisant sera valorisé.

- Le système sera équipé d’un collecteur de fractions

- Il devra offrir la possibilité de travailler avec une grande diversité de tubes de collecte

- Le collecteur devra être équipé de plusieurs modes de collecte permettant la collecte intégrale ou par fractions d’intérêt

- La détection automatique des racks de collecte est requise afin d’éviter tout lancement d’analyse sans racks.

- Le système devra être équipé de dispositifs de sécurité intégrés

- Il devra être équipé d’un capteur de surpression ainsi que de détecteurs de fuite au niveau du système de pompes

- Il devra également détecter automatiquement les niveaux de solvants ainsi que celui de la poubelle

- La possibilité de placer l’appareil hors sorbonne (sur paillasse sèche) est requise :

  - Un système d’extraction des vapeurs devra être fourni pour le positionnement de l’appareil hors sorbonne

  - Le système devra être compatible avec l’utilisation de bouchons de sécurité

  - Un kit de ballast et/ou crépine devra être fourni

- Une connectique robuste sur tout le chemin fluidique permettant la facilité de montage et démontage est requise.

- Le système devra impérativement proposer une maintenance et un accès aisés aux différents organes par l’utilisateur.

Caractéristiques informatiques

- Le pilotage de l’instrument sera assuré par un logiciel intégré.

- Le logiciel doit permettre l’acquisition et le retraitement des données. Toutes les fonctionnalités doivent être opérationnelles.

- Il devra également offrir la possibilité de modifier la méthode d’analyse en temps réel (passage du mode gradient au mode isocratique et vice versa) et de la mettre en pause avant la fin de la purification.

- La sauvegarde des fichiers de données devra être automatique.

- Les mises à jour du logiciel devront être gratuites.

- Le système ainsi que le logiciel, destinés à tout type de public (chercheurs, personnels techniques, étudiants et stagiaires…), devront être le plus facile d’utilisation possible.

## Garantie et SAV

Il est souhaité que la durée de garantie initiale soit minimum d’une année. La garantie prend effet à compter de la date de signature de la réception technique et installation sur site.

Le fournisseur fournira pour information le coût de l’extension de garantie (maintenance préventive et curative), ainsi que les conditions et tarifs d’intervention et/ou de maintenance et de réparation hors contrat (tarif journalier). Une liste tarifée des principales pièces détachées devra être fournie. Une liste comprenant les intervenants techniques sur site et à distance devra être fournie.

Un document sur la maintenance de premier niveau est demandé.

## Documents à fournir après installation

Les documents suivants devront être fournis par le candidat lors de la livraison :

- descriptif des protocoles d’utilisation et de maintenance,

- descriptif des procédures et délais-types en cas de panne,

- liste des pièces détachées courantes et coûts.

## Délai de livraison

Le délai de livraison devra être bien mentionné dans l’offre et d’une durée de 10 semaines maximum (le délai le plus rapide sera apprécié). Le matériel devra être livré et installé à l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers, bâtiment B28. Les spécifications nécessaires ou contraintes à la bonne installation de l’équipement devront être précisées dans l’offre.

## Prestations supplémentaires éventuelles

## PSE 1 obligatoire : Deuxième jeu de racks

Le candidat proposera un deuxième jeu de racks en plus de ceux fournis à l’installation sous la forme d’une prestation supplémentaire éventuelle