Location, ou fourniture livraison installation et mise en service de supports d’aide à la prévention et au traitement des escarres et prestations associées

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Appel d’Offres Ouvert

DATES DU MARCHE

Prévisionnelles : 20 juin 2026 au 19 juin 2032

Périodes de reconduction incluses

Table des matières

GLOSSAIRE	3

I-OBJET DE LA CONSULTATION	4

II- DECOMPOSITION EN LOTS	4

III-  COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE	5

III-1 LOT 1 : Matelas à air pour le chu de rouen	5

III-2 LOT 2 : Matelas à air pour leS ETABLISSEMENTS DU GHT AUTRES QUE LE CHU DE ROUEN	6

ARTICLE 4 : SPECIFICATIONS MINIMALES REQUISES POUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS	8

4-1-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOTS 1: matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression	10

4-1-2 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 1 : matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière	11

4-2-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : matelas à air motorisé, pression ALTERNEE (mode dynamique) , continue, régulation automatique de pression,	12

4-2-2  SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : matelas à air motorisé, presion alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression,	13

ARTICLE 5 : REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES	14

5-1 Dossier technique	14

5-2 Normes et règlementation	15

5-3 Développement durable	17

5-4 Limites de prestation	18

5-5 conditions du service après-vente	20

Annexe 1 : Cadre de réponse technique	21

Annexe 2 : Cadre de réponse locations : accompagnement, organisation, logistique	30

annexe 3 : cadre de réponse achats : garanties, sav	32

Annexe 4 : Cadre de réponse : demarche RSE	34

## GLOSSAIRE

| Basse pression continue | Toutes les cellules du matelas sont gonflées automatiquement à pression constante, en fonction de la morphologie et du poids du patient, et favorise son immersion dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire les pressions |
| --- | --- |
| BPU | Bordereau de Prix Unitaires |
| CPR | “Cardio Pulmonar Rescue”. Système de dégonflage rapide réservé aux matelas à air motorisé afin de pouvoir pratiquer un massage cardiaque. |
| Dimensions | Sauf précision complémentaire dans le texte du CCTP, les dimensions sont toutes indiquées avec une tolérance de +/- 10%. |
| HBPU | Hors Bordereau de Prix Unitaires. Cette partie du marché est mise au point sur la base du catalogue fournisseur et peut comprendre par exemple, des accessoires complémentaires, autres que ceux des produits du BPU, en liaison avec les produits du marché ; Les produits complémentaires retenus représentent obligatoirement et exclusivement la famille et la gamme de produit listées dans le bordereau de prix unitaire et ce sans doublon d'article. |
| Matelas à air | Les matelas à air ont une hauteur minimale de 15 cm dans la même matière pour les lots 1.2 et 2.2 |
| Mousse haute résilience | La mousse de haute résilience (HR) est une mousse préventive du fait de ses caractéristiques physiques et mécaniques améliorées par rapport à celles d'une mousse ordinaire. Après compression, une mousse HR revient très rapidement à son épaisseur initiale. Densité > 34 kg/m3. |
| Mousse viscoélastique ou à mémoire de forme | Matériau qui une fois comprimé par le corps et ayant pris son empreinte revient lentement à sa position initiale. Densité >= 75 kg/m3. La reprise de forme lente après pression correspond à une basse résilience, et une forte densité, de la mousse. |
| Pression alternée | Les cellules sont gonflées dégonflées en alternance à fréquence déterminée, entraînant des zones de basses et de hautes pression sur les différentes parties du corps, sans risque de talonnage. |
| Régulation automatique de pression | Le compresseur ne dispose que d’une fonction marche-arrêt, sans autre réglage nécessaire à l’utilisation du matelas, sans imposer d’actions soignant. à l’exception de quelques réglages possibles pour affiner le confort du patient. La régulation automatique de pression est un système de détection, permettant un ajustement automatique des pressions de gonflage en fonction de la position, de la morphologie et du poids du patient, en position assise jusqu’à 80° environ (+/- 10°) comme en position allongée. Aucune intervention ou réglage de l’utilisateur n’est nécessaire, il n’a pas à indiquer le poids ou la position du patient. Un affinement du confort patient peut cependant être possible en cours d’usage. |
| Résilience | La résilience est la capacité d'une matière à retrouver son aspect initial après l'exercice d'une pression. |

# I-OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet la location, ou fourniture livraison installation et mise en service de supports d’aide à la prévention et au traitement des escarres et prestations associées.

# II- DECOMPOSITION EN LOTS

Le marché se compose de 2 lots :

Lot n°1 location de matelas à air pour le CHU de Rouen

Lot n°2 location de matelas à air pour les établissements du GHT Rouen Cœur de Seine autre que le CHU de Rouen :

Hôpital de Bois Petit, Grand Quevilly

Hôpital psychiatrique de Saint Etienne du Rouvray ,

Hôpital de Darnétal :

Hôpital de Gournay

Hôpital de Neufchâtel

Hôpital de Barentin (dont EHPAD de Pavilly)

Hôpital du Belvédère, Mont saint Aignan

Hôpital d’Yvetot

| N° lot | Intitulé du lot |
| --- | --- |
| 1 | -Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression avec capteur de pression -Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression avec capteur de pression, décharge talonnière |
| 2 | -Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression -Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |

# III-  COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE

### III-1 LOT 1 : Matelas à air pour le chu de rouen

La durée moyenne d’utilisation est de :

- en usld - 135 j

- en mco – 18j

Environ 3700 à 4000 installations et reprises annuelles

| Intitulé du lot : location de matelas à air pour le CHU de Rouen | Location | LOCATION prévision jours/an |
| --- | --- | --- |
| Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression avec capteur de pression | X | 86 000 jours de location juin 24 à mai 25 234 supports en moyenne sur l’année |
| Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression avec capteur de pression, décharge talonnière | X | 29 000 jours de location Juin 24 à mai 25 79 supports en moyenne |
| Références à inscrire au catalogue entre autres : (si possible) |  |  |
| Matelas à air motorisé, basse pression continue, régulation automatique, adapté bariatrie pour patient obèse | X |  |
| Matelas à air statique | X |  |
| Coussin de siège à air motorisé* | X |  |
| Coussin de siège à air avec compresseur | X |  |
| Matelas à air motorisé pour enfant de moins de 30 Kg | X |  |

* Le compresseur n’est pas demandé, la connexion peut être directe au matelas. Cependant un ensemble complet peut être proposé.

Le Lot comprend également des Coussins de prévention statique de positionnement au fauteuil, à la demande expresse de la direction des soins (40 unités pour le lot 1)

- La partie articles listés, BPU, est estimée à 90% du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 10 % du volume financier annuel.

### III-2 LOT 2 : Matelas à air pour leS ETABLISSEMENTS DU GHT AUTRES QUE LE CHU DE ROUEN

| CH BOIS PETIT | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| --- | --- | --- |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 143 | 114 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 56 | 33 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 142 | 104 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 119 | 85 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 20328 | 11895 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 1 | 2 |
| CH BOIS PETIT SITE EHPAD LA PLEIADE | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 194,69 | 46 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 22 | 0,50 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 42 | 4 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 27 | 1 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 8177 | 182 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 2 | 0 |
| CH BOIS PETIT SITE EHPAD LES 4 SAISONS | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 76,00 | 206,48 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 0,62 | 13 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 3 | 23 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 6 | 26 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 228 | 4749 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 0 | 1 |
| CH GOURNAY | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 252 | 0 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 6,90 | 0 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 10 | 0 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 10 | 0 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 2520 | 0 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 3 | 0 |
| BARENTIN CH DE L'AUSTREBERTHE | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 162 | 71 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 26,60 | 19,70 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 60 | 102 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 42 | 90 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 9709 | 7192 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 0 | 2 |
| BARENTIN CH DE L'AUSTREBERTHE SITE EHPAD LA MADELEINE | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 145 | 178,78 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 12 | 18 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 31 | 36 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 18 | 21 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 4490 | 6436 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 3 | 1 |
| BARENTIN CH DE L'AUSTREBERTHE SITE LE PARC UHR BARENTIN | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 106 | 145 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 5,2 | 2,8 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 18 | 7 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 19 | 3 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 1899 | 1013 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 2 | 1 |
| BARENTIN CH DE L'AUSTREBERTHE SITE LES CAMPEAUX | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 241 | 184 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 12 | 11 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 18 | 22 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 6 | 1 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 4335 | 4055 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 1 | 1 |
| CHS DU ROUVRAY | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 81 | 85 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 16 | 9 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 70 | 38 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 61 | 37 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 5697 | 3224 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 3 | 1 |
| CH DURECU LAVOISIER | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 183 | 132 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 106 | 57 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 211 | 159 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 145 | 90 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 38621 | 20963 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 4 | 3 |
| CH FERNAND LANGLOIS | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 116 | 11 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 54 | 0 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 169 | 3 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 182 | 1 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 19666 | 33 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 6 | 0 |
| CH ASSELIN HEDELIN | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 39 | 83 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 1,07 | 43 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 10 | 191 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 26 | 182 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 391 | 15872 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 4 | 6 |
| GHT | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression | Matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière |
| DUREE MOYENNE D'UTILISATION EN JOUR | 1738,72 | 1255,46 |
| NOMBRE DE MATELAS MOYEN PAR JOUR | 317,98 | 207,16 |
| NOMBRE DE PATIENT/RESIDENT EQUIPES DANS L'ANNEE | 784 | 689 |
| NOMBRE D'INSTALLATION DANS L'ANNEE | 661 | 537 |
| NOMBRE DE JOURNEES FACTUREES DANS L'ANNEE | 116061 | 75614 |
| STOCK DEPOT/TAMPON | 29 | 18 |

| Références à inscrire au catalogue entre autres : (si possible) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matelas à air motorisé, basse pression continue, régulation automatique, décharge talonnière, adapté bariatrie pour patient obèse | X |  |  |
| Matelas à air statique | X |  |
| Coussin de siège à air motorisé* | X |  |  |
| Coussin de siège à air avec compresseur | X |  |  |

* Le compresseur n’est pas demandé, la connexion peut être directe au matelas. Cependant un ensemble complet peut être proposé ligne 5.

- La partie articles listés, BPU, est estimée à 90 % du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 10 % du volume financier annuel..

## ARTICLE 4 : SPECIFICATIONS MINIMALES REQUISES POUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS

Les produits proposés dans le cadre du présent marché doivent présenter des garanties importantes en termes de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et de qualité.

Les propositions devront inclure l'ensemble des équipements nécessaires pour un fonctionnement correct.

- LOCATIONS DE MATELAS A AIR (LOT 1 ET 2)

MEMOIRE DE PRESENTATION DU PLAN D’ORGANISATION

Un mémoire de présentation du plan d’organisation doit être obligatoirement joint au dossier d’offre et décrira au minimum :

- L’organigramme ;

- Le traitement des commandes à compter de la réception de la commande par téléphone jusqu’à son acheminement chez l’utilisateur final ;

- Le suivi des livraisons ;

- L’outil informatique mis à disposition des sites ;

- L’assistance clinique ;

- L’assistance technique ;

- Le circuit d’un support thérapeutique, depuis son enlèvement (locaux de stockage, photo souhaitée), son transport (photo souhaitée de l’intérieur des véhicules), sa mise en service, son retrait des services, son traitement (photos souhaitées) et retour stockage ;

- Le certificat RABC en cours de validité sera joint en annexe

- La certification d’hébergeur de données de santé en toute sécurité (L.1111-8 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; décret 2018-137 du 26 février 2018) sera obligatoire si le système d’information nécessite la saisie nominative des patients.  	Sur le volet SI, le document RGPD de la DSI devra être pris en considération.

L’attention des candidats est attirée sur ce mémoire de présentation du plan d’organisation qui constitue un item évalué et noté.

L’absence de présentation du plan d’organisation rend l’offre non conforme.

- LOCATIONS  SUR CATALOGUE

Pour chaque lot, le candidat est invité à proposer une gamme de produits sur catalogue en location qui viendront potentiellement compléter la gamme décrite dans le lot pour satisfaire un besoin ponctuel toujours dans le cadre de la prise en charge de l’escarre à l’aide de supports thérapeutiques.

Cette présentation décrira les éléments suivants :

- L’identification des contacts commerciaux ;

- L’identification des contacts techniques ;

- Des photographies de tous les articles listés (BPU) ;

- La référence de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU) en cohérence avec les numéros de ligne des produits ;

- La description commerciale et technique de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU).

Les prix pourront être précisés directement dans un fichier Excel associé à ce catalogue.

Les parts BPU et HBPU représentent les proportions suivantes :

| Lot | Part BPU du volume financier du marché | Part HBPU du volume financier du marché |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90% | 10% |
| 2 | 90% | 10% |

### 4-1-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOTS 1: matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression

- Les produits doivent être livrés complets prêt à l’emploi, comprenant matelas, compresseur et housse ;

- Les matelas doivent être adaptés à un plan de couchage de dimensions standards 200 x 90 cm (+/- 5cm) et être compatible avec les barrières de lits de façon à respecter les dispositions de la norme NF EN 60601-2-52 ;

- Les matelas et leurs housses doivent être marqués CE médical 93/42/CEE ou (UE) 2017/745, tenue au feu M1 ;

- Le compresseur doit avoir une fixation adaptée au lit ;

- Le matelas doit permettre le transport sécurisé du patient, sans compresseur, le matelas doit rester gonflé en circuit fermé et ne pas se dégonfler totalement tout en sécurisant le patient en regard du risque d’escarre;

- Régulation automatique des pressions : Le réglage des pressions doit se faire automatiquement en fonction du poids du patient et de la position du patient sans avoir besoin de régler au préalable le poids du patient; (adaptation automatique à la position demi assise incluse grâce à un capteur de pression)

- Le matelas devra disposer de deux modes de fonctionnement :

  - Pression alternée ;

  - Basse pression continue.

- Mode soignant c’est-à-dire un gonflage offrant une fermeté du matelas pour la manipulation et le retournement aisés du patient au cours de soins ; avec temporisation assurant un retour automatique au mode précédent.

- Les dispositifs doivent pouvoir être dégonflés rapidement pour pratiquer un massage cardiaque.

- La housse intégrale sera amovible, respirante, perméable à la vapeur d’eau, et imperméable aux liquides, bactériostatique, facilement déhoussable et nettoyable avec les désinfectants hospitaliers usuels ;

- Le marquage de zones du matelas (tête, pieds) est fortement souhaité ;

- Articulable et fixable sur tout lit hospitalier standard en 200x90 environ, le fournisseur spécifiera s’il peut proposer plusieurs dimensions ;

- Dispositifs d’alarmes sonores et visuelles ;

- Sac de transport pour le retrait des matelas.

### 4-1-2 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 1 : matelas à air motorisé, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière

Idem que le descriptif précédent avec en plus :

- La zone de pieds devra permettre un soulagement des pressions par possibilité de dégonflage total et permanent des cellules, manuellement par le soignant, afin d’éviter le talonnage ;

### 4-2-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : matelas à air motorisé, pression ALTERNEE (mode dynamique) , continue, régulation automatique de pression,

- Les produits doivent être livrés complets prêt à l’emploi, comprenant matelas, compresseur et housse ;

- Les matelas doivent être adaptés à un plan de couchage de dimensions standards 200 x 90 cm (+/- 5cm) et être compatible avec les barrières de lits de façon à respecter les dispositions de la norme NF EN 60601-2-52 ;

- Les matelas et leurs housses doivent être marqués CE médical 93/42/CEE ou (UE) 2017/745, tenue au feu M1 ;

- Le compresseur doit avoir une fixation adaptée au lit ;

- Le matelas doit permettre le transport sécurisé du patient, sans compresseur, le matelas doit rester gonflé en circuit fermé et ne pas se dégonfler totalement tout en sécurisant le patient en regard du risque d’escarre;

- Régulation manuelle des pressions : Le réglage des pressions doit se faire manuellement par le soignant en fonction du poids du patient

- Le matelas devra disposer de deux modes de fonctionnement :

  - Pression alternée ;

  - Basse pression continue.

- Les dispositifs doivent pouvoir être dégonflés rapidement pour pratiquer un massage cardiaque.

- La housse intégrale sera amovible, respirante, perméable à la vapeur d’eau, et imperméable aux liquides, bactériostatique, facilement déhoussable et nettoyable avec les désinfectants hospitaliers usuels ;

- Le marquage de zones du matelas (tête, pieds) est fortement souhaité ;

- Articulable et fixable sur tout lit hospitalier standard en 200x90 environ, le fournisseur spécifiera s’il peut proposer plusieurs dimensions ;

- Dispositifs d’alarmes sonores et visuelles ;

- Sac de transport pour le retrait des matelas.

### 4-2-2  SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : matelas à air motorisé, presion alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression,

Idem que le descriptif au 4-2-1 à l’exception :

- Régulation automatique des pressions : Le réglage des pressions doit se faire automatiquement en fonction du poids du patient et de la position du patient sans avoir besoin de régler au préalable le poids du patient;

- Mode soignant, c’est-à-dire un gonflage offrant une fermeté du matelas pour la manipulation et le retournement aisé du patient au cours de soins ; avec temporisation assurant un retour automatique au mode précédent.

- Décharge talonnière : la zone de pieds devra permettre un soulagement de spressions par possibilité de dégonflage total et permanent des cellules, manuellement par le soignant, afin d’éviter le talonnage.

## ARTICLE 5 : REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

### 5-1 Dossier technique

Le fournisseur devra joindre, pour chaque matériel proposé, un dossier technique rédigé en français comprenant :

- Pour les lots 1 et 2: Le mémoire de présentation du plan d’organisation mis en place pour la location des matelas, avec description de l’outil informatique mis à disposition des sites et précisions relatives à l’assistance clinique offerte ;

- Pour tous les lots : la liste des produits hors BPU, accessibles sur catalogue en extension de gamme de produits en lien avec l’objet du marché ;

- Pour tous les lots : le cadre de réponse technique joint en annexe 1, format word ;

- Pour les lots 1 et 2: La certification d’hébergeur de données de santé en toute sécurité (L.1111-8 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; décret 2018-137 du 26 février 2018).

- Pour les lots 1 et 2 : le cadre de réponse locations, accompagnement client, organisation, logistique joint en annexe 2, format word;

- Pour les lots 1,2  : le cadre de réponse technique achats, logistique, garantie, SAV joint en annexe 3, format word ;

- Pour tous les lots : le cadre de réponse technique, démarche environnementale, joint en annexe 4, format word ;

- Pour les lots 1 et 2 : certificats de conformité aux normes NF EN 14065 (RABC)

- Le certificat de marquage CE médical 93/42/CEE ou (UE) 2017/745 pour les équipements concernés selon leur classe ;

- L’organigramme de l’équipe commerciale, comprenant les noms et coordonnées téléphoniques des représentants de terrain (secteur par secteur), et des interlocuteurs téléphoniques ;

- Une fiche de renseignements sur la formation dispensée lors de la mise en service ;

- Une documentation technique (fiche de description libre de la configuration proposée, notice technique, plans, nomenclature des pièces détachées ...) ;

- Une documentation commerciale ;

Le titulaire sera tenu au respect de son offre validée et acceptée par la DAHLIB.

### 5-2 Normes et règlementation

L’ensemble des équipements proposés par le titulaire ainsi que leurs conditions d’installation sur les sites des hôpitaux adhérents au groupement de commandes doivent être conformes :

- Aux décrets, arrêtés, circulaires en vigueur à la date de remise des offres ;

- Au Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et complété notamment par un arrêté du 12 décembre 1984 ;

- Aux normes européennes ;

- Aux normes françaises et aux documents techniques unifiés (DTU) publiées au moins 6 mois avant la remise des offres ;

- Aux directives européennes, en particulier directive 93/42/CEE ou (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux,

Pour rappel : les certificats délivrés par des organismes notifiés conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE à partir du 25 mai 2017 restent valables jusqu'à la fin de la période indiquée sur le certificat, laquelle n'excède pas cinq ans après la délivrance dudit certificat. Ils sont toutefois invalidés au plus tard le 27 mai 2024. A compter de cette date les dispositifs seront obligatoirement commercialisés munis d’un certificat Ce médical conforme au règlement (UE) 2017/745.

Cependant tous les dispositifs médicaux de classe I, ou les dispositifs de classe I passés en classe IIa, IIb ou III doivent être conformes au règlement (UE) 2017/745.

- Et aux normes suivantes de préférence :

| Réference | Intitulé |
| --- | --- |
| NF EN 60601-2-52 | Appareils électromédicaux - Partie 2-52 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des lits médicaux |
| XP CEN/TS 14237 | Textiles dans les établissements de santé et de services sociaux |
| RC 89-D1 bis | Recommandation relative au comportement au feu des matelas, des oreillers, des traversins, des couettes et sommiers tapissiers : essai à la cigarette, proposée par le groupe permanent d'étude des marchés de produits divers de l'industrie chimique et parchimique (G.P.E.M./C.P.) Et le groupe permanent d'étude des marchés d'ameublement, équipement et fournitures des bureaux et établissements d'enseignement (G.P.E.M./A.B.) Et adoptée le 8 février 1990 par la section technique de la commission centrale des marchés. |
| NF EN 597-1 | Ameublement - Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés - Partie 1 : source d'allumage : cigarette en combustion |
| NF EN 597-2 | Ameublement - Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés - Partie 2 : source d'allumage : flamme équivalente à celle d'une allumette |
| NF EN ISO 60601-1 | Appareils électromédicaux - Partie 1-1 : règles générales de sécurité - Norme collatérale : règles de sécurité pour systèmes électromédicaux |
| NF EN 14065 | Textiles traités en blanchisserie – Système de maîtrise de la biocontamination. Système RABC (Risk Analysis and Bioscontamination Control) en blanchisserie. |

Remarques

- Liste non exhaustive, des normes en vigueur dont le respect est souhaité ;

- La non production d’un certificat de conformité à des normes non-obligatoire n’est pas éliminatoire ;

### 5-3 Développement durable

Une attention particulière sera portée à la prise en compte par les candidats de données environnementales.

Les candidats exposeront leur politique en matière de respect des principes du développement durable liée aux produits proposés dans le cadre de cette consultation, et particulièrement :

- La non utilisation de produits réputés nocifs ;

- La réduction et le traitement des déchets ;

- La maîtrise des consommations d’énergie ;

- Le contrôle des rejets polluants dans l’atmosphère, l’eau et les sols ;

- L’optimisation des emballages ;

- La provenance des matériaux ;

- La mise en œuvre de la norme ISO 14001, NF environnement ;

- Les circuits et filières utilisées pour le tri des déchets en particulier les pièces détachées usées ;

- Le programme de formation à l’éco conduite des personnels.

- Les caractéristiques de la flotte automobile, et la proportion de véhicules dits propres.

Tous les éléments communiqués par les candidats, qui s’inscrivent dans le cadre d’une politique de développement durable (certifications, normes, labels…) et permettant d’apprécier leur performance dans ce domaine, seront appréciés dans le cadre de l’analyse des propositions.

### 5-4 Limites de prestation

- Locations :

###### A-1  lot n°1 et LOT N°2

Les Conditions de livraisons : 5 jours / 7 jours du lundi au vendredi, jours fériés inclus :

- les commandes/demandes passées entre 8H et 12 H, les installations ont lieu avant 17 H dans le service ;

- les commandes/demandes passées entre 12H et 17H, les livraisons ont lieu le lendemain avant 12 H dans le service ;

- Pour le vendredi Après-midi, les installations devront être faites dans la journée ;

- Pour les besoins du week-end la société assurera des solutions (stock tampon);

La livraison des stock tampon est réalisée le vendredi et leurs retraits (supports non     utilisés) le lundi ;

Pour le CHU liste des stocks tampons et localisation :

- Le délai de récupération des matelas est au maximum de 24 heures hors samedi et dimanche

Le fournisseur stockera les matelas et les coussins dans les lieux précisés ultérieurement par la direction des soins ;

La liste des stocks tampon pour les établissements partie figure dans les tableaux par établissement

Les délais sont à respecter sous peine de pénalités détaillées dans le CCAP.

La prestation de location comprend :

###### Livraison et installation :

- le transport des produits, dans des véhicules munis d’une séparation côté propre / côté sale afin d’éviter toute contamination croisée. Une photo de l’intérieur des véhicules montrant clairement la cloison de séparation sera obligatoirement jointe au dossier d’offre ;

- la livraison franco de port et d’emballage, matériel nettoyé, désinfecté, prêt à l’emploi ;

- la mise en place et  les essais du matériel ;

- la mise en service avec démonstration de fonctionnement ;

- la formation de base des utilisateurs ;

- Chaque matelas devra être assorti d’une notice plastifiée explicitant en particulier le fonctionnement, les alarmes ; cette fiche à présenter avec les échantillons pour expertise et devra être définitivement validée avec ACHAT lors de la mise au point du marché avant le début du marché.

###### Maintenance tous risques :

- La maintenance est intégralement assurée par le titulaire.

###### Enlèvement, nettoyage et désinfection :

- le démontage ;

- l’emballage ;

- le transport ;

- le nettoyage et la désinfection du support.

Les méthodes mises en œuvre afin d’assurer une sécurité maximale au patient doivent faire l’objet d’un protocole d’hygiène validé annuellement par un organisme indépendant. Le résultat des tests sera transmis àla DAHLIB, annuellement.

Indépendamment du protocole d’hygiène à fournir, la DAHLIB ou l’établissement bénéficiaire se réservent la possibilité de faire procéder à des prélèvements bactériologiques, par un tiers.

La certification RABC (NF EN 14065) est obligatoire

En cas de résultats d’analyses présentant une non-conformité, une mise en demeure est adressée immédiatement, par la cellule juridique des contrats du GHT Rouen Cœur de Seine, au titulaire du marché concerné. Le titulaire est tenu de répondre à cette mise en demeure dans un délai de 24 à 72 heures suivant l’urgence de l’alerte sous peine de poursuite de la procédure pouvant entraîner la résiliation du marché à ses torts, en application de l’article 41 du C.C.A.G. et du C.C.A.P.

###### Accompagnement client :

- L’assistance technique (hotline) 24h/24 – 7j/7 pour le lot 1 ; 5j/7 pour le lot 2

- L’assistance clinique ;

- Le suivi clinique (aide clinique, guide de choix des matelas, réévaluation clinique…) ;

- Le suivi du parc installé ;

- La réalisation des statistiques trimestrielle relatives à l’ensemble des prestations fournies ;

- Le CHU souhaite réaliser une Enquête de prévalence   tous les deux ans avec des outils numériques et méthodologique des équipes du prestataire

- Un bilan annuel sera réalisé afin d’établir conjointement une évaluation de l’exécution du contrat tant quantitative au regard des engagements contractuels que qualitatif

Au besoin, ce bilan pourra être plus fréquent afin d’établir un plan de progrès

A cet égard, le candidat est invité à proposer dans son offre un plan de progrès sur des cibles à atteindre en terme de diminution des locations :

Exemple : engagement sur un accompagnement des services avec une cible de diminution de X % de jours de location => bénéfice associé en terme de réévaluation du forfait à pondérer de Y% (partage de la valeur)

Ces plans de progrès pourront s’insérer dans des clauses de réexamen.

- La fourniture d’une documentation comprenant :

  - La notice d’utilisation ;

  - La notice descriptive avec schémas détaillés du matériel ;

  - La notice d’entretien des surfaces ;

  - Les coordonnées et modalités d’intervention du prestataire en cas de panne et pour le retrait des équipements.

Formation des personnels au bon usage des équipements

La formation complète des personnels au bon usage des équipements est obligatoire. Cette formation est réalisée sur site.

Le candidat détaillera dans l’annexe à suivre les qualifications des professionnels qui accompagneront les équipes de l’établissement. A cet égard, sont exigées des compétences soignantes certifiées par des diplômes.

A minima le titulaire s’engage à conduire deux jours de formation sur site par mois avec des formations de nuit.

Logiciel de demandes, en mode web, mis à disposition des services ayant recours aux matériels.

Ce logiciel permettra la mise à disposition du matériel, leurs retraits et une assistance technique. Ce logiciel devra être simple d’utilisation et permettra une réactivité accrue du prestataire (par rapport aux commandes par fax et téléphone) et ainsi une livraison rapide. Les demandes de supports du lot 1 seront exclusivement formalisées via cet outil informatique. Ce logiciel permettra l’approbation du cadre de service (système de validation hiérarchique).IL permettra notamment aux cadres de suivre l’état du parc en location dans son unité et les réévaluation nécessaires en fonction des anciennetés des locations en cours.

Il devra également être proposé pour le lot n°2.

### 5-5 conditions du service après-vente

Le délai de livraison contractuel est celui indiqué dans les réponses au questionnaire technique et vaut engagement ferme.

# Annexe 1 : Cadre de réponse technique

Ce document est à remplir par le candidat

LOT 1- : Matelas à air motorisés, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  |  | Mode de réponse attendue |  | Question notée |  | Réponse du candidat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le mémoire de présentation du plan d’organisation est fourni |  | Oui-non (les documents sont évalués) |  | X |  |  |  |
| 2 | Dénomination commerciale |  | Préciser |  | Non |  |  |  |
| 3 | Date de début de commercialisation |  | Préciser |  | Non |  |  |  |
| 4 | Lieu de fabrication |  | Préciser |  | Non |  |  |  |
| 5 | Régulation automatique |  | Oui-non |  | Non |  |  |  |
| 6 | Marquage CE medical |  | Joindre le certificat |  | Non |  |  |  |
| 7 | Fonction transport du patient |  | Oui-non |  | Non |  |  |  |
| 7 b | Mode soin |  | Oui-non |  | Non |  |  |  |
| 8 | Charge admissible, patient en positon allongée |  | Kg : mini-maxi |  | X |  |  |  |
| 9 | Autonomie du mode transport |  | heures |  | X |  |  |  |
| 10 | Régulation automatique des pressions de gonflage en fonction de la position, de la morphologie et du poids du patient, en position assise ou allongée |  | Décrire le positionnement et mode de fonctionnement des capteurs. |  | X |  |  |  |
| 11 | Temps de gonflage du matelas |  | minutes |  | X |  |  |  |
| 12 | Chauffage de l’air diffusé dans le matelas |  | Oui – non préciser |  | X |  |  |  |
| 13 | Matériau des cellules |  | décrire |  | X |  |  |  |
| 14 | Principe de l’alternance (1 cellule dégonflée sur 2 ou plus…) |  | Décrire |  | X |  |  |  |
| 15 | Cycle de fonctionnement du mode pression alternée |  | mn |  | X |  |  |  |
| 16 | Poids du compresseur |  | kg |  | X |  |  |  |
| 17 | Niveau de bruit du compresseur en fonctionnement à 1 mètre |  | db |  | X |  |  |  |
| 18 | Une fonction réglage confort est-elle disponible |  | Oui – non décrire |  | X |  |  |  |
| Housse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Matériau de la housse ou des housses | Décrire |  | X |  |  |  |  |
| 20 | Pictogrammes de positionnement sérigraphiés | Oui-non |  | X |  |  |  |  |
| 21 | Traitement antifongique | Oui-non |  | x |  |  |  |  |
| 22 | Traitement anti bactérien | Oui-non |  | x |  |  |  |  |
| 23 | Résistance au feu | Préciser la classe selon GPEM D1-90 Fournir le certificat |  | Non |  |  |  |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

LOT 1 : Matelas à air motorisés, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni Le mémoire de présentation du plan d’organisation est fourni | Oui-non (les documents sont évalués) | X |  |
| 2 | Dénomination commerciale | Préciser | Non |  |
| 3 | Date de début de commercialisation | Préciser | Non |  |
| 4 | Lieu de fabrication | Préciser | Non |  |
| 5 | Régulation automatique | Oui-non | Non |  |
| 6 | Marquage CE medical | Joindre le certificat | Non |  |
| Matelas |  |  |  |  |
| 7 | Fonction transport | Oui -non | Non |  |
| 7b | Mode soins | Oui - non | Non |  |
| 8 | Charge admissible, patient en positon allongée | Kg : mini-maxi | X |  |
| 9 | Autonomie du mode transport | heures | X |  |
| 10 | Régulation automatique des pressions de gonflage en fonction de la position, de la morphologie et du poids du patient, en position assise ou allongée | Décrire le positionnement et mode de fonctionnement des capteurs. | X |  |
| 11 | Temps de gonflage | minutes | X |  |
| 12 | Chauffage de l’air diffusé dans le matelas | Oui – non préciser | X |  |
| 13 | Matériau des cellules | décrire | X |  |
| 14 | Principe de l’alternance (1 cellule dégonflée sur 2 ou plus…) | Décrire | X |  |
| 15 | Cycle de fonctionnement du mode pression alternée | mn | X |  |
| 16 | Nombre de cellules côté pieds pouvant être dégonflées | Nombre | X |  |
| 17 | Poids du compresseur | kg | X |  |
| 18 | Niveau de bruit du compresseur en fonctionnement à 1 mètre | db | X |  |
| 19 | Une fonction réglage confort est-elle disponible | Oui – non décrire | X |  |
| 20 | Décharge talonnière | Oui – non décrire | Non |  |
| Housse. |
| 21 | Matériau de la housse ou des housses | Décrire | X |  |
| 22 | Pictogrammes de positionnement sérigraphiés | Oui-non | X |  |
| 23 | Traitement antibactérien | Oui-non | X |  |
| 23 | Traitement antifongique | Oui-non | X |  |
| 24 | Résistance au feu | Préciser la classe selon GPEM D1-90 Fournir le certificat | Non |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

LOT 2- : Matelas à air motorisés, pression alternée, basse pression continue, régulation manuelle de pression

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée |  | Réponse du candidat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le mémoire de présentation du plan d’organisation est fourni | Oui-non (les documents sont évalués) | X |  |  |  |  |
| 2 | Dénomination commerciale | Préciser | Non |  |  |  |  |
| 3 | Date de début de commercialisation | Préciser | Non |  |  |  |  |
| 4 | Lieu de fabrication | Préciser | Non |  |  |  |  |
| 5 | Régulation automatique | Oui-non | Non |  |  |  |  |
| 6 | Marquage CE medical | Joindre le certificat | Non |  |  |  |  |
| 7 | Fonction transport du patient | Oui-non | Non |  |  |  |  |
| 8 | Charge admissible, patient en positon allongée | Kg : mini-maxi | X |  |  |  |  |
| 9 | Autonomie du mode transport | heures | X |  |  |  |  |
| 10 | Régulation automatique des pressions de gonflage en fonction de la position, de la morphologie et du poids du patient, en position assise ou allongée | Décrire le positionnement et mode de fonctionnement des capteurs. | X |  |  |  |  |
| 11 | Chauffage de l’air diffusé dans le matelas | Oui – non préciser | X |  |  |  |  |
| 12 | Matériau des cellules | décrire | X |  |  |  |  |
| 13 | Principe de l’alternance (1 cellule dégonflée sur 2 ou plus…) | Décrire | X |  |  |  |  |
| 14 | Cycle de fonctionnement du mode pression alternée | mn | X |  |  |  |  |
| 15 | Poids du compresseur | kg | X |  |  |  |  |
| 16 | Niveau de bruit du compresseur en fonctionnement à 1 mètre | db | X |  |  |  |  |
| 17 | Une fonction réglage confort est-elle disponible | Oui – non décrire | X |  |  |  |  |
| Housse |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Matériau de la housse ou des housses | Décrire |  | X |  |  |  |
| 19 | Pictogrammes de positionnement sérigraphiés | Oui-non |  | X |  |  |  |
| 20 | Traitement antifongique | Oui-non |  | x |  |  |  |
| 21 | Traitement anti bactérien | Oui-non |  | X |  |  |  |
| 22 | Résistance au feu | Préciser la classe selon GPEM D1-90 Fournir le certificat |  | Non |  |  |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

LOT 2 : Matelas à air motorisés, pression alternée, basse pression continue, régulation automatique de pression, décharge talonnière

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni Le mémoire de présentation du plan d’organisation est fourni | Oui-non (les documents sont évalués) | X |  |
| 2 | Dénomination commerciale | Préciser | Non |  |
| 3 | Date de début de commercialisation | Préciser | Non |  |
| 4 | Lieu de fabrication | Préciser | Non |  |
| 5 | Régulation automatique | Oui-non | Non |  |
| 6 | Marquage CE medical | Joindre le certificat | Non |  |
| Matelas |  |  |  |  |
| 7 | Fonction transport | Oui -non | Non |  |
| 7b | Mode soins | Oui - non | Non |  |
| 7c | Décharge talonnière | Oui - non | Non |  |
| 8 | Charge admissible, patient en positon allongée | Kg : mini-maxi | X |  |
| 9 | Autonomie du mode transport | heures | X |  |
| 10 | Régulation automatique des pressions de gonflage en fonction de la position, de la morphologie et du poids du patient, en position assise ou allongée | Décrire le positionnement et mode de fonctionnement des capteurs. | X |  |
| 11 | Chauffage de l’air diffusé dans le matelas | Oui – non préciser | X |  |
| 12 | Matériau des cellules | décrire | X |  |
| 13 | Principe de l’alternance (1 cellule dégonflée sur 2 ou plus…) | Décrire | X |  |
| 14 | Cycle de fonctionnement du mode pression alternée | mn | X |  |
| 15 | Nombre de cellules côté pieds pouvant être dégonflées | Nombre | X |  |
| 16 | Poids du compresseur | kg | X |  |
| 17 | Niveau de bruit du compresseur en fonctionnement à 1 mètre | db | X |  |
| 18 | Une fonction réglage confort est-elle disponible | Oui – non décrire | X |  |
| Housse |  |  |  |  |
| 19 | Matériau de la housse ou des housses | Décrire | X |  |
| 20 | Pictogrammes de positionnement sérigraphiés | Oui-non | X |  |
| 21 | Traitement antibactérien | Oui-non | X |  |
| 22 | Traitement antifongique | Oui-non | X |  |
| 23 | Résistance au feu | Préciser la classe selon GPEM D1-90 Fournir le certificat | Non |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

# Annexe 2 : Cadre de réponse locations : accompagnement, organisation, logistique

Ce document est à remplir par le candidat

LOT 1 et 2

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hot line pour assistance technique 24h/24 – 7j/7. Lot 1 5j/7 lot 2 | Oui/non | Non |  |
| 2 | Suivi du parc installé | Oui/non | Non |  |
| 3 | Réalisation des statistiques relatives à l’ensemble des prestations fournies | Oui/non | Non | Joindre des extraits de statistiques |
| 4 | Fourniture d’une documentation technique accompagnant chaque produit livré | Oui/non | Non |  |
| 5 | Qualification des conseillers cliniques | Préciser | X |  |
| 6 | Remplacement d’un équipement défectueux indiquer : - Délai - Conditions - Modalités | Préciser | X |  |
| 7 | Préalablement à la validation de la commande de location, préciser la méthodologie mise en place afin d’accompagner le client dans la formalisation de son besoin : aide clinique, guide de choix du type de matelas. | Décrire | X |  |
| 8 | Suivi clinique (réévaluations cliniques…) | Oui/non Préciser méthodologie | X |  |
| 9 | Nombre de conseillers cliniques dédiés aux établissements (à préciser par lot) | Nombre, répartition géographique | X |  |
| 10 | Décrire l’organisation logistique mise en œuvre à compter de la réception de la commande jusqu’à son acheminement chez l’utilisateur final. | Décrire joindre un organigramme Et une procédure d’installation | X |  |
| 11 | Délai de mise à disposition (attention à minima conforme aux exigences du CCTP) | heures | X |  |
| 12 | Possibilité de commander en se connectant à un site internet dédié du candidat | Oui – non Préciser le nom du site Préciser l’effectif associé | Non | Joindre impérativement photocopies d’écran explicatives pour la commande |
| 13 | Méthodologie et outils permettant aux candidats d’assurer la rapidité et la fiabilité des livraisons. | Décrire | X |  |
| 14 | Décrire l’organisation logistique mise en œuvre à compter de la réception de la commande par téléphone jusqu’à son acheminement chez l’utilisateur final. Préciser les conditions d’annulation - De modification de rendez-vous (délai minimum nécessaire,…) Décrire le processus de reprise | Décrire | X |  |
| 15 | Localisation géographique du ou des centres de stockage et de traitement des matelas | Préciser | Non |  |
| 16 | Base installée en France métropolitaine | Nombre de matelas | Non |  |
| 17 | Nombre de matelas en stock qui seront dédiés à la location pour le lot en cas de marché. | Préciser | Non |  |
| 18 | Politique mise en place pour pallier une rupture de stock et garantissant la sécurité d’approvisionnement | Décrire | X |  |
| 19 | Protocole de nettoyage et de désinfection des matelas | Décrire chaque étape | X |  |
| 20 | Protocole d’hygiène validé par un organisme indépendant | Oui – non joindre le certificat | X |  |
| 21 | Le circuit de nettoyage désinfection du matelas répond-il à des recommandations professionnelles | Oui – non joindre le référentiel | X |  |
| 22 | Le nettoyage et la désinfection sont-ils réalisés en tout ou partie par le candidat | Oui – non préciser | Non |  |
| 23 | Décrire le système de traçabilité mis en place lors de la désinfection | Décrire | X |  |
| 24 | Prélèvements bactériologiques lors des prestations d'hygiène des supports : préciser le nombre, le moment et les lieux prélevés Quelles actions correctives sont mises en place lorsque les résultats du contrôle indiquent un dépassement des limites définies Comment alertez-vous quand les résultats reviennent positifs (présence de germes)? | Décrire | X |  |
| 25 | Quelle solution est mise en place dans les véhicules de transport pour différencier les matelas propres des matelas sales afin d’éviter toute contamination | Décrire – Joindre photo | X |  |
| 26 | Conformité RABC ou à la norme NF EN 14065 pour l’activité de location et décontamination des supports | Oui – non Joindre certificat | Non |  |
| 27 | Décrire plan d’actions pour améliorer la performance de ce marché en cours d’exécution autant pour les lots 1 et 2 | Décrire | X |  |
| 28 | L’établissement souhaite réaliser une Enquête de prévalence tous les deux ans avec des outils numériques et méthodologique des équipes du prestataire - Décrire l’appui sur lequel s’engage le prestataire | Décrire | X |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

# annexe 3 : cadre de réponse achats : garanties, sav

Ce document est à remplir par le candidat

Lots 1,2

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de livraison | Jours | X |  |
| 2 | Délai de remplacement des produits en cas de défectuosité à la livraison | heures | X |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

# Annexe 4 : Cadre de réponse : demarche RSE

Ce document est à remplir par le candidat

Lots 1,2

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taux de matériaux recyclés utilisés pour la production des équipements proposés. | % | X |  |
| 2 | Taux de recyclage des composants du dispositif en fin de vie (à décrire) | % |  |  |
| 3 | Type d’emballages utilisés pour la livraison et circuit d’élimination | Préciser | X |  |
| 4 | Les emballages sont-ils réutilisés | Oui - non | X |  |
| 5 | Mode de recyclage des emballages utilisés | Préciser | X |  |
| 6 | Actions visant à réduire les émissions polluantes dans le transport | Préciser | X |  |
| 7 | Les chauffeurs sont formés à l’éco-conduite | Oui – non si oui fournir élément de preuve pour validation | X |  |
| 8 | Proportion de véhicules de la flotte automobile dits « propre », (électrique) | Nombre, %, localisation | X |  |
| 9 | Décrire les actions de protection de l’environnement mise en place dans le process de désinfection et de décontamination des supports | Actions et effets attendus à décrire | X |  |
| 10 | Plan de formation des techniciens et turn over | Décrire plan de formation annuel et donner indicateurs du turn over du personnel en 2024 | X |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

Cf. Article 5, 5-2 : normes et réglementation

Cf. glossaire

Cf. Article 5, 5-2 : normes et réglementation

Cf. glossaire

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

RABC : Risk Analysis and Bioscontamination Control – Sytème de contrôle de la bio contamination.