Afin de permettre au groupe expert d’évaluer la qualité des images et d’aider au classement des offres, Le candidat fournira sur supports numériques (plateforme de téléchargement de fichier ou disque dur en 3 exemplaires), comportant chacun toutes les images cliniques réalisées selon les modalités ci-dessous.

Ces supports numériques seront adressés en respectant les dates et lieux mentionnés à l’article 4.1 du Règlement de la Consultation.

Les fichiers sur ce support numérique seront organisés selon une structure arborescente avec un dossier par lot/produit puis un répertoire par type d’images, selon les précisions apportées plus bas.

Les images cliniques devront avoir été :

- Réalisées en site clinique. Si le produit proposé était en cours d’approbation du marquage CE à la date de réalisation des images, des conditions particulières d’obtention des images pourront être spécifiées.

- Réalisées sur patient humain vivant avec des indices de masse corporelle IMC (en anglais, body mass index ou BMI) normaux (IMC de 18,5 à 25) et obésité sévère (IMC de 35 à 40)

- Anonymisées du nom, prénom, date de naissance et ID mais comportant les principales données relatives :

  - Au patient : sexe, poids, taille, indices de masse corporelle IMC (en anglais, body mass index ou BMI)

  - Paramètres principaux de l’examen : le protocole devra être détaillé avec, à chaque fois, le poids, l’activité injectée, le médicament radiopharmaceutique injecté, le délai entre injection et acquisition et la durée d’acquisition,

Le candidat précisera si certaines des images ci-dessous nécessitent l’utilisation des fonctionnalités proposées en option.

Les candidats devront produire les images cliniques suivantes :

Imagerie TEP-TDM  : Qualité des images cliniques à faible activité :

Images sur fantôme

Pour les lots 1 à 4 le candidat fournira des images du fantôme ‘body’ NEMA /IEC NU2 (modalités d’archivage paragraphe ci-dessous), préparé selon les guides EANM/EARL :

- activité volumique du fond à l’heure de l’acquisition TEP égale 2 kBq/ml,

- contraste sphères/fond égal à 10 :1

Les paramètres d’acquisition et de reconstruction sont ceux utilisés en routine clinique FDG Corps Entier. Deux pas ou équivalent en condition clinique corps entier (vitesse, recouvrement), de 180s chacun sont réalisés, soit 6 min d’acquisition ; le fantôme est positionné au centre des 2 pas d’acquisition.

Cette première acquisition correspond à la Série initiale 1. Si certains algorithmes (correction/reconstruction) sont proposés en option, génération possible d’une série initiale 2.  La série CT associée à l’acquisition est également fournie.

A partir du LISTMode des séries initiales, reconstruire a posteriori des séries à moins de 25%, 50%, 60%,70%, 80%, 90% du temps total d’examen (soit un temps d’acquisition par pas de 135s, 90s, 72s, 54s, 36s, 18s) ;

Ce qui simule une réduction de signal (temps d’examen et/ou activité administrée).

Les paramètres de reconstructions et corrections sont ceux utilisés en routine clinique 18FDG et pourront être adaptés.   [Exemple de nom à suivre pour ces séries reconstruites : serie1-25, serie1-50, serie1-60, serie1-70, serie1-80, serie1-90]

Renseigner le tableau ci-dessous.

Si un changement d’un des paramètres (correction /reconstruction) par rapport à la série initiale apparaît, le préciser en renseignant le type de série concernée ainsi que les modifications apportées

MODELE TEP : ……………………………

| ACQUISITION EARL |  |
| --- | --- |
| Contrôle qualité activimètre utilisé Conformité à la décision ANSM le jour de l’acquisition (oui /non) : |  |
| Préparation du fond Activité volumique fond (MBq/ml ) à l’heure d’acquisition du TEP : |  |
| Préparation des sphères Activité volumique sphères (MBq/ml ) à l’heure d’acquisition du TEP : |  |
| Longueur TOTALE de l’acquisition TEP (cm) : % recouvrement si acquisition par pas : vflow à préciser si « flow » : |  |
| Temps TOTAL d’acquisition TEP : |  |
| FOV : matrice : Taille voxel ….. x …..x…. mm3 : épaisseur de coupes (mm) : |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série initiale 1 |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Série initiale 2 |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Si changement d’un des paramètres le notifier pour la série et rajouter au tableau |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série concernée : (exemple série1-60) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série concernée : (exemple série1-70) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Etc……. |  |

Images sur patients

Pour le LOT 1, produit 1.4, le candidat fournira des images cliniques (modalités d’archivage paragraphe ci-dessous) pour chaque localisation :

- 18FDG corps entier :

  - cancer poumons

  - lymphome

  - cancer ORL

- 18FDG neuro

- 68Ga-PSMA

Dans chaque cas, 1 patient IMC standard [20-25] (Groupe IMC I) et 1 patient d’IMC ≥ 35 (Groupe IMC II). Les séries de ces patients seront référencées séries initiales1. Si certains algorithmes (correction/reconstruction) sont proposés en option, génération possible de séries initiales 2.  La série CT associée est également fournie.

Reconstruction des images à faible activité

A partir du LIST Mode des séries initiales, reconstruire pour chaque série, une série à -50% du temps total d’examen qui simulera une réduction de signal (temps d’examen et/ou activité administrée).

Les paramètres de reconstruction et corrections utilisés seront reportées.

Renseigner un tableau similaire présenté ci-dessous. Si un changement d’un des paramètres (correction /reconstruction) par rapport à la série initiale apparaît, le préciser en renseignant le type de série concernée ainsi que les modifications apportées

*Images série initiale FDG corps entier

-Paramètres arrêtés   :

- Délai post injection [60 min ± 5 min] - glycémie (g/l) : 1± 0.2

- [Ainitial : (2 ± 1 MBq/kg)]

-Paramètres à renseigner par série initiale

| FDG CE |  |
| --- | --- |
| GROUPE IMC (I, II): |  |
| N° patient : (1,2,ou 3) |  |
| Age |  |
| Sexe |  |
| Poids |  |
| Taille |  |
| Délai post-injection : |  |
| Glycémie (g/l) : |  |
| Activité administrée (MBq) : |  |
| Longueur TOTALE de l’acquisition TEP (cm) : |  |
| Temps TOTAL d’acquisition TEP : |  |
| Nombre de pas : recouvrement (%) : vitesse ‘flow’ à préciser (si ‘flow’ ) : |  |
| FOV : matrice : taille voxel ….. x …..x…. mm3 : épaisseur de coupes (mm) : |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série initiale 1 |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Série initiale 2 (si algo. en option ) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Si changement d’un des paramètres le notifier pour la série et rajouter au tableau |  |
| Série concernée : (exemple série1-60) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Etc………. |  |

Images série initiale FDG NEURO

-Paramètres arrêtés   :

- délai post injection : 15 min -  glycémie (g/l) : 1± 0.2

- Ainitial  fixe : 150 MBq  ±35MBq

-Paramètres à renseigner par série initiale

| FDG NEURO |  |
| --- | --- |
| GROUPE IMC (I, II): |  |
| N° patient : (1,2,ou 3) |  |
| Age |  |
| Sexe |  |
| Poids |  |
| Taille |  |
| Délai post-injection : |  |
| Glycémie (g/l) : |  |
| Activité administrée (MBq) : |  |
| Longueur TOTALE de l’acquisition TEP (cm) : |  |
| Temps TOTAL d’acquisition TEP : |  |
| Nombre de pas : recouvrement (%) : vitesse ‘flow’ à préciser (si ‘flow’ ) : |  |
| FOV : matrice : taille voxel ….. x …..x…. mm3 : épaisseur de coupes (mm) : |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série initiale 1 |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Série initiale 2 (si algo. en option ) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Si changement d’un des paramètres le notifier pour la série et rajouter au tableau |  |
| Série concernée : (exemple série1-60) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Etc………. |  |

Images série initiale 18FCHOLINE parathyroïde

Paramètres arrêtés   :

- 60 min ± 5 min post injection

- 150 MBq fixe    ou Ainitial   : 2 ± 1 MBq/kg

Paramètres à renseigner par série initiale

| 68Ga-PSMA |  |
| --- | --- |
| GROUPE IMC (I, II): |  |
| N° patient : (1,2,ou 3) |  |
| Age |  |
| Sexe |  |
| Poids |  |
| Taille |  |
| Délai post-injection : |  |
| Activité administrée (MBq) : |  |
| Longueur TOTALE de l’acquisition TEP (cm) : |  |
| Temps TOTAL d’acquisition TEP : |  |
| Nombre de pas : recouvrement (%) : vitesse ‘flow’ à préciser (si ‘flow’ ) : |  |
| FOV : matrice : Taille voxel ….. x …..x…. mm3 : épaisseur de coupes (mm) : |  |
| RECONSTRUCTION |  |
| Série initiale 1 |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Série initiale 2 (si algo. en option ) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Si changement d’un des paramètres le notifier pour la série et rajouter au tableau |  |
| Série concernée : (exemple série1-60) |  |
| Type de Corrections : (exemples TOF// PSF// ….) |  |
| Paramètres de reconstruction : nombre itérations : sous ensemble : filtre(s) : paramètre Béta : autre : |  |
| Etc………. |  |

Modalité d’archivage des images TEP :

Pour les images sur fantôme :

Les fichiers sur le support numérique seront organisés selon la structure arborescente suivante :

Un dossier par type de TEP (base et option)

Puis dans chaque dossier de TEP un répertoire par série initiale / par série reconstruite

Exemple :

- Lot

  - TEP xxxxxx

  - CT

* Serie1 initiale

        - Serie1 -25

        - Serie1 -50

        - Serie1 -60

        - Serie1 -70

        - Serie1 -80

        - Serie1 -90

(si série 2 initiale )

*Serie2 initiale

        - Serie2 -25

        - Serie2 -50

        - Serie2 -60

        - Serie2 -70

        - Serie2 -80

        - Serie2 -90

Pour les images cliniques :

Les fichiers sur le support numérique seront organisés selon la structure arborescente suivante :

Un dossier par type de TEP (base et option)

Puis dans chaque dossier de TEP un répertoire par localisation clinique/ par patient/par série initiale/ par série reconstruite

Exemple :

- Lot

  - TEP xxxxxx

    - FDG CE

    - Patient1 poumons

    - CT associe

*P1 poumons Serie1

        - P1 poumons Serie1 -50

(si série 2 initiale )

*P1 poumons Serie2 initiale

        - P1 poumons Serie2 -50

Imagerie TEMP : TEMP 2D, TEMP-TDM2D, TEMP-TDM CZT 2D, TEMP-TDM CZT 3D :

Images sur fantôme ( qualité image  - image  de référence  )

Pour les lots 7 à 12, le  candidat fournira des images de fantôme Jaszcak à contraste froid (insert secteurs et sphères non remplissables standard ) –  solution homogène de 99mTc d’activité 700 MBq au début de  l’acquisition  – protocole scintigraphie cérébrale Tc99m (non focalisé pour géométrie 3D) orbite clinique, temps total d’acquisition 30min

Les paramètres d’acquisition et de reconstruction sont ceux optimisés pour de la routine clinique (à préciser). Les corrections et type d’algorithme utilisés seront précisés également.

Images sur patient

Sur le support numérique, les images sont à organiser de la façon suivante :

Un dossier par lot, puis un répertoire par localisation clinique.

Exemple :

- Lot 7 – Produit 7.1.’

    - Scintigraphie myocardique

      - BMI obèses

      - BMI normaux

    - Scintigraphie osseuse

      - BMI normaux

      - BMI obèses

    - Scintigraphie cérébrale au DATSCAN

    - Scintigraphie au 177Lu-PSMA

      - BMI normaux

    - Scintigraphie thyroïdienne

_____________________________________________________

Lot 7 : pour les produits 7 ;1, 7.2 et 7.3 :

Images de scintigraphie myocardique de perfusion dans les 3 plans

Images de scintigraphie osseuse : balayage et tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie thyroïdienne : planaire avec collimateur parallèle

_________________________________________________________

Lot 8: TEMP-TDM corps entier CZT 3D

Images de scintigraphie myocardique de perfusion dans les 3 plans

Images de scintigraphie osseuse : balayage et tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie cérébrale au DATSCAN  : tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie au 177Lu-PSMA  : tomo fusionnée au TDM

__________________________________________________________________

Lot 9: TEMP-TDM corps entier CZT 2D

Images de scintigraphie myocardique de perfusion dans les 3 plans

Images de scintigraphie osseuse : balayage et tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie cérébrale au DATSCAN  : tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie au 177Lu-PSMA  : tomo fusionnée au TDM

Images de scintigraphie thyroïdienne : planaire avec collimateur parallèle

_______________________________________________________________________________

Lot 10 : TEMP cardiologique CZT

Images de scintigraphie myocardique de perfusion dans les 3 plans