## TEP Lots 1-2-3-4-5-6
| Lot 1 - TEP-TDM (FOV 15 à 23 cm) | [11 empty] | Lot 2 - TEP-TDM (FOV 24 à 49 cm) | [8 empty] | Lot 3 - TEP-TDM longs (FOV 50 à 130 cm) |  |  | Lot 4 - TEP-TDM corps entier (>130 cm) |  |  | Lot 5 : TEP-MR |  |  | Lot 6 : TEP dédié tête
Produit | Produit 1.1 |  |  | Produit 1.2 |  |  | Produit 1.3 |  |  | Produit 1.4 |  |  | Produit 2.1 |  |  | Produit 2.2 |  |  | Produit 2.3 |  |  | Produit 3.1 |  |  | Produit 4.1 |  |  | Produit 5.1 |  |  | Produit 6.1
Description du produit | TEP-TDM analogique (FOV 15 à 19 cm et TDM 32 coupes) |  |  | TEP-TDM analogique (FOV 20 à 23 cm et TDM 32 coupes) |  |  | TEP-TDM numérique (FOV 15 à 19 cm et TDM 128) |  |  | TEP-TDM numérique (FOV 20 à 23 cm et TDM 128) |  |  | TEP-TDM numérique (FOV 24 à 25 cm et TDM ≥128) |  |  | TEP-TDM numérique (FOV 26 à 49 cm cm et TDM ≥128) |  |  | TEP-TDM numérique (FOV 26 à 49 cm cm et TDM ≥ 128) et spécfications de résolution et sensibilité > Produit 2.2 |  |  | TEP-TDM numérique longs (FOV 50 à 130 cm et TDM ≥128 coupes) |  |  | TEP-TDM numérique coprs entier (FOV > 130 cm et TDM ≥128 coupes) |  |  | TEP-MR |  |  | TEP dédié tête
Produit obligatoire ou facultatif | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
O.O/O.F : option obligatoire/facultative | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F
Applications cliniques des examens TEP
pneumologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
hématologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
gastro-entérologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
dermatologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ORL | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
gynécologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
urologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
endocrinologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
pédiatrie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
médecine interne | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
radiothérapie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
neurologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
cardiologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Configuration Equipement
Voir CCTP
Statif | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
tunnel large ouverture | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
disposition de positionnement et centrage patient | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
système de communication audio-vidéo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Support patient
table à hauteur variable | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
poids maximal du patient : au moins 180 kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ensemble de contentions : pour imagerie générale et pédiatrique, appui-bras, têtière | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
plateau et accessoires pour radiothérapie : - support patient amovible à plateau plat en fibre de carbone pour se placer en conditions identiques aux traitements de radiothérapie, - dispositifs de contention pour les traitements de prostate, orl et crâne, sein et poumons |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
plateau pédiatrique |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Accessoires de contention pédiatriques |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Acquisition TEP | [27 empty] | X
Détecteur analogique | X |  |  | X
Détecteur numérique | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
champ de vue (FOV) 15 à 19 cm | X | [5 empty] | X
champ de vue (FOV) 20 à 23 cm |  |  |  | X | [5 empty] | X
plus-value pour champ de vue plus grand | [5 empty] | X
champ de vue (FOV) de 24 à 25 cm | [12 empty] | X
champ de vue (FOV) 26 cm à 49 cm | [15 empty] | X |  |  | X
champ de vue (FOV) 50 cm à 130 cm | [21 empty] | X
moins-value pour champ de vue plus petit que le produit de base, et conforme aux autres spécfifications du lot : 50 cm à 130 cm | [23 empty] | X
champ de vue (FOV) ≥ 130 cm | [24 empty] | X
moins-value pour champ de vue plus petit que le produit de base, et conforme aux autres spécfifications du lot | [26 empty] | X
acquisitions statiques | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
acquisitions dynamiques | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
acquisition en mode Liste | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
acquisition synchronisées cardiaques et respiratoires | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
dispositif de synchronisation cardiaque |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
dispositif de synchronisation respiratoire |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
Traitement d'image pour obtention de la meilleure résolution et sensibilité | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Moins-value pour moindre résolution et moindre sensibilité |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
plus-value ou moins-value pour configuration différente de l'équipement |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Scanner (TDM)
moins-value pour TDM < 32 coupes par rotation |  |  | X |  |  | X
TDM 32 coupes par rotation | X |  |  | X
plus-value pour TDM > 32 coupes par rotation |  |  | X |  |  | X
plus-value pour TDM 128 coupes |  | X |  |  | X
TDM ≥128 coupes par rotation | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
moins-value pour TDM < 128 coupes par rotation | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
solution de réduction des artefacts métalliques | X |  |  | X
Dispositifs de réduction de dose : reconstruction itérative, adaptation kV/mA, boucliers RX, mode low dose… | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Affichage de la dose (CTDI volumique, PDL) conforme à la réglementation | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Autres dispositifs concourants à la réduction de dose du TDM | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Connexion au DACS | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fonctionnalité(s) innovante(s) ou exclusive(s) sur l'équipement proposé |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
IRM | [27 empty] | X
champ magnétique 3T | [27 empty] | X
correction d'atténuation | [27 empty] | X
antenne tête | [27 empty] | X
antenne rachis | [27 empty] | X
antenne corps | [27 empty] | X
antenne mammaire | [28 empty] | X
antenne épaule | [28 empty] | X
antenne main/poignet | [28 empty] | X
antenne genou | [28 empty] | X
antenne pied/cheville | [28 empty] | X
autres antennes | [29 empty] | X
Station d'acquisition, visualisation et de reconstruction | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
avec stockage à court terme | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
solution de stockage des données brutes |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
logiciels d’acquisition et de visualisation des images TEP et TDM et visualisation des données à des fins de contrôle-qualité | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
logiciels d’acquisition et de visualisation des images TEP et IRM et visualisation des données à des fins de contrôle-qualité | [27 empty] | X
acquisition en 3D avec une reconstruction 3D des données TEP en tenant compte des corrections de diffusé, d’atténuation et limitant les effets de volume partiel | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
sauvegarde des protocoles et des configurations d’acquisition | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Export possible des données natives vers d'autres supports | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
intégration au SIH (PACS, DACS, stations de post-traitement, systèmes d’impression, etc…) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Post-traitement
Console de post-traitement | [30 empty] | Voir CCTP
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
modes de reconstruction 3D |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
quantification des SUV (SUL, SUVmax, SUV mean…) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
mesure des UH |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
triangulation |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
calcul de volumes notamment pour les lésions hypermétaboliques |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion des images acquises dans les deux modes TEP et autre modalité d'imagerie |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion des volumes d’images issus d’autres modalités d’imagerie (TDM, IRM, Gamma caméras,…) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
écran(s) validé(s) pour un usage diagnostique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
graveur de CD/DVD |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Serveur de post-traitement |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution informatique matérielle et logicielle de type client/serveur pour 3 utilisateurs simultanés en mode volumique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
modes de reconstruction 3D |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
quantification des SUV (SUL, SUVmax, SUV mean…) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
mesure des UH |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
triangulation |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
calcul de volumes notamment pour les lésions hypermétaboliques |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion des images acquises dans les deux modes TEP et autre modalité d'imagerie |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion des volumes d’images issus d’autres modalités d’imagerie (TDM, IRM, Gamma caméras,…) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contourage automatique des lésions hypermétaboliques |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour un utilisateur simultané supplémentaire du serveur de post-traitement (FEO précédente). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Extension des capacités et performances du serveur permettant la connexion simultanée de 5 utilisateurs ou plus |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
moins-value sur le matériel informatique lié au serveur, en cas d’acquisition du matériel informatique par le client. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour application de suivi oncologique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
détection, stadification et suivi des traitements des patients |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
recaler plusieurs examens d’un même patient effectués à des temps différents |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contourer les volumes tumoraux sur les images TEP et TDM / IRM avec calcul des volumes et des valeurs SUV |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
suivi de traitement thérapeutique avec comparaison des fixations avec celles des images anciennes |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
visualisation et le post traitement d’acquisition synchronisée soit avec l’ECG, soit avec la respiration |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour application neurologique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
quantification de la fixation cérébrale au FDG et autres traceurs |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
diagnostic, l’évaluation des thérapeutiques et le suivi des pathologies cérébrales |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Analyse des TEP cérébraux au FDG avec base de données patients normaux |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Etude du métabolisme glucidique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Imagerie des plaques amyloïdes |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Recherche de cellules malignes avec traceur des acides aminés (FET, FDOPA …) gliome de bas et haut grade |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour application cardiologique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
outils de quantification |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
analyse de la fonction et la viabilité myocardique au FDG et l’exploration coronaire |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Analyse des TEP myocardiques avec traceur à courte durée de vie synchronisés à l'ECG avec base de donnée patients normaux et si possible mesure de la réserve coronaire |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fonction reformatage des données en mode Liste |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour application de contourage |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
contourage des volumes cibles en radiothérapie sur images TEP et autres modalités (TDM/IRM) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
export au format Dicom-RT (vers TPS ou autres logiciels de radiothérapie) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Interopérabilité - Exploitation
classes de services DICOM | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Voir CCTP
Matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des contrôles qualité spécifiques et dédiés à la machine (s'ils existent) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fantôme pour le contrôle-qualité |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
logiciel de suivi des contrôles-qualité |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Applicatifs de télémaintenance. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Equipements ou fonctionnalités périphériques
Equipements pour applications interventionnelles : solutions matérielles et logicielles : bras avec écran de report, pédale de commande des RX, commande de la table déportée et stérile |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Voir CCTP
Lasers de positionnement (lasers + fixations + unités de commande + logiciel et objet-test) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
injecteur de produit de contraste |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Robot de gravage |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Equipements périphériques pour simulation de radiothérapie |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Equipements périphériques amagnétiques | [29 empty] | X
Installation
Gestion du projet (étude d'implantation, installation, connectivité, formation, mise en service) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Démontage et évacuation ancien équipement existant |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert au sein d'un même bâtiment, remontage et remise en service (sans transport externe au site) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert sur un autre site (avec transport < 100 Km) remontage et remise en service |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Travaux : bordereau d'unité d'œuvre de travaux y compris prestations de déménagement des équipements : cf. BPU travaux |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations
Extension de garantie 1 an, maintenance préventive incluse |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de Maintenance tous risques après la garantie |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Formation d'un technicien au niveau 2 ou 3, selon la norme AFNOR FDX 60-000. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité plus faible (à préciser) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions matérielles |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions logicielles majeures |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestation de service d’accompagnement et d’aide à l’optimisation |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Evolution majeure : changement de composants majeurs pour prolongation durée de vie |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Financement
achat | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
location-maintenance sur 5 à 10 ans | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
LOA sur 5 à 10 ans | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire

## TEMP Lots 7 à 14
| Lot 7 - TEMP-TDM NaI (gamme) | [8 empty] | Lot 8 - TEMP-TDM corps entier CZT 3D |  |  | Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D |  |  | Lot 10 - TEMP cardiologique CZT |  |  | Lot 11 - TEMP-TDM NaI triple tête |  |  | Lot 12 - TEMP-TDM16 NaI double tête |  |  | Lot 13 - TEMP NaI double tête (TEMP seul) |  |  | Lot 14 - Gamma-caméra petit champ
Produit | Produit 7.1 |  |  | Produit 7.2 |  |  | Produit 7.3 |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit |  |  | 1 produit
Description du produit | TEMP-TDM (TDM 32 coupes par rotation) |  |  | TEMP-TDM (TDM ≥ 64 coupes par rotation) |  |  | TEMP-TDM (TDM ≥ 64 coupes par rotation et rotation plus rapide que 0,4 s/tr) | [14 empty] | TEMP-TDM (TEMP NaI double-tête et TDM 16 coupes par rotation) |  |  | TEMP seul
Produit obligatoire ou facultatif | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
O.O/O.F : option obligatoire/facultative | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F | Base | O.O | O.F
Applications cliniques des scintigraphies
cardiologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
pneumologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
gastro-entérologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
endocrinologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
infectiologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
neurologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
gynécologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
rhumatologie/orthopédie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
urologie | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | x
applications théranostiques (quantification de la réponse thérapeutique) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
Dosimétrie | [11 empty] | X
Configuration Equipement
Détecteurs
Mono détecteur FOV 25 cm ou plus | [27 empty] | X
Moins value pour FOV < 25 cm | [29 empty] | X
Double-tête de détection | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | X
Triple-tête de détection | [18 empty] | X
Multi détecteurs pour acquisition simultanée sur 360° | [9 empty] | X
Epaisseur minimale 3/8'' | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
plus-value pour cristaux d'épaisseur 5/8'' |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X
plus-value pour plus grand nombre de photomultiplicateurs | [19 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Détecteur CZT | [9 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Autre système de détection | [20 empty] | X |  |  | X
Plage d'énergie 50-170 keV ou plus | [15 empty] | X
Plage d'énergie 50-250 keV ou plus | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Moins-value pour plage d'énergie 50-200 keV | [11 empty] | X
Plus-value pour plage d'énergie 50--350 keV ou plus | [11 empty] | X
Collimateurs
basse énergie haute résolution (paire) | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
base énergie (autre) |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
haute énergie (paire) |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
sténopé "pin hole" |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
collimateur "pin-hole" spécifique | [19 empty] | X
collimateur dédié cerveau : fan-beam ou Basse énergie ultra-haute résolution ou équivalent |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X
Autres collimateurs |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Chargement automatique des collimateurs |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Statif/Support patient | [15 empty] | X
statif mobile | [27 empty] | X
statif fixe | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
table à hauteur variable | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
Possilité d'examens assis ou debout | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
poids maximal du patient : au moins 180 kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ECG et synchronisation cardiaque | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ensemble de contentions : pour imagerie générale, appui-bras, têtière | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
système de vidéosurveillance | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
plateau pédiatrique | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Accessoires de contention pédiatriques | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
plus-value ou moins-value pour configuration différente de l'équipement |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Scanner (TDM)
minimum 16 coupes par rotation | [18 empty] | X |  |  | X
minimum 32 coupes par rotation | X | [8 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | X |  |  | X
moins-value pour TDM de 16 coupes par rotation |  |  | X | [8 empty] | X
minimum 64 coupes par rotation |  |  |  | X |  |  | X
vitesse de rotation de 1 s/tour ou plus rapide donc ≤ 1 s/tour | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
vitesse de rotation égale de 0,4 s/tour ou lsu rapide donc ≤ 0,4 s/tour | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
largeur de détection de 18 mm minimum |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
coupes submillimétriques | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Dispositifs de réduction de dose : reconstruction itérative, adaptation kV/mA, boucliers RX… | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Affichage de la dose (CTDI volumique, PDL) conforme à la réglementation | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Autres dispositifs concourants à la réduction de dose du TDM |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Connexion au DACS |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Console d'acquisition et de reconstruction | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
avec stockage à court terme | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
logiciels d’acquisition, de reconstruction, de correction (réponse impulsionnelle, diffusé, atténuation), de visualisation et de traitement (quantification, sommation d’images, visualisation 3D, zoom, segmentation, …) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
sauvegarde des protocoles et des configurations d’acquisition | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
logiciels de visualisation des données TEMP | [15 empty] | X | [8 empty] | X
logiciels de visualisation des données TEMP-TDM intégrant les différentes étapes de contrôle de qualité, contrôle de la fusion et possibilité de correction, réorientation synchronisée orthogonale et idéalement par double obliquité des coupes dans les deux modalités, visualisation en mode TEMP, TDM et TEMP-TDM fusionné avec possibilité de seuillage | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
intégration au SIH (PACS, DACS, stations de post-traitement, systèmes d’impression, etc…) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Post-traitement
Console de post-traitement | [16 empty] | X
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
visualisation des examens en mode volumique (MIP, MPR, Volume rendering) d’examens TEMP, TEP, TDM et IRM. Réorientation synchronisée orthogonale ou par double obliquité des coupes dans les deux modalités |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
mesures en plan et en volume (distances, angles, région d’intérêts, volumes d’intérêts avec ou sans seuillage) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion d’image pour les examens TEP-TDM et TEMP-TDM avec recalage automatique et manuel, que ces examens soient issus d’une même modalité ou d’une autre |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
visualisation d’examens dynamiques sous forme de planche ou sommés. Tracés de région d’intérêt avec courbe d’activité en fonction du temps |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Serveur de post-traitement |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Solution informatique matérielle et logicielle de type client/serveur pour 3 utilisateurs simultanés en mode volumique |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
visualisation des examens en mode volumique (MIP, MPR, Volume rendering) d’examens TEMP, TEP, TDM et IRM. Réorientation synchronisée orthogonale ou par double obliquité des coupes dans les deux modalités |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
mesures en plan et en volume (distances, angles, région d’intérêts, volumes d’intérêts avec ou sans seuillage) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
recalage et fusion d’image pour les examens TEP-TDM et TEMP-TDM avec recalage automatique et manuel, que ces examens soient issus d’une même modalité ou d’une autre |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
visualisation d’examens dynamiques sous forme de planche ou sommés. Tracés de région d’intérêt avec courbe d’activité en fonction du temps |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour un utilisateur simultané supplémentaire du serveur de post-traitement (FEO précédente). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
moins-value sur le matériel informatique lié au serveur, en cas d’acquisition du matériel informatique par le client. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Licence pour application cardiologique |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
analyse de la cinétique du ventricule gauche couplé à l'étude de la perfusion myocardique |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
quantification en 17 secteurs (standard AHA) de la perfusion myocardique par détection automatique ou semi-automatique des contours |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Calcul de la fraction d’éjection par ventriculographie isotopique |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Quantification du flux coronaire |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Quantification TEMP |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X
Logiciel de quantification avancé permettant, notamment, une conversion des données en Bq/ml pour une large gamme d'isotopes. Tout système de reconstruction avancée différente de celui présenté dans l'offre de base |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X
Logiciel de quantification pour la neurologie | [8 empty] | X | [5 empty] | X
outils de quantification et si possible atlas avec une base de données de patients normaux |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X
Système d’asservissement à la respiration |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Outil d’atténuation des artéfacts liés aux implants métalliques |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Interopérabilité - Exploitation
classes de services DICOM | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des contrôles qualité spécifiques et dédiés à la machine (s'ils existent) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Applicatifs de télémaintenance. | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
Equipements ou fonctionnalités périphériques
injecteur de produit de contraste en scanner |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
Installation
Gestion du projet (étude d'implantation, installation, connectivité, formation, mise en service) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Démontage et évacuation ancien équipement existant |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert au sein d'un même bâtiment, remontage et remise en service (sans transport externe au site) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert sur un autre site (avec transport < 100 Km) remontage et remise en service |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Travaux : bordereau d'unité d'œuvre de travaux y compris prestations de déménagement des équipements |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestations
Extension de garantie 1 an, maintenance préventive incluse |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de Maintenance tous risques après la garantie |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveau 2 ou 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Formation d'un technicien au niveau 2 ou 3, selon la norme AFNOR FDX 60-000. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité à 96% |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions matérielles |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions logicielles majeures |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Prestation de service d’accompagnement et d’aide à l’optimisation |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Financement
achat | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire
location-maintenance sur 5+1, 6+1, 7+1, 8 et 10 ans | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | NA |  |  | NA
LOA sur 5+1, 6+1, 7+1, 8 et 10 ans | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | NA |  |  | NA

## Lots 15 à 19
Voir CCTP