## PageDeGarde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
N° 2025-122 Objet :Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’un Cryo microscope électronique à balayage (MEB) - EDS de nouvelle génération et autres prestations associées pour l’université de Bordeaux.
ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT composée de 4 onglets A remettre sous formats Excel modifiable ET PDF
Tableau des exigences techniques et fonctionnelles de l'université de Bordeaux Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière

## SpecTechn_SdB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché composite n° 2025-122 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
SOLUTION DE BASE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère mise en service (année)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
Partie ordinaire : Acquisition d’un système incluant : MEB (reconditionné) + CRYO (reconditionné) + EDS (neuf) Partie fractionnée : Acquisition ultérieure des éléments suivants : FIB (reconditionné) + Dispositif LAME TEM (neuf) + Autres fournitures et prestations associées
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Système reconditionné de cryo microscopie électronique à balayage (MEB) équipé d'une seconde colonne ionique (FIB) | Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie. Le dispositif proposé doit être entièrement fonctionnel, sans défaut qui pourrait impacter sa performance. Cf. Article R122-4 du code de la consommation
F1-1-1 | Le candidat devra décrire en détail les étapes du reconditionnement appliqué au dispositif ainsi que les accessoires et options présents (MEB, FIB et CRYO) notamment : - Diagnostic initial et contrôle des composants - Nettoyage et remise en état des pièces mécaniques et électroniques - Remplacement des pièces défectueuses (préciser lesquelles) - Mise à jour logicielle et paramétrage - Tests finaux et contrôles qualités | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-2 | Le candidat devra préciser l’origine du dispositif reconditionné (ex : parc professionnel, surplus industriel, retour client, etc.) ainsi que son historique d’usage (notamment en durée). | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-3 | Le candidat présentera les garanties offertes sur l’équipement reconditionné, ainsi que les éventuelles certifications ou normes respectées dans le cadre du reconditionnement. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-1-4 | Le dispositif doit permettre d'exploiter une grande variété d'échantillons, y compris des échantillons conducteurs, non conducteurs et magnétiques. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-5 | Le dispositif doit permettre d'exploiter les acquisitions minimum suivantes : - Imagerie d’électron secondaire 2D et 3D - Imagerie d’électron rétrodiffusé 2D et 3D - imagerie d'analyse chimique 2D et 3D - Imagerie 3D FIB - FIB milling - cryoFIB milling - Imagerie chimique par EDS - Nanopatterning - Lame pour microscopie électronique en transmission - Cryo-lame pour cryo-microscopie électronique en transmission | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2 | Description de la partie MEB reconditionnée
F1-2-1 | Le système MEB doit disposer d'une Source d’électrons qui doit être à effet de champ (FEG) type Schottky avec une haute stabilité | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-2 | Le systéme MEB doit disposer d'un système de pompage qui assurera un vide propre d’ultra haute qualité pour l’intégralité de la colonne et de la chambre. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-3 | Il est souhaité que la pression dans la chambre pour le MEB soit supérieur à 1 x 10-3 mbar et supérieure à 1 x 10-5 mbar pour le FIB. En mode Haut vide, le vide dans la chambre d'échantillon sera au moins de 2,7 x 10-6 mbar. | Une offre présentant des caractéristiques techniques inférieures aux exigences minimales indiquées sera moins bien notée, sans être éliminatoire. |  | 2
F1-2-4 | Le système de vide du MEB doit avoir au minimum une Pompe primaire à sec pour un vide ultra-propre et sans contamination. Compatible avec les gaz réactifs et Résistante à la corrosion, avec vanne de purge intégrée. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-5 | Le système dispose d'au minimum deux pompes ioniques, 1 pour le MEB et 1 pour le FIB. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-6 | Le système de vide du MEB doit avoir au minimum une Pompe turbomoléculaire pour un vide ultra-propre et sans contamination, résistante à la corrosion, avec vanne de purge intégrée pour une compatibilité avec les gaz réactifs. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-7 | Il est souhaité une capacité de traitement d'au moins de 250l/s. | Une offre présentant des caractéristiques techniques inférieures aux exigences minimales indiquées seront moins bien notées, sans être éliminatoire |  | 2
F1-2-8 | le système MEB doit disposer d'une Jauge de Penning pour la mesure du vide poussé | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-9 | le système doit disposer d'un réservoir tampon d'air de pré-vide | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-10 | La colonne optique du MEB doit permettre de délivrer un courant de sonde variable en continu. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-11 | Il est souhaité que la plage de courant de sonde possible soit compriss au minimum entre 3 pA et 40 nA | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant un courant de sonde non compris dans la plage minimale indiquée, sera moins bien noté, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-12 | Le système MEB doit avoir la possibilité de mesurer le courant de sonde en temps réel sur une plage automatique minimum à 6 plages pour une mesure précise du courant dans la zone de 1 pA à 10 μA. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-13 | La colonne optique du MEB doit être équipé d'un double condenseur | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-14 | La colonne optique du MEB doit permettre d'avoir une plage de tension important. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-15 | Il est souhaité que les tensions d'accélération possibles soient comprises entre au minimum 0.02 kV et 30 kV | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une tension d'accélération non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-16 | La colonne optique du MEB doit permettre d'obtenir des résolutions différentes selon les tensions et les modes appliqués minimum. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-17 | Il est souhaité que les résolutions soient de minimun de 1.4 nm a 1 kV et de minimum 0.7 nm a 15 kV | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une résolution non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-18 | La colonne optique du MEB doit permettre d'obtenir des grandissements sur une plage pouvant aller au minimum à 2 Million de fois. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-19 | le système MEB doit disposer d'un seul diaphragme objectif | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-20 | le système MEB doit permettre au minimum un réglage automatique du focus et de l'astigmatisme | A confirmer et détailler par le candidat D'autres mécanismes de réglages automatiques peuvent être proposés et présentés. La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera le plus large éventail de réglage automatique, en fonction du nombre et de la pertinence des fonctionnalités proposées. Les autres propositions seront notées de manière dégressive |  | 2
F1-2-21 | le système MEB doit disposer d'un module de décélération de faisceau pour appliquer une polarisation négative à l'échantillon. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-22 | Il est souhaité que la tension de polarisation puisse être réglée à des valeurs fixes de 1 kV à 5 kV. | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une tension non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-23 | le système MEB doit proposer une plage de distance de travail importante. | A' confirmer et détailler par le candidat. La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera la plus grande plage de distance de travail. Les autres propositions seront évaluées de manière dégressive |  | 2
F1-2-24 | le système MEB doit disposer d'un sas externe de transfert rapide d'échantillons avec une vanne entièrement intégrée au système de vide standard et au contrôle du microscope. Le sas sera d'un diamètre d'au moins de 80mm. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-25 | le système MEB doit disposer d'une large chambre permettant de recevoir tous types d'échantillons et d'être compatible avec une platine cryo. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-26 | Il est souhaité que la chambre ait une taille minimale 350mm de diamétre interne et de hauteur de 250 à 300mm et disposer au minimum de 2 caméra CCD pour voir dans la chambre. | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant des valeurs non comprises dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-27 | la chambre MEB doit avoir un nombre de ports suffisant pour y accueillir tous les élements demandés dans ce marché et dans l'avenir. La chambre sera équipé au mieux de 18 ports différents positonnés tout autour de l'accès. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-28 | une caméra de navigation neuve externe de type CCD permettant d'imager les échantillons sur le porte échantillon et controlable par le logiciel de contrôle du MEB | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-29 | la platine échantillon de la chambre MEB doit être motorisée eucentrique avec un mouvement de 6 axes et une rotation en continu. Les mouvements de la platine échantillon seront au minimum : en X = 153 mm, Y = 153 mm Z = 50 mm Tilt = -15 to 70° Rotation =360° en continu. | A confirmer et détailler par le candidat notamment les capacités de répétabilité de précision |  | 1
F1-2-30 | le systéme MEB doit être équipé à minima d' un porte-échantillon carrousel de 9 positions minimum pour des supports de 13 mm de diamétre et d'un porte échantillon simple | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-31 | le système MEB doit étre fourni avec un ordinateur intégré ou non (préciser le cas échéant) ayant les spécifications minimum pour permettre de contrôler les 2 colonnes (MEB et FIB), de traiter les images acquises en parallèle des acquisitions : Processeur Intel I9-10900E ou équivalent/supérieur RAM : 32 GB DDR4 minimum Operating System : Microsoft® Windows® 11 pro "External Communi-cations 4x RS232 2x USB2 8x USB3 gen1 4x USB3 gen2" 2 x Ethernet Disk Drives SSD: NVMe, M2 1TB Hard disk: 2x 6 TB data storage Un clavier AZERTY et une souris | Le candidat précisera les spécifications techniques de la solution |  | 1
F1-2-32 | le systéme MEB doit être fourni avec un Logiciel de gestion du MEB et des acquisitions d'images sous Windows11 | 'A confirmer et détailler par le candidat Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. |  | 1
F1-2-33 | l'ordinateur de contrôle du MEB doit être fourni avec un logiciel de bureautique Microsoft office ® composé a minima d'excel, de word et de powerpoint | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-34 | Le logiciel de contrôle et de gestion du MEB doit permettre une acquisition en simultané de plusieurs signaux issu des détecteurs différents demandés, EDS compris et dans tous les modes possibles | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-35 | Le Logiciel de gestion du MEB doit permettre au minimum le controle du MEB, l'acquisiiton des images, scanning control, detector control, l'acquisition et le traitement des données 3D FIB, FIB milling , cryoFIB milling, EDS et le nanopatterning FIB, la préparation de lame TEM | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-36 | La gestion des colonnes MEB et FIB doit pouvoir étre controlée et accessible par une source externe (remote control) | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-37 | le systéme doit être fourni avec un logiciel de connexion à distance avec sa licence d'utilisation | 'A confirmer et détailler par le candidat. Le logiciel doit être paramétrable afin d'être rendu conforme aux règles de sécurité informatique interne de l'université de Bordeaux |  | 1
F1-2-38 | Le système doit être équipé d’une suite logicielle complète et distincte du logiciel de contrôle et de gestion du MEB. Cette suite doit être totalement intégrée et permettre le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus, incluant : - L’acquisition, l’enregistrement et le traitement des images dans tous les modes disponibles. Le logiciel doit offrir les fonctionnalités suivantes, indépendamment de la date d’enregistrement des images : - Retraitement et post-traitement d’images (ex. : correction de bruit, amélioration de contraste) ; - Création de mosaïques d’images ; - Génération de données quantitatives (ex. : mesures dimensionnelles, analyses statistiques) ; - Nanostructuration (ex. : lithographie par faisceau d’électrons). - Fabrication de lame TEM et cryo lame TEM Le logiciel doit permettre : L’acquisition d’images EDS 2D et 3D ; L’acquisition automatique de séries de cartographies EDS lors de la tomographie 3D automatisée ; L’acquisition automatisée d’images 3D FIB gigapixels, incluant : Fraisage et imagerie simultanés en haute résolution ; Contrôle précis et constant de l’épaisseur de coupe ; Correction prédictive de la dérive ; Alignement automatique de la pile d’images. L’imagerie automatisée de coupes sériées sur support ; La visualisation 3D de grands volumes à partir des données acquises. | A confirmer et détailler par le candidat Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. |  | 1
F1-2-39 | le systéme doit être fourni avec un bureau rectangulaire de taille maximale 1700x1200mm | 'A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-2-40 | le systéme doit être fourni avec 2 écrans de forme rectangulaire de minimum 34 pouces | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-2-41 | Le système doit étre fourni avec un panneau de commande ergonomique et intuitif avec clavier azerty intégré, un double joystick de commande de la platine et avec tous les boutons dédiés pour un contrôle rapide et facile de l'ensemble des détecteur et de l'instrument et fonctionnant sur un PC Microsoft® Windows®. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-42 | Le panneau de contrôle doit permettre le contrôle du balayage, le réglage du faisceau, l'enregistrement des images, image processing, le contrôle des détecteurs. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-43 | le système doit posséder un détecteur d'electrons rétrodiffusés en colonne | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-44 | le système doit posséder un détecteur d'electrons rétrodiffusés en chambre retractable pneumatiquement avec un BIAS réglable. Il sera composé au minimum de 6 secteurs distincts et permetttant d'acquerir sur 4 canaux différents minimum | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-45 | le système doit posséder un détecteur d'électrons secondaires en colonne | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-46 | le système doit posséder un détecteur d'électrons secondaires en chambre Everhart-Thornley | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-47 | le système doit posséder un détecteur scintillator photomultiplicateur en chambre d'électrons secondaires et d'ions secondaires | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-48 | un plasmacleaner externe fixé sur un port de la chambre permettant le nettoyage de la chambre du MEB par création d'un plasma et controlable via le logiciel de gestion du MEB. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-49 | un système de refroidissement du circuit d'eau circulant dans le MEB fonctionnant en circuit fermé air-eau. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-50 | le dispositif doit être équipé d'un onduleur adapté au système complet permettant de compenser les coupures électriques non prévues. | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-3 | Description du détecteur EDS neuf :
F1-3-1 | le systéme doit être équipé d'un détecteur d'analyse chimique des élements par mesure par spectrométrie des énergies des rayons X ( EDS) adapté aux basses tensions. | A confirmer et détailler par le candidat. Ce module sera chiffré distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-3-2 | La surface de détection du détecteur EDS doit être de type " Silicon Drift " détecteur par spectrométrie de fluorescence des rayons X et dont la taille de la surface de détection doit être meilleure que 60mm² et etre protégé d'une fenêtre en bérylium. La plage de détection doit etre entre Be (4) au Cf (98). Le mode de refroidissement doit être sans azote liquide. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-3-3 | L'angle solide du détecteur EDS devra être optimal et optimisé. | Le candidat précisera la valeur de l'angle solide du détecteur dans la configuration demandée |  | 2
F1-3-4 | La surface de détection du détecteur EDS doit avoir un taux de comptage élevé avec une résolution en énergie. La résolution de détection doit être au minimum de Cka (46eV / 50,000cps), MnKa (127eV / 200,000cps) | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera la meilleure performance technique. Les autres propositions seront notées de manière dégressive |  | 2
F1-3-5 | le détecteur d'EDS doit permettre de réaliser par l'intérmédiaire d'une suite logicielle dédiée à minima : - l’acquisition de spectres de rayons X à partir de points et/ou de régions à l'aide du contrôle du faisceau MEB - l’acquisition de cartographies de distribution des éléments - de visualiser la composition le long d'une ligne - de définir nos standards pour l'analyse quantitative - la correction du chevauchement des pics pour la cartographie et le balayage linéaire par rayons X - de visualiser plusieurs cartes EDS sous forme d'une seule image superposée - de visualiser les variations de concentration des éléments sur une carte aux rayons X ou le long d'une ligne donnée. -de créer des rapports sous la suite Microsoft office (Word, Excel) | Le candidat détaillera et confirmera chaque points |  | 1
F1-3-6 | Le système de détection par EDS doit être proposé avec un logiciel d'acquisition et de traitement des données EDS spécifique. Il doit être associé à un ordinateur neuf dédié sous windows11 de capacité adaptée notamment en stockage, en mémoire vive, et permettre une connexion Ethernet haut débit afin au minimum de communiquer avec le PC de gestion du microscope, faire les acquisitions d'images et être muni d'un clavier AZERTY, d'une souris et être équipé d'un écran. | A confirmer et détailler par le candidat Il précisera notamment les caractéristique technique du PC Ces prestations seront chiffrés distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix. Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour |  | 1
F1-4 | Description de la partie FIB (reconditionnée) :
F1-4-1 | Il doit être proposé un module FIB capable de réaliser de l'imagerie FIB, du FIB Miling, 3D FIB et du FIB nanoparterning et tout ceci en mode classique ou en mode cryo par un faisceau d'ion gallium | A confirmer et détailler par le candidat Ce module doit être intégré à la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-2 | la source d'ion de la partie FIB doit être du galium liquide avec une durée d'utilisation garantie de mimimum 1500h | A confirmer et détailler par le candidat. Une autre source sera éliminatoire. Les recharges de Galium sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-3 | la colonne FIB doit être composée de minimum 2 lentilles électromagnétiques | A confirmer et détailler par le candidat. L’ajout de lentilles supplémentaires ne sera pas noté plus favorablement : Seule la conformité à l’exigence minimale sera évaluée. |  | 2
F1-4-4 | La colonne FIB doit permettre d'obtenir des résolutions différentes selon les tensions et les modes appliqués minimum. Les résolutions garanties en FIB seront au minimum 3nm à 30kV et au minimum 120nm à 1kV. | A confirmer et détailler par le candidat Seule la conformité à l’exigence minimale sera évaluée. |  | 2
F1-4-5 | la colone FIB doit comporter un diaphgrame avec plusieurs positions d'ouverture mécaniques, motorisées. Ne demandant aucun réalignement nécessaire après changement d'ouverture. le diapgrame sera composé d'au minimum 14 positions d'ouverture mécaniques. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-6 | la colonne FIB doit permettre un réglage continu du courant de la sonde entre les positions d'ouverture via la lentille du condenseur. La plage de courant de sonde possible sera comprise au minimum entre 1 pA et 100 nA. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-7 | la source de galium doit permettre de produire une gamme de tensions comprises au minimum de 600v à 30kv . | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-8 | le système FIB doit proposer une plage de dwell time qui sera au minimum entre 25 ns et 1s. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-9 | L'angle entre la colonne MEB et la colonne FIB doit être fixe et optimisé. L'angle entre la colonne MEB et la colonne FIB sera entre 50° et 55°. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-10 | La platine échantillon ne doit pas effectuer de mouvement entre l'abrasion FIB et l'acquisition d'image en MEB | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-4-11 | le système FIB doit permettre d'avoir des voxels isotropiques en mode acquisition 3D conventionelle les plus petits possibles. La taille du voxel isotropique sera à minima de 3nm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-12 | Le système doit disposer au minimum de 2 Mono-injecteur de gaz permettant d'injecter au minimum du Pt, C, W, SiO, H2O au choix | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-4-13 | La Proposition doit disposer à minima d'un réservoir de Platine avec sa recharge neuve pour un Mono-injecteur de gaz | A confirmer et détailler par le candidat. Les recharges de reservoire sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-14 | La Proposition doit disposer de base à minima d'un réservoir de Carbone (C14H10) avec sa recharge neuve pour l'autre Mono-injecteur de gaz | A confirmer et détailler par le candidat. Les recharges de reservoire sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-15 | le système doit présenter un canon à électrons pour la neutralisation des charges positives exploitable lors du FIB milling | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-5 | Description de la partie CRYO reconditionnée
F1-5-1 | Le dispositif doit proposer un module cryo composé : - un pupitre de commande déporté avec écran tactile pour contrôle de la chambre cryo et de la platine cryo avec un système d'exploitation sous Windows11 - une chambre de cryo préparation montée sur un port lateral de la chambre MEB équipée d'un éclairage LED multiple et d’une caméra CCD, d’outils de fracturation à refroidissement actif, de plusieurs hublots, d'une pulvérisation automatique de métal à grain fin avec cible standard en platine (Pt) fournie neuve - un contrôleur d'épaisseur de la même marque que la station de préparation citée plus haut pour mesurer l'épaisseur de la couche terminale de métal déposé par le pulvérisateur cathodique dans la chambre de préparation - une pompe turbomoléculaire - un système de refroidissement par gaz froid avec un Dewar LN2 de 30 litres minimum. - un ensemble de porte-support échantillons (nombre et caractéristiques) et de supports échantillons ( nombre et caractéristiques) permettant d'exploiter des échantillons dans les modes MEB et FIB et lame TEM. - une station externe de préparation d'échantillons avec un système de congélation par azote pateux - un anticontaminateur positionné au dessus de la platine dans la chambre du MEB - la possibilité de réaliser des sublimations de maniére automatique | A confirmer et détailler par le candidat ' Ce module doit être chiffré distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix. |  | 1
F1-5-2 | un dewar auto pressurisé de 60 l minimum équipé avec 4 vannes minimum et une jauge de contrôle du volume avec aiguille de mesure | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-3 | platine cryo rotative à 360° , pour utilisation en MEB et en FIB, refroidi à l'azote gazeux, température de fonctionnement allant de la température ambiante à -190 °C Stabilité de température : +/- 0,5 °C et equipé dun anticontaminateur | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 2
F1-5-4 | Une enceinte résistante à l'azote liquide transportable du même fournisseur que le systeme de congélation cité plus haut pour un transfert facile des échantllons pré-congelés depuis congélateurs externes et pour chargement/ déchargement des grilles TEM. | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-5 | Les accessoires cryogéniques contenant tout le matériel, les adaptateurs et les outils nécessaires au chargement, au transfert et au stockage des échantillons vitrifiés et les supports nécéssaires sont au minimum de 2 pour planche HPF et 1 pour grilles MET/disque de saphir | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-6 | Il est souhaité que le système puisse accueillir un système de séchage d'azote gazeux sans consommables (filtres) via un module additionnel adapté. Le sécheur de gaz rares permettra d'éliminer l'humidité et le dioxyde de carbone et devra pouvoir se positionner entre l'alimentation en gaz et l'instrument. Le système de séchage devra s'effectuer via un tube de séchage à tamis moléculaire intégré dans un boîtier avec régénération in situ. Aucune purge ni préparation du système ne doit etre nécéssaire. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F1-6 | description des accessoires pour lame MET Neuf :
F1-6-1 | Le système doit être proposé avec un module complet pour réaliser des lames pour TEM et cryolamelle pour cryo-TEM avec l'option "lift out" et composé à minima : - un kit de support de lamelles TEM - un Rail pour grilles TEM pouvant accueillir jusqu'à 7 grilles S/TEM, et doit etre compatible avec le support de préparation TEM. - une Station de chargement pour charger les grilles TEM dans le Rail pour grilles TEM - un actionneur pour porte-lamelle TEM montable à l'intérieur de la porte de la chambre permettant le retournement in situ du porte-lamelle pour préparation TEM. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-6-2 | Le système doit être proposé avec un nanomanipulator pour cryo et température ambiante pour effectuer du "lift out" de lame MET (température ambiante et cryo). Le manipulateur doit comprendre une bride d'adaptation et un bloc de serrage pour la tresse de refroidissement compatible avec le système cryogénique demandé plus haut | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-6-3 | Il doit être proposé un porte échantillon, pour 2 autogrilles, utilisable en mode température ambiante et en cryo. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-7 | Autres prestations demandées
F1-7-1 | Le dispositif doit être équipé d'une plateforme anti vibratile neuve externe d'isolation active positionnée sous le MEB basée sur la technologie 'SandwichTM'. - Dimensions adaptées au modéle de cryo MEB FIB proposé - la Capacité de charge de la plateforme doit être adaptée au modéle de cryo MEB FIB proposé - Bande passante active minimmum : 1,0 - 200 Hz - Performance d'isolement: min. 25 dB (94,4%) à 5 Hz, 35 dB (98,2%) au-delà de 10 Hz - Réglage manuel de la charge - Electronique de contrôle externe - Sortie de diagnostic analogique BNC - Poids de la plateforme : à préciser par le candidat | A confirmer et détailler par le candidat La plateforme sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-7-2 | Licence flottante de la suite logicielle complète d'acquisition et de traitement des images, susceptible d'être installé sur plusieurs postes de travail | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-3 | Proposer une suite logicielle permettant le post-traitement des images | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-4 | Il doit être proposé un détecteur d'électrons rétrodiffusés pour travailler à basse tension et à vitesse d'acquisition rapide. Ce détecteur doit être composé d'une diode silicium à secteur unique en chambre, rétractable pneumatiquement. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-7-5 | le systéme MEB doit être équipé en plus au minimum de 2 porte-échantillons : - 1 porte objet de type étau (grande dimension) pour échantillons de forme complexe - 1 porte objet pour coupe de fragments de wafers de matériaux plats pour la visualisation en coupe transversale | A confirmer et détailler par le candidat . Ces 2 portes-échantillons doivent être intégrés à la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-6 | Proposer d'autres supports d'échantillons pour obervation en MEB | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée le cas échéant dans la partie fractionnée de la grille de prix.
F1-7-7 | Proposer un système de production d'un flux d'électrons pour neutralier les charges positives produites | A confirmer et détailler par le candidat. Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix.
F1-7-8 | Proposer un système de compensation des champs magnétiques externes | A confirmer et détailler par le candidat. Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix
F1-8 | Respecter les normes en vigueur
F1-8-1 | Le système respectera l'alimentation 230V – 50Hz (normes électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant. |  | 1
F1-8-2 | Le système doit être conforme aux normes CE et aux normes internationales de bonnes pratiques de laboratoire (cGLP) | A confirmer et détailler par le candidat, Le dispositif objet du présent marché sera utilisé dans un cadre universitaire, à la fois pour des activités de formation et de recherche. Les certificats de conformités doivent être joints à l'offre. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Bordeaux Imaging Center Université de Bordeaux Site Carreire Centre d'Appui à la Recherche et de Formation (ex-CGFB) 1er étage 146 rue Léo Saignat, CS 61292 33076 Bordeaux Cedex. | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose en semaine ouvrées à compter de la notification du marché. La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université. Ces opérations devront impérativement avoir lieu avant le 30/09/2026. Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement et l'installation dans le bâtiment où sera utilisé l'équipement, y compris tests associés et mise en ordre de marche' La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera les délais les plus rapides |  | 2
F2-1-2 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | A détailler par le candidat' Le dispositif sera livré par l'extérieur du bâtiment Il ne sera pas mis à disposition du titulaire un chariot élévateur |  | 2
F2-1-3 | Le candidat détaillera les caractéristiques exactes de poids (charge totale et répartie) et d’encombrement pour l'ensemble du dispositif. Il définira tous les prérequis techniques qui garantiront une installation et une mise en ordre de marche sécurisés (charge admissible au sol, résistance de la dalle requise, etc...). | A confirmer et détailler par le candidat L'adaptation batimentaire sera réalisé selon les spécifications du dispositif par l'université de Bordeaux. |  | 2
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche. Cette formation recouvrira obligatoirement : Dans un premier temps : l'utilisation et la mise en autonomie sur la machine Dans un deuxième temps : la maitrise et l'optimisation de son exploitation. |  | 2
F3-2 | Proposer une formation complémentaire sur site | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments que la formation initale. |  | 2
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations) | Le candidat précisera : modalités, support |  | 2
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation. |  | 2
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (voir CCP)
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 2 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire).( Voir CCP) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F4-1-2 | Proposer une extension de garantie de 1 an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F4-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F4-1-6 | En cas de privation de jouissance du dispositif pendant la période de garantie (de base ou étendue), le candidat devra préciser les modalités et conditions qu'il met en oeuvre pour permettre la poursuite des activités de la plateforme. | A détailler par le candidat, nottamment les délais associés à sa proposition (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance. |  | 2
F4-1-7 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée associée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) 'Le candidat fournira la liste des pièces critiques et indiquera pour chacune la durée de disponibilité garantie, le délai moyen d’approvisionnement et, le cas échéant, l’existence de pièces reconditionnées de remplacement. Il complétera la partie fractionnée de la grille des prix en conséquence. |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | le candidat détaillera les modalités de l'assistance qui devra couvrir impérativement le volet technique (maintenance, dysfonctionnements) et le volet applicatif (aide à l'exploitation/usage) |  | 2
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | - |  | 2
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services | Ces prestations sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille des prix
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-4 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention.
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6 | Proposer un dispositif contribuant à un développement durable
F6-1 | Sobriété en énergie
F6-1-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité - la consommation journalière maximale de l'équipement en gaz lorsque celui-ci est en pleine activité (préciser le type de Gaz) Le candidat joindra tout document justificatif (fiches techniques, certificats, tests, etc.) attestant ces consommations. |  | 2
F6-1-2 | Le candidat justifiera si la sobriété a influencé son choix d’équipement et si celui-ci est le plus sobre par rapport au besoin exprimé. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-2 | Commande, facturation et économie circulaire
F6-2-1 | Le prestataire indiquera s'il est en mesure d'indiquer dans les devis et les factures : la part déjà recyclée des composants des équipements proposés, le pourcentage de recyclabilité de ces équipements et les composants recyclables | A détailler par le candidat |  | 2
F6-2-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces mesures peuvent notamment concerner, la gestion des déchets, la consommation de ressources, l’éco-conception des livrables ou prestations, ou toute autre initiative relevant des principes du développement durable. En outre, le candidat précisera s'il a établi le bilan GES de son entreprise. Si oui, il devra le fournir dans son offre et expliciter son plan d'actions pour réduire son empreinte carbone, tant de manière générale que dans le cadre de l'exécution du marché Le candidat peut joindre en annexe tout document permettant d’illustrer ou justifier ces engagements |  | 2
F6-2-3 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements (dont les ordinateurs) qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-3 | Emballages, transports, déplacements
F6-3-1 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-3-2 | Transport des équipements et équipes | Le candidat décrira les moyens de transport employés pour les livraisons et les interventions techniques, en privilégiant les modes à faible émission |  | 2
F6-3-3 | Gestion responsable des déchets | Le candidat indiquera les procédures mises en œuvre pour la collecte, le tri et le traitement des déchets et consommables le cas échéant liés à l’utilisation et à la maintenance du dispositif (pièces usagées, huiles, solvants, emballages, etc.). Il précisera les filières utilisées. |  | 2
F6-4 | Ecoconception
F6-4-1 | Le prestataire connait-il la part déjà recyclée des composants de l'équipement proposé ? le pourcentage de recyclabilité de ces équipements ? les composants recyclables ? Justifier. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-2 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont effectivement été mises en oeuvre pour minimiser l'impact environnemental lors de la fabrication ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-3 | La provenance (à préciser) des produits et composants principaux dans la fabrication du dispositif (à préciser) permet-elle de minimiser l'empreinte carbone de cette fabrication ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-4 | Le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-5 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage économe en énergie ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-6 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage durable ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-7 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour diminuer l'impact environnemental du dispositif en fin de vie ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-5 | Durabilité / Réparabilité et garanties associées
F6-5-1 | Le candidat indiquera : s’il garantit un fonctionnement sur 10 ans (ou plus), la disponibilité des pièces détachées sur cette période les conditions et chiffrages associés. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-5-2 | Le candidat précisera les modalités de reprise de l’équipement en fin de vie (reprise pour reconditionnement, démantèlement, recyclage en filière agréée, certificat de traitement, etc.) | A détailler par le candidat |  | 2

## Prix_Sdb_
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n°2025-122 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION DE BASE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Système reconditionné de cryo microscopie électronique à balayage (MEB) - F1-1 |  |  |  |  | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Module cryo reconditionné (F1-5-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | caméra de navigation (F1-2-21) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | ordinateur permettant de contrôler les 2 colonnes (MEB et FIB) (F1-2-24) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | bureau rectangulaire (F1-2-32) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Ecrans (F1-2-33) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | détecteur d'analyse chimique des élements par mesure par spectrométrie des énergies des rayons x ( EDS) (F1-3-1)) - Non Reconditionné | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Plateforme anti vibratile externe d'isolation (F1-7-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Plasmacleaner externe (F1-2-48) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | système de refroidissement du circuit d'eau circulant dans le MEB fonctionnant en circuit fermé air-eau. (F1-2-49) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Onduleur (F1-2-50) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Garantie 2 ans (F4-1-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Logiciel de gestion du MEB (F1-2-32) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | suite logicielle complète permettant le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus (F1-2-38) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | logiciel d'acquisition et de traitement des données EDS spécifique (F1-3-6) | [5 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant de la partie ordinaire ne doit pas être supérieur à 750 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Module FIB reconditionné (F1-4-1), y compris garantie de base 2 ans
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Recharges de Galium (F1-4-2) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Recharge de réservoir de Platine (F1-4-13) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Recharge de réservoir de carbon (F1-4-14) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de séchage d'azote gazeux sans consommables (filtres) via un module additionnel adapté (F1-5-6) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | module complet pour réaliser des lames pour MET et cryolamelle pour MET (F1-6-1) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Portes-échantillons autogrille (F1-6-3) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Licence Flottante de la suite logiciel complete d'acquisition et de traitement des images (F1-7-2) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Proposer une suite logicielle permettant le post-traitement des images (F1-7-3) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | détecteur d'électrons rétrodiffusés (F1-7-4) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Portes-échantillons (F1-7-5) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | autres supports d'échantillons pour observation en MEB (F1-7-6) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de production d'un flux d'électrons pour neutralier les charges positives produites ( F1-7-7) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de compensation des champs magnétiques externes (F1-7-8 |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | canon à électrons pour la neutralisation des charges positives exploitable lors du FIB milling (F1-4-15) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
Extension de garantie (F4-1-3)
|  | Extension de garantie à l'issue des deux années de garantie de base - année supplémentaire 1 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 2 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 3 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 4 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 5 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables le cas échéant (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature

## SpecTechn_Variante
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché composite n° 2025-122 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE N°1
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction pour XX
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère mise en service (année)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
Identification de la variante : L’acquisition du système complet (MEB + FIB + CRYO + EDS + lame TEM est organisé de la manière suivante : 1) : Acquisition d'un système MEB, CRYO et EDS neufs (partie ordinaire). 2) : Acquisition ultérieure d'un FIB + lame TEM (partie fractionnée) + Autres fournitures et prestations associées
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Système neuf de cryo microscopie électronique à balayage (MEB) équipé d'une seconde colonne ionique (FIB)
F1-1-1 | Le dispositif doit permettre d'exploiter une grande variété d'échantillons, y compris des échantillons conducteurs, non conducteurs et magnétiques. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-2 | Le dispositif doit permettre d'exploiter les acquisitions minimum suivantes : - Imagerie d’électron secondaire 2D et 3D - Imagerie d’électron rétrodiffusé 2D et 3D - imagerie d'analyse chimique 2D et 3D - Imagerie 3D FIB - FIB milling - cryoFIB milling - Imagerie chimique par EDS - Nanopatterning - Lame pour microscopie électronique en transmission - Cryo-lame pour cryo-microscopie électronique en transmission | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2 | Description de la partie MEB
F1-2-1 | Le système MEB doit disposer d'une Source d’électrons qui doit être à effet de champ (FEG) type Schottky avec une haute stabilité | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-2 | Le systéme MEB doit disposer d'un système de pompage qui assurera un vide propre d’ultra haute qualité pour l’intégralité de la colonne et de la chambre. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-3 | Il est souhaité que la pression dans la chambre pour le MEB soit supérieur à 1 x 10-3 mbar et supérieure à 1 x 10-5 mbar pour le FIB. En mode Haut vide, le vide dans la chambre d'échantillon sera au moins de 2,7 x 10-6 mbar. | Une offre présentant des caractéristiques techniques inférieures aux exigences minimales indiquées sera moins bien notée, sans être éliminatoire. |  | 2
F1-2-4 | Le système de vide du MEB doit avoir au minimum une Pompe primaire à sec pour un vide ultra-propre et sans contamination. Compatible avec les gaz réactifs et Résistante à la corrosion, avec vanne de purge intégrée. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-5 | Le système dispose d'au minimum deux pompes ioniques, 1 pour le MEB et 1 pour le FIB. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-6 | Le système de vide du MEB doit avoir au minimum une Pompe turbomoléculaire pour un vide ultra-propre et sans contamination, résistante à la corrosion, avec vanne de purge intégrée pour une compatibilité avec les gaz réactifs. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-7 | Il est souhaité une capacité de traitement d'au moins de 250l/s. | Une offre présentant des caractéristiques techniques inférieures aux exigences minimales indiquées seront moins bien notées, sans être éliminatoire |  | 2
F1-2-8 | le système MEB doit disposer d'une Jauge de Penning pour la mesure du vide poussé | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-9 | le système doit disposer d'un réservoir tampon d'air de pré-vide | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-10 | La colonne optique du MEB doit permettre de délivrer un courant de sonde variable en continu. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-11 | Il est souhaité que la plage de courant de sonde possible soit compriss au minimum entre 3 pA et 40 nA | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant un courant de sonde non compris dans la plage minimale indiquée, sera moins bien noté, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-12 | Le système MEB doit avoir la possibilité de mesurer le courant de sonde en temps réel sur une plage automatique minimum à 6 plages pour une mesure précise du courant dans la zone de 1 pA à 10 μA. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-13 | La colonne optique du MEB doit être équipé d'un double condenseur | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-14 | La colonne optique du MEB doit permettre d'avoir une plage de tension important. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-15 | Il est souhaité que les tensions d'accélération possibles soient comprises entre au minimum 0.02 kV et 30 kV | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une tension d'accélération non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-16 | La colonne optique du MEB doit permettre d'obtenir des résolutions différentes selon les tensions et les modes appliqués minimum. | Le candidat devra confirmer et détailler les performances réelles du système proposé. |  | 1
F1-2-17 | Il est souhaité que les résolutions soient de minimun de 1.4 nm a 1 kV et de minimum 0.7 nm a 15 kV | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une résolution non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-18 | La colonne optique du MEB doit permettre d'obtenir des grandissements sur une plage pouvant aller au minimum à 2 Million de fois. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-19 | le système MEB doit disposer d'un seul diaphragme objectif | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-20 | le système MEB doit permettre au minimum un réglage automatique du focus et de l'astigmatisme | A confirmer et détailler par le candidat D'autres mécanismes de réglages automatiques peuvent être proposés et présentés. La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera le plus large éventail de réglage automatique, en fonction du nombre et de la pertinence des fonctionnalités proposées. Les autres propositions seront notées de manière dégressive |  | 2
F1-2-21 | le système MEB doit disposer d'un module de décélération de faisceau pour appliquer une polarisation négative à l'échantillon. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-22 | Il est souhaité que la tension de polarisation puisse être réglée à des valeurs fixes de 1 kV à 5 kV. | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant une tension non comprise dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-23 | le système MEB doit proposer une plage de distance de travail importante. | A' confirmer et détailler par le candidat. La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera la plus grande plage de distance de travail. Les autres propositions seront évaluées de manière dégressive |  | 2
F1-2-24 | le système MEB doit disposer d'un sas externe de transfert rapide d'échantillons avec une vanne entièrement intégrée au système de vide standard et au contrôle du microscope. Le sas sera d'un diamètre d'au moins de 80mm. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-25 | le système MEB doit disposer d'une large chambre permettant de recevoir tous types d'échantillons et d'être compatible avec une platine cryo. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-26 | Il est souhaité que la chambre ait une taille minimale 350mm de diamétre interne et de hauteur de 250 à 300mm et disposer au minimum de 2 caméra CCD pour voir dans la chambre. | La note maximale sera attribuée au candidat offrant les meilleurs performances. Les autres propositions seront notées de manière dégressive. Une offre présentant des valeurs non comprises dans la plage minimale indiquée, sera moins bien notée, sans pour autant être éliminatoire |  | 2
F1-2-27 | la chambre MEB doit avoir un nombre de ports suffisant pour y accueillir tous les élements demandés dans ce marché et dans l'avenir. La chambre sera équipé au mieux de 18 ports différents positonnés tout autour de l'accès. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-28 | une caméra de navigation neuve externe de type CCD permettant d'imager les échantillons sur le porte échantillon et controlable par le logiciel de contrôle du MEB | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-29 | la platine échantillon de la chambre MEB doit être motorisée eucentrique avec un mouvement de 6 axes et une rotation en continu. Les mouvements de la platine échantillon seront au minimum : en X = 153 mm, Y = 153 mm Z = 50 mm Tilt = -15 to 70° Rotation =360° en continu. | A confirmer et détailler par le candidat notamment les capacités de répétabilité de précision |  | 1
F1-2-30 | le systéme MEB doit être équipé à minima d' un porte-échantillon carrousel de 9 positions minimum pour des supports de 13 mm de diamétre et d'un porte échantillon simple | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-31 | le système MEB doit étre fourni avec un ordinateur intégré ou non (préciser le cas échéant) ayant les spécifications minimum pour permettre de contrôler les 2 colonnes (MEB et FIB), de traiter les images acquises en parallèle des acquisitions : Processeur Intel I9-10900E ou équivalent/supérieur RAM : 32 GB DDR4 minimum Operating System : Microsoft® Windows® 11 pro "External Communi-cations 4x RS232 2x USB2 8x USB3 gen1 4x USB3 gen2" 2 x Ethernet Disk Drives SSD: NVMe, M2 1TB Hard disk: 2x 6 TB data storage Un clavier AZERTY et une souris | Le candidat précisera les spécifications techniques de la solution |  | 1
F1-2-32 | le systéme MEB doit être fourni avec un Logiciel de gestion du MEB et des acquisitions d'images sous Windows11 | 'A confirmer et détailler par le candidat Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. |  | 1
F1-2-33 | l'ordinateur de contrôle du MEB doit être fourni avec un logiciel de bureautique Microsoft office ® composé a minima d'excel, de word et de powerpoint | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-34 | Le logiciel de contrôle et de gestion du MEB doit permettre une acquisition en simultané de plusieurs signaux issu des détecteurs différents demandés, EDS compris et dans tous les modes possibles | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-35 | Le Logiciel de gestion du MEB doit permettre au minimum le controle du MEB, l'acquisiiton des images, scanning control, detector control, l'acquisition et le traitement des données 3D FIB, FIB milling , cryoFIB milling, EDS et le nanopatterning FIB, la préparation de lame TEM | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-36 | La gestion des colonnes MEB et FIB doit pouvoir étre controlée et accessible par une source externe (remote control) | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-37 | le systéme doit être fourni avec un logiciel de connexion à distance avec sa licence d'utilisation | 'A confirmer et détailler par le candidat. Le logiciel doit être paramétrable afin d'être rendu conforme aux règles de sécurité informatique interne de l'université de Bordeaux |  | 1
F1-2-38 | Le système doit être équipé d’une suite logicielle complète et distincte du logiciel de contrôle et de gestion du MEB. Cette suite doit être totalement intégrée et permettre le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus, incluant : - L’acquisition, l’enregistrement et le traitement des images dans tous les modes disponibles. Le logiciel doit offrir les fonctionnalités suivantes, indépendamment de la date d’enregistrement des images : - Retraitement et post-traitement d’images (ex. : correction de bruit, amélioration de contraste) ; - Création de mosaïques d’images ; - Génération de données quantitatives (ex. : mesures dimensionnelles, analyses statistiques) ; - Nanostructuration (ex. : lithographie par faisceau d’électrons). - Fabrication de lame TEM et cryo lame TEM Le logiciel doit permettre : L’acquisition d’images EDS 2D et 3D ; L’acquisition automatique de séries de cartographies EDS lors de la tomographie 3D automatisée ; L’acquisition automatisée d’images 3D FIB gigapixels, incluant : Fraisage et imagerie simultanés en haute résolution ; Contrôle précis et constant de l’épaisseur de coupe ; Correction prédictive de la dérive ; Alignement automatique de la pile d’images. L’imagerie automatisée de coupes sériées sur support ; La visualisation 3D de grands volumes à partir des données acquises. | A confirmer et détailler par le candidat Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. |  | 1
F1-2-39 | le systéme doit être fourni avec un bureau rectangulaire de taille maximale 1700x1200mm | 'A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-2-40 | le systéme doit être fourni avec 2 écrans de forme rectangulaire de minimum 34 pouces | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-2-41 | Le système doit étre fourni avec un panneau de commande ergonomique et intuitif avec clavier azerty intégré, un double joystick de commande de la platine et avec tous les boutons dédiés pour un contrôle rapide et facile de l'ensemble des détecteur et de l'instrument et fonctionnant sur un PC Microsoft® Windows®. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-42 | Le panneau de contrôle doit permettre le contrôle du balayage, le réglage du faisceau, l'enregistrement des images, image processing, le contrôle des détecteurs. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-2-43 | le système doit posséder un détecteur d'electrons rétrodiffusés en colonne | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-44 | le système doit posséder un détecteur d'electrons rétrodiffusés en chambre retractable pneumatiquement avec un BIAS réglable. Il sera composé au minimum de 6 secteurs distincts et permetttant d'acquerir sur 4 canaux différents minimum | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-45 | le système doit posséder un détecteur d'électrons secondaires en colonne | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-46 | le système doit posséder un détecteur d'électrons secondaires en chambre Everhart-Thornley | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-47 | le système doit posséder un détecteur scintillator photomultiplicateur en chambre d'électrons secondaires et d'ions secondaires | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-2-48 | un plasmacleaner externe fixé sur un port de la chambre permettant le nettoyage de la chambre du MEB par création d'un plasma et controlable via le logiciel de gestion du MEB. | A confirmer et détailler par le candidat cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-49 | un système de refroidissement du circuit d'eau circulant dans le MEB fonctionnant en circuit fermé air-eau. | A confirmer et détailler par le candidat cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-2-50 | le dispositif doit être équipé d'un onduleur adapté au système complet permettant de compenser les coupures électriques non prévues. | A confirmer et détailler par le candidat cette prestation sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-3 | Description du détecteur EDS neuf :
F1-3-1 | le systéme doit être équipé d'un détecteur d'analyse chimique des élements par mesure par spectrométrie des énergies des rayons X ( EDS) adapté aux basses tensions. | A confirmer et détailler par le candidat. Ce module sera chiffré distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix |  | 1
F1-3-2 | La surface de détection du détecteur EDS doit être de type " Silicon Drift " détecteur par spectrométrie de fluorescence des rayons X et dont la taille de la surface de détection doit être meilleure que 60mm² et etre protégé d'une fenêtre en bérylium. La plage de détection doit etre entre Be (4) au Cf (98). Le mode de refroidissement doit être sans azote liquide. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-3-3 | L'angle solide du détecteur EDS devra être optimal et optimisé. | Le candidat précisera la valeur de l'angle solide du détecteur dans la configuration demandée |  | 2
F1-3-4 | La surface de détection du détecteur EDS doit avoir un taux de comptage élevé avec une résolution en énergie. La résolution de détection doit être au minimum de Cka (46eV / 50,000cps), MnKa (127eV / 200,000cps) | A confirmer et détailler par le candidat La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera la meilleure performance technique. Les autres propositions seront notées de manière dégressive |  | 2
F1-3-5 | le détecteur d'EDS doit permettre de réaliser par l'intérmédiaire d'une suite logicielle dédiée à minima : - l’acquisition de spectres de rayons X à partir de points et/ou de régions à l'aide du contrôle du faisceau MEB - l’acquisition de cartographies de distribution des éléments - de visualiser la composition le long d'une ligne - de définir nos standards pour l'analyse quantitative - la correction du chevauchement des pics pour la cartographie et le balayage linéaire par rayons X - de visualiser plusieurs cartes EDS sous forme d'une seule image superposée - de visualiser les variations de concentration des éléments sur une carte aux rayons X ou le long d'une ligne donnée. -de créer des rapports sous la suite Microsoft office (Word, Excel) | Le candidat détaillera et confirmera chaque points |  | 1
F1-3-6 | Le système de détection par EDS doit être proposé avec un logiciel d'acquisition et de traitement des données EDS spécifique. Il doit être associé à un ordinateur neuf dédié sous windows11 de capacité adaptée notamment en stockage, en mémoire vive, et permettre une connexion Ethernet haut débit afin au minimum de communiquer avec le PC de gestion du microscope, faire les acquisitions d'images et être muni d'un clavier AZERTY, d'une souris et être équipé d'un écran. | A confirmer et détailler par le candidat Il précisera notamment les caractéristique technique du PC Ces prestations seront chiffrés distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix. Les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence , ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour |  | 1
F1-4 | Description de la partie FIB neuve :
F1-4-1 | Il doit être proposé un module FIB capable de réaliser de l'imagerie FIB, du FIB Miling, 3D FIB et du FIB nanoparterning et tout ceci en mode classique ou en mode cryo par un faisceau d'ion gallium | A confirmer et détailler par le candidat Ce module doit être intégré à la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-2 | la source d'ion de la partie FIB doit être du galium liquide avec une durée d'utilisation garantie de mimimum 1500h | A confirmer et détailler par le candidat. Une autre source sera éliminatoire. Les recharges de Galium sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-3 | la colonne FIB doit être composée de minimum 2 lentilles électromagnétiques | A confirmer et détailler par le candidat. L’ajout de lentilles supplémentaires ne sera pas noté plus favorablement : Seule la conformité à l’exigence minimale sera évaluée. |  | 2
F1-4-4 | La colonne FIB doit permettre d'obtenir des résolutions différentes selon les tensions et les modes appliqués minimum. Les résolutions garanties en FIB seront au minimum 3nm à 30kV et au minimum 120nm à 1kV. | A confirmer et détailler par le candidat Seule la conformité à l’exigence minimale sera évaluée. |  | 2
F1-4-5 | la colone FIB doit comporter un diaphgrame avec plusieurs positions d'ouverture mécaniques, motorisées. Ne demandant aucun réalignement nécessaire après changement d'ouverture. le diapgrame sera composé d'au minimum 14 positions d'ouverture mécaniques. | 'A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-6 | la colonne FIB doit permettre un réglage continu du courant de la sonde entre les positions d'ouverture via la lentille du condenseur. La plage de courant de sonde possible sera comprise au minimum entre 1 pA et 100 nA. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-7 | la source de galium doit permettre de produire une gamme de tensions comprises au minimum de 600v à 30kv . | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-8 | le système FIB doit proposer une plage de dwell time qui sera au minimum entre 25 ns et 1s. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-9 | L'angle entre la colonne MEB et la colonne FIB doit être fixe et optimisé. L'angle entre la colonne MEB et la colonne FIB sera entre 50° et 55°. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-10 | La platine échantillon ne doit pas effectuer de mouvement entre l'abrasion FIB et l'acquisition d'image en MEB | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-4-11 | le système FIB doit permettre d'avoir des voxels isotropiques en mode acquisition 3D conventionelle les plus petits possibles. La taille du voxel isotropique sera à minima de 3nm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 2
F1-4-12 | Le système doit disposer au minimum de 2 Mono-injecteur de gaz permettant d'injecter au minimum du Pt, C, W, SiO, H2O au choix | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-4-13 | La Proposition doit disposer à minima d'un réservoir de Platine avec sa recharge neuve pour un Mono-injecteur de gaz | A confirmer et détailler par le candidat. Les recharges de reservoire sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-14 | La Proposition doit disposer de base à minima d'un réservoir de Carbone (C14H10) avec sa recharge neuve pour l'autre Mono-injecteur de gaz | A confirmer et détailler par le candidat. Les recharges de reservoire sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 1
F1-4-15 | le système doit présenter un canon à électrons pour la neutralisation des charges positives exploitable lors du FIB milling | 'A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-5 | Description de la partie CRYO neuve
F1-5-1 | Le dispositif doit proposer un module cryo composé : - un pupitre de commande déporté avec écran tactile pour contrôle de la chambre cryo et de la platine cryo avec un système d'exploitation sous Windows11 - une chambre de cryo préparation montée sur un port lateral de la chambre MEB équipée d'un éclairage LED multiple et d’une caméra CCD, d’outils de fracturation à refroidissement actif, de plusieurs hublots, d'une pulvérisation automatique de métal à grain fin avec cible standard en platine (Pt) fournie neuve - un contrôleur d'épaisseur de la même marque que la station de préparation citée plus haut pour mesurer l'épaisseur de la couche terminale de métal déposé par le pulvérisateur cathodique dans la chambre de préparation - une pompe turbomoléculaire - un système de refroidissement par gaz froid avec un Dewar LN2 de 30 litres minimum. - un ensemble de porte-support échantillons (nombre et caractéristiques) et de supports échantillons ( nombre et caractéristiques) permettant d'exploiter des échantillons dans les modes MEB et FIB et lame TEM. - une station externe de préparation d'échantillons avec un système de congélation par azote pateux - un anticontaminateur positionné au dessus de la platine dans la chambre du MEB - la possibilité de réaliser des sublimations de maniére automatique | A confirmer et détailler par le candidat ' Ce module doit être chiffré distinctement dans la partie ordinaire de la grille des prix. |  | 1
F1-5-2 | un dewar auto pressurisé de 60 l minimum équipé avec 4 vannes minimum et une jauge de contrôle du volume avec aiguille de mesure | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-3 | platine cryo rotative à 360° , pour utilisation en MEB et en FIB, refroidi à l'azote gazeux, température de fonctionnement allant de la température ambiante à -190 °C Stabilité de température : +/- 0,5 °C et equipé dun anticontaminateur | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 2
F1-5-4 | Une enceinte résistante à l'azote liquide transportable du même fournisseur que le systeme de congélation cité plus haut pour un transfert facile des échantllons pré-congelés depuis congélateurs externes et pour chargement/ déchargement des grilles TEM. | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-5 | Les accessoires cryogéniques contenant tout le matériel, les adaptateurs et les outils nécessaires au chargement, au transfert et au stockage des échantillons vitrifiés et les supports nécéssaires sont au minimum de 2 pour planche HPF et 1 pour grilles MET/disque de saphir | A confirmer et détailler par le candidat ' |  | 1
F1-5-6 | Il est souhaité que le système puisse accueillir un système de séchage d'azote gazeux sans consommables (filtres) via un module additionnel adapté. Le sécheur de gaz rares permettra d'éliminer l'humidité et le dioxyde de carbone et devra pouvoir se positionner entre l'alimentation en gaz et l'instrument. Le système de séchage devra s'effectuer via un tube de séchage à tamis moléculaire intégré dans un boîtier avec régénération in situ. Aucune purge ni préparation du système ne doit etre nécéssaire. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F1-6 | description des accessoires pour lame MET Neuf :
F1-6-1 | Le système doit être proposé avec un module complet pour réaliser des lames pour TEM et cryolamelle pour cryo-TEM avec l'option "lift out" et composé à minima : - un kit de support de lamelles TEM - un Rail pour grilles TEM pouvant accueillir jusqu'à 7 grilles S/TEM, et doit etre compatible avec le support de préparation TEM. - une Station de chargement pour charger les grilles TEM dans le Rail pour grilles TEM - un actionneur pour porte-lamelle TEM montable à l'intérieur de la porte de la chambre permettant le retournement in situ du porte-lamelle pour préparation TEM. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-6-2 | Le système doit être proposé avec un nanomanipulator pour cryo et température ambiante pour effectuer du "lift out" de lame MET (température ambiante et cryo). Le manipulateur doit comprendre une bride d'adaptation et un bloc de serrage pour la tresse de refroidissement compatible avec le système cryogénique demandé plus haut | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-6-3 | Il doit être proposé un porte échantillon, pour 2 autogrilles, utilisable en mode température ambiante et en cryo. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-7 | Autres prestations demandées
F1-7-1 | Le dispositif doit être équipé d'une plateforme anti vibratile neuve externe d'isolation active positionnée sous le MEB basée sur la technologie 'SandwichTM'. - Dimensions adaptées au modéle de cryo MEB FIB proposé - la Capacité de charge de la plateforme doit être adaptée au modéle de cryo MEB FIB proposé - Bande passante active minimmum : 1,0 - 200 Hz - Performance d'isolement: min. 25 dB (94,4%) à 5 Hz, 35 dB (98,2%) au-delà de 10 Hz - Réglage manuel de la charge - Electronique de contrôle externe - Sortie de diagnostic analogique BNC - Poids de la plateforme : à préciser par le candidat | A confirmer et détailler par le candidat La plateforme sera chiffrée distinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix. |  | 1
F1-7-2 | Licence flottante de la suite logicielle complète d'acquisition et de traitement des images, susceptible d'être installé sur plusieurs postes de travail | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-3 | Proposer une suite logicielle permettant le post-traitement des images | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-4 | Il doit être proposé un détecteur d'électrons rétrodiffusés pour travailler à basse tension et à vitesse d'acquisition rapide. Ce détecteur doit être composé d'une diode silicium à secteur unique en chambre, rétractable pneumatiquement. | A confirmer et détailler par le candidat Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-7-5 | le systéme MEB doit être équipé en plus au minimum de 2 porte-échantillons : - 1 porte objet de type étau (grande dimension) pour échantillons de forme complexe - 1 porte objet pour coupe de fragments de wafers de matériaux plats pour la visualisation en coupe transversale | A confirmer et détailler par le candidat . Ces 2 portes-échantillons doivent être intégrés à la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-7-6 | Proposer d'autres supports d'échantillons pour obervation en MEB | A confirmer et détailler par le candidat. Cette prestation sera chiffrée le cas échéant dans la partie fractionnée de la grille de prix.
F1-7-7 | Proposer un système de production d'un flux d'électrons pour neutralier les charges positives produites | A confirmer et détailler par le candidat. Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix.
F1-7-8 | Proposer un système de compensation des champs magnétiques externes | A confirmer et détailler par le candidat. Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix
F1-8 | Respecter les normes en vigueur
F1-8-1 | Le système respectera l'alimentation 230V – 50Hz (normes électriques Françaises) | A confirmer et détailler par le candidat, Fourniture obligatoire d'un adaptateur le cas échéant. |  | 1
F1-8-2 | Le système doit être conforme aux normes CE et aux normes internationales de bonnes pratiques de laboratoire (cGLP) | A confirmer et détailler par le candidat, Le dispositif objet du présent marché sera utilisé dans un cadre universitaire, à la fois pour des activités de formation et de recherche. Les certificats de conformités doivent être joints à l'offre. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche à l'adresse suivante : Bordeaux Imaging Center Université de Bordeaux Site Carreire Centre d'Appui à la Recherche et de Formation (ex-CGFB) 1er étage 146 rue Léo Saignat, CS 61292 33076 Bordeaux Cedex. | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose en semaine ouvrées à compter de la notification du marché. La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université. Ces opérations devront impérativement avoir lieu avant le 30/09/2026. Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement et l'installation dans le bâtiment où sera utilisé l'équipement, y compris tests associés et mise en ordre de marche' La note maximale sera attribuée au candidat qui proposera les délais les plus rapides |  | 2
F2-1-2 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | A détailler par le candidat' Le dispositif sera livré par l'extérieur du bâtiment Il ne sera pas mis à disposition du titulaire un chariot élévateur |  | 2
F2-1-3 | Le candidat détaillera les caractéristiques exactes de poids (charge totale et répartie) et d’encombrement pour l'ensemble du dispositif. Il définira tous les prérequis techniques qui garantiront une installation et une mise en ordre de marche sécurisés (charge admissible au sol, résistance de la dalle requise, etc...). | A confirmer et détailler par le candidat L'adaptation batimentaire sera réalisé selon les spécifications du dispositif par l'université de Bordeaux. |  | 2
F3 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F3-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche. Cette formation recouvrira obligatoirement : Dans un premier temps : l'utilisation et la mise en autonomie sur la machine Dans un deuxième temps : la maitrise et l'optimisation de son exploitation. |  | 2
F3-2 | Proposer une formation complémentaire sur site | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille de prix. La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments que la formation initale. |  | 2
F3-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations) | Le candidat précisera : modalités, support |  | 2
F3-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation. |  | 2
F4 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (voir CCP)
F4-1 | Garantie
F4-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 2 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire).( Voir CCP) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F4-1-2 | Proposer une extension de garantie de 1 an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F4-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F4-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F4-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F4-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition d'un matériel de remplacement équivalent/échange standard ( Voir CCP) | Si la privation de jouissance dépasse 30 jours calendaires, le titulaire devra fournir un matériel de remplacement équivalent, sans frais supplémentaire, dans le délai maximal qu'il aura indiqué sur la cellule de droite (en jours calendaires) , à compter de la demande écrite de l’Université. Si la réparation ou la mise au point n’est pas réalisée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance, le titulaire procédera à un échange standard dans le délai maximal qu’il proposera sur la cellule de droite (en jours calendaires) . |  | 2
F4-1-7 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée associée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) '-Le candidat fournira la liste des pièces critiques et indiquera pour chacune la durée de disponibilité garantie, le délai moyen d’approvisionnement et, le cas échéant, l’existence de pièces reconditionnées de remplacement. |  | 2
F4-2 | SAV
F4-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F4-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | le candidat détaillera les modalités de l'assistance qui devra couvrir impérativement le volet technique (maintenance, dysfonctionnements) et le volet applicatif (aide à l'exploitation/usage) |  | 2
F4-2-3 | Taille de la structure en France | -
F4-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F4-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F4-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | - |  | 2
F4-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F4-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services | Ces prestations sont à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille des prix
F5-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | -
F5-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F5-0-4 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention.
F5-1 | Proposer une formule de maintenance préventive
F5-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-2 | Proposer une formule de maintenance corrective
F5-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle
F5-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en % |  | 2
F5-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive |  | 2
F5-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours |  | 2
F5-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | - |  | 2
F5-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 2
F5-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F5-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6 | Proposer un dispositif contribuant à un développement durable
F6-1 | Sobriété en énergie
F6-1-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité - la consommation journalière maximale de l'équipement en gaz lorsque celui-ci est en pleine activité (préciser le type de Gaz) Le candidat joindra tout document justificatif (fiches techniques, certificats, tests, etc.) attestant ces consommations. |  | 2
F6-1-2 | Le candidat justifiera si la sobriété a influencé son choix d’équipement et si celui-ci est le plus sobre par rapport au besoin exprimé. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-2 | Commande, facturation et économie circulaire
F6-2-1 | Le prestataire indiquera s'il est en mesure d'indiquer dans les devis et les factures : la part déjà recyclée des composants des équipements proposés, le pourcentage de recyclabilité de ces équipements et les composants recyclables | A détailler par le candidat |  | 2
F6-2-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces mesures peuvent notamment concerner, la gestion des déchets, la consommation de ressources, l’éco-conception des livrables ou prestations, ou toute autre initiative relevant des principes du développement durable. En outre, le candidat précisera s'il a établi le bilan GES de son entreprise. Si oui, il devra le fournir dans son offre et expliciter son plan d'actions pour réduire son empreinte carbone, tant de manière générale que dans le cadre de l'exécution du marché Le candidat peut joindre en annexe tout document permettant d’illustrer ou justifier ces engagements |  | 2
F6-2-3 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements (dont les ordinateurs) qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-3 | Emballages, transports, déplacements
F6-3-1 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-3-2 | Transport des équipements et équipes | Le candidat décrira les moyens de transport employés pour les livraisons et les interventions techniques, en privilégiant les modes à faible émission |  | 2
F6-3-3 | Gestion responsable des déchets | Le candidat indiquera les procédures mises en œuvre pour la collecte, le tri et le traitement des déchets et consommables le cas échéant liés à l’utilisation et à la maintenance du dispositif (pièces usagées, huiles, solvants, emballages, etc.). Il précisera les filières utilisées. |  | 2
F6-4 | Ecoconception
F6-4-1 | Le prestataire connait-il la part déjà recyclée des composants de l'équipement proposé ? le pourcentage de recyclabilité de ces équipements ? les composants recyclables ? Justifier. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-2 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont effectivement été mises en oeuvre pour minimiser l'impact environnemental lors de la fabrication ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-3 | La provenance (à préciser) des produits et composants principaux dans la fabrication du dispositif (à préciser) permet-elle de minimiser l'empreinte carbone de cette fabrication ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-4 | Le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-5 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage économe en énergie ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-6 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour favoriser un usage durable ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-4-7 | Quelles sont les démarches d'écoconception qui ont été mises en oeuvre pour diminuer l'impact environnemental du dispositif en fin de vie ? | A détailler par le candidat |  | 2
F6-5 | Durabilité / Réparabilité et garanties associées
F6-5-1 | Le candidat indiquera : s’il garantit un fonctionnement sur 10 ans (ou plus), la disponibilité des pièces détachées sur cette période les conditions et chiffrages associés. | A détailler par le candidat |  | 2
F6-5-2 | Le candidat précisera les modalités de reprise de l’équipement en fin de vie (reprise pour reconditionnement, démantèlement, recyclage en filière agréée, certificat de traitement, etc.) | A détailler par le candidat |  | 2

## Prix_Variante
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n°2025-122 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION VARIANTE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Système neuf de cryo microscopie électronique à balayage (MEB)(F1-1) |  |  |  |  | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | détecteur d'analyse chimique des élements par mesure par spectrométrie des énergies des rayons x ( EDS ) (F1-3-1)) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Module CRYO (F1-5-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | caméra de navigation (F1-2-28) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | ordinateur permettant de contrôler les 2 colonnes (MEB et FIB) (F1-2-31) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | bureau rectangulaire (F1-2-39) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Ecrans (F1-2-40) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Plateforme anti vibratile externe d'isolation (F1-7-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Plasmacleaner externe (F1-2-48) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | système de refroidissement du circuit d'eau circulant dans le MEB fonctionnant en circuit fermé air-eau. (F1-2-49) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Onduleur (F1-2-50) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Garantie (F4-1-1) | [5 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Logiciel de gestion du MEB (F1-2-32) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | suite logicielle complète permettant le pilotage et le contrôle de l’ensemble du processus (F1-2-38) | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | logiciel d'acquisition et de traitement des données EDS spécifique (F1-3-6) | [5 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant de la partie ordinaire ne doit pas être supérieur à 750 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article "Maintenance" du CCP) - à l'issue de la garantie de base de 2 ans |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Module FIB (F1-4-1), y compris garantie de base 2 ans
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Module FIB reconditionné (F1-4-1) - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance préventive FIB année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintenance corrective FIB - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 1 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 2 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 3 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 4 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 5 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 6 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Maintien en condition opérationnelle FIB - année 7 |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Recharges de Galium (F1-4-2) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Recharge de réservoir de Platine (F1-4-13) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Recharge de réservoir de carbon (F1-4-14) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de séchage d'azote gazeux sans consommables (filtres) via un module additionnel adapté (F1-5-6) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | module complet pour réaliser des lames pour MET et cryolamelle pour MET (F1-6-1) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Portes-échantillons autogrille (F1-6-3) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Licence Flottante de la suite logiciel complete d'acquisition et de traitement des images (F1-7-2) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Proposer une suite logicielle permettant le post-traitement des images (F1-7-3) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | détecteur d'électrons rétrodiffusés (F1-7-4) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | Portes-échantillons (F1-7-5) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | autres supports d'échantillons pour observation en MEB (F1-7-6) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de production d'un flux d'électrons pour neutralier les charges positives produites (le cas échéant) - F1-7-7 |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | système de compensation des champs magnétiques externes (le cas échéant) - F1-7-8 |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
|  | canon à électrons pour la neutralisation des charges positives exploitable lors du FIB milling (F1-4-15) |  |  | par équipement | 1 | Unitaire | 0 |  | 0
Extension de garantie (F4-1-3)
|  | Extension de garantie à l'issue des deux années de garantie de base |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 2 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 3 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 4 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie - année supplémentaire 5 |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables le cas échéant (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0