ACHATS CENTRAUX

HOTELIERS, ALIMENTAIRES 	           ET TECHNOLOGIQUES

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 53 14 69 99

ACHATS CENTRAUX

HOTELIERS, ALIMENTAIRES 	           ET TECHNOLOGIQUES

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 53 14 69 99

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

N° 26 / 068

Procédure : AOO

Objet : Fournitures et livraisons des masques FFP2 NR bec de canard

Pour la période allant de la date du 01/09/2026 jusqu’au 31/08/2030 éventuellement résiliable sans indemnités à la seule initiative de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, à compter du 28/02/2030

Ce document comprend 16 pages et est associé au Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : GLOSSAIRE	3

OBJET	3

DECOMPOSITION EN LOT	3

COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE	3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS	4

REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES	5

Annexe n°1 : Liste des échantillons demandés	8

Annexe n°2 : Cadre de réponse technique	10

## ARTICLE 1 : GLOSSAIRE

| BPU | Bordereau de Prix Unitaires |
| --- | --- |
| Dimensions | Sauf précision complémentaire dans le texte du CCTP, les dimensions sont toutes indiquées avec une tolérance de +/- 5mm. |

## OBJET

L’appel d’offres a pour objet “ Fournitures et livraisons des masques FFP2 NR bec de canard ”, nécessaire aux besoins des divers groupes hospitaliers, pôles d’intérêt commun et services du siège de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

## DECOMPOSITION EN LOT

Les prestations sont réunies en un lot unique détaillé comme suit :

| N° du lot | Intitulé du lot | Quantités prévisionnelles annuelles totales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masques FFP2 NR Bec de canard | Année 1 : 756 000 unités Année 2 : 1 512 000 unités Année 3 : 1 512 000 unités Année 4 : 1 512 000 unités |

## COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE

LOT Unique : Masques FFP2 NR Bec de canard

| N° | Produits | Quantités annuelles estimées |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masque FFP2 NR bec de canard taille S (Facultatif) | 18 522 unités |
| 2 | Masque FFP2 NR bec de canard taille M | 1 292 174 unités |
| 3 | Masque FFP2 NR bec de canard taille L (Facultatif) | 12 304 unités |

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS

Lexique :

- Obligatoire : La caractéristique minimum décrite est obligatoire pour rendre l’offre conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulières. Le candidat répondant avec un article au-delà du minimum sera valorisé dans la notation.

- Elément valorisé : La caractéristique décrite est non obligatoire mais sa présence sera valorisée dans la notation.

- Elément facultatif : Articles non obligatoires qui ne seront pas pris en compte dans l’analyse technique et financière

Les articles pour lesquels les échantillons seront jugés de qualité inacceptable (avec une note inférieure à 1 sur l’un des items du critère 2) pourront être déclarés non conformes.

LOT Unique : MASQUES FFP2 NR BEC DE CANARD

| N° Article | Libellé Article | Spécification Technique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 à 3 | MASQUE FFP2 NR BEC DE CANARD Articles 1 et 3 étant FACULTATIFS | Masque de protection respiratoire de Classe FFP2 NR, dit « bec de canard ». Conforme à la norme NF EN 149 : 2001+ A1 : 2009 - Marquage CE - Numéro à 4 chiffres de l’organisme notifiée charge de la qualité de la fabrication. - Type de masque - Durée d’utilisation - Durée d’utilisation qui doit être de 5 ans minium à la date de fabrication et de 4 ans minimum à la date de réception La mise en place des masques doit être aisée et ils doivent être adaptés à tout visage. Filtration bactérienne minimum : ≥ 94% des particules Bonne étanchéité au niveau du nez Barette nasale en métal/plastique non blessante et anti buée Soudures par ultrasons Stabilité lors de la parole Elastiques de maintien double, derrière la tête bien résistants avec fixations solides aux points de soudures Masque sans Latex Masque hypoallergénique Sans graphène Sans fibre de verre Sans phtalates Sans Bisphénol ou agent biocides, virucides Sans silicone Sans PVC Pas d’emballage individuel Tailles pour article 2 : M Tailles pour articles 1 et 3 : S et L : Facultatives | Obligatoire : Exigence minimum/ conformité de l’offre |
|  |  | Matières recyclées Conditionnement en boite de 50 unités Possibilité de logoter AP-HP sans surcout La norme NF EN 14 683 de 2014 | Elément valorisé |

Le masque KN95 est proscrit.

## REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

6.1 : Réglementation

Les articles du lot unique, masques respiratoires FFP2 NR (bec de canard), doivent être conformes à la réglementation suivante :

- Norme EN 149 septembre 2009 : appareils de protection respiratoires – demi-masques filtrants contre les particules.

- Règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Par ailleurs, toute nouvelle réglementation, après communication à ACHAT (joindre la certification à la nouvelle réglementation), s’appliquera de facto, pour tout article concerné.

Les produits proposés doivent être conformes aux décrets, arrêtés, circulaires et normes en vigueur à la date de remise des offres

Les certifications aux normes et réglementations de chaque article présenté doivent obligatoirement être jointes à l’offre et devront porter clairement la référence du produit proposé et être en cours de validité.

Date de péremption : elle doit être de 5 ans minimum à la date de fabrication, 4 ans minimum à la date de réception sur les sites.

Le candidat s’engage à fournir les mêmes produits pendant toute la durée du contrat, les produits devront être fabriqués par la même entité.

Le candidat expliquera comment il assure cette continuité de fabrication et de fourniture.

6.2 : Dossier technique.

Le fournisseur devra joindre, pour chaque produit proposé, un dossier technique rédigé en français comprenant :

- Une fiche technique avec photo :  obligatoire

- Le cadre de réponse technique (annexe 2) obligatoire

- Les certifications aux normes et réglementations pour les masques (norme NF). : obligatoire

- Explication sur la garantie de la continuité de fabrication et de livraison en cas de besoin urgent : obligatoire

- Justificatif de l’origine de la matière première : Obligatoire

- Justificatif du lieu de production des masques : obligatoire

- Processus de contrôle qualité internes et de maintenance des moyens de production : obligatoire

- Si les articles le respectent :

- Certification Oeko Tex : Obligatoire

- Certification Label origine France : obligatoire

Le titulaire sera tenu à son offre validée et acceptée par le service compétent d’ACHAT après mise au point éventuelle.

6.3 : Mise en place des produits et suivi du marché.

•	Information et formation des utilisateurs

Une plaquette d’informations ou tout autre support indiquant les principales caractéristiques des produits ainsi que leurs modalités d’utilisation sera joint au dossier technique et également mise à disposition dans chacun des établissements.

•	Suivi de conformité

Tout au long du marché, le titulaire devra livrer un produit conforme à l’échantillon, qui sera conservé par ACHAT aux fins de contrôle de conformité des produits livrés.

Dans le cadre de ce contrôle, ACHAT se réserve la possibilité d’exiger de manière exceptionnelle, un rapport d’essais attestant de la conformité du produit à l’offre du titulaire.

Ces essais, à la charge du fournisseur, porteront sur des échantillons non employés et prélevés sur les sites de l’AP-HP.

Il est précisé que l’APHP se réserve la possibilité de demander à tout moment les documents de contrôle qualité. Le titulaire ne devant pas dépasser un taux de 5% de non qualité.

L’établissement se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un audit qualité des processus de production ou de maintenance ;

Tout changement de site de production ou de composition du produit modifiant le dossier technique devra faire l’objet d’une autorisation d’ACHAT.

•	Sécurisation des approvisionnements

En cas de crise sanitaire le titulaire s’engage à livrer prioritairement l’APHP.

Une éventuelle réquisition l’empêchant d’honorer ses engagements ne serait être considérée comme un cas de force majeure l’exemptant de pénalités.

Cette exigence vise à garantir la sécurité des approvisionnements quelles que soient les circonstances d’exécution du contrat.

Il sera demandé au titulaire un niveau de stock minimal (de produits finis) et continu correspondant à 3 mois de consommation des sites de l’AP-HP en temps normal.

L’APHP se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un audit qualité des processus logistiques (stockage et distribution).

A la demande du service Achat le titulaire du marché devra faire parvenir par email un état des stocks restants par article.

6.4 : Modalités de livraison :

Livraison en entrepôt centralisé
Dans cette configuration, l’ensemble des produits sera livré en une fois sur un entrepôt centralisé (en Île-de-France) désigné par ACHAT au moment de l’attribution.

Le fournisseur devra assurer :

- Une livraison unique annuelle en entrepôt centralisé.

- Une commande unique annuelle (regroupant l’intégralité des quantités prévues)

- La hauteur maximum des palettes devra être de 1.20m (120cm).

| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 756 000 unités | 1 512 000 unités | 1 512 000 unités | 1 512 000 unités |

## Annexe n°1 : Liste des échantillons demandés

LOT Unique : Masques FFP2 NR Bec de canard

| N° Article | Produits | Nombre d’unités de conditionnement |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masque FFP2 NR bec de canard taille S (Facultatif) | 2 boites |
| 2 | Masque FFP2 NR bec de canard taille M | 2 boites |
| 3 | Masque FFP2 NR bec de canard taille L (Facultatif) | 2 boites |

Lieu de dépôt des échantillons :

CHU de Bicêtre Bâtiment Portail des champs Porte 72 ACHAT (à côté de l’héliport) À l'attention de Sandrine BRIERE 78, rue du Général Leclerc 94 270 LE KREMLIN-BICETRE Si vous venez avec un véhicule de plus de 3.50 mètres de hauteur merci de passer par l’adresse ci-dessous : 9 Rue de Verdun-Lazare Ponticelli 94270 LE KREMLIN-BICETRE

#### Période de dépôt :

Le mardi 12 mai 2026 de 9h00 à 14h00

- Chaque produit livré comporte une étiquette mentionnant l’intitulé du produit, sa référence commerciale, le nom du candidat ou pas, le numéro de consultation (26/068), le numéro de l’article et lot auquel il correspond.

- Anonymisation des échantillons pour analyse

Afin de garantir l’impartialité des analyses et des évaluations, les candidats ont la possibilité de fournir des échantillons sans identification commerciale.
À ce titre, les échantillons remis ne doivent pas comporter le nom de la société, la marque, le logo, ni tout autre élément permettant d’identifier directement le fournisseur.

- Toute remise d’échantillon au-delà / en dehors de ces dates et heures limites implique obligatoirement l’élimination du candidat.

- Le candidat est tenu de fournir le bordereau de livraison sur lequel doivent être obligatoirement mentionnés son nom, son adresse, « Échantillons pour l’appel d’offres de la consultation n° 26/068 » ainsi que la liste détaillée des produits déposés.

Ce bordereau de livraison sera validé par la signature, date et heure du dépôt.

## Annexe n°2 : Cadre de réponse technique

QUESTIONNAIRE

CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

(1 document par offre de base et 1 document par variante)

(1 document offre de base sans document variante correspondant est réputé constituer un élément de l’offre de base et de l’offre variante)

Les Cadres de réponses techniques devront préciser en matière de fournitures ci celles-ci proviennent d’un pays membre de l’UE ou d’un autre pays signataire de l’accord général sur les marchés publics.

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Afin de faciliter l'analyse des offres et leurs comparaisons, la longueur du texte de réponse est libre mais doit être concis, veiller à sa bonne visibilité.

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

* Les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »

* Si un renvoi est nécessaire, le nommage du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être clairement mentionnés.

* Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre. Attention, le cadre de réponse technique relatif au critère N°2 (critère technique) et le cadre de la réponse relatif au critère N°3 (critère impact Santé de l’Utilisateur, Environnemental et Social) doit impérativement être remplis par chaque candidat et pour tous les articles concernés.

LOT UNIQUE : MASQUES FFP2 NR BEC DE CANARD

|  | Caractéristiques | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
|  | Interlocuteur(s) dédié(s) affecté(s) |  |
|  | Contacts : noms et téléphones |  |
|  | Numéro d'urgence en cas d’urgence ou de crise |  |

| Questions |  | Item Noté Oui/Non | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de constitution de stock (en jours ouvrés) | Non |  |

Article 1 : MASQUE FFP2 NR BEC DE CANARD TAILLE S (Facultatif)

# Fournir le certificat de conformité à la norme NF EN 149 : 2001+ A1 : 2009

Fabricant :

Référence de l’article :

Composition du masque complet :

Système de fixation du masque :

Type de soudure du masque :

Pourcentage de matières recyclées dans l’article (préciser le % et la partie de l’article) :

Origine de la matière première (préciser le pays) :

Lieu de la fabrication (préciser le pays) :

Respirabilité en ΔP, (Pa) :

Efficacité de filtration bactérienne (EFB/BFE) en % :

Propreté microbienne (UFC/gr) :

Durée d’efficacité du masque (temps d’utilisation) :

Tailles proposées :

Couleur :

Possibilité de logoter le masque (sans surcout) : 				oui :         non : 

Logo pour exemple :

AP-HP (monochrome, dimensions et positionnement à adapter au produit)

Présence de la norme NF EN 14683 – 2019 : 				oui :         non : 

Marquage C.E : 								oui :         non : 

Absence de latex : 							oui :         non : 

Absence de fibre de verre : 						oui :         non : 

Absence de Phtalates : 							oui :         non : 

Absence de Bisphénols ou agent Biocides, virucides ou Microbicides : 	oui :         non : 

Absence de silicone : 							oui :         non : 

Absence de PVC : 							oui :         non : 

Absence de graphène : 							oui :         non : 

Masque hypoallergénique : 						oui :         non : 

Sous conditionnement (nb d’unités dans une boite) :

Conditionnement (nb de sous conditionnement dans un carton) :

Signature et cachet de la société

Article 2 : MASQUE FFP2 NR BEC DE CANARD TAILLE M

# Fournir le certificat de conformité à la norme NF EN 149 : 2001+ A1 : 2009

Fabricant :

Référence de l’article :

Composition du masque complet :

Système de fixation du masque :

Type de soudure du masque :

Pourcentage de matières recyclées dans l’article (préciser le % et la partie de l’article) :

Origine de la matière première (préciser le pays) :

Lieu de la fabrication (préciser le pays) :

Respirabilité en ΔP, (Pa) :

Efficacité de filtration bactérienne (EFB/BFE) en % :

Propreté microbienne (UFC/gr) :

Durée d’efficacité du masque (temps d’utilisation) :

Tailles proposées :

Couleur :

Possibilité de logoter le masque (sans surcout) : 				oui :         non : 

Logo pour exemple :

AP-HP (monochrome, dimensions et positionnement à adapter au produit)

Présence de la norme NF EN 14683 – 2019 : 				oui :         non : 

Marquage C.E : 								oui :         non : 

Absence de latex : 							oui :         non : 

Absence de fibre de verre : 						oui :         non : 

Absence de Phtalates : 							oui :         non : 

Absence de Bisphénols ou agent Biocides, virucides ou Microbicides : 	oui :         non : 

Absence de silicone : 							oui :         non : 

Absence de PVC : 							oui :         non : 

Absence de graphène : 							oui :         non : 

Masque hypoallergénique : 						oui :         non : 

Sous conditionnement (nb d’unités dans une boite) :

Conditionnement (nb de sous conditionnement dans un carton) :

Signature et cachet de la société

Article 3 : MASQUE FFP2 NR BEC DE CANARD TAILLE L (Facultatif)

# Fournir le certificat de conformité à la norme NF EN 149 : 2001+ A1 : 2009

Fabricant :

Référence de l’article :

Composition du masque complet :

Système de fixation du masque :

Type de soudure du masque :

Pourcentage de matières recyclées dans l’article (préciser le % et la partie de l’article) :

Origine de la matière première (préciser le pays) :

Lieu de la fabrication (préciser le pays) :

Respirabilité en ΔP, (Pa) :

Efficacité de filtration bactérienne (EFB/BFE) en % :

Propreté microbienne (UFC/gr) :

Durée d’efficacité du masque (temps d’utilisation) :

Tailles proposées :

Couleur :

Possibilité de logoter le masque (sans surcout) : 				oui :         non : 

Logo pour exemple :

AP-HP (monochrome, dimensions et positionnement à adapter au produit)

Présence de la norme NF EN 14683 – 2019 : 				oui :         non : 

Marquage C.E : 								oui :         non : 

Absence de latex : 							oui :         non : 

Absence de fibre de verre : 						oui :         non : 

Absence de Phtalates : 							oui :         non : 

Absence de Bisphénols ou agent Biocides, virucides ou Microbicides : 	oui :         non : 

Absence de silicone : 							oui :         non : 

Absence de PVC : 							oui :         non : 

Absence de graphène : 							oui :         non : 

Masque hypoallergénique : 						oui :         non : 

Sous conditionnement (nb d’unités dans une boite) :

Conditionnement (nb de sous conditionnement dans un carton) :

Signature et cachet de la société

| Qualité Logistique : Plan de continuité, Transports et Livraisons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous critères : Questions | Mode de réponse | Réponse |
| A - Analyse Logistique de l'offre et Plan de continuité |  |  |
| Délai de livraison | En jours ouvrés |  |
| Délai de livraison en cas d’urgence | En jour ouvrés |  |
| Délais pour augmenter les quantités de 50% | En jours ouvrés |  |
| Délais pour augmenter les quantités de 200% | En jours ouvrés |  |
| Garantie de la continuité de fabrication et de livraison en cas de besoin urgent | Expliquer l’organisation de mise en place |  |
| B - Transports et Livraisons |  |  |
| Pourcentage de livraisons effectuées avec un véhicule récent dédié au marché ayant un impact faible en carbone | Pourcentage et préciser quels types de véhicules, À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Présentation de l’ACV (Analyse Cycle de Vie) lié au produit | OUI/NON mettre en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Présentation du bilan carbone lié au produit avec le SCOPE 3 | OUI/NON mettre en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |

| Développement durable, Environnementale et Social |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous critères : Questions | Mode de réponse | Réponse |
| A - Matière, Eco Label, Certification, Développement Durable, Environnemental et Social |  |  |
| Personnes en situation de handicap est-il associé à la réalisation de la prestation | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Personnes en insertions, travailleurs dans des emplois locaux ou des programmes d'éducation ou réinsertion | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Partenariat avec un ESAT | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Emplois de salariés expérimentés (séniors 50 ans et plus) | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| C - Emballage et Suremballage |  |  |
| Le produit est-il exempt d'emballage secondaire | OUI/NON expliquer À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| L’emballage primaire et/ou secondaire est-il fait à 100% à partir de matières recyclées | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Propositions de solutions pour éviter de filmer les palettes avec du plastique (non recyclé) | OUI/NON expliquer À défaut les points ne seront pas attribués |  |
| Certification FCS, PEFC pour les emballages | OUI/NON Si OUI preuve en PJ À défaut les points ne seront pas attribués |  |

Signature et cachet de la société