## Elect-Gaz
EQUIPEMENTS D’ANALYSE D'ELECTRICITE - ANALYSE DE GAZ – CONTROLE DES CIRCUITS DE VENTILATION
Item | Spécifications techniques | Quantité
1-ANALYSEUR DE QUALITE DU RESEAU ELECTRIQUE TRIPHASE | - Mesure des paramètres de tension, courant et puissance utiles jusqu’au diagnostic complet d’une installation électrique | 2
- Tous types réseaux électriques (Monophasé, diphasé, triphasé avec ou sans neutre)
- Tous types d’installation électrique 2, 3, 4 et 5 fils
- Capture et enregistrement simultanés de tous les paramètres, transitoires, alarmes et forme d’onde.
- 4 entrées tension & 3 entrées courant munies de bagues de repérage couleur
- Affichage en temps réel des mesures
- Accès direct aux principales fonctions (configuration, capture d’écran…)
- Accès direct aux principales mesures (harmoniques, flicker…)
- Reconnaissance automatique des différents capteurs de courant
- Tension (TRMS AC+DC) : 2 V à 1 000 V
- Ratio de tension : jusqu’à 500 kV
- Courant (TRMS AC+DC) : Pinces MN (MN93 : 500 mA à 200 Aac ; MN93A : 0,005 Aac à 100 Aac) - Pince C193 (1 A à 1 000 Aac) - Pinces AmpFlex® ou MiniFlex® (100 mA à 10 000 Aac) - Pince PAC93 (1 A à 1 300 AAC/DC) - Pince E3N (50 mA à 100 AAC/DC) - Pince J93 (50 A à 3500 AAC/ 5000 ADC
- Ratio de courant : Jusqu’à 60 kA
- Fréquence : 40 Hz à 69 Hz
- Puissances : 40 Hz à 69 Hz
- Energies : Wh, varh, VAh, VADh
- Harmoniques : THD
- Transitoires : 50
- Flicker Pst
- Mode Inrush sur 10 minutes – sur 4 périodes
- Déséquilibre (Courant et Tension)
- Enregistrement : Min/max – d’une sélection de paramètres sur un échantillonnage max quelques jours à 2 semaines
- Présence d’alarme : 4000 de 10 types différents
- Peak
- Représentation vectorielle automatique
- Affichage : Ecran TFT couleur ¼ VGA 320 x 240 diagonale 148 mm
- Capture écrans & courbes : 12
- Sécurité électrique : IEC 61010 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
- Protection : IP67
- Interface communication : USB
- Enregistrement et exportation sur PC
- Alimentation : Batterie rechargeable 9,6 V NiMH ou alimentation secteur
- Autonomie : environ 13 heures
- Dimensions : environ 240 x 180 x 55 mm
- Poids : environ 2 kg
Accessoires
- Sacoche pour accessoires
- 4 cordons tension banane 4 mm de 3 m
- 4 pinces crocodiles
- 1 Pince de mesures (Etendue de la mesure 100 mA à 10 kAac ; Diamètre enserrage /Longueur : Ø 190 mm / 610 mm - Ø 140 mm / 450 mm – IEC 61010 : 1000 V CAT III /600 V CAT IV)
- 1 Pince de mesures (Etendue de la mesure 100 mA à 10 kAac ; Diamètre enserrage/ Longueur : Ø 250 mm / 800 mm – IEC 61010 : 1000 V CAT III /600 V CAT IV)
- Un jeu de repérage 12 couleurs des cordons et entrées
- Un film de protection écran anti-rayure
- Un cordon USB
- Un cordon secteur
- Un bloc secteur
- Une fiche de sécurité,
- Un CD mode d’emploi
- Un CD logiciel PC de rapatriement des données
2-CONTROLEUR MULTIFONCTIONS-TESTEUR DE SECURITE DAT VAT | - Détecteur de Tension (D.D.T.) avec Auto-test intégré et complet (Contrôle de la source d’alimentation, Contrôle du fonctionnement de l’indication, Contrôle de la continuité des cordons) | 2
- Sécurité redondante en cas de défauts d’alimentation (piles)
- Usage intérieur et extérieur : indice de protection IP65 ; Pointes de touche IP2X
- Détection de tension : tension (12 V ≤ U ≤ 690 VAC – 12 V ≤ U ≤ 750 VDC) ; Fréquence (DC, 16 2/3 Hz à 800 Hz) ; Impédance d’entrée (> 400 kΩ) ; Courant crête max. (3,5 mARMS) ; Indication de polarité ; Indication de tension dangereuse
- Repérage Phase / Neutre : Au-delà de 120 V*(45 - 65 Hz) – Au-delà de 400 V (16 2/3 Hz - 45 Hz)
- Continuité avec buzzer : Seuil de déclenchement (100 Ω typique (150 Ω max.)) ; Test de continuité étendue (2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ) ; Courant de test (≤ 1 mA) ; Tension en circuit ouvert (≤ 3,3 V) ; Protection : jusqu’à 1 000 V
- Rotation de phases : Méthode 2 fils ; Tension Ph/Ph (50 V ≤ U ≤ 690 VAC) ; Fréquence : Comprise entre 45 Hz et 400 Hz
- Buzzer : Bip discontinu pour la détection de tension et Bip continu pour la continuité
- Normes et sécurité électrique : CEI 61010 600 V CAT IV ; CEI 61243-3 relative aux Détecteurs De Tension (DDT/VAT) ; CEI 61326-1, émission et immunité en milieu industriel
- Alimentation : 2 piles 1,5 V (AAA et LR3)
- Autonomie : 7 000 mesures de 10 s
- Dimensions : environ 165 x 65 x 40 mm
- Poids : environ 210g
Accessoires :
- 1 cordon de longueur 0,85 m à pointe de touche noire Ø 2 mm équipée d’un capuchon de sécurité cristal
- 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm équipée d’un capuchon de sécurité cristal
- 1 dragonne
- 2 piles 1,5 V LR03/AAA
- Sacoche compatible accessoire
3-OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 4 VOIES | - Oscilloscope numérique portable, autonome, avec 4 voies totalement isolées 600 V sur 100 MHz de bande passante | 4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AFFICHAGE
- Ecran-dalle LCD 7‘’ WVGA TFT couleur dalle tactile 800x480 - Rétro-éclairage LED (mise en veille réglable)
- 2 500 points d’acquisition réels à l’écran - Vecteurs avec Interpolation
- Affichage des courbes à l’écran (4 courbes + 4 références – Modes Split Screen & Full Screen)
- Commandes écran (écran tactile – icônes et commandes graphiques – couleur des voies personnalisables)
MODE OSCILLOSCOPE
Déviation verticale
- Bande passante : 100 MHz
- Nombre de voies : 4 voies isolées
- Impédance d’entrée : 1 MΩ ± 0,5% , env. 12 pF
- Tension d’entrée maximum : 600 V / CATIII (1 000 V par Probix) – de 50 à 400 Hz – Connecteurs de sécurité Probix
- Sensibilité verticale : 16 calibres de 2,5 mV-200 V/div et jusqu’à 156 μV/div en mode zoom vertical (convertisseur 12 bits) – Précision ± 2%
- Zoom vertical : Système «One Click Winzoom» (convertisseur 12 bits et zoom graphique direct à l’écran) – x 16 max
- Facteurs de sondes (non Probix) : 1 / 10 / 100 / 1 000 ou mise à l’échelle quelconque – définition de l’unité de mesure
Déviation horizontale
- Vitesse de balayage : 35 calibres de 1 ns/div à 200 s/div., précision ± [50ppm +500ps] – Mode Roll de 100 ms à 200 s/div
- Zoom horizontal : Système «One Click Winzoom» (zoom graphique direct à l’écran) x 1 à x 5 ou x 100 – mem 100 kpts/voie
Déclenchement
- Mode : Sur toutes les voies - automatique, déclenché, monocoup, auto level 50%
- Type : Front, Largeur d’Impulsion (16 ns-20 s), retard (48 ns à 20 s), comptage (3 à 16 384 évènements), Réglage continu de la position du Trigger
- Couplage : AC, DC GND, HFR, LFR, bruit – Niveau et Hold-Off réglable de 64 ns à 15 s
- Sensibilité : ≤ 1,2 division c-c jusqu‘à 300 MHz
Mémoire numérique
- Échantillonnage maximum : 2,5 Gé/s en monocoup sur chaque voie (max 100 Gé/s en ETS)
- Résolution verticale : 12 bits (résolution verticale 0,025 %)
- Profondeur mémoire : 100 kpts par voie et viewer des fichiers sur le gestionnaire
- Mémoire Utilisateur/ Gestion de fichiers : Interne = 1 Go pour stocker les fichiers : trace, texte, configuration, fonctions maths, Mémoire système : fichiers d’impression .pdf, fichiers d’image .png… + μSD-Card amovible de grande capacité : SD 2 Go, SDHC 4-32 Go et SDXC > 32 Go
- Mode GLITCH : Durée ≤ 2 ns – 500 000 couples Min/Max
- Modes d’affichage : Enveloppe, vecteur, accumulation-, Moyennage (Facteurs 2 à 64) – XY (vecteur) et Y(f)=FFT
Fonctions complémentaires
- AUTOSET : Complet en moins de 5 s, avec reconnaissance des voies – Fréquence > 30 Hz
- Analyseur FFT & fonctions MATH : FFT (Lin ou Log) 2 500 pts avec curseurs de mesure – Fonctions +, -, x, / et éditeur de fonctions mathématiques
- Curseurs (3) : V et T simultanés avec mesure AUTO : T1, T2, Dt, 1/Dt, dBV, Ph
- Mesures automatiques : en simultanée avec forme d’onde 20 mesures automatiques par voie et des 4 voies en simultané avec scroll défilement
MODE MULTIMETRE
- Caractéristiques générales : 4 voies – 8 000 pts min/max/fréquence/relatif – TRMS – Enregistrement graphique horodaté en logger
- Tensions AC, DC, AC + DC : 600 mV à 600 VRMS, 800 mV à 800 VDC – précision VDC +/- (0,5 % + 25 D) – bande passante 200 kHz
- Résistance : 80 Ω à 32 MΩ – précision 0,5%L+ 25D – Test de continuité rapide < 10 ms
- Autres mesures : Température (HX0035 = TCK) / Capacités 5 nF à 5 mF / Fréquence 200 kHz / Test diode 3,3 V
- Puissance mono et triphasée : Puissances Active, Réactive, Apparente et Facteur de Puissance en simultané avec les mesures U & I
MODE ANALYSEUR D’HARMONIQUES
- Analyse multivoies (4 voies) : 63 rangs, fréquence du fondamental de 40 à 450 Hz en mode auto ou manuel
- Mesures simultanées : Vrms totale, THD et rang sélectionné (% fondamental, phase, fréquence, Vrms)
MODE LOGGER
- Acquisition : Durée : 20 000 s – Intervalle : 0,2 s – Fichiers : 100 000 mesures + tri des évènements sur seuils ou sens de dépassement
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
- Communication PC – liaison logiciel : Ethernet (100 baseT), WiFi-USB (device, 12 Mbs) – Logiciel d’application pour PC «ScopeNet»
- Interfaces intégrées : PC : Ethernet et USB, ScopeNet (pilotage a distance, récupération des données, curseurs et mesures automatiques)
- Impression : Imprimante réseau via Ethernet/wifi au format .png
- Alimentation : Batterie type Li-ion – Autonomie jusqu’à 5h – Mise en veille réglable - Adaptateur / Chargeur 98-264 V / 50/60 Hz
- Sécurité / CEM : Sécurité selon CEI 61010-2-30 – 600V CATIII / 1 000V CATII – CEM selon EN 61326-1
- Protection : IP54
- Dimensions : environ 300 x 211 x 67 mm
- Poids : environ 2,1 kg
Accessoires
- 1 bloc secteur/chargeur PA40W-2
- 1 cordon secteur 2P EURO
- 1 pack batterie Li-Ion 6.9 Ah
- 1 stylet
- 1 cordon USB
- Cordon RJ45-RJ45 droit, 2 m
- 2 cordons de sécurité (rouge, noir)
- 2 pointes de touche Ø 4 mm (rouge, noire)
- 4 sondes 1/10 250 MHz 600 V CAT III
- 1 Carte μSD HC ≥ 8 Go + SD
- 1 adaptateur USB/ μSD
- 1 sangle main
- 1 PROBIX BANANE
- 1 fiche de sécurité
4-PINCE MULTIMETRE | - Pince multimètre numérique | 4
- Pour applications Basse Tension petites et moyennes puissances
- Acquisition numérique 12 bits rapide pour la réalisation de mesures vraies (TRMS) AC+DC précises quelles que soient la nature et la forme du signal
- Calibrage automatiquec
- Diamètre enserrage 34 mm
- Intensité 600 A AC / 900 A DC
- Tension AC et DC jusqu’à 1000 V
- A AC+DC 0,25 à 600 A (900 A crête)
- V AC+DC 0,15 à 1000 V (1400 V crête)
- Précision : 1 % L.+ 3 pts
- Hz : En intensité : 5,0 Hz à 3 000 Hz ; En tension : 5,0 Hz à 20,00 kHz
- Ohm : ,1 Ω à 59,99 kΩ ; Tension en circuit ouvert ≤ 3,6 V ; Intensité de mesure : ≤ 550 μA
- Résistance et continuité sonore
- Puissances Monophasées et Totales triphasées : Puissances actives-1 W à 600 kW ; Puissances réactives- 1 var à 600 kvar ; Puissances apparentes- 1 VA à 600 kVA ; FP
- Analyses Harmoniques
- Rotation de phases « méthode 2 fils »
- Détection automatique AC/DC
- Mesure des surintensités TrueInrush
- Min, MAX, Peak+, Peak-
- Mesures Relatives (ΔX) et Différentielles (ΔX/X)
- Auto Power Off
- Affichage LCD rétro-éclairé
- Indice de protection : IP40
- Sécurité électrique selon IEC 61010 : 600V CAT IV
- Alimentation : 1 x 9 V LF22
- Dimensions : environ 80 x 230 x 45 mm
- Poids : environ 340 g
Accessoires :
- 2 cordons banane-banane rouge et noir
- 2 pointes de touche rouge et noire
- 1 pince crocodile noire
- Mallette de transport
- Pile
- Manuel
5-TESTEUR DAT VAT | - Outils indispensable et réglementaire avant toute intervention sur les réseaux électriques, | 4
- Réponse aux normes IEC 61243-3 Édition 2 et NF C 18-510 :
- Catégorie de sécurité : 600V CAT IV, IP65, usage intérieur/extérieur
- Autotest complet (alimentation, cordons, circuit, afficheur)
- Test de continuité (affichage visuel et sonore pour R < 100Ω)
- Détection et indication de polarité
- Test unipolaire de phase + contrôle d’ordre de phases sans troisième main
- Pointes de touche et cordons amovibles IP2X
- Tension : 12 V ≤ U ≤ 690 VAC – 12 V ≤ U ≤ 750 VDC
- Impédance d’entrée > 400 kΩ
- Fréquence : DC, 16 2/3 Hz à 800 Hz
- Courant crête max. : 3,5 mARMS
- Repérage Phase / Neutre : Au-delà de 120 V*(45 - 65 Hz) – Au-delà de 400 V (16 2/3 Hz - 45 Hz)
- Test de continuité étendue : 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ
- Rotation de phases : Méthode 2 fils
- Tension Ph/Ph : 50 V ≤ U ≤ 690 VAC
- Fréquence : Comprise entre 45 Hz et 400 Hz
- Utilisation de -15 °C à +45 °C / 20 %HR à 95 %HR
- Dimensions : environ 170 x 70 x 40 mm
- Poids : environ 200 g
- Alimentation : 2 piles 1,5 V (AAA et LR3)
- Accessoires:
· Adaptateur pour prise 2P+T, compatible DDT/VAT
· Adaptateur pour prise 2P+T, universel
· Sacoche compatible accessoire
· Étui pour ranger pointe de touche et cordon
6- LUXMETRE ENREGISTREUR | - Plage de mesure environ 0 à 200000 lux | 4
- 4 piles 1,5 AAA
- Extinction automatique après 10 minutes d’inactivité
- Dimensions : environ 240 x 65 x 35 mm
- Poids : environ 280g
- Sonde déportée avec câble de 1 m
- Sortie analogique AC et DC
- Possibilité de connexion à un PC par USB
- Fixations pour trépied sur l’appareil et sur la sonde
- Livré en mallette avec piles, sonde munie de cache amovible, cable USB et cordon pour sortie analogique
7-TESTEUR D’OXYGENE | - Paramètres testés : débit, pression de l’oxygène | 4
- Transportable
- Résistant aux chocs
- Écran LCD
- Dimensions : environ 81mm x 130mm x 27mm
- Poids : environ 180 g
Oxygène :
- Plage de mesure de l'oxygène (à partir d'un concentrateur) : environ 20,8 - 96 %
- Précision de la mesure de l'oxygène : ±1,5 %
- Résolution de la mesure de l’oxygène : 0,1 %
Débit :
- Plage de mesure du débit : 0 - 10 LPM
- Précision de la mesure du débit : ±0.2 LPM
- Résolution de la mesure du débit : 0,1 LPM
Pression :
- Plage de mesure de la pression : environ 0.5 - 50 (PSI), 3.4 - 344 KpA (34 mbar à 3.44 Bar - 0.5 à 50 PSI)
- Précision de la mesure de la pression : ±0.5% (PSI), ±0.5% (kPa)
- Température de fonctionnement : 15 ̊C - 40 ̊C (59 ̊F-104 ̊F)
- Pression : 800 - 1013 mBars
Accessoires
- Coque de protection
- Tuyau de silicone
- 2 piles type AA
8-DETECTEUR DE FUITES DE GAZ REFRIGERANTS | - Détection des gaz réfrigérants R-134a, R-134a, R-410A, R-407C, R-290, R-600a, R-32, HFO-1234yf | 4
- Capteur de gaz à semi-conducteur chauffé
- Sonde flexible 40 cm
- Réinitialisation de la concentration ambiante
- Sensibilité : 3g/an
- Indicateur du niveau de fuite avec 7 LED tri-colore
- Intensité de l'alarme sonore variable
- Portatif
- Avertissement acoustique et visuel
- LED multicolore pour l’indication de la concentration
- Temps de chauffe : 45 s environ
- Système d'aspiration d'air pour un meilleur temps de réponse et une meilleure sensibilité.
- Alimentation : 4 x piles de 1,5 V type AA
- Autonomie : 12 h environ
- Poids : environ 421g
- Dimensions : environ 225 x 74 x 47 mm
Accessoires
- 1 capteur de gaz
- 1 Flacon de source de fuite étalon inclu
- 4 Piles de 1,5 V type AA
- 1 Mallette de transport
9-DETECTEUR DE FUITES D’AIR COMPRIME | - Détection de fuites d’air comprimé, de vide et de vapeur | 2
- Poids appareil : environ 940 grammes
- Dimensions : environ H310 mm x L165 mm x P 65 mm
- Température : Plage de fonctionnement : - 20°C to + 50°C
- Humidité <95%
- 64 microphones MEMS à faible bruit et une plage de bande passante réglable de 2 kHz à 65 kHz
- Largeur de bande : 0 kHz à 96 kHz, plage réglable
- Fréquence d'échantillonnage MEMS : 192 kHz
- Distance : 0.3m~150m
- Taux de fuite : >0.008 l/min @ 6 bar à 0.5 m
>0.013 l/min @ 5 bar à 1 m
- Camera FOV : 50.2°× 35.4°
- Visual Camera : 2688 x 1944 (5 MP)
- Écran : Tactile 4,3’’ - LCD Couleur
- Affichage : Resolution 800 × 480
- Zoom Digital : 1.0x to 16.0x continue
- Analyzer Acoustic pour PC est inclus
- Stockage Media : 64 GB SD Card amovible
- Capacité de stockage d'images: 20 000 images
- Capacité de stockage vidéo : 60 H, format MP4
- Connectivité : Wi-Fi (802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)); Bluetooth (Bluetooth 4.1); USB Interface (USB Type-C); HDMI Interface (HDMI-D)
- Montage sur trépied (UNC ¼”-20)
- 3 batteries Li-ion interchangeables et un chargeur double baie
- Environ 10 heures de fonctionnement
Coffre de transport contenant :
- Caméra d'imagerie acoustique
- 3 batteries Li-ion
- 1 x Borne de recharge
- 1 x Adaptateur secteur
- 4 x Adaptateur
- 1 x Dragonne
- 1 x Câble USB
- 1 x Câble HDMI
- 1 x Carte SD
- 1 x Certificat d'étalonnage
- 1 x Housse de protection MIC
- 1 x Sac d'accessoires
10-DETECTEUR DE FUITES D’O2 | - Affichage numérique continu de la concentration en O2 en % par volume | 4
- Alarme visuelle, vibrante et sonore lorsque les concentrations dépassent les seuils d’alarme.
- IP 66 – Résistance aux interférences RF
- Ecran LCD
- Test de diagnostic automatique interne toutes les 24 heures lorsque détecteurs activés
- Logiciel compatible avec Windows
- Connexion au PC avec câble d'interface
- Paramètre / Gaz : oxygène
- Plage : 0 à 25 % v/v
- Alarme basse : 19,5% vol
- Alarme haute : 23,5% vol
- Résolution : 0,1% vol
- Poids : 92g
- Taille : 41 x 50 x 87 mm
- Conditions d’utilisation : de 20 à +50 °C, de 5 à 95%HR (sans condensation)
Accessoires
- 1 Pince pour ceinture, poche ou casque de sécurité
- Adaptateur-embout étalonnage
11-DETECTEUR DE FUITES DE CO2 | - Mesures de CO2, de température et d'humidité; | 4
- Capteur de CO2 NDIR (Infrarouge Non Dispersif) à double longueur d'onde pour une meilleure stabilité
- Arrêt automatique réglable
- Enregistrement jusqu'à 32 000 points
- Interface USB et logiciel PC inclus
- Gamme de mesure : CO2 (0 à 30000 ppm) ; Température (-20 à 60°C) ; Humidité (0 à 100%RH)
- Résolution : CO2 (1 ppm) ; Température (0,1°C) ; Humidité (0,1% RH)
- Précision : CO2 (±( 75 ppm + 3% de la lecture sur la gamme 0 -5000 ppm) ; Température (±0.8°C) ; Humidité (± 3%RH)
- Temps de réponse : 20 secondes
- Alimentation Pile 9 volts ou interface micro USB
- Température de fonctionnement 0°C à 50°C (< 90%RH)
- Autonomie : approximativement 10 heures
- Dimensions : environ 285 x 65 x 39 mm
- Poids : environ 304 g
12-ANEMOMETRE MULTIFONCTION UNIVERSEL | - Appareil de mesure polyvalent pour tous les paramètres des conditions aérologiques, thermiques et climatique intérieur | 4
- Possibilité d’accès à différents paramètres d’analyses par l’accès à différentes catégories de sondes
- Détection automatique des sondes
- Accès à une bibliothèque de mesures intuitifs, capacité d’accès à plus de 5000 protocoles de mesures, pouvant être lus via une interface USB et édités sous forme de fichier CSV sur l’ordinateur
- Écran graphique avec affichage simultané de 3 valeurs de mesure
- Possibilité d’exportation des protocoles de mesure comme fichier CSV par interface USB
- Accès à des sondes Bluetooth
- Possibilité de connectées jusqu’à 3 sondes en même temps (Par ex : une sonde Bluetooth, une sonde avec fil et une sonde de température avec raccord pour thermocouple de type K)
- Possibilité de fixer l’appareil de mesure sur les surfaces métalliques par aimant
Complément :
- Sonde d’écoulement numérique dont une sonde à fil chaud avec Bluetooth® et avec capteur de température et d'humidité (L : de 570 à 1000mm – Diam de 16 à 9 mmm) – Étendue de la mesure 0 … 50 m/s / -20 … +70 °C / 5 … 95 %HR / 700 … 1100 hPa ; Précision : ±(0,03 m/s + 4 % v.m.)-(0 … 20 m/s) / ±(0,5 m/s + 5 % v.m.)-(20,01 … 30 m/s) / ±0,5 °C (0 … +70 °C) - ±0,8 °C (-20 … 0 °C) / ±3,0 %HR (10 … 35 %HR)3) - ±2,0 %HR (35 … 65 %HR)3) - ±3,0 %HR (65 … 90 %HR)3) - ±5 %HR (étendue restante)3) / ±3 hPa Résolution : 0,01 m/s / 0,1 °C / 0,1 %HR / 0,1 hPa ET
- Sonde à hélice (Ø 100 mm) avec Bluetooth® et avec capteur de température Étendue de la mesure 0,3 … 35 m/s / 20 … +70 °C ; Précision : ±(0,1 m/s + 1,5 % v.m.)-(0,3 … 20 m/s) / ±(0,2 m/s + 1,5 % v.m.)-(20,01 … 35 m/s) / ±0,5 °C – Résolution: 0,01 m/s / 0,1 °C
Accessoires
- 3 piles Mignon AA,
- Câble USB
- Protocole d’étalonnage
- Malette de transport
13-THERMOMETRE ELECTRONIQUE MIXTE | - Thermomètre de contact et à infrarouge avec viseur laser | 4
- Prise pour les mesures avec des thermocouples "K"
- Emissivité ajustable
- Gamme de mesure infrarouge: -40°c à +800°c
- Précision d’entrée du thermocouple K : < 0 °C : ±(1,0 °C + 0,1 °/1 °C) / > 0 °C : ± 1 % ou ± 1,0 °C
- Temps de réponse (95 %) : < 500 m
- Visée laser : Laser monopoint, sortie < 1 mW Classe II, longueur d'onde 630 À 670 nm
- Emissivité : Lo, Med, Hi, Réglable numériquement de 0,10 à 1,00 par pas de 0,01
- Stockage des données : 99 points
- Alarmes Basse et/ou Haute : Sonores ou visuelles en couleur
- Données Min/Max/Moy/Dif fournies
- Communication : USB 2.0
- Température de fonctionnement : 0 °C à + 50 °C
- Autonomie : jusqu’à 12 heures
- Poids: environ 325 g
- Dimensions (H x L x P) : environ 170 x 52 x 60 mm
Accessoires
- Sonde à perle à Thermocouple de type K (Gamme de -40 °C à 260 °C)
- Étui de protection/rangement
- 2 AA batteries
- Cable USB
- Logiciel sur CD pour effectuer facilement des statistiques et des analyses de données
- Manuel sur CD
14-PH-METRE | - Mesure simplifiée ultrarapides | 4
- Support pliable
- Conforme à l'indice de protection IP67
- Affichage à écran LCD : 21.5 mm digit.
- Affichage simultané des informations
- Gamme pH: 0 à 14
- Gamme de température : 0 à 50 °C
- Précision pH: ±0.01
- Connexion électrode pH : BNC
- Résolution : 0,01 pH
- Compensation de température automatique
- Alimentation : batterie DC 9V
- Dimension : environ 210 x 70 x 30 mm
- Poids : environ 220 g
Accessoires :
- Électrode pH - Corps plastique incassable - Gamme de pH 0-14 - Gamme de température 0-80°C – Connexion BNC - câble 1m
15-CAMERA ENDOSCOPE | - Diamètre Caméra : 7.9mm | 4
- Écran 7’’ couleur IPS, Résolution maximale: 1920x1080(2MP), partagé : deux modes (vue de face + côté B ¦ vue de face + côté C)
- Len No.:Triple lentille
- Plage focale : objectif avant 3-8cm ¦ objectif latéral B 2-6cm ¦ objectif latéral C: 1.5-3cm
- Len No.: Triple lentille
- Source de lumière: 6 + 1 + 1 lumière LED réglable (3 niveaux)
- Angle de vision horizontal de la caméra : 70 °
- Angle de vision horizontal de l’écran : 178 °
- Longueur du câble: 5m
- Type de câble: Câble souple de 1m + Câble à col de cygne de 4m (câble dur)
- Carte TF: Carte TF 32 Go
- Étanche: IP67
- Batterie rechargeable : 5200mAh, 4 heures activités
- Poignée de maintien
- USB C pour transfert des données
Accessoires
- Mallette
- Crochet, Aimant