## Outillages
Bordereau des quantités et des prix
Item | Spécifications techniques | Quantité | Coût unitaire | Cout Total
1-ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE | Aspirateur pour l'aspiration de matières solides et de liquides | 1
- Aspirateur certifié classe M selon les normes UE
- Puissance absorbée nominale: 1200 W
- Turbine de 1380 W
- Dépression 254 mbar
- Débit maxi (turbine) : 74l/s
- Contenance brute de la cuve: 35 L (23 L nette, contenance eau nette 19,2l)
- Système de nettoyage automatique de filtre
- Poids : 12,4 kg
- Dimensions : H 575 mm ; l 515 mm
Accessoires
-Sac jetable
-Set de suceurs pour sol diamètre 35 mm
-Tuyau 5 m, diamètre 35 mm, antistatique avec manchon
-Filtre en PES
-3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm
-Suceur droit, diamètre 35 mm
-Coude
2- PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL | Perceuse-visseuse sans fil adaptée aux travaux de perçage précis et de vissage rapide sur des équipements médicaux, des châssis, des supports ou des boîtiers | 2
- Caractéristiques principales :
· Tension : 18V ;
· Poids : ≤ 2 kg ;
· Couple : 60 Nm (réglable) ;
· Vitesse : 0-1 500 tr/min (variateur à la gachette) ;
· Mandrin : autoserrant ¼’’ ;
· Compatibilité : Embouts 1/4" standards ;
· Mode dynamométrique ;
· LED pour éclairer la zone de travail
· ESD safe.
Accessoires :
· Batterie de rechange ;
· Chargeur.
3- VISSEUSE SANS FIL | Visseuse sans fil de précision à couple réglable électroniquement pour démontage/remontage de capots, châssis, cartes électroniques, chariots, etc. ; | 7
- Couple : 0,1 Nm à 5 Nm, réglable par incréments de 0,05 Nm, Répétabilité du couple adaptée à un travail de maintenance (serrages homogènes d’un appareil à l’autre) ;
- Vitesse : 100 à 1 000 tr/min, réglable électroniquement ;
- Alimentation : Batterie Lithium-Ion 10,8V ou 12V, autonomie minimale de 2h, Temps de recharge : ≤ 1h ;
- Poignée et embouts antistatiques (résistance < 10⁸ ohms) ;
- Éclairage : LED intégré pour éclairer la zone de travail ;
- Boîtier en plastique résistant aux chocs et aux produits désinfectants ;
- Visseuse et ses accessoires antistatiques (résistance < 10⁸ ohms) ;
- Poids avec batterie : ≤ 500 g
Accessoires :
· 1 Batterie de rechange : 1 batterie Lithium-Ion supplémentaire ;
· 1 Chargeur
· 1 coffret pour ranger l’ensemble
4-JEU D'EMBOUTS-TOURNEVIS DANS COFFRET | Jeux d’embouts de précision pour tournevis manuels et/ou une visseuse sans fil de type professionnel (porte‑embout 1/4") ; | 14
- Matériau : acier trempé S2 ou inox pour un usage intensif ;
- Finition : revêtement ou traitement de surface limitant l’usure (phosphaté, chromé ou équivalent) ;
- Types d’embouts requis, version standard :
· Phillips (PH) : PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PH3 ;
· Pozidriv (PZ) : PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 ;
· Fente (plats / SL) : 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4,0 mm, 5,0 mm, éventuellement 6,0 mm ;
· Hex (Allen / H) : 0.7mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.27mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 0,4mm, 0,5mm;
· Torx (TX / T) : T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 ;
· Torx Security (TS) : T6H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H ;
· Torx Plus (IP) : IP4, IP5, IP6, IP7, IP8 ;
· Tri-Wing : TW1, TW2, TW3.
- Types d’embouts requis, version longue (50 ou 75 mm) :
· Phillips (PH) : PH0, PH1, PH2 ;
· Pozidriv (PZ) : PZ0, PZ1 ;
· Hex (Allen / H): 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm ;
· Torx (TX / T) : T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 ;
· Torx Security (TS) : T6H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H ;
· Tri-Wing : TW1, TW2, TW3.
- Normes : Conformité aux normes ISO 8764 (Hex), DIN 3126 (Torx), et autres normes applicables ;
- Précision : Tolérance dimensionnelle stricte pour éviter le striage des vis.
- Livrés avec rangement adapté (coffret ou module)
5-PORTE-EMBOUTS/TOURNEVIS A CLIQUETS | Porte-embouts - Tournevis à cliquets – pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", en compléments des embouts ci-dessus : | 14
L’ensemble des tournevis ci-dessous sont des tournevis ESD (Electrostatic Discharge)
- Porte-embout flexible + rallonge 100mm ;
- Tournevis porte-embouts avec profil hexagonal à changement rapide et lame flexible (entre 100 et 180 mm) ;
- Tournevis porte-embouts 1/4” magnétique avec poignée soft antidérapante ;
- Tournevis porte-embouts 1/4” avec poignée soft antidérapante (non magnétique) ;
- Tournevis à cliquets 72 dents à embouts ¼’’, magnétique ;
- Tournevis à cliquet BALL GRIP, avec Lame mince de 6 mm pour accéder aux endroits exigus ;
- Porte-embouts de sécurité pour embout 14’’ en acier inoxydable avec aimant puissant, mise en place et desserrage à une main par rotation de la douille, absence de desserrage involontaire des embouts sur visseuse et perceuse
- Matières doivent être résistantes aux solvants, huiles, acides et sels, porte-embout en acier inox, l’ensemble des tournevis sont des tournevis ESD (Electrostatic Discharge)
- En complément : Tournevis porte-embouts 1/4” magnétique avec poignée soft antidérapante, isolé 10kV, Isolation VDE (norme allemande) ou EN 60900 (norme européenne).
6-TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE PORTE-EMBOUTS | Tournevis dynamométrique entraînement : hexagonal femelle 1/4"pour embouts standards ¼’’, hexagonale | 7
3 différents selon la plage de couple :
· 0,1 Nm à 1 Nm (pour les micro-vis) ;
· 0,4 Nm à 2 Nm (pour les applications polyvalentes) ;
· 0,2 Nm à 5 Nm (pour les vis de taille moyenne) ;
- Précision : ±3% à ±6% (norme ISO 6789) ;
- Mécanisme à cliquet : 72 dents (angle de retour ≤ 5°)
- Réglage : Échelle claire, verrouillage du couple, réinitialisation facile ;
- Signalisation : Signal tactile et/ou sonore au couple atteint ;
- Poignée : Ergonomique, anti-dérapante (bi-matière ou caoutchouc)
- Matériaux : Acier inoxydable ou traité anti-corrosion, poignée ergonomique et anti-dérapante, résistante aux solvants ;
- ESD safe : Electrostatic Discharge ;
- Possibilité de recalibration ultérieure
7-KIT DE PRECISION ELECTRONIQUE | Kits de précision électronique pour assurer la maintenance, la réparation et l’assemblage de composants électroniques miniaturisés. Le kit devra comprendre au minimum : | 14
- 1 tournevis de précision : Tête tournante (palier) pour permettre de faire pivoter le tournevis avec l’index maintenu sur l’arrière, Porte‑embout pour embouts 4 mm (format électronique) avec maintien sécurisé (magnétique ou mécanique) ;
Jeu d’embouts micro‑taille (au moins 30 à 40 pièces) incluant à minima :
· Phillips : PH000, PH00, PH0, PH1 ;
· Fentes (SL) : tailles fines ~1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 mm ;
· Torx : T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 ;
· Hex internes (Allen) : 0,7 – 0,9 – 1,3 – 1,5 – 2,0 mm (ou équivalent) ;
· Pozidriv ou équivalent : PZ0, PZ1 ;
· Embouts “sécurité” courants pour électronique/IT, et au moins pentalobe, tri‑wing, Torx Security ;
· 1 embout aimanté complémentairte pour faciliter la manipulation des vis.
- Le kit devra couvrir petits appareils électroniques, ordinateurs, tablettes/écrans, alimentations à découpage et modules intégrés aux dispositifs médicaux.
Caractéristiques des embouts :
· Format : embouts de 4 mm de diamètre (standard précision), longueur compatible avec le manche fourni ;
· Matériau : acier S2 ou acier allié de qualité similaire, durci, adapté à un usage professionnel intensif ;
· Finition : traitement de surface limitant l’usure (phosphaté, chromé, ou équivalent), marquages lisibles (type et taille de l’empreinte, soit sur l’embout soit sur le support) ;
· Tolérances dimensionnelles précises pour éviter d’abîmer les têtes de vis miniatures (visserie électronique/IT).
Pinces à épiler : Pince fine en acier inoxydable, anti-dérapante, avec extrémités courbées et droites.
Outils d’ouverture : Spudger en nylon ou métal pour l’ouverture des boîtiers électroniques
- Ventouses : Ventouse pour soulever les écrans ou les composants plats.
Boîtier de rangement :
· Boîtier organisé en mousse ou plastique, avec emplacements dédiés pour chaque outil.
Embouts de rechanges : 3 jeux complets pour l’ensemble des boitiers fournis.
Exigence de qualité :
· Normes - Conformité aux normes ISO 9001 (qualité) et CE (sécurité) ;
· Précision - Tolérance dimensionnelle des embouts : ±0.02 mm ;
· Durabilité - Résistance à la corrosion et à l’usure ;
· ESD-safe : Manche des tournevis en matériau antistatique (ex. : plastique conducteur).
8-COMPLEMENT OUTILLAGE ELECTRICITE | Lot d’outillage manuel adaptés aux travaux de maintenance électrique et électronique sur des dispositifs médicaux : | 7
Pinces de base pour électricité
- Pince universelle (longueur ~180–200 mm), isolée ou adaptée à l’électricité basse tension. ; 5
· Pince multiprise compacte (type pompe à eau, ouverture réglable) ; 3
· Pince à becs plats droite Acier 200 mm, mâchoire droite, longueur des becs 33 mm, largeur tête 13,5 mm ;
· Pince à bec long (long‑nose ; 125-160 mm) avec section coupante intégrée ; 5
· Pince à becs demi-ronds coudés 40°, 160 mm ; 1
· Pince coupante diagonale pour coupe de fils, colliers, petits conducteurs ; 3
· Pince coupante ESD diagonale pour composants DIP – CMS, permet l'accessibilité entre deux pattes de composants DIP d'écartement 0,65 mm ; 1
· Caractéristiques minimales : Poignées bi‑matières, isolées, ergonomiques, Capacité de coupe adaptée aux conducteurs et câbles courants en dispositifs médicaux (fils souples, petits câbles multiconducteurs).
Pince à dénuder
· Pince à dénuder réglable, section 0,2 - 6,0 mm, réglage micrométrique, lames en acier trempé, poignées isolées (1 000 V)
· Pince à dénuder automatique, section 0,08 - 4,0 mm ; Détection automatique du diamètre, lames auto-ajustables, ergonomie
Ciseaux et outils de câblage
- Ciseau d’électricien, longueur 160-180 mm, Lames en acier inoxydable, poignées isolées, coupe nette pour gaines et colliers
- Ciseau de cablage, longueur 125-150 mm, lames courbées pour accès difficiles, poignées ergonomiques
Pinces à sertir
- Pince à sertir pour cosses, 0,25 à 6,0 mm², Mâchoires interchangeables, Réglage de pression, Poignées isolées;
· Pince à sertir pour connecteurs (RJ45, Molex, etc…), compatible avec connecteurs courants en biomédical, Mâchoires interchangeables, Réglage de pression, Poignées isolées ;
Outils mécaniques
- Petit marteau de mécanicien, 100-150 g, Tête en acier trempé, manche anti-vibration, tête plate et panne ;
- Chasse-goupilles / pointeaux, 100-150 mm, Acier trempé, extrémités variées (plate, pointue), manche ergonomique;
Limes et brucelles :
- Jeu de mini-limes, plate, ronde, demi‑ronde, triangulaire, Acier au carbone, grain fin, manche ergonomique ;
- 1 jeu de brucelles/pinces de précision, comprenant au minimum 1 brucelle droite fine,1 brucelle courbe fine, 100-120 mm, Pointes adaptées à la manipulation de petites pièces et composants, en acier inox ou alliage anticorrosion, extrémités fines, anti-statiques.
Outils d’ouverture et d’inspection :
· 1 jeu d’outils d’ouverture et leviers plastiques (spudgers), comprenant plusieurs formes (pales, crochets, leviers) pour : Ouverture de capots et coques plastiques, Dégrafer des clips sans marquer ni casser la plasturgie ; Matériau : Nylon ou polycarbonate, non conducteur, Anti-rayures, extrémités variées (plate, crochet), résistance aux solvants ;
- Miroir d’inspection, Acier inoxydable, Tige flexible, miroir orientable, diamètre 10-15 mm.
- Lampe stylo LED, Éclairage blanc, autonomie ≥ 4h, résistance aux chocs. 4
9-LOT DE CLES, DOUILLES | Lot de clés, douilles et outillage pour écrous, vis BTR, châssis, rails, brides, etc… | 2
Jeu de clés mixtes ou mini‑clés :
- Jeu de clés mixtes - Tailles en mm : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Chaque clé doit être de type mixte : une extrémité ouverte, une extrémité œil) - Acier chrome-vanadium, finition nickelée, poignée ergonomique, précision ±0.01mm ;
- Jeu de mini-clés- Tailles en mm : 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 ; Acier trempé, tête fine pour accès difficile, poignée anti-dérapante.
Jeu de douilles 1/4" métriques (standard + profonde) avec cliquet :
- Douilles standard – tailles en mm : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 ; Acier chrome-vanadium, finition polie, compatibilité avec cliquet 1/4" ;
- Douilles profondes - tailles en mm : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; Pour écrous enfoncés, acier trempé, traitement anti-corrosion ;
- Accessoires associés : Petit cliquet 1/4", Mécanisme 72 dents (angle de retour ≤ 5°), Poignée ergonomique et anti-dérapante, Longueur : 100-120 mm, 2 rallonges (50–100 mm) et deux cardans pour accès déportés, Matériau : acier allié, finition anti‑corrosion ;
Jeux de clés Allen/hex en L
· Tailles en mm : 1,5 – 2 - 2,5 – 3 – 4 - 4 – 5 – 6 – 7 - 8 ; Acier S2, finition nickelée, extrémités magnétisées ;
· 1 jeu impérial - tailles en pouces : 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8";, acier trempé, traitement anti-corrosion ;
Ensembles fournis en coffret organisé
10-JEUX DE MECHES ET FORETS | Jeux de forets/mèches adaptés aux caractéristiques de la perceuse-visseuse ci-dessus, compatibles avec un mandrin autoserrant 1,5–13 mm (queue cylindrique ou 3 pans, non SDS) | 2
Forets pour métal (HSS): Diamètres : de 1,5 à 13 mm, par pas de 0,5mm
Revêtement : titane ou nitrure de titane ;
Géométrie : foret hélicoïdal standard, angle de pointe typique 118–135°, recommandé pour perçages propres avec effort modéré ;
Forets pour acier inoxydable et alliages durs (HSS) : Diamètres : de 1,5 à 10 mm, par pas de 0,5mm ;
Forets pour bois à pointe centrée : Diamètres : de 3 à 25 mm, longueur standard (50 à 150mm)
Mèches SDS plus (Béton) : Diamètres : de 4 à 15 mm, longueur standard, compatibles avec l’utilisation en mode perçage sans percussion ou percussion modérée ;
Mèches diamantées (Carrelage, Verre) : Diamètres : de 6 à 12 mm, longueur standard
Mèches multimatériaux (acier, bois et surtout plastique) : Diamètres : de 3 à 10 mm, longueur standard
Fournis en coffret/boîte de rangement clairement gradué (diamètre lisible pour chaque emplacement)
11-TAPIS ANTISTATIQUE | - Tapis antistatique destiné à la réparation de matériel électronique ; | 27
- Dimension : 90x60 cm ;
- Matériau : caoutchouc ou vinyle conducteur ;
- épaisseur : 2 à 3 mm ;
- Résistance : Entre 10⁵ et 10⁹ ohms (norme ESD)
- Normes : conformité aux normes ANSI/ESD S20.20 et EN 61340-5-1 ;
- Les tapis devront être livrés avec un câble de mise à la terre.
- Certificat ESD
12-STATION DE SOUDURE | - Station de soudure de type numérique, pour soudure électronique de précision, répondant au minimum au spécifications suivantes : | 4
- avec affichage digital de la température et réglage par boutons ou encodeur sur une plage de 90 à 450 °C ;
- Puissance : au moins 120-130 W de puissance de sortie crête, permettant une montée en température rapide et une excellente stabilité thermique ;
- Plage de température typique de 90 à 450 °C, réglable numériquement, avec contrôle précis de la consigne ;
- Dérive limitée de température au niveau de la panne (par exemple ±5 °C) avec possibilité de calibration fine de la température par l’utilisateur ;​
- Station ESD‑safe avec boîtier et support protégés contre les décharges électrostatiques, et un raccord équipotentiel reliant la panne de soudure à la terre de la station (résistance panne‑terre < 2 Ω, tension panne‑terre < 2 mV RMS ou valeurs équivalentes) ;
- Équipement doté d’un transformateur de sécurité, double isolation, respectant les normes européennes de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique ;
- Conception pour usage intensif en atelier, avec plage de température ambiante de fonctionnement d’au moins 10–40 °C et robustesse adaptée à un environnement biomédical ;
La station devra être livrée avec au minimum :
· 1 unité de commande numérique 230 V avec écran LCD ou équivalent ;
· 1 poignée de soudure de type polyvalent (équivalent T245) adaptée à la fois aux CMS et composants traversants ;
· 1 support/stand intelligent avec capteur de repos, système de mise en veille et hibernation automatique pour prolonger la durée de vie des pannes ;
· 1 système de nettoyage de panne et antistatique (éponge, laine métallique ou membrane anti‑projection)
- Poids approximatif de la station : autour de 2,6-2,7 kg ;
- Taille approximative : 150 × 175 × 145 mm ;
- Les tapis devront être livrés avec un câble de mise à la terre.
- Accessoires obligatoires :
· Pointes de soudure de rechanges en acier inoxydable : pointes coniques fines (0,2- 0,5-1,0-1,5 mm) - Pointes biseautées/chisel (0,5-1,0-1,5-2 mm) ;
· Fil à souder : 2 bobines de fil sans plomb (Sn99,3Cu0,7), diamètre 0,5 mm, 100g ;
· Câble de mise à la terre, câble antistatique avec connecteur banane, longueur 1,5m.
13-POMPE A DESSOUDER | - Station ou module de dessoudage électrique avec pompe intégrée, destiné à la dépose de composants traversants et, si possible, de certains CMS sur circuits imprimés de dispositifs médicaux ; | 4
- Le système devra intégrer une pompe à vide électrique interne (ou module externe dédié) permettant la dessoudure rapide de composants ;
- Niveau de vide minimal : ≥ 80–85% de vide (environ ≤ 200 mbar absolu) ou valeur équivalente ;
- Débit d’aspiration suffisant pour vider rapidement les trous métallisés sans colmatage fréquent ;
- Puissance de chauffage de l’outil de dessoudage d’au moins 80–120 W, réglable par incréments de 1°C et contrôle électronique de la température, possibilité de limiter la consigne max (sécurité) et, si possible, fonctions de veille/sleep pour prolonger la durée de vie de la pointe et réduire les risques de surchauffe ;
- Plage de température réglable au minimum de 200 à 450 °C, avec affichage numérique, stabilité et précision compatibles avec la soudure sans plomb ;
- Temps de montée en température compatible avec un travail courant (ex. < 60 s pour atteindre 350 °C) ou équivalent ;
- Stabilité thermique : ±1°C à la température de consigne ;
- Station, poignée et cordons ESD‑safe, avec résistance panne‑terre < 2 Ω et tension panne‑terre conforme aux pratiques de l’électronique sensible ;
- Fourniture d’un pistolet / stylo de dessoudage chauffant avec poignée ergonomique et légère, câble souple, compatible usage prolongé ;
- Présence d’un filtre ou piège à soudure facilement remplaçable (tube collecte soudure + filtres), permettant nettoyage et maintenance simples ;
- Minimum 2 Buses fines (0,5 mm, 1 mm, 1,2 mm) et 2 buses larges (2 mm et 3 mm) ;
- Kit de nettoyage : nettoyant pour buses et réservoir amovible pour évacuer les résidus de soudure
14-COMPLEMENT POUR ELECTRONIQUE | Pinceau anti-statique pour nettoyer les cartes électroniques – Caractéristiques : | 7
· Poils : Fibres de carbone ou nylon traité antistatique (résistivité : 10⁵ à 10⁹ ohms) ;
· Manche : Plastique conducteur ou acier inoxydable ;
· Normes : Conformité à la norme IEC 61340-5-1 (ESD-safe) ;
· Propreté : Sans poussière, lavable et autoclavable ;
· Tailles : Pinceaux fins (1–5 mm) pour les zones étroites ;
Pinceaux plats (10–20 mm) pour les surfaces larges ;
· Quantités : 10 pinceaux fins / 5 pinceaux plats.
Loupe de table : Pour inspecter les soudures et les composants SMD
· Grossissements optique : 2,25 (5 dioptries), petite zone 5x ;
· Eclairage : LED intégrée autour de la lentille, lumière blanche neutre ou froide (5000 – 6000K), intensité réglable ;
· Lentille : Verre achromatique, revêtement antireflet, diamètre minimum 120 mm ;
· Monture : Bras articulé ou à ressort, permettant de positionner facilement la loupe au‑dessus de la zone de travail, Fixation : base lourde ou pince/étau de table compatible avec un plan de travail standard ;
· Alimentation : bloc secteur conforme aux normes de sécurité courant faible, marquage CE, cordon adapté à un usage en atelier ;
· ESD safe
15-MICROMOTEUR DE PRECISION | - Micro-moteur de précision pour réaliser des travaux de gravure, fraisage, perçage et polissage sur des composants électroniques et mécaniques miniaturisés sur pièces démontées | 7
- Alimentation : basse tension 12–18 V DC, puissance nominale env. 40 W, via transformateur / alimentation séparée adaptée
- Transformateur / alimentation séparée : 230 V / 12–18 V DC adaptée à la puissance de l’outil (au moins 1 A, idéalement 2–5 A suivant spécifications) avec protection thermique / surcharge, câble d’entrée et de sortie de longueur suffisante pour un travail confortable sur établi.
- Moteur : moteur DC équilibré, à faible niveau de bruit, monté sur roulements, prévu pour une longue durée de vie
- Plage de vitesse : variation électronique continue d’environ 5 000 à 20 000 tr/min, avec couple suffisant à bas régime (contrôle électronique avec effet de “feedback” souhaité)
- Mandrin / capacité de serrage : mandrin auto‑serrant sans clé, Plage de serrage : 0,3 à 3,2 mm (au minimum), permettant l’utilisation de forets et fraises très fins, Concentricité correcte pour perçages de précision sur petites pièces (adaptée à un usage de labo) ;
- Ergonomie, sécurité et usage biomédical :
· Corps en polyamide renforcé fibre de verre ou matériau équivalent, avec zone de prise en main “soft grip” pour limiter la fatigue et améliorer la précision ;
· Forme slim et légère, adaptée au travail prolongé et aux accès restreints sur pièces mécaniques ;
· Poids : ≤ 0,8 kg (pour une utilisation prolongée sans fatigue)
· Basse tension (12 V) offrant un bon niveau de sécurité électrique, y compris lors d’utilisations ponctuelles avec refroidissement/liquides techniques sur la pièce (pas sur le DM complet) ;
· Niveau sonore raisonnable (ex. ~70 dB(A)) pour un usage en atelier hospitalier ;
· Normes : Conformité CE et ISO 9001
- Jeu de base d’accessoire :
· Forets HSS (similaire à DIN 338) Ø 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,2 ;
· Meule : 1 sur tige ronde, 1 sur tige cylindrique ;
· Support pour rouleau de rectification : nombre 1 et 5 petits rouleaux de rectification ;
· Disque de ponçage en corindon précieux rose (pour couper et ébarber de petites pièces métalliques ou plastiques), nombre minimum : 1 ;
· Disque de ponçage en carbure de silicium Ø 22 mm (gris) pour ponçage / ébarbage de métaux durs (aciers fortement alliés, fonte grise, aciers trempés) ou verre, céramique, nombre minimum 1 ;
· Disques à tronçonner en corindon – nombre 20 ;
· Porte outils : nombre minimum 1 ;
· Disque de polissage pour altuglas/plexiglas, nombre 1 ;
· Brosse en laiton : nombre minimum 1.
· Jeu de pinces de serrage en acier : à trois fentes et trempées. Tailles: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm. Avec écrou de serrage et socle de rangement.
- Le tout présenté en Mallette de transport.
16-CAMERA D’INSPECTION ARTICULEE | Système d’inspection vidéo équipée d’une tête de caméra articulée | 1
- Spécifications optiques :
· Diamètre tête de caméra : 6 mm ;
· Résolution caméra : 1280 × 720 pixels (HD) ;
· Champ de vision (FOV) : 78° ;
· Profondeur de champ (DOF) : 3 à 8 cm ;
· Orientation du champ de vision : ligne de visée 0° (vision frontale) ;
· Normes : Conformité CE et ISO 9001
- Sonde, articulation et mécaniques :
· Longueur de sonde principale : 2 m pour la caméra articulée ;
· Longueur de la sonde complémentaire : 1 m pour la caméra articulée ;
· Conception de la sonde : sonde 3D contrôlable (commande par joystick) permettant le pilotage de la tête de caméra pour une inspection des zones difficiles d’accès ;
· Mobilité de la tête : orientation multidirectionnelle (tête mobile individuellement en 3D, amplitude d’inclinaison d’environ 160° ;
· Matériau de la tête de caméra : Titane ;
· Étanchéité : Tête de caméra et sonde étanches, adaptées à l’inspection de canalisations et cavités ;
· Résistance chimique : Tête de caméra et sonde étanches résistante alcool éthylique, eau salée (accessoirement diesel, essence, huile moteur, AdBlue) ;
· Résistance mécanique : câble/gaine renforcé(e) pour usage industriel (plis répétés, frottements) ;
- Éclairage, affichage et enregistrement :
· Éclairage : Tête équipée de LED haute performance (jusqu’à 8 LED) avec plusieurs niveaux de luminosité (au moins 4 paliers) ;
· Écran : écran couleur TFT 3,5" ; Résolution écran : 640 × 480 pixels ; Rotation d’image : rotation possible sur 360° par pas de 90° ou fonction similaire pour faciliter la lecture ;
· Enregistrement et données : Format photo : JPEG ; Enregistrement vidéo : sur mémoire interne ou carte micro‑SD (capacité externe jusqu’à 32 Go) ; Horodatage images/vidéos et galerie média (date/heure visibles) ; Interface de transfert de données : USB‑C et lecture directe de carte SD ou micro‑SD ;
- Alimentation :
· Unité portable alimentée par batterie rechargeable : Pack de batteries Li-ion 3,7 V / 2,8 Ah / 10,36 Wh, USB du type C 5V / 2A, autonomie ≥ 3 h en fonctionnement continu ; Mise hors tension automatique après un laps de temps réglable ;
· Bloc secteur et chargeur fournis, avec tension d’entrée compatible réseau français ;
· Longueur de la sonde complémentaire : 1 m pour la caméra articulée, Ø 6 mm ;
- Conditions environnementales :
· Plage de température de fonctionnement : 0 à +40 °C ;
- Poids / Dimensions :
· Poids : environ 750 g ;
· Dimensions (L x H x P) : environ 110 mm x 260 mm x 110 mm.
- Normes et Certifications :
· Respect des normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement) ;
· Équipements conformes aux directives européennes (marquage CE).
17-IMPRIMANTE A TRANSFERT THERMIQUE | Imprimante d’étiquettes 4" transfert thermique + thermique directe, version «healthcare» | 1
- Exigences techniques minimales :
· Technologie d’impression : Transfert thermique et thermique directe (TT + DT) obligatoire ;
· Résolution : 300 dpi (12 dots/mm) pour impression de codes‑barres 1D/2D (Datamatrix) de petite taille et textes fins ;
· Format / vitesse : Largeur maxi d’impression : ≥ 106 mm (≈ 4,1") / Vitesse d’impression : ≥ 150 mm/s (6 ips), cible 200 mm/s (8 ips) ;
· Consommables/ Compatibilité : Étiquettes papier et synthétiques (PE/PP/PET) en transfert thermique, y compris gammes résistantes aux désinfectants et éventuellement autoclave (en fonction des supports choisis) / Étiquettes direct thermal pour usages courts (étiquettes internes, documentation) / Rubans transfert thermique : cires, cire‑résine ou résine selon besoins (DM, plastiques, inox, bacs de stérilisation ;
· Interfaces et utilisation : Connectiques : USB, USB Host, RS‑232, Ethernet RJ45 au minimum / Afficheur : écran (idéalement couleur) permettant configuration locale et diagnostic / Mémoire : ≥ 128 Mo DRAM et ≥ 128 Mo Flash avec extension par micro‑SD.
- Exigences spécifiques « healthcare » et sécurité :
· Version Healthcare : Boîtier de couleur claire (idéalement blanc) adapté aux environnements de soins, résistant aux désinfectants courants et facilement nettoyable, Matériaux conçus pour limiter la contamination (surface lisse, peu de zones de rétention) ;
· Alimentation : Tension : 24 V DC / Bloc d’alimentation médical certifié IEC 60601‑1 ou équivalent / Tension secteur 100–240 V AC, 50/60 Hz, compatible normes européennes / Consommation : Moins de 60 W en fonctionnement normal ;
· Niveau sonore : Moins de 60 W en fonctionnement normal ;
· Environnement : Utilisation en atelier biomédical ou zone technique à proximité de dispositifs médicaux, avec respect des exigences CEM et de sécurité électrique.
- Intégration à la traçabilité biomédicale :
· Fonctions d’étiquetage : Impression de codes‑barres standard (Code128, EAN/GS1‑128) et codes 2D (Datamatrix, QR, GS1 DataMatrix) / Gestion de champs : numéro d’immobilisation, numéro de série DM, dates de contrôle, prochaine maintenance, statut (Conforme / Hors service / En réparation) ;
· Logiciels : Compatibilité avec logiciels d’étiquetage courants et/ou générateurs de codes‑barres (langages TSPL‑EZ, ZPL émulation ou équivalent) ;
· Fourniture demandée : Pilotes, utilitaires de configuration, manuel d’utilisation en français.
- Options et Accessoires :
· Massicot intégré : Pour couper automatiquement les étiquettes après impression ;
· Module de pré-décollage : Pour faciliter le retrait des étiquettes de leur support ;
· Adaptateur pour supports étroits : Permet d’utiliser des étiquettes de 10 mm de largeur ;
· Kit de nettoyage : Pour l’entretien régulier de la tête d’impression et des rouleaux.
18-EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE | - Lunettes de Protection Anti-UV et Anti-Éclats : | 30
· Normes : Conformité à la norme EN 166 (protection contre les risques mécaniques et UV, Marquage CE obligatoire ;
· Caractéristiques : Monture : Légère, en polycarbonate ou nylon, résistante aux chocs. / Verres : Polycarbonate traité anti-rayures et anti-brouillard, protection UV 400. / Design : Couvrant (protection latérale), compatible avec le port d’un masque ou d’une loupe. / Confort : Branches réglables, nez ajustable.
- Écran Facial pour Projections :
· Normes : Conformité à la norme EN 166 et EN 1731 (protection contre les projections liquides). Marquage CE ;
· Caractéristiques : Matériau : Polycarbonate transparent, résistance aux chocs et aux produits chimiques. / Fixation : Bandeau réglable ou casquette intégrée, compatible avec les lunettes de protection. / Taille : Couvrant tout le visage (minimum 20 cm x 30 cm). / Traitement : Anti-brouillard et anti-rayures.
- Gants de Manutention (Anti-Coupure, Grip) :
· Normes : Conformité aux normes EN 388 (risques mécaniques) et EN 420 (exigences générales) ; Niveau de résistance aux coupures : Niveau 3 minimum (selon EN 388) ;
· Caractéristiques : Matériau : Fibres haute performance (ex. : Dyneema, Kevlar) pour la paume et les doigts. / Revêtement : Enduit nitrile ou polyuréthane pour un grip optimal. / Taille : Disponible en tailles S, M, L, XL. / Confort : Respirant, sans couture interne, longueur minimale 24 cm.
- Bracelets anti-statiques (bracelets ESD) :
· Bracelet de poignet ajustable, matériau confortable (tissu ou élastomère) avec insert conducteur en contact direct avec la peau ;
· Connexion à la terre par cordon spiralé avec résistance intégrée de 1 MΩ avec pince crocodile ou bouton pression + point de masse compatible avec les postes de travail ;
· Résistance totale (bracelet + câble + connexion à la terre) d’environ 1 MΩ à 10 MΩ (conformément à la norme ANSI/ESD S20.20) pour limiter le courant de fuite et protéger l’utilisateur en cas de contact avec une partie sous tension ;
· Compatibilité avec un système de mise à la terre ESD ;
19-EQUIPEMENTS DE SECURITE COLLECTIVE | - Trousse de Secours : | 1
· Normes : Conformité à la norme EN 12870 et Recommandations INRS ;
· Contenu :
Pansements adhésifs stériles (20 - Différentes tailles (ex. : 2 cm x 7 cm, 6 cm x 10 cm).
Compresses stériles (10 - 10 cm x 10 cm, emballées individuellement)
Bandages élastiques (5 - Pour entorses ou compressions-ex. : 6 cm x 4 m)
Bandes adhésives (type strappal) (2 - 2,5 cm x 5 m)
Antiseptique (ex. : Biseptine, Chlorexidine) (2 flacons 50 ml ou 100 ml, sans alcool si possible.)
Paires de gants stériles (5 - Sans latex (nitrile), taille unique ou variées)
Ciseaux à bout rond (1 - pour couper bandages/vêtements)
Pince à épiler (1 - Stérile, en métal)
Couverture de survie (1 - pour choc ou hypothermie )
Masques de réanimation (type pocket mask) (2 - Avec valve unidirectionnelle)
Solution de rinçage oculaire (2 flacons - 500 ml, stérile (ex. : sérum physiologique))
Kit de rinçage oculaire portable (en cas de projection de produits chimiques)
Garrot (tourniquet) (1 - Pour hémorragies sévères)
Document de premiers secours (1 - Fiches d’urgence, numéros de secours (pompiers, toxicovigilance et autres nécessaires).
Trousse de secours pour brûlures (1 - Gel brûlures stérile (ex. : Waterjel) + compresses stériles.
- Extincteurs :
· Normes : Norme EN 3 et Code du Travail ;
· Extincteur à eau + additif (ou eau pulvérisée – 6L) pour feux de classe A (papier, cartons, mobiliers, certains plastiques) ;
· Extincteur CO₂ (5 kg) pour feu d’origine électrique (armoires, appareils sous tension, baies informatiques), sans laisser de résidu sur les équipements
- Kit de test ESD (Testeur combiné bracelet + chaussures)
13-THERMOMETRE ELECTRONIQUE MIXTE | Thermomètre de contact et à infrarouge avec viseur laser | 4
- Prise pour les mesures avec des thermocouples "K"
- Emissivité ajustable
- Gamme de mesure infrarouge: -40°c à +800°c
- Précision d’entrée du thermocouple K : < 0 °C : ±(1,0 °C + 0,1 °/1 °C) / > 0 °C : ± 1 % ou ± 1,0 °C
- Temps de réponse (95 %) : < 500 m
- Visée laser : Laser monopoint, sortie < 1 mW Classe II, longueur d'onde 630 À 670 nm
- Emissivité : Lo, Med, Hi, Réglable numériquement de 0,10 à 1,00 par pas de 0,01
- Stockage des données : 99 points
- Alarmes Basse et/ou Haute : Sonores ou visuelles en couleur
- Données Min/Max/Moy/Dif fournies
- Communication : USB 2.0
- Température de fonctionnement : 0 °C à + 50 °C
- Autonomie : jusqu’à 12 heures
- Poids: environ 325 g
- Dimensions (H x L x P) : environ 170 x 52 x 60 mm
Accessoires
- Sonde à perle à Thermocouple de type K (Gamme de -40 °C à 260 °C)
- Étui de protection/rangement
- 2 AA batteries
- Cable USB
- Logiciel sur CD pour effectuer facilement des statistiques et des analyses de données
- Manuel sur CD
14-PH-METRE | - Mesure simplifiée ultrarapides | 4
- Support pliable
- Conforme à l'indice de protection IP67
- Affichage à écran LCD : 21.5 mm digit.
- Affichage simultané des informations
- Gamme pH: 0 à 14
- Gamme de température : 0 à 50 °C
- Précision pH: ±0.01
- Connexion électrode pH : BNC
- Résolution : 0,01 pH
- Compensation de température automatique
- Alimentation : batterie DC 9V
- Dimension : environ 210 x 70 x 30 mm
- Poids : environ 220 g
Accessoires :
- Électrode pH - Corps plastique incassable - Gamme de pH 0-14 - Gamme de température 0-80°C – Connexion BNC - câble 1m
15-CAMERA ENDOSCOPE | - Diamètre Caméra : 7.9mm | 4
- Écran 7’’ couleur IPS, Résolution maximale: 1920x1080(2MP), partagé : deux modes (vue de face + côté B ¦ vue de face + côté C)
- Len No.:Triple lentille
- Plage focale : objectif avant 3-8cm ¦ objectif latéral B 2-6cm ¦ objectif latéral C: 1.5-3cm
- Len No.: Triple lentille
- Source de lumière: 6 + 1 + 1 lumière LED réglable (3 niveaux)
- Angle de vision horizontal de la caméra : 70 °
- Angle de vision horizontal de l’écran : 178 °
- Longueur du câble: 5m
- Type de câble: Câble souple de 1m + Câble à col de cygne de 4m (câble dur)
- Carte TF: Carte TF 32 Go
- Étanche: IP67
- Batterie rechargeable : 5200mAh, 4 heures activités
- Poignée de maintien
- USB C pour transfert des données
Accessoires
- Mallette
- Crochet, Aimant