## Pipette
Bordereau des quantités et des prix
Item | Spécifications proposées | Quantités | Coût unitaire | Cout Total
1-PAILLASSE DU POSTE DE PIPETAGE | Paillasse de pipetage, kit comprenant 2 postes (utilisation simultanée de deux balances sur tables antivibratoires), destiné à l’étalonnage de pipettes automatiques monocanal ou multicanaux, de volume fixe ou variable, par méthode gravimétrique sur eau (réponse aux exigences des normes de type ISO 8655 dans un laboratoire). | 1
Dimensions générales du plan de travail principal
- Dimensions : H 780 mm ; l 750 mm ; L : 1350 mm, environ
- Dimensions approximatives du piège anti-courant d’air : H 320 mm ; L : 1060 mm ; P max : 280 mm
- Dimensions approximatives des placards latéraux sous paillasse, nombre 2 : l : 290 mm
Accessoires
- 2 tables anti-vibratoires (dalle de granit inséré dans une structure en acier, dimensions approximatives 410x320 mm) ;
- Évier pour la collecte des liquides usés ;
- Conteneur pour l’évacuation sécurisée de ce liquide ;
- Une pompe d’aspiration des fluides ;
- Sondes pour la mesure de la température, de l’humidité relative et de la pression atmosphérique (Température de l’air : plage typique 0 à 40–45 °C en fonctionnement normal, lisibilité 0,01 °C, précision de l’ordre de ±0,1 °C / Humidité relative : plage 20–80% RH (souvent 0–100% RH), lisibilité 0,1% RH, précision typique ±2% RH.​ / Pression atmosphérique : plage approximative 850–1050 hPa, lisibilité 0,1 hPa, précision typique ±0,5 hPa.) ;
- Sonde pour la mesure de la température de l’eau utilisée pour l’étalonnage (Plage de température mesurée : environ de 5 °C à 45 °C, adaptée aux bains d’eau utilisés pour l’étalonnage de pipettes en laboratoire. / Résolution / lisibilité : 0,01 °C / ​Précision : de l’ordre de ±0,1 °C sur la plage de fonctionnement spécifiée) ;
- Support coulissant sous paillasse pour clavier/souris ;
- Appuis pour les coudes afin de garantir l’ergonomie de l’opérateur ;
- Moniteur LCD, PC, alimentation, clavier et souris, avec logiciel pré‑installé d’étalonnage des pipettes
2-BALANCE ANALYTIQUE | Balance analytique de haute précision pour mesures de masse sur une plage de 10 mg à 250 g | 1
Caractéristiques métrologiques
- Capacité maximale : 120 g (plage fine) et 250 g (plage étendue) ;
- Lisibilité (d) : 0,01 mg sur 120 g ; 0,1 mg sur 250 g ;
- Charge minimale : 10 mg ;
- Classe de précision : OIML I ;
- Fidélité / répétabilité typique : de l’ordre de 0,02–0,03 mg (plage 0,01 mg) et 0,08–0,1 mg (plage 0,1 mg) ;
- Linéarité conforme aux spécifications des balances analytiques de classe I (≈±0,1–0,2 mg sur plage fine ;
- Temps de stabilisation : environ 3–4 s ;
- Système d’ajustage : ajustage interne automatique, déclenché en fonction du temps et/ou des variations des conditions ambiantes (température, etc.) ;
- Correction de la poussée de l’air et surveillance du poids minimal.
Conception mécanique et ergonomie
- Chambre de pesée fermée, à parois vitrées, accessible par portes coulissantes permettant de limiter les perturbations d’air ;
- Dimensions approximatives de la chambre : 170 × 200 × 220 mm ;
- Plateaux de pesée : plateau ajouré Ø 90 mm ;
- Ioniseur antistatique intégré dans la chambre de pesée, pour éliminer les charges électrostatiques sur échantillons et récipients ;
- Système de mise à niveau automatique avec indication d’état de nivellement à l’écran ;
- Conception permettant le démontage sans outil de la chambre de pesée pour nettoyage (vitres et composants internes) ;
- Poids net de l’instrument : environ 14,7 kg
- Degré de protection : IP43.
Connectivité et intégration système
- Interfaces de communication :
2 × USB‑A (clé USB, imprimante, clavier, souris, lecteur code‑barres)
1 × USB‑C (connexion PC, export tableur type Free Link)
Ethernet (RJ45)
Wi‑Fi intégré
Hotspot Wi‑Fi pour utilisation de la balance depuis un smartphone, une tablette ou un PC sans réseau externe
HDMI pour affichage sur grand écran
- Compatibilité avec PC et systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Android, iOS, macOS ;
- Possibilité de connexion à imprimantes externes, lecteurs de codes‑barres, claviers, souris et périphériques RFID.
Interface utilisateur et fonctionnalités logicielles
- Ecran tactile couleur 10" haute résolution, affichant simultanément plusieurs écrans (widgets, graphiques, historiques, états, notes) ;
- Navigation par menus intuitifs, personnalisation de l’écran d’accueil (widgets, raccourcis d’applications de pesée) ;
- Applications de pesée intégrées typiques : pesée simple, calibration de pipettes…. ;
- Affichage de l’historique des 20 dernières mesures avec possibilité de signature électronique et préparation de rapports conformes 21 CFR Part 11 ;
- Mémoire interne pour l’archivage sécurisé d’un grand nombre de mesures, avec accès à l’historique et traçabilité des résultats ;
- Outil d’audit numérique de pesée (Digital Weighing Auditor – DWA) surveillant en continu l’état de la balance, les conditions ambiantes, le niveau, l’ajustage et le respect des seuils (USP, etc.) ;
- Fonction Live Note pour ajout de commentaires texte ou notes vocales aux séries de mesures ou rapports ;
- Bibliothèque / librairie interne pour la gestion de méthodes, produits, utilisateurs et séries de pesées.
Sécurité, conformité et gestion des utilisateurs
- Conformité aux exigences de gestion des données de type 21 CFR Part 11 / GMP
- Authentification de l’utilisateur : Mot de passe, RFID, biométrie, visage ;
- Journal d’audit complet retraçant connexions, opérations critiques, modifications de paramètres et signatures des résultats.
Conditions environnementales et alimentation
- Température de fonctionnement : de +10 °C à +40 °C
- Humidité relative : 40–80% HR sans condensation ;
- Alimentation via adaptateur secteur 100–240 V AC, 50/60 Hz, sortie environ 15 V DC / 2,4 A.
3-KIT DE CALIBRATION POUR BALANCE ANALYTIQUE | Kit de calibration de pipettes : adaptateur destiné au calibrage gravimétrique des pipettes à piston (micropipettes) sur une balance analytique permettant un étalonnage conforme aux pratiques de métrologie en laboratoire. | 1
Principales caractéristiques techniques :
- Capacité nominale du récipient : 100 ml minimum, adaptée aux volumes usuels de pipettes (de l’ordre de quelques µl à plusieurs ml) avec possibilité d’effectuer des séries de pesées successives) ;
- Composition minimale du kit : base support dédiée à la chambre de pesée, plateau de pesée spécifique, récipient de pesée (vase ou bécher) d’environ 100 ml, dispositif limitant l’évaporation (anneau ou couvercle), chambre/verre de protection avec ouverture ou orifice pour le dosage direct depuis la pipette ;
- Conception du plateau : géométrie spéciale permettant le positionnement central et stable du récipient de mesure dans le champ de pesée de la balance, afin de limiter les erreurs de charge excentrée ;
- Compatibilité mécanique : dimensions et mode de fixation adaptés à la balance analytique ci-dessus (chambre de pesée, plateau, hauteur de travail), sans modification permanente de l’instrument ;
- Réalisé en matériaux résistants, faciles à nettoyer (acier inox et/ou acier ; verre).
Exigences fonctionnelles et ergonomiques
- Dispositif anti‑évaporation (anneau, couvercle ou chambre en verre) permettant de réduire l’influence de l’évaporation de l’eau sur la masse mesurée) ;
- Conception ergonomique facilitant le positionnement de la pipette au‑dessus de l’ouverture de dosage, tout en préservant la stabilité de la balance et la sécurité de l’utilisateur
Intégration avec la balance et le logiciel
- Le kit devra être exploitable avec les applications logicielles de la balance fournie.
4-MICROBALANCE | Microbalance de très haute précision pour contrôle gravimétrique des pipettes de laboratoire | 1
Caractéristiques métrologiques
- Capacité maximale : 21 g ;
- Résolution : 1 µg (0,001 mg) sur toute la plage de mesure ;
- Classe de précision : OIML I ;
- Répétabilité standard [5% Max] : 1µg ; Répétabilité standard [Max] : 3 µg ; Répétabilité admissible [5% Max] : 1,6 µg ; Répétabilité admissible [Max] : 4 µg ;
- Linéarité : ±7 µg ;
- Stabilité de sensibilité : 1×10-6/année×Rt
- Temps de stabilisation : environ 3,5 s ;
- Poids minimal d’echantillon standard (USP) : 2 mg ;
- Poids minimal d’echantillon standard (U=1%, k=2) : 0,2 mg ;
- Système d’ajustage : ajustage interne automatique, déclenché en fonction du temps et/ou des variations des conditions ambiantes (température, etc.) ;
Conception mécanique et ergonomie
- Dimensions approximatives de la chambre : 90x90 mm ;
- Plateaux de pesée : Ø 26 mm ;
- Porte de la cage de pesée : automatique
- Système de mise à niveau automatique avec indication d’état de nivellement à l’écran ;
- Poids net de l’instrument : environ 9,1 kg ; Poids brut : 15,5 kg
- Degré de protection : IP43
Connectivité et intégration système
- Interfaces de communication :
2 × USB‑A (clé USB, imprimante, clavier, souris, lecteur code‑barres)
1 × USB‑C (connexion PC, export tableur type Free Link)
Ethernet (RJ45)
Wi‑Fi intégré
Hotspot Wi‑Fi pour utilisation de la balance depuis un smartphone, une tablette ou un PC sans réseau externe
HDMI pour affichage sur grand écran
- Compatibilité avec PC et systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Android, iOS, macOS ;
Possibilité de connexion à imprimantes externes, lecteurs de codes‑barres, claviers, souris et périphériques RFID.
Interface utilisateur et fonctionnalités logicielles
- Ecran tactile couleur 10" haute résolution, affichant simultanément plusieurs écrans (widgets, graphiques, historiques, états, notes) ;
- Navigation par menus intuitifs, personnalisation de l’écran d’accueil (widgets, raccourcis d’applications de pesée) ;
- Applications de pesée intégrées typiques : pesée simple, calibration de pipettes…. ;
- Affichage de l’historique des 20 dernières mesures avec possibilité de signature électronique et préparation de rapports conformes 21 CFR Part 11 ;
- Mémoire interne pour l’archivage sécurisé d’un grand nombre de mesures, avec accès à l’historique et traçabilité des résultats ;
- Outil d’audit numérique de pesée (Digital Weighing Auditor – DWA) surveillant en continu l’état de la balance, les conditions ambiantes, le niveau, l’ajustage et le respect des seuils (USP, etc.) ;
- Fonction Live Note pour ajout de commentaires texte ou notes vocales aux séries de mesures ou rapports ;
- Bibliothèque / librairie interne pour la gestion de méthodes, produits, utilisateurs et séries de pesées.
Conditions environnementales et alimentation
- Température de fonctionnement : de +10 °C à +40 °C
- Humidité relative : 40–80% HR sans condensation ;
- Alimentation via adaptateur secteur 100–240 V AC, 50/60 Hz, sortie environ 15 V DC / 2,4 A.
5- KIT DE CALIBRATION POUR MICROBALANCE | KIT DE CALIBRATION destiné au calibrage et à la vérification des pipettes automatiques (fixes ou à volume variable) par pesée de l’eau, en convertissant la masse mesurée en volume à l’aide des paramètres environnementaux (température, pression, humidité). | 1
Principales caractéristiques techniques :
- Capacité nominale du récipient : 11 ml ;
- Composition minimale du kit : plateau de pesée spécifique, récipient de pesée (vase ou bécher) de 11 ml, dispositif limitant l’évaporation (anneau ou couvercle), chambre/verre de protection avec ouverture ou orifice pour le dosage direct depuis la pipette ;
- Dimensions globales : environ 141 × Ø 93 mm (diamètre extérieur de la chambre) ;
- Masse du récipient de pesée : environ 10 g ;
- Conception du plateau : géométrie spéciale permettant le positionnement central et stable du récipient de mesure dans le champ de pesée de la balance, afin de limiter les erreurs de charge excentrée ;
- Compatibilité mécanique : dimensions et mode de fixation adaptés à la microbalance ci-dessus (chambre de pesée, plateau, hauteur de travail), sans modification permanente de l’instrument ;
- Réalisé en matériaux résistants, faciles à nettoyer (acier inox et/ou acier ; verre)
Exigences fonctionnelles et ergonomiques
- Dispositif anti‑évaporation (anneau, couvercle ou chambre en verre) permettant de réduire l’influence de l’évaporation de l’eau sur la masse mesurée) ;
- Conception ergonomique facilitant le positionnement de la pipette au‑dessus de l’ouverture de dosage, tout en préservant la stabilité de la balance et la sécurité de l’utilisateur
Intégration avec la balance et le logiciel
- Le kit devra être exploitable avec les applications logicielles de la balance fournie.