## CCTP - Annexe
2023EFS-CPDL 279 FOURNITURE DE CONSOMMABLES D’ABORD PARENTERAL ET PETITS MATERIELS DE PRELEVEMENT ET DE THERAPIE POUR L’EFS CENTRE-PAYS DE LA LOIRE (EFS-CPDL) ANNEXE TECHNIQUE DU CCTP
DESCRIPTION ET EXIGENCES MARCHE
LOT | LIBELLE LOT | POSTE | LIBELLE PRODUIT | DESCRIPTION | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET TECHNIQUES | NOMBRE D'ECHANTILLONS (UQB) (Pour analyse lors de la consultation - Non contractuelle) | TESTEUR (Pour analyse lors de la consultation - Non contractuelle)
1 | CATHETERS INTRAVEINEUX EN Y | 1A | CATHETER INTRAVEINEUX EN Y 18G 31 MM | Système stérile clos à usage unique composé d'un catheter veineux périphérique sécurisé et d'un prolongateur avec clamp | Catheter de 18G - Longueur canule d'environ 31mm - Diamètre externe d'environ 1,3 mm - Couleur vert - Prolongateur avec accès en Y et une valve - Avec ailettes - Sans latex - Chambre de visualisation du reflux sanguin - Aiguille en acier inoxydable | 50 unités | Centre de Soins Tours
|  | 1B | CATHETER INTRAVEINEUX EN Y 20G 32MM | Système stérile clos à usage unique composé d'un catheter veineux périphérique sécurisé et d'un prolongateur avec clamp | Catheter de 20G - Longueur canule d'environ 32mm - Diamètre externe d'environ 1,3mm - Couleur vert -Prolongateur avec accès en Y et une valve - Avec ailettes - Sans latex - Chambre de visualisation du reflux sanguin - Aiguille en acier inoxydable | 50 unités | Centre de Soins Tours
2 | SERINGUE PRE-REMPLIE | 2A | SERINGUE PRE-REMPLIE SALINE 10ML | Seringue pré-remplie de chlorure de sodium 0,9% | Seringue pré-remplie 10 ML de chlorure de sodium 0,9% stérilisée de manière terminale dans son sachet pelable | 20 unités | Centre de Soins Tours
3 | SOLUTIONS VERROUS | 3A | SOLUTIONS VERROUS | Solutions verrous pour garantir la perméabilité et la prévention dans le catheter | Solution prête à l’emploi - ampoule sécable 5ml - stérile - apyrogène - à usage unique | 4 unités | Centre de Soins Tours
|  | 3B | SOLUTIONS VERROUS UROKINASE | Solutions verrous avec 25000UI Urokinase pour garantir la perméabilité et la prévention dans le catheter | Solution à reconstituer - ampoule sécable 5ml - stérile - apyrogène et 1 flacon d'urokinase à 25000 UI à usage unique | 2 unités | Centre de Soins Tours
4 | PROLONGATEUR PERFUSEUR OU POUSSE-SERINGUE | 4A | PROLONGATEUR PERFUSEUR OU POUSSE-SERINGUE | Prolongateur d'1m50 reliant un perfuseur ou un pousse-seringue à un dipositif de ponction veineuse | Prolongateur 1,50m - tubulure souple et transparente - un embout mâle luer-lock et d'une embase femelle luer-lock - embouts protégés par des protecteurs de stérilité - stérile - résiste à une pression de 4 bars - à usage unique - emballage unitaire - sans latex | 30 unités | Centre de Soins Tours
5 | KIT DOUBLE POTS STERILES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DE GREFFONS OSSEUX | 5A | KIT DOUBLE POTS STERILES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DE GREFFONS OSSEUX - VOLUME 500 ML | Kits double pots stériles pour le transport et le stockage de tissus d'origine humaine ou de greffons osseux | Dispositif médical classe Is sous marquage CE composé d'un pot interne et d'un pot externe emballés dans 2 sachets pelables - stérilisé - étranche- biocompatible - résistant à -80°C | 5 unités | IUTC Tours
6 | DISPOSITIFS POUR PREPARATION/INJECTION DE SOLUTION MEDICAMENTEUSE | 6A | DISPOSITIF D'INJECTION OU DE PRELEVEMENT AVEC FILTRE D'AERATION INTEGRE | Dispositif de prélèvement ou d’injection avec filtre d’aération pour le prélèvement, préparation, transfert et l'injection de solution médicamenteuse | Valve bi-directionnelle - Perforateur standard : diamètre externe d'environ 4,0 à 4,3 mm de l’extrémité vers le plateau - Longueur du perforateur : environ 21 mm - Sans PVC - Sans latex - Stérile aux rayons gamma | 10 unités | Centre de Soins Nantes
|  | 6B | AIGUILLE PRISE D'AIR | Prise d'air stérile, à usage unique, destinée à la filtration de l’air - Prise d’air pour la préparation des mélanges médicamenteux pour casser le vide des flacons ou compenser une surpression | Aiguille en acier inox siliconée, de diamètre d'environ 1,1 mm, d’une longueur d'environ 30 mm - Filtre avec membrane de porosité 1,2 micron environ -Emballage unique - Usage unique - sans latex | 4 unites | IUTC Tours
|  | 6C | PERFORATEUR AVEC SITE INJECTION SANS AIGUILLE | Dispositif double voies pour l'aspiration ou l'injections de médicaments à partir de poches ou récipients. | Perforateur de distribution avec valve - stérile - à usage unique - sans latex | 5 unites | IUTC Tours
7 | AIGUILLE | 7A | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT DE SANG 21G AVEC SYSTÈME INTEGRE DE MISE EN SECURITE | Aiguille pour prélèvement de sang veineux, stérile, à usage unique, avec système intégré de mise en sécurité. | Dimension de l’aiguille : Longueur (mm) x diamètre externe (mm, G) : 32 x 8/10 (21G) Couleur : vert | 20 unités | Prélèvement Tours