## chromatographe gazeux
Annexe 2 à l'acte d'engagement : mémoire technique Acquisition d'un ensemble de chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse
Chaque candidat devra impérativement compléter la colonne "réponse du candidat" ci-dessous. Le candidat tâchera d’y apporter autant de précisions qu’il lui semblera utile ; la qualité des réponses exprimées permettra de juger au mieux la proposition. Le candidat s'engage à respecter les indications qu'il porte au présent document. Les réponses devront être impérativement rédigées en français.
Nom du candidat :
Marque :
Modèle proposé :
Origine de fabrication :
Encombrement:
Poids de la machine :
ITEM | DESCRIPTION | REPONSE DU CANDIDAT
1) Caractéristiques techniques minimales de l’équipement
1 | Généralités | Valeurs proposées / Caractéristiques
Les laboratoires LIMA et LVBE utiliseront ce système GC-MS dans le cadre de différentes applications :
- Réalisation d’analyses métabolomiques sur du matériel biologique en mode non ciblé avec un couplage chromatographie-spectrométrie de masse
- Réalisation d’analyses ciblées quantitatives (mode SIM)
- Analyses sur des mélanges qui peuvent être très complexes (centaines à milliers de molécules en concentrations différentes) et de diverses polarités :
o molécules polaires telles que des sucres, acides aminés et petits acides organiques (cela suppose une dérivation chimique au préalable à l’aide d’un passeur multifonctions).
o molécules moyennement polaires telles que des lipides et composés aromatiques (flavonoïdes et stilbènes notamment).
o huiles essentielles ou mélange de composés pas ou peu polaires.
L’achat de ce nouveau système devra également permettre l'analyse de composés volatils à l'aide d’un système de thermodésorbtion ainsi que de fibres et /ou barreaux adsorbants (SPME fibers, SPME arrows et/ou SBSE...).
Le système GC-MS demandé inclut un passeur multifonctions qui pourrait permettre la préparation d’échantillon par ajout d’étalon interne, dilution,dérivatisation, mélange, chauffage… Le matériel proposé sera neuf mais le candidat pourra proposer en variante du matériel de démonstration.
Le système proposé devra être suffisamment résolutif et sensible, avec une bonne gamme dynamique. Le logiciel d’analyses des données devra permettre la quantification des molécules ainsi que l’identification de structures via des librairies spectrales, et les algorithmes de déconvolution devront être puissants
2 | Chromatographe en phase gazeuse
Merci de préciser les dimensions et poids des appareils fournis ainsi que leurs empreintes au sol et la hauteur maximale utile de l'ensemble GC-MS avec passeur multifonctions. Attention la salle possède les contraintes suivantes : poids maximum de 350kg/m² au sol et hauteur utile maximale de 3m.
2.1 | Généralités La configuration minimale demandée est un appareil GC, équipé d’un passeur d’échantillons multifonctions avec des modules, d'un injecteur (à minima), d’un four et d’une ligne de transfert vers un détecteur MS, permettant de travailler avec le gaz hélium.
Préciser le(s) mode(s) de contrôle du gaz vecteur sélectionnable(s) via le logiciel : pression, débit ou vélocité constante.
Compatibilité du système avec l'hydrogène : préciser si un élément supplémentaire permettant son adaptation est fourni ou doit être acquis.
Préciser les injecteurs fournis ainsi que les modules d'introduction nécessaires à la bonne utilisation de ces injecteurs. Préciser quels sont les modes d'introduction possibles à l'aide de chaque injecteur, ainsi que leurs caractéristiques en terme de température de chauffe ou de refroidissement, volume d'injection (si possible), flux de gaz vecteur... Les candidats devront fournir au minimum un lot d’inserts permettant de réaliser les diverses injections possibles sur chaque injecteur fourni.
Si plusieurs injecteurs sont fournis, préciser si plusieurs colonnes peuvent être positionnées dès le départ dans le four (gestion multilcolonnes sur la MS) ou s’il est nécessaire de repositionner la colonne sur l’injecteur lors de chaque utilisation. Dans le cas où la colonne doit être repositionnée à chaque changement d'injecteur, la fourniture d'un système permettant le changement sans casse du vide serait un plus. Merci d'indiquer la solution proposée dans la réponse et de détailler les caractéristiques éventuelles de cette solution.
Préciser la plage de température, la vitesse de rampe maximale possible et la capacité du four à réaliser des gradients thermiques précis.
Support colonne : dimensions des colonnes compatibles avec les dimensions du four. Capacité du four à contenir plusieurs colonne si nécessaire.
Caractéristiques de la ligne de transfert (gamme de température)
Kit d'évaluation de la performance du système
Un système de contrôle du gaz porteur et de gestion des maintenances devra être intégré au logiciel de contrôle du système, mettant visuellement en évidence les points importants du système à l’écran. La présence d’alarmes sonores serait un plus.
2.2 | Passeur multifonctions
Le passeur multifonctions sera utilisé principalement pour réaliser les dérivatisations chimiques pré-injection. Il est attendu qu’une fois la réaction faite, l’échantillon soit analysé automatiquement et que la réaction sur l’échantillon suivant démarre pendant l’analyse du précédent.
Préciser par quel moyen est réalisée la gestion temporelle entre traitement des échantillons sur le passeur (dérivatisation, chauffage, etc) et l'introduction de l'échantillon dans l'injecteur. Logiciel indépendant ou intégré au logiciel de gestion du système GCMS et d'acquisition des données ? Automatisation du Processus de Dérivation ? Ajout automatique des réactifs avec un timing programmé : Incubation avec contrôle de la température et du temps de réaction, Création de séquences multi-étapes.
Le passeur doit être entièrement géré par le même logiciel que le GC-MS ou par un logiciel permettant d'assurer un workflow fluide, et la compatibilité des logiciels de pilotage des deux instruments doit être assurée. Compatibilité des protocoles de communication ?
Spécificités du passeur multifonctions fourni
Capacités d’injection / Zone de stockage des piluliers:
Nombre de modules support de piluliers et volumes des piluliers positionnables dans ces supports
Seringues : Nombre et volume des seringues fournies Nombre de modules supports, Possibilité d'utiliser 2 réactifs successivement lors d'une dérivatisation Nombre de positions sur module si cela est possible
Compatibilité des seringues de prélèvement de réactifs dérivatisants (metoxamine, BSTFA, etc) / Résistance à la corrosion.
Module de rinçage des seringues : nombre de bouteilles ou vials , volume, support particulier…
Module poubelle à solvants (nombre de bouteilles, volume, support particulier ou pas)
Zone(s) de stockage de réactifs / volumes des bouteilles de réactifs positionnables
Modules fournis avec le passeur pour assurer les divers modes d'injections du GC
Module d'agitation d’un échantillon (vortex)
2 Modules de chauffe contrôlée d’un échantillon (volume du/des vials compatibles avec le module) avec possibilité d'agitation douce
Modules de gestion d'une injection en mode TD : indiquer tous les modules supplémentaires fournis pour permettre ce type d'injection ainsi que leurs caractéristiques. Indiquer si un reconditionnement des tubes est possible via le module fourni (voir partie à accord-cadre, pour préciser si fourni de base ou ultérieurement). Une solution sans utilisation de CO2 ou d’azote liquide serait un plus.
Modules de gestion d'une injection de supports adsorbants (SPME fibers, SPME arrows, SBSE) : indiquer tous les modules supplémentaires fournis pour permettre ces types d'injection ainsi que leurs caractéristiques. Indiquer si un reconditionnement des supports adsorbants est possible ou non avec les modules fournis (voir partie à accord-cadre, pour préciser si fourni de base ou ultérieurement).
2.3 | Couplage avec un spectromètre de masse
Préciser le modèle fourni, la source et le type d'analyseur présents dans le spectromètre de masse proposé.
Les candidats expliciteront les caractéristiques suivantes de leur appareil :
Précision de mesure
Précision isotopique
Gamme de masse m/z
Gamme dynamique
Résolution (préciser les valeurs aux basses (env. 200) et hautes (2500) masses)
Vitesse(s) d’acquisition
Valeur de signal sur bruit
Limites de détection dans les 2 modes (scan et sim)
L’analyseur devra permettre une acquisition dans différents modes, notamment les modes Full scan, Sim, avec une possibilité de fonctionnement par « fenêtres ». La possibilité d’obtenir des informations permettant d’avoir en « simultané » les 2 types de données (non ciblée et ciblée) sans perte d'information sera un plus.
Le spectromètre de masse devra être fournis avec les éléments listés ci-dessous : (merci de préciser également leurs caractéristiques respectives)
Pour la source EI demandée, préciser si la source permet un encrassement moindre et une durée allongée entre les maintenances. Maintenance aisée de la source et des lentilles ? Accessibilité du Quadrupôle ? Nombre de pièces démontables et nettoyables qui constituent la source d’ions. L’ajout d’une 2e source permettant de faire un changement rapide lors des maintenances de source sera un plus.
Préciser si l'énergie utilisée dans la source est modulable via le logiciel de contrôle du système (variabilité en eV par exemple) ou si elle est fixe. La température de la source peut-elle être variable (gamme de température possible) ?
Préciser le nombre de filament(s) positionné(s) dans le spectromètre de masse. Si un seul filament, 1 second de rechange doit être fourni. Une longue durée de vie de filament est souhaitable (merci d’indiquer la durée de vie moyenne du filament fourni).
Fourniture d'un kit de maintenance pour la source EI
Concernant le système de pompage, les candidats indiqueront les caractéristiques de la pompe primaire et de la pompe permettant le vide secondaire (pompe turbo-moléculaire ou autre) en mentionnant :
Pompe primaire : Marque et modèle, débit de pompage, valeur attendue de vide primaire
Pompe secondaire : Type de pompe (turbomoléculaire), marque et modèle, nombre d'étages, débit de pompage, valeur attendue de vide secondaire, durée de vie moyenne attendue.
Indiquer si une maintenance est nécessaire pour la pompe du vide secondaire ainsi que la fréquence de cette maintenance.
Fourniture de la liste des consommables pour la maintenance annuelle de la pompe primaire comprenant également leurs tarifs actuels
Concernant le détecteur, merci d’indiquer le type de détecteur fourni avec l’appareil ainsi que ses caractéristiques en terme de signal sur bruit et de limite de détection, ainsi qu'en terme de durée de vie.
Réglage de la détection : La possibilité de réaliser une calibration (autotune, tune, calibration) de l’analyseur devra être intégrée au système. Préciser quelle solution de calibration du système est fournie. Préciser la durée de la stabilité du réglage et la fréquence d’exécution de la calibration.
Présence d’alarmes si l’état du spectromètre de masse sort des spécifications requises (arrivée de gaz en source, température...) ?
Fourniture d'un kit d’évaluation de la performance du système et d'un kit de calibration du système.
2.4 | Logiciel de pilotage, d’acquisition et de traitement des données
Système informatique
Détailler tous les éléments du système : ordinateur, écran, clavier, souris, OS (Win11), Ram, SSD, HDD, DVD writer/reader, etc.
Préciser le moyen de communication utilisé entre le système et l’ordinateur de pilotage : LAN, USB, IEEE, etc.
Logiciel d'acquisition et de gestion du système
- pilotage du système complet (passeur, chromatographe et spectromètre de masse). En cas de gestion du passeur via un logiciel différent, celui-ci doit pouvoir communiquer avec le logiciel de gestion GC-MS. Merci de préciser comment cette communication est réalisée.
- interface intuitive : navigation fluide et intuitive, affichage clair des chromatogrammes et spectres de masse, facilité de programmation des méthodes/paramètres d’analyse (rampes de température, gestion des différents types d’injection, gestion des gaz, etc).
- partie consacrée au diagnostic et à la maintenance du système : la visualisation de la configuration et du bon fonctionnement en temps réel du système est indispensable (présence d’un « logbook » affichant les erreurs et pannes) ainsi que la présence d’alarmes si l’état du chromatographe et du spectromètre sort des spécifications requises (vides primaires et secondaires, défaut d'alimentation en gaz vecteur, etc).
Nombre de licences de la suite logicielle fournie : Préciser s'il s'agit de licences fixes ou flottantes (préciser, dans le 2e cas, si le logiciel est installé directement sur l'ordinateur utilisé pour le traitement) Attendu minimum : 1 sur poste d'acquisition et 4 pour d'autres postes.
- Automatisation et séquencement : Gestion de batchs d’échantillons, avec intégration des blancs, des QC (Quality Controls) et des standards internes
Modes d’acquisition : o SCAN : Acquisition large pour l’identification des composés inconnus o SIM (Single Ion Monitoring) : Amélioration de la sensibilité pour les composés connus. o préciser si un mode Scan/ Sim est réalisable et si une perte de détection peut en résulter.
- Différents formats de données : possibilité de sauvegarder dans les formats .mzML, .mzXML, NetCDF pour les données spectrales ainsi que csv ou slsx pour les tables de données qualitatives ou quantitatives.
Logiciel(s) de traitement des données
Intégration des pics : différentes méthodes d’intégration automatique et intégration manuelle, correction de ligne de base, différentes méthodes de lissage des signaux, gestion des pics asymétriques et épaulements
Extraction des pics chromatographiques : détection automatique des pics dans le chromatogramme total ionique (TIC), algorithme de déconvolution des signaux puissants pour séparer au mieux des composés co-éluants, ajustement manuel possible pour améliorer la précision, détection des pics anormaux (pics satellites, effets de queue, etc).
Alignement des temps de rétention : alignement automatique des pics d’un échantillon à l’autre, correction des décalages dus aux variations instrumentales
En vue d’analyses métabolomiques, un outil de récursion automatique pour la détection des pics chromatographiques serait un plus
Filtrage et correction du bruit de fond
Normalisation : normalisation par rapport à des standards internes, volumes injectés, masses prélevées
Quantification absolue : méthodes d’étalonnage courantes (courbe de calibration externe, méthodes des ajouts dosés..), ajustement des modèles (linéaire, quadratique, logarithmique), calcul des limites de détection (LOD) et limites de quantification (LOQ)
Visualisation interactive des résultats : tableaux interactifs avec tri et filtres, graphiques dynamiques (copie possible sur Excel des tables générées ?)
Automatisation des traitements en batch
Préciser les formats de rapports de résultats possibles de façon automatisée : rapports PDF et de tables Excel, CSV, etc...
Bases de données commerciale(s) fournie(s).
Nous souhaitons également pouvoir utiliser nos librairies personnelles déjà élaborées et utiliser les futures librairies générées dans d’autres logiciels (compatibilité de format). Nous attendons donc des candidats la conversion des bases de données déjà créées au laboratoire par les utilisateurs dans le cadre de leurs recherches. Le format initial de ces bases de données est .LIB (propriété Shimadzu). il est possible de convertir ce format en fichier texte (*.txt) ou en format JCAMP (*.jdx) via le logiciel d’origine, puis une conversion en format .msp est ensuite possible via d’autres logiciels. D’autre part, ce serait un plus que le logiciel fourni lise les librairies en format .msp car plusieurs librairies spectrales utilisées dans le cadre de projets de recherche nous sont accessibles sous ce format (MassBank, RIKEN, GNPS, Fiehn et autres). Sinon, il serait souhaitable que la conversion du format .msp vers le format du logiciel fourni soit facilitée.
Synchronisation avec les bases de données pour une pré-identification rapide des analytes
2.5 | Tests sur échantillons
Analyse de métabolites hydrosolubles de la vigne après dérivatisation MeOx-MSTFA: résultats
Analyse de produits formulés constitués d’huiles essentielles: résultats
3 | Autres critères importants
Facilité d’entretien : fréquence de nettoyage de source, durée de vie d'un filament, facilité d'accès à la source et aux lentilles pour nettoyage plus poussé
Consommation en gaz et énergie : Coût à long terme, compatibilité avec des alternatives à l’hélium.
4 | Budget et retour sur investissement
Coût initial vs coûts récurrents : Gaz vecteur, consommables, maintenance.
Adaptabilité aux besoins futurs : merci d'indiquer l'évolutivité du système (possibilité de passage en mode GCxGC, changement pour une MS/MS, etc)
5 | Normes
Système de sécurité respectant la norme CE
2) Compléments
2.1 | Délais de livraison à partir de la réception de la commande : à préciser par le candidat.(délai max attendu : 10 semaines à compter de la date de notification du marché)
2.2 | Installation, mise en route et formation : telle que décrite au CCTP
2.3 | Documentation : (technique et logicielle) en langue française et/ou anglaise sur support papier et support numérique en format PDF
2.4 | Garantie: minimum 2 ans pièces et main d'œuvre - Une garantie supplémentaire d'1 an serait appréciée.
2.5 | Service après-vente:
Adresse de l’agence de service après-vente la plus proche de notre établissement. (à préciser : effectif, nom du responsable SAV, téléphone, courriel…)
Hotline (préciser les conditions, tarifs, horaires…) / En direct avec un technicien dédié
Liste des pièces de maintenance / consommables du GC-MS avec passeur incluant les prix hors contrats et
Liste des pièces de maintenance disponibles uniquement sous contrat de maintenance (indiquer quel type de contrat)
2.6 | Maintenance
- Délai d'intervention en cas de panne (sous contrat et hors contrat)
- Assistance technique : préciser les conditions de suivi et d'interventions (déplacement, main d'œuvre, pièces)
- Possibilité de télédiagnostic par internet: oui - non, à préciser:
Coût actuel d'une intervention préventive hors contrat de maintenance (frais de dossier, frais de déplacement, taux horaires personnel, frais de séjour…)
Coût actuel d'une intervention curative hors contrat de maintenance (frais de dossier, frais de déplacement, taux horaires personnel, frais de séjour…)
Coût actuel d'une intervention curative sous contrat de maintenance n'incluant pas d'intervention curative (frais de dossier, frais de déplacement, taux horaires personnel, frais de séjour…)
Merci d'indiquer les pièces et prestations incluses dans un contrat de maintenance annuelle incluant une maintenance préventive, les frais de main d'œuvre (taux horaires personnel, frais de séjour) et déplacement, ainsi que le coût d'une telle maintenance (actuellement).
Merci d'indiquer les pièces et prestations incluses dans un contrat de maintenance sur 3 ans incluant une maintenance préventive, les frais de main d'œuvre (taux horaires personnel, frais de séjour) et déplacement, ainsi que le coût sur 3 ans et annuel d'une telle maintenance (actuellement).
Merci d'indiquer les pièces et prestations incluses dans un contrat de maintenance sur 3 ans incluant une maintenance préventive, les frais de main d'œuvre (taux horaires personnel, frais de séjour) et déplacement, ainsi que le coût sur 5 ans et annuel d'une telle maintenance (actuellement).
3) Equipements ou prestations additionnels (incluse dans l'offre forfaitaire ou sur partie en accord-cadre à bons de commande ultérieurs). > Merci d'indiquer dans la case quand les équipements ou prestations sont incluses dans l'offre forfaitaire initiale
Tout module permettant une gestion automatisée de l’introduction d’insert (SPME, SBSE, TD…).
Module de reconditionnement de tubes TD
Module de reconditionnement des supports adsorbants (type fibres /arrows ou barreaux, suivant fourniture) s'il existe
Module d’injection en mode Dynamic Headspace avec ses consommables
Module permettant le refroidissement des échantillons liquides (pelletier)
Module de filtration automatisé
Extension de garantie supplémentaire (préciser le nombre d’années) à débuter après la période de garantie
Contrat de maintenance annuelle à débuter après la période de garantie. Préciser les pièces et prestations incluses dans le contrat.
Contrat de maintenance sur 3 ans à débuter après la période de garantie. Préciser les pièces et prestations incluses dans le contrat.
Contrat de maintenance sur 5 ans à débuter après la période de garantie. Préciser les pièces et prestations incluses dans le contrat.
Lots de petits consommables compatibles avec le système : seringues, inserts SSL, Inserts TD, barreaux SBSE, SPME fibers, SPME arrows, etc….
Une colonne type DB-5MS (ou équivalent) en 0.15mm x 60m et d’épaisseur de film 0.25µm.
Une colonne type DB-1MS (ou équivalent) en 0.15mm x 30m et d‘épaisseur de film 0.25µm.
Une colonne SGE BPX-5 (ou équivalent) en 0.15mm x 25m et d’épaisseur de film 0.25µm.
etc
Date :
Nom du candidat :