## IHE
PROTOCOLE D'EVALUATION DES ETIQUETTES TECHNIQUES ADHESIVES POUR TUBES DE PRELEVEMENT (laboratoires IHE du LBM) |  |  | A REALISER POUR CHAQUE CANDIDAT
N° de test | Nom du test | Descriptif du test | Résultat attendu | Résultat obtenu 0 : non conforme, 1 : moyennement satisfaisant 2 : totalement satisfaisant. | Si test non conforme ou moyennement satisfaisant, préciser la nature exacte du problème constaté | Remarques/commentaires
IH - 1 | Test visuel : lecture des N° code barre (CB) | Coller 10 étiquettes CB sur des tubes et sur des bons d'examens (support papier) | Dans des conditions réelles de routine : La lecture visuelle des N° CB doit être facile
IH - 2 | Test d'adhésivité des étiquettes à T° ambiante | A partir des tubes utilisés pour le test IH - 1 Conserver les tubes dans les conditions standards du laboratoire pendant 24h Contrôle visuel de l'adhésivité des étiquettes Essayer manuellement de décoller les étiquettes de leur support (tubes + bons d'examens) | Les étiquettes ne doivent pas se décoller spontanément. La manipulation avec des gants doit être aisée Le décollage des étiquettes ne doit pas être aisée
IH - 3 | Test d'adhésivité des étiquettes à + 4°C | A partir des tubes utilisés pour le test IH - 2, Conserver les tubes 7 jours à +4°C (en chambre froide et/ou réfrigérateur) Contrôle visuel de l'adhésivité des étiquettes à J7 à +4°C | Les étiquettes ne doivent pas se décoller spontanément.
IH - 4 | Test d'adhésivité des étiquettes à + 37°C | Coller 10 étiquettes CB sur des tubes Conserver les tubes 2h dans une étuve à 37°C Contrôle visuel de l'adhésivité des étiquettes après 2h | Les étiquettes ne doivent pas se décoller spontanément.
IH - 5 | Test d'adhésivité des étiquettes après centrifugation (2000 à 3000 t/min pendant 10 min) | Coller 10 étiquettes CB sur des tubes Contrifuger les tubes selon les conditions habituelles du laboratoire Contrôle visuel de l'adhésivité des étiquettes | Les étiquettes ne doivent pas se décoller spontanément.
IH - 6 | Test de lecture des code-barre par les automates IHE | Pour chaque type d'automate : faire lire 10 tubes | Reconnaissance par le scanner de l'automate (100% des étiquettes doivent être lues)
IH - 7 | Test de lecture des code-barre par les douchettes reliées au PC | Pour chaque type de douchettes : faire lire 10 tubes | Lecture à la douchette (100% des étiquettes doivent être lues)
IH - 8 | Test de lecture des code-barre par les dupliqueuses du laboratoire | Pour chaque type de dupliqueuse : faire lire 10 tubes | Lecture par la dupliqueuse (100% des étiquettes doivent être lues)
IH - 9 | Test de robustesse des étiquettes (résistance à l'abrasion) | A partir des tubes utilisés pour les tests IH- 6, IH-7 et IH 8, après manipulation et lecture par les automates du laboratoire, contrôle visuel des étiquettes pour vérifier l'absence de dégradation des étiquettes A partir des tubes utilisés pour les tests IH - 5 : après manipulation dans la centrifugeuse : contrôle visuel des étiquettes pour vérifier l'absence de dégradation des étiquettes | Les étiquettes ne doivent pas être endommagées, déchirées.
IH - 10 | Test d'écriture | Vérifier que l'on peut écrire au feutre sur les étiquettes | L'écriture au feutre ne doit pas s'effacer.