## Page de garde
Outil de dépouillement des résultats d'évaluation SSI des dispositifs médicaux
1. Présentation du document
Ce document est destiné à faciliter le dépouillement des réponses au questionnaire d'évaluation SSI complété par les prestataires répondant à un appel d'offre relatif à une prestation de fourniture d'un dispositif médical. Il permet un calcul automatique du score de un ou plusieurs fournisseurs et de comparer les résultats entre plusieurs fournisseurs.
2. Information sur l'appel d'offre
Information sur l'appel d'offre
Objet de l'appel d'offre
3. Liste des fournisseurs et dispositifs médicaux
| Nom du fournisseur - Dispositif médical | Nom du fichier du questionnaire d'évaluation SSI
1 | Fournisseur 1 - Nom du dispositif médical
2 | Fournisseur 2 - Nom du dispositif médical
3 | Fournisseur 3 - Nom du dispositif médical
4 | Fournisseur 4 - Nom du dispositif médical
4 | Fournisseur 5 - Nom du dispositif médical
4. Consignes d'utilisation du document
Pour compléter ce document vous devez : 1/ Compléter dans l'onglet "Page de garde" l'encadré "Information prestataire" ; 2 / Aller sur l'onglet "Fournisseur X" ; 3/ Dans les colonnes F, G et H, copier/coller les éléments de réponse du fournisseur associé issus du questionnaire d'évaluation SSI ; 4/ Si vous l'estimez nécessaire au regard des réponses des fournisseurs, vous pouvez modifier le score calculé automatiquement en colonne "J" ; 5/ Consulter les résultats dans l'onglet "Résultats". Pour modifier le score automatique d'une réponse : 1/ Cliquer sur l'onglet "Paramètre" ; 2/ Modifier le score entre 0 et 1 dans la colonne "B" en face de chaque réponse. Pour modifier le "score éliminatoire" : 1/ Cliquer sur l'onglet "Calcul" ; 2/ Saisisser le score éliminatoire dans la colonne "E" en face de la question que vous souhaitez.

## Fournisseur 1
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Documents associés | Score | Score corrigé par le comité de dépouillement
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? | L'accès au dispositif médical se fait par défaut via des comptes nominatifs. |  |  | 1
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? | Une authentification est obligatoire par un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…) |  |  | 1
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? | Oui, le SSO est supporté (liste des protocoles SSO supportés fourni dans l'explication) |  |  | 1
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? | Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou une méthode équivalente est supportée |  |  | 1
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? | Oui, des profils existent et les droits associés peuvent être paramétrés par l'établissement |  |  | 1
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? | Oui, un ou des profils à privilèges existent pour limiter l'accès aux fonctions sensibles |  |  | 1
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? | Oui, mais il n'est pas possible de modifier la politique de mot de passe (paramètres fournis dans l'explication) |  |  | 0.4
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? | Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou équivalente est supportée pour ces accès |  |  | 1
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? | Oui, elle existe avec plusieurs mécanismes d'identification et d'authentification supportés |  |  | 1
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? | Oui, le DM supporte l'un de ces protocoles de chiffrement (lister lesquels dans l'explication) |  |  | 1
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? | Oui, la matrice de flux contient l'ensemble des informations demandées et l'ensemble des flux entrants et sortants |  |  | 1
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? | Oui, un schéma d'architecture avec l'ensemble des informations demandées est fourni |  |  | 1
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? | Oui nous disposons d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil |  |  | 1
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ? | Oui, le protocole 802.1X est supporté |  |  | 1
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? | Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas supporté, mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé |  |  | 0.5
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? | Oui, il est fourni mais ne contient pas toutes les informations demandées (les informations disponibles sont précisées en explication) |  |  | 0.5
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Non, il est obligatoire d'utiliser les ordinateurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build |  |  | 0.2
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? | Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement |  |  | 1
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? | Oui, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical ont absolument besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner |  |  | 0.3
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Oui, l'établissement peut fournir les serveurs nécessaires et les durcir à sa convenance |  |  | 1
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? | Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement |  |  | 1
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? | Oui, nous nous engageons à fournir un correctif de sécurité ou une solution de contournement dans un délai de 24 heures |  |  | 1
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? | Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? | Non, les données ne peuvent pas être supprimées lors d'une mise au rebut |  |  | 0
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Oui, nous pouvons vous fournir la procédure avec toutes les informations demandées |  |  | 1
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Oui, mais la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? | Oui, nous pouvons fournir une procédure de maintenance contenant l'ensemble des informations demandées |  |  | 1
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? | Non, cela n'est pas possible mais nous pouvons apporter la preuve que la clé USB a été vérifié au travers d'un ou de plusieurs solutions antimalware |  |  | 0.5
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? | Oui il est possible de brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention |  |  | 1
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? | Oui, cela est possible si les contraintes techniques et fonctionnelles que nous imposons sont remplies (détaillées en explications). |  |  | 0.5
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? | Oui, nous fournissons le document de procédure de télémaintenance qui contient les informations demandées |  |  | 1
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? | Non, nous ne pouvons pas vous fournir cette liste |  |  | 0
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? | Oui, nous pouvons nous engager sur leur maintenance, mais que sur une partie des logiciels tiers (lister les logiciels tiers concernés) |  |  | 0.5
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? | Sans objet. Le dispositif médical ne stocke aucune donnée à caractère personnel. |  |  | 0
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? | Oui, nous pouvons vous fournir une description des mesures de sécurité physique, avec toutes les informations demandées |  |  | 1
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? | Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit le mode de mise en sécurité, avec toutes les informations demandées |  |  | 1
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? | Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit les 2 modes opératoires |  |  | 1
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? | Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? | Oui, un contact sécurité vous est communiqué en cas d'incident de sécurité. |  |  | 1
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? | Oui, nous disposons d'une procédure de gestion de crise, avec l'ensemble des éléments demandés |  |  | 1
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? | Oui, nous vous désignons un correspondant sécurité nominatif pour la durée du contrat, avec son identité et ses coordonnées. |  |  | 1
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? | Oui, nous nous engageons à la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat |  |  | 1
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? | Oui, nous disposons d'une procédure de réversibilité avec l'ensemble des informations demandées |  |  | 1
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? | Oui, nous acceptons que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser tout type d'audits de sécurité ou de tests d'intrusion |  |  | 1
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? | Oui, nous nous engageons à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action |  |  | 1
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? | Oui, nous pouvons communiquer cette liste, mais pas avec toutes les informations demandées. |  |  | 0.5
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? | Oui, nous nous engageons à imposer les mêmes obligations de sécurité à nos sous traitants. La liste des obligations est fournie dans nos explications. |  |  | 1
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? | Oui, nous pouvons vous fournir un PAS qui aborde l'ensemble des sujets demandés. |  |  | 1
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? | Annuelle |  |  | 0.5
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? | Les secrets ne sont pas tous protégés par des protocoles de chiffrement conformes aux standards de sécurité (liste des secrets couverts fournie en explications) |  |  | 0.5

## Fournisseur 2
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Documents associés | Score | Score corrigé par le comité de dépouillement
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? | L'accès au dispositif médical se fait par défaut via des comptes nominatifs. |  |  | 1
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? | Une authentification est disponible mais pas imposée, via un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…) |  |  | 0.5
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? | Non, aucun mécanisme de SSO n'est supporté |  |  | 0.3
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? | Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée |  |  | 0.5
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? | Oui, des profils existent mais les droits associés ne peuvent pas être modifiés |  |  | 0.5
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? | Oui, un ou des profils à privilèges existent pour limiter l'accès aux fonctions sensibles |  |  | 1
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? | Oui, cela est supportée pour tous les comptes (paramètres fournis dans l'explication) |  |  | 1
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? | Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée pour ces accès |  |  | 0.3
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? | Non, nous ne pouvons pas fournir une telle procédure |  |  | 0
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? | Non, le DM supporte un protocole de chiffrement réputé obsolète (à préciser dans l'explication) |  |  | 0.2
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? | Non, nous ne disposons pas d'une matrice de flux |  |  | 0
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? | Oui, mais le schéma d'architecture ne comporte qu'une partie des différentes informations demandées |  |  | 0.5
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? | Non, nous ne disposons pas d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil |  |  | 0.6
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ? | Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté |  |  | 0
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? | Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas implémentable |  |  | 0
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? | Oui, il est fourni avec toutes les informations demandées |  |  | 1
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Oui, l'établissement peut fournir les ordinateurs nécessaires et les durcir à sa convenance |  |  | 1
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? | Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les ordinateurs du dispositif médical |  |  | 0
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? | Non, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical n'ont pas besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner |  |  | 1
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Non, nous fournissons les serveurs avec le dispositif médical, avec les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build |  |  | 0.4
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? | Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les serveurs du dispositif médical |  |  | 0
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? | Non, nous ne pouvons pas nous engager pour un délai de 24 heures. Mais nous pouvons vous proposer un autre délai d'engagement |  |  | 0.5
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? | Oui, nous pouvons vous fournir un document avec toutes les informations demandées |  |  | 1
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? | Oui, l'établissement peut peut supprimer les données suivant une procédure fournie par le fabricant |  |  | 1
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des données. |  |  | 0.1
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres. |  |  | 0.1
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? | Oui, nous pouvons fournir une procédure de maintenance contenant l'ensemble des informations demandées |  |  | 1
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? | Non, cela n'est pas possible mais nous pouvons apporter la preuve que la clé USB a été vérifié au travers d'un ou de plusieurs solutions antimalware |  |  | 0.5
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? | Oui il est possible de brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention |  |  | 1
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? | Oui, cela est possible si les contraintes techniques et fonctionnelles que nous imposons sont remplies (détaillées en explications). |  |  | 0.5
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? | Oui, mais le document ne contient pas toute les informations demandées (détaillées en explications) |  |  | 0.5
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? | Oui, mais elle n'est pas exhaustive ou l'information sur la version n'est pas exhaustive |  |  | 0.5
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? | Oui, nous pouvons nous engager sur leur maintenance, mais que sur une partie des logiciels tiers (lister les logiciels tiers concernés) |  |  | 0.5
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? | Oui, nous pouvons vous certifier que le dispositif médical est conforme au RGPD |  |  | 1
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? | Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? | Oui, mais la documentation ne contient pas l'ensemble des éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.7
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? | Oui, nous disposons d'une documentation mais que d'un des 2 modes opératoires |  |  | 0.5
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? | Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? | Non, nous ne pouvons pas vous garantir la fourniture d'un contact sécurité en cas d'incident de sécurité |  |  | 0.3
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? | Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? | Oui, mais il ne sera pas unique et il y a un contact générique sur les sollicitations autour de la cybersécurité |  |  | 0.5
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? | Oui, nous nous engageons à la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat |  |  | 1
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? | Oui, mais la procédure ne contient pas l'ensemble des éléments demandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) |  |  | 0.5
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? | Non, mais nous pouvons vous apporter des preuves de réalisation de certains types d'audits que nous réalisons |  |  | 0.3
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? | Oui mais nous ne pourrons nous engager sur un planning uniquement pour couvrir les failles très critiques |  |  | 0.5
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? | Oui, nous pouvons communiquer cette liste, mais pas avec toutes les informations demandées. |  |  | 0.5
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? | Non, nous ne pouvons pas nous engager à ce que nos sous-traitants appliquent les obligations de sécurité du présent questionnaire. |  |  | 0.3
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? | Oui, nous pouvons vous fournir un PAS qui aborde l'ensemble des sujets demandés. |  |  | 1
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? | Semestrielle |  |  | 0.8
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? | Les secrets ne sont pas chiffrés dans le dispositif médical |  |  | 0

## Fournisseur 3
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Documents associés | Score | Score corrigé par le comité de dépouillement
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? | L'accès des utilisateurs au dispositif médical se fait uniquement via des comptes génériques. |  |  | 0.3
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? | Aucune méthode d'authentification n'est mise en place |  |  | 0
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? | Non, aucun mécanisme de SSO n'est supporté |  |  | 0.3
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? | Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée |  |  | 0.5
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? | Oui, des profils existent mais les droits associés ne peuvent pas être modifiés |  |  | 0.5
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? | Oui, un ou des profils à privilèges existent pour limiter l'accès aux fonctions sensibles |  |  | 1
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? | Non, il n'y a pas de politique de mot de passe |  |  | 0.2
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? | Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée pour ces accès |  |  | 0.3
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? | Non, nous ne pouvons pas fournir une telle procédure |  |  | 0
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? | Non, mais le DM supporte un autre protocole de chiffrement propriétaire (à décrire dans l'explication) |  |  | 0.5
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? | Oui, la matrice de flux contient l'ensemble des informations demandées et l'ensemble des flux entrants et sortants |  |  | 1
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? | Oui, mais le schéma d'architecture ne comporte qu'une partie des différentes informations demandées |  |  | 0.5
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? | Oui nous disposons d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil |  |  | 1
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ? | Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé |  |  | 0.5
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? | Oui, un contrôle par adresse MAC peut être implémenté |  |  | 1
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? | Non, nous ne pouvons pas fournir de guide d'installation |  |  | 0
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Non, il est obligatoire d'utiliser les ordinateurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build |  |  | 0.2
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? | Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical |  |  | 0
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? | Non, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical n'ont pas besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner |  |  | 1
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? | Non, il est obligatoire d'utiliser les serveurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build |  |  | 0.2
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? | Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les serveurs du dispositif médical |  |  | 0
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? | Non, nous ne pouvons pas nous engager pour un délai de 24 heures. Mais nous pouvons vous proposer un autre délai d'engagement |  |  | 0.5
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? | Non, car le dispositif médical ne genère aucune trace technique |  |  | 0
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? | Non, les données ne peuvent pas être supprimées lors d'une mise au rebut |  |  | 0
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des données. |  |  | 0.1
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? | Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres. |  |  | 0.1
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? | Oui, nous pouvons fournir une procédure de maintenance contenant l'ensemble des informations demandées |  |  | 1
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? | Non, il n'est pas possible de brancher le support amovible sur un dispositif de décontamination de l'établissement |  |  | 0
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? | Oui il est possible de brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention |  |  | 1
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? | Non, nous vous imposons nos propres moyens de connexion à distance pour la télémaintenance (détaillés en explications) |  |  | 0.2
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? | Non, car ce document n'existe pas |  |  | 0
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? | Oui, nous pouvons vous fournir la liste exhaustive des logiciels tiers utilisés et leur version |  |  | 1
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? | Oui, nous pouvons nous engager sur la maintenance de la totalité des logiciels tiers |  |  | 1
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? | Oui, nous pouvons vous certifier que le dispositif médical est conforme au RGPD |  |  | 1
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? | Non, nous ne pouvons pas vous fournir les informations demandées. |  |  | 0
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? | Non, le dispositif médical ne comporte pas de mode de mise en sécurité |  |  | 0
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? | Non, le dispositif médical ne dispose d'aucun mode dégradé |  |  | 0
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? | Non, nous n'avons pas de procédure de gestion des incidents de sécurité |  |  | 0
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? | Non, nous n'avons aucun contact sécurité disponible en cas d'incident de sécurité |  |  | 0
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? | Non, nous n'avons pas de procédure de gestion de crise qui traite des attaques cybersécurité |  |  | 0
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? | Non, nous n'avons pas de correspondant sécurité à positionner pour la durée du contrat |  |  | 0
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? | Oui, nous nous engageons à la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat |  |  | 1
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? | Non, nous ne disposons pas de procédure de réversibilité |  |  | 0
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? | Non, et nous n'avons aucune preuve d'audit à fournir |  |  | 0
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? | Oui, nous nous engageons à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action |  |  | 1
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? | Non, car nous n'avons pas de certifications, ni d'homologations |  |  | 0
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? | Non, nous ne pouvons pas nous engager à ce que nos sous-traitants appliquent les obligations de sécurité du présent questionnaire. |  |  | 0.3
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? | Oui, nous pouvons vous fournir un PAS qui aborde l'ensemble des sujets demandés. |  |  | 1
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? | Pas de mise à jour planifiée prévue |  |  | 0
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? | Les secrets ne sont pas chiffrés dans le dispositif médical |  |  | 0

## Fournisseur 4
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Documents associés | Score | Score corrigé par le comité de dépouillement
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? |  |  |  | 0
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? |  |  |  | 0
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? |  |  |  | 0
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? |  |  |  | 0
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? |  |  |  | 0
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? |  |  |  | 0
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? |  |  |  | 0
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? |  |  |  | 0
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? |  |  |  | 0
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ? |  |  |  | 0
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? |  |  |  | 0
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? |  |  |  | 0
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? |  |  |  | 0
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? |  |  |  | 0
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? |  |  |  | 0
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? |  |  |  | 0
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? |  |  |  | 0
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? |  |  |  | 0
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? |  |  |  | 0
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? |  |  |  | 0
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? |  |  |  | 0
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? |  |  |  | 0
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? |  |  |  | 0
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? |  |  |  | 0
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? |  |  |  | 0
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? |  |  |  | 0
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? |  |  |  | 0
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? |  |  |  | 0
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? |  |  |  | 0
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? |  |  |  | 0
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? |  |  |  | 0
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? |  |  |  | 0

## Fournisseur 5
Index | Chapitre | Thématique | Question | Réponse | Explications et commentaires | Documents associés | Score | Score corrigé par le comité de dépouillement
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? |  |  |  | 0
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? |  |  |  | 0
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ? |  |  |  | 0
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? |  |  |  | 0
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? |  |  |  | 0
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? |  |  |  | 0
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ? |  |  |  | 0
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? |  |  |  | 0
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G? |  |  |  | 0
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ? |  |  |  | 0
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? |  |  |  | 0
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? |  |  |  | 0
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? |  |  |  | 0
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? |  |  |  | 0
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ? |  |  |  | 0
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? |  |  |  | 0
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? |  |  |  | 0
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? |  |  |  | 0
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? |  |  |  | 0
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? |  |  |  | 0
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? |  |  |  | 0
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? |  |  |  | 0
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? |  |  |  | 0
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? |  |  |  | 0
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? |  |  |  | 0
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? |  |  |  | 0
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? |  |  |  | 0
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? |  |  |  | 0
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? |  |  |  | 0
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? |  |  |  | 0
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? |  |  |  | 0
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? |  |  |  | 0
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? |  |  |  | 0
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? |  |  |  | 0
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? |  |  |  | 0
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? |  |  |  | 0

## Calcul
Index | Chapitre | Thématique | Question | Score éliminatoire | Score - Fournisseur 1 - Nom du dispositif médical | Score - Fournisseur 2 - Nom du dispositif médical | Score - Fournisseur 3 - Nom du dispositif médical | Score - Fournisseur 4 - Nom du dispositif médical | Score - Fournisseur 5 - Nom du dispositif médical
Q1 | Gestion des accès | Authentification | Comment se fait l'accès au dispositif médical ? |  | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0
Q2 | Gestion des accès | Authentification | Quelle méthode d'authentification est supportée ? | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q3 | Gestion des accès | Authentification | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ? |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
Q4 | Gestion des accès | Authentification | L'authentification multi-facteur est-elle disponible pour les accès utilisateurs ? |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Q5 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ? |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Q6 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ? |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q7 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ? |  | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0
Q8 | Gestion des accès | Comptes (accès à privilèges) | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ? |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
Q9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ? |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Q10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: SHA256, AES, AES-CBC, RSA-OAEP ? |  | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0
Q11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ? |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Q12 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ? |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Q13 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil ? |  | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0
Q14 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2-EAP) est supporté ? |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Q15 | Connectivité et sécurité des réseaux | Contrôle d'accès réseau | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ? |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
Q16 | Exploitation et communication | Mise en service | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ? |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
Q17 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0
Q18 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ? |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Q19 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ? |  | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0
Q20 | Exploitation et communication | Poste et Serveur | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ? |  | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0
Q21 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ? |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Q22 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ? |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Q23 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ? |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
Q24 | Exploitation et communication | Mise au rebut | En cas de maintenance du matériel ou de mise au rebut, supprimez-vous de façon sécurisée les données à caractère personnel de santé présentes sur les disques durs ou dans la mémoire intégrée avant de procéder à la maintenance ou à la mise au rebut ? |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Q25 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Q26 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ? |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Q27 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ? |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q28 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ? |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q29 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ? |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q30 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ? |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0
Q31 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q32 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de téléassistance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de la commande ? |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0
Q33 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical et la durée du contrat ? |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0
Q34 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ? |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Q35 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q36 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ? |  | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Q37 | Résilience | Mode dégradé | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q38 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ? |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q39 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que vous désignez un contact sécurité qui va être acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ? |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Q40 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q41 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q42 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ? |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q43 | Réversibilité | Réversibilité | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ? |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q44 | Conformité | Auditabilité | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ? |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Q45 | Conformité | Auditabilité | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ? |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0
Q46 | Conformité | Certification | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ? |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q47 | Conformité | Sous-traitance | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ? |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
Q48 | Gouvernance | Plan d'Assurance Sécurité | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ? |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q49 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ? |  | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Q50 | Protection des données | Protection des secrets stockés | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ? |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Comparaison
Chapitre | Score F1 | Score F2 | Score F3 | Score F4 | Score F5
Conformité | 0.875 | 0.4 | 0.325 | 0 | 0
Gestion des accès | 0.925 | 0.6375 | 0.3875 | 0 | 0
Connectivité et sécurité des réseaux | 0.92857 | 0.18571 | 0.64286 | 0 | 0
Exploitation et communication | 0.63636 | 0.55455 | 0.19091 | 0 | 0
Développement et maintenance des logiciels | 0.64286 | 0.64286 | 0.6 | 0 | 0
Protection des données | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Sécurité Physique | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Résilience | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gouvernance | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gestion des licences | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Réversibilité | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0

## Paramètre
| Questions et réponses | Score des réponses
Q1 | Comment se fait l'accès au dispositif médical ?
| L'accès au dispositif médical se fait par défaut via des comptes nominatifs. | 1
| L'accès des utilisateurs au dispositif médical se fait uniquement via des comptes génériques. | 0.3
| Il n'y a pas d'authentification pour accéder au dispositif médical | 0
Q2 | Quelle méthode d'authentification est supportée ?
| Une authentification est obligatoire par un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…) | 1
| Une authentification est disponible mais pas imposée, via un moyen d'authentification (mot de passe, carte sans contact…) | 0.5
| Aucune méthode d'authentification n'est mise en place | 0
Q3 | Un mécanisme de SSO est-il implémentable ?
| Oui, le SSO est supporté (liste des protocoles SSO supportés fourni dans l'explication) | 1
| Non, aucun mécanisme de SSO n'est supporté | 0.3
| Sans objet, aucune authentification n'est supportée | 0
Q4 | L'authentification multi-facteur est-elle disponible et activable pour tous les accès utilisateurs ?
| Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou une méthode équivalente est supportée | 1
| Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée | 0.5
| Non, il n'y a pas d'authentification multi-facteur supportée | 0
| Sans objet, aucune authentification n'est supportée | 0
Q5 | Disposez-vous de profils permettant de gérer des droits d'accès au dispositif médical ?
| Oui, des profils existent et les droits associés peuvent être paramétrés par l'établissement | 1
| Oui, des profils existent mais les droits associés ne peuvent pas être modifiés | 0.5
| Non, tous les comptes ont le même profil | 0
Q6 | Est-ce qu'un profil à privilège est disponible pour limiter l'accès aux fonctions sensibles (accès aux configurations, aux profils, mode sans échec, mode debug, etc.) ?
| Oui, un ou des profils à privilèges existent pour limiter l'accès aux fonctions sensibles | 1
| Non, tous les profils peuvent accéder à ces accès aux fonctions sensibles | 0.3
| Sans objet, aucune gestion de profils n'est supportée | 0
Q7 | Est-ce qu'une politique de mots de passe est supportée pour l'authentification ?
| Oui, cela est supportée pour tous les comptes (paramètres fournis dans l'explication) | 1
| Oui, mais cela n'est supportée que pour certains profils (paramètres et exceptions fournis dans l'explication) | 0.6
| Oui, mais il n'est pas possible de modifier la politique de mot de passe (paramètres fournis dans l'explication) | 0.4
| Non, il n'y a pas de politique de mot de passe | 0.2
| Sans objet, aucune authentification n'est supportée | 0
Q8 | Pour les comptes à privilèges permettant d'administrer et de faire la maintenance du dispositif médical, est-ce qu'une authentification forte est mise en place ?
| Une authentification via la biométrie, une carte sans contact, une application tiers d'authentification, ou équivalente est supportée pour ces accès | 1
| Une authentification via l'envoi d'un SMS ou d'un email est supportée pour ces accès | 0.3
| Non, il n'y a pas d'authentification multi-facteur supportée pour ces accès | 0
| Sans objet, aucune authentification n'est supportée | 0
Q9 | Est-ce qu'une procédure de connexion du dispositif médical est mise à la disposition de l'établissement pour le connecter au réseau de l'établissement ?
| Oui, elle existe avec plusieurs mécanismes d'identification et d'authentification supportés | 1
| Oui, elle existe mais il n'y a qu'une seule méthode d'identification et d'authentification qui est supportée | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas fournir une telle procédure | 0
Q10 | Est-ce que le dispositif médical supporte l'un de ces protocoles de chiffrement pour sécuriser la connection au réseau: AES-GCM, AES-CCM, RSA-OAEP ?
| Oui, le DM supporte l'un de ces protocoles de chiffrement (lister lesquels dans l'explication) | 1
| Non, mais le DM supporte un autre protocole de chiffrement propriétaire (à décrire dans l'explication) | 0.5
| Non, le DM supporte un protocole de chiffrement réputé obsolète (à préciser dans l'explication) | 0.2
| Non, le DM ne supporte aucun protocole de chiffrement | 0
Q11 | Disposez-vous d'une matrice des flux réseaux entrants et sortants du dispostif médical, incluant les flux entre les différents équipements composant le dispositif médical si c'est le cas ?
| Oui, la matrice de flux contient l'ensemble des informations demandées et l'ensemble des flux entrants et sortants | 1
| Oui, mais la matrice de flux ne contient qu'une partie des informations demandées ou qu'une partie des flux entrants et sortants. | 0.4
| Non, nous ne disposons pas d'une matrice de flux | 0
Q12 | Pouvez-vous fournir un schéma d'architecture des différents composants constituant le dispositif médical ?
| Oui, un schéma d'architecture avec l'ensemble des informations demandées est fourni | 1
| Oui, mais le schéma d'architecture ne comporte qu'une partie des différentes informations demandées | 0.5
| Non, nous ne disposons pas de schéma d'architecture du dispositif | 0
Q13 | Disposez-vous d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil, incluant notamment le WiFi, et un réseau 4G/5G?
| Oui nous disposons d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil | 1
| Non, nous ne disposons pas d'une procédure décrivant les modalités de connexion de l'appareil à un réseau sans fil | 0.6
| Sans objet, car pas de connexion sans fil possible | 0
Q14 | Est-ce que le protocole 802.1X (WPA2 Entreprise) est supporté ?
| Oui, le protocole 802.1X est supporté | 1
| Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé | 0.5
| Non, le protocole 802.1X n'est pas supporté | 0
Q15 | Si le dispositif médical permet de connecter plusieurs de ses équipements, est-ce qu'un contrôle par adresse MAC peut être implémenté ?
| Oui, un contrôle par adresse MAC peut être implémenté | 1
| Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas supporté, mais il est prévu d'être implémenté d'ici 1 ou 2 ans dans le modèle de DM proposé | 0.5
| Non, un contrôle par adresse MAC n'est pas implémentable | 0
Q16 | Est-ce qu'un guide d'installation et de mise en service est fourni avec le dispositif médical ?
| Oui, il est fourni avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, il est fourni mais ne contient pas toutes les informations demandées (les informations disponibles sont précisées en explication) | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas fournir de guide d'installation | 0
Q17 | Les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ?
| Oui, l'établissement peut fournir les ordinateurs nécessaires et les durcir à sa convenance | 1
| Oui, mais nous fournissons les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build (préciser les contraintes dans l'explication) | 0.7
| Non, nous fournissons les ordinateurs avec le dispositif médical, avec les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build | 0.4
| Non, il est obligatoire d'utiliser les ordinateurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build | 0.2
| Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical | 0
Q18 | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les ordinateurs du dispositif médical ?
| Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement | 1
| Non, nous fournissons une solution anti-malware avec les ordinateurs | 0.5
| Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les ordinateurs du dispositif médical | 0
| Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical | 0
Q19 | Est-ce qu'il est nécessaire que les comptes utilisateurs permettant de se connecter sur l'OS de l'ordinateur du dispositif médical ait besoin des droits d'administrateur local ?
| Non, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical n'ont pas besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner | 1
| Oui, les comptes de session de l'ordinateur du dispositif médical ont absolument besoin des droits d'administrateur local pour fonctionner | 0.3
| Sans objet, car il n'y a pas d'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical | 0
Q20 | Les serveurs nécessaires pour faire fonctionner le dispositif médical peuvent-ils être fournis par l'établissement ?
| Oui, l'établissement peut fournir les serveurs nécessaires et les durcir à sa convenance | 1
| Oui, mais nous fournissons les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build (préciser les contraintes dans l'explication) | 0.7
| Non, nous fournissons les serveurs avec le dispositif médical, avec les paramètres obligatoires à ne pas modifier au niveau de l'OS et de son build | 0.4
| Non, il est obligatoire d'utiliser les serveurs fournis avec le dispositif médical, sans possibilité de modifier la configuration de l'OS et du build | 0.2
| Sans objet, car il n'y a pas de serveur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical | 0
Q21 | Est-il possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur le ou les serveurs du dispositif médical hébergés au sein de l'établissement ?
| Oui, il est possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement | 1
| Non, nous fournissons une solution anti-malware avec les serveurs | 0.5
| Non, il ne faut pas installer de solution anti-malware sur le ou les serveurs du dispositif médical | 0
| Sans objet, car il n'y a pas de serveur nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical | 0
Q22 | Lors de la découverte d'une vulnérabilité critique (niveau de CVSS supérieur à 7) affectant le dispositif médical, pouvez-vous mettre à disposition de l'établissement un correctif de sécurité ou une solution de contournement sous un délai de 24 heures ?
| Oui, nous nous engageons à fournir un correctif de sécurité ou une solution de contournement dans un délai de 24 heures | 1
| Non, nous ne pouvons pas nous engager pour un délai de 24 heures. Mais nous pouvons vous proposer un autre délai d'engagement | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas nous engager sur un quelconque délai d'engagement | 0
Q23 | Les traces techniques des actions réalisées sur le dispositif médical sont-elles décrites, récupérables par l'établissement et respectueuses des obligations demandées par l'établissement ?
| Oui, nous pouvons vous fournir un document avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, le document qui décrit ces traces techniques n'existe pas | 0.1
| Non, car le dispositif médical ne genère aucune trace technique | 0
Q24 | Lors de la mise au rebut du dispositif médical, l'établissement peut-il supprimer les données à caractère personnel de santé, les mots de passe, les certificats électroniques, et les clés de chiffrement présents dans les disques durs ou dans la mémoire intégrée, selon une procédure que vous fournissez ?
| Oui, l'établissement peut peut supprimer les données suivant une procédure fournie par le fabricant | 1
| Nous sommes responsable de la suppression des données en suivant une procédure | 0.6
| Nous sommes responsable de la suppression des données, mais nous n'avons pas de procédure formalisée | 0.3
| Non, les données ne peuvent pas être supprimées lors d'une mise au rebut | 0
| Sans objet, car il n'y a aucune donnée à caractère personnel de santé stockée dans le dispositif médical | 0
Q25 | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des données stockées dans les composants du dispositif médical, contenant les informations demandées ?
| Oui, nous pouvons vous fournir la procédure avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, mais la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des données. | 0.1
| Non, car il n'est pas possible de faire des sauvegardes des données stockées dans le dispositif médical. | 0
| Sans objet, car il n'y a pas de données qui sont stockées dans le dispositif médical | 0
Q26 | Disposez-vous d'une procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres du dispositif médical, contenant les informations demandées ?
| Oui, nous pouvons vous fournir la procédure avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, mais la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous ne disposons pas de procédure de sauvegarde et de restauration des configurations et des paramètres. | 0.1
| Non, car il n'est pas possible de faire des sauvegardes des configurations et des paramètres dans le dispositif médical. | 0
Q27 | Disposez-vous d'une procédure de maintenance précisant a minima les informations demandées ?
| Oui, nous pouvons fournir une procédure de maintenance contenant l'ensemble des informations demandées | 1
| Oui, nous la procédure ne contient pas toutes les informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous n'avons pas de procédure de maintenance à vous fournir | 0
Q28 | Si vous utilisez un support amovible de type clé USB pour installer une mise à jour dans le dispositif médical, est-il possible de le brancher sur un dispositif de décontamination de l'établissement ?
| Oui il est possible de brancher la clé USB sur un dispositif de décontamination de l'établissement | 1
| Non, cela n'est pas possible mais nous pouvons apporter la preuve que la clé USB a été vérifié au travers d'un ou de plusieurs solutions antimalware | 0.5
| Non, il n'est pas possible de brancher le support amovible sur un dispositif de décontamination de l'établissement | 0
| Sans objet. Il n'y a pas de maintenance sur site via clé USB | 0
Q29 | Si vous utilisez un ordinateur pour réaliser une opération de maintenance, est-il possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention ?
| Oui il est possible de brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention | 1
| Non, il n'est pas possible de brancher une clé USB de l'établissement sur l'ordinateur de maintenance avant l'intervention | 0
| Sans objet. Il n'y a pas de maintenance sur site via un ordinateur | 0
Q30 | Est-ce que vous donnez la possibilité d'utiliser les moyens de connexion à distance de vos clients pour effectuer la télémaintenance au dispositif ?
| Oui, cela est possible tout en s'adaptant au maximum aux contraintes de nos clients. | 1
| Oui, cela est possible si les contraintes techniques et fonctionnelles que nous imposons sont remplies (détaillées en explications). | 0.5
| Non, nous vous imposons nos propres moyens de connexion à distance pour la télémaintenance (détaillés en explications) | 0.2
| Sans objet, nous ne faisons pas de service de télémaintenance | 0
Q31 | Pouvez-vous nous fournir un document de procédure de télémaintenance, avec les informations demandées ?
| Oui, nous fournissons le document de procédure de télémaintenance qui contient les informations demandées | 1
| Oui, mais le document ne contient pas toute les informations demandées (détaillées en explications) | 0.5
| Non, car ce document n'existe pas | 0
| Sans objet, nous ne faisons pas de service de télémaintenance | 0
Q32 | Pouvez-vous nous fournir la liste des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, anti-malware, outil de télésurveillance, outil de télémaintenance, etc.), avec leur version au moment de l'installation du dispositif médical ?
| Oui, nous pouvons vous fournir la liste exhaustive des logiciels tiers utilisés et leur version | 1
| Oui, mais elle n'est pas exhaustive ou l'information sur la version n'est pas exhaustive | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas vous fournir cette liste | 0
| Sans objet. Il n'y a pas de logiciels tiers utilisés | 0
Q33 | Pouvez-vous vous engager à maintenir ces logiciels tiers pendant la durée de vie du dispositif médical durant la durée du contrat ?
| Oui, nous pouvons nous engager sur la maintenance de la totalité des logiciels tiers | 1
| Oui, nous pouvons nous engager sur leur maintenance, mais que sur une partie des logiciels tiers (lister les logiciels tiers concernés) | 0.5
| Non, nous ne pouvons nous engager sur leur maintenance | 0
| Sans objet. Il n'y a pas de logiciels tiers utilisés | 0
Q34 | Si des données à caractère personnel sont manipulées dans le dispositif médical, est-ce que le dispositif médical est conforme au RGPD ?
| Oui, nous pouvons vous certifier que le dispositif médical est conforme au RGPD | 1
| Non, nous ne pouvons pas nous engager sur la conformité du dispositif médical au RGPD | 0
| Sans objet. Le dispositif médical ne stocke aucune donnée à caractère personnel. | 0
Q35 | Disposez-vous d'une description des mesures de sécurité physique, contenant notamment les informations demandées ?
| Oui, nous pouvons vous fournir une description des mesures de sécurité physique, avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, mais nous ne couvrons qu'une partie des informations demandées (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas vous fournir les informations demandées. | 0
Q36 | Le dispositif médical comporte-t-il un mode de mise en sécurité en cas d'incident de sécurité sur le réseau informatique (perte du réseau informatique, attaque volumétrique sur l'interface réseau du dispositif médical) garantissant la non mise en danger du patient, avec les éléments demandés ?
| Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit le mode de mise en sécurité, avec toutes les informations demandées | 1
| Oui, mais la documentation ne contient pas l'ensemble des éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.7
| Oui, mais nous ne disposons pas d'une telle documentation | 0.3
| Non, le dispositif médical ne comporte pas de mode de mise en sécurité | 0
Q37 | Le dispositif médical comporte-t-il un mode dégradé (situation où le dispositif médical doit pouvoir fonctionner malgré la cyberattaque) en cas d'incident de sécurité, et est-il documenté ?
| Oui, nous disposons d'une documentation qui décrit les 2 modes opératoires | 1
| Oui, nous disposons d'une documentation mais que d'un des 2 modes opératoires | 0.5
| Oui, mais aucune documentation ne décrit les 2 modes opératoires demandés. | 0.3
| Non, le dispositif médical ne dispose d'aucun mode dégradé | 0
Q38 | Disposez-vous d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, qui contient les informations demandées ?
| Oui, nous disposons d'une procédure de gestion des incidents de sécurité, avec l'ensemble des éléments demandés | 1
| Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous n'avons pas de procédure de gestion des incidents de sécurité | 0
Q39 | En cas d'incident de sécurité impliquant le dispositif médical, est-ce que le titulaire désigne un contact sécurité qui est acteur ou contributeur dans la gestion d'incident ?
| Oui, un contact sécurité vous est communiqué en cas d'incident de sécurité. | 1
| Non, nous ne pouvons pas vous garantir la fourniture d'un contact sécurité en cas d'incident de sécurité | 0.3
| Non, nous n'avons aucun contact sécurité disponible en cas d'incident de sécurité | 0
Q40 | Disposez-vous d'une procédure de gestion de crise en cas d'attaque cybersécurité survenant sur votre Système d'informations ?
| Oui, nous disposons d'une procédure de gestion de crise, avec l'ensemble des éléments demandés | 1
| Oui, mais la procédure ne contient pas tous les éléments démandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous n'avons pas de procédure de gestion de crise qui traite des attaques cybersécurité | 0
Q41 | Pouvez-vous nommer un correspondant sécurité pour la durée du contrat en charge d'être l'interlocuteur de l'établissement sur toutes questions relatives à la sécurité et en charge du respect des obligations de sécurité ?
| Oui, nous vous désignons un correspondant sécurité nominatif pour la durée du contrat, avec son identité et ses coordonnées. | 1
| Oui, mais il ne sera pas unique et il y a un contact générique sur les sollicitations autour de la cybersécurité | 0.5
| Non, nous n'avons pas de correspondant sécurité à positionner pour la durée du contrat | 0
Q42 | Pouvez-vous garantir la bonne validité des licences logiciels nécessaires (notamment des OS) et de la concession des droits d'usage à l'établissement durant la durée du contrat ?
| Oui, nous nous engageons à la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat | 1
| Non, nous ne pouvons pas nous engager sur la bonne validité de l'ensemble des licences logiciels nécessaires durant la durée du contrat | 0
Q43 | Pouvez-vous nous fournir une procédure de fin de contrat ou de réversibilité qui décrit les modalités de récupération des données stockées dans le dispositif médical dans un format réutilisable par l'établissement ?
| Oui, nous disposons d'une procédure de réversibilité avec l'ensemble des informations demandées | 1
| Oui, mais la procédure ne contient pas l'ensemble des éléments demandés (la liste des informations disponibles est fournie en explications) | 0.5
| Non, nous ne disposons pas de procédure de réversibilité | 0
Q44 | Acceptez-vous que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser des contrôles de sécurité du dispositif médical via des audits de cybersécurité et/ou des tests d'intrusion ?
| Oui, nous acceptons que l'établissement de santé puisse réaliser ou faire réaliser tout type d'audits de sécurité ou de tests d'intrusion | 1
| Oui, mais pour certains types uniquement. La liste des types d'audits autorisés est fournie en explication | 0.6
| Non, mais nous pouvons vous apporter des preuves de réalisation de certains types d'audits que nous réalisons | 0.3
| Non, et nous n'avons aucune preuve d'audit à fournir | 0
Q45 | Si des actions de remédiation sur le dispositif médical sont identifiées et qu'elles sont de la responsabilité du titulaire, pouvez-vous vous engager à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action ?
| Oui, nous nous engageons à fournir un planning de mise en œuvre en cohérence avec le niveau de risque de chaque action | 1
| Oui mais nous ne pourrons nous engager sur un planning uniquement pour couvrir les failles très critiques | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas nous engager à fournir un planning de mise en œuvre | 0
Q46 | Pouvez-vous communiquer la liste des certifications/homologations de sécurité applicables au dispositif médical avec la date, le périmètre et le nom des sociétés certificatrices ?
| Oui, nous pouvons communiquer cette liste avec les informations demandées. | 1
| Oui, nous pouvons communiquer cette liste, mais pas avec toutes les informations demandées. | 0.5
| Non, car nous n'avons pas de certifications, ni d'homologations | 0
Q47 | Imposez-vous à vos sous-traitants les mêmes obligations de sécurité que nous exigeons ?
| Oui, nous nous engageons à imposer les mêmes obligations de sécurité à nos sous traitants. La liste des obligations est fournie dans nos explications. | 1
| Non, nous ne pouvons pas nous engager à ce que nos sous-traitants appliquent les obligations de sécurité du présent questionnaire. | 0.3
| Sans objet. Nous n'avons pas de sous-traitant impliqué dans le développement, l'exploitation ou la maintenance du dispositif médical | 0
Q48 | Pouvez-vous nous fournir un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) ?
| Oui, nous pouvons vous fournir un PAS qui aborde l'ensemble des sujets demandés. | 1
| Oui, nous pouvons vous fournir un PAS mais il n'aborde qu'une partie des sujets demandés. | 0.5
| Non, nous ne pouvons pas vous fournir un PAS. | 0
Q49 | Quelle est la fréquence habituelle des mises à jour planifiées du dispositif médical, pouvant inclure des correctifs de sécurité ?
| Trimestrielle | 1
| Semestrielle | 0.8
| Annuelle | 0.5
| Pas de fréquence habituelle | 0.2
| Pas de mise à jour planifiée prévue | 0
Q50 | Comment sont protégés les secrets (mots de passe, certificat, clés de chiffrement…) stockés dans le dispositif médical ?
| Les secrets sont tous protégés par des protocoles de chiffrement conformes aux standards de sécurité | 1
| Les secrets ne sont pas tous protégés par des protocoles de chiffrement conformes aux standards de sécurité (liste des secrets couverts fournie en explications) | 0.5
| Les secrets ne sont pas chiffrés dans le dispositif médical | 0