## Maintenance prédictive
En-tête du soumissionnaire
CADRE DE REPONSE TECHNIQUE
EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Item | Spécifications techniques demandées | Quantité | Spécifications techniques proposées par le candidat
1) Analyseur de sécurité électrique des appareils biomédicaux | - Analyseur de sécurité électrique destiné à vérifier la sécurité électrique des appareils médicaux, en particulier : Tension secteur (ligne), Résistance de protection à la terre ou du fil de garde et fuite au niveau de la prise de terre, Courant de l’équipement, Résistance d’isolation, tests de courant de fuite (châssis, électrode de mise à la terre, électrode à électrode), secteur sur les parties appliquées (isolement du conducteur), Tension sur la partie accessible ; | 2
- En complément, création de formes d'onde de simulation d'ECG pour vérification des appareils ECG ;
- Conformité avec diverses normes : CEI60601 : 2005, EN62353, VDE 751, ANSI/AAMI ES1:1993, NFP A-99, AN/NZS 3551, CEI61010
- Gamme de mesure de fuite étendues jusqu’à 10 000 MA
- Entrées Dual : Mesure de tension, des courants de fuite et de résistance
- Mesure des courants de fuite : Valeur efficace (TRMS), C.A. seul et C.C. seul
- Possibilité de choisir 100 % ou 110 % de la tension secteur pour les courants de fuite « Secteur sur parties appliquées »
- Courant de test de terre de protection sous 200 mA ou 25A c.a.
- Technologie de filtrage DSP
- Courant consommé par l’équipement en test : jusqu’à 20 A
- Nombreuses combinaisons possibles des parties appliquées
- Signaux de performances et de simulation ECG
- Isolation totale des bornes parties appliquées
- Tension de test d’isolation : 500 Vc.c ou 250 Vc.c.
- Résistance de terre à 4 fils
- Connecteur USB pour la communication série
- Compatibilité RoHS
- Logiciel plug-in
- Cordons de test rétractables
- Jeu de câbles Kelvin pour mesures quadri filaires
- Câble de transfert des données
2) Simulateur multifonction (de signes vitaux) | - Simulateur multifonction pour tests de maintenance préventive pour le parc de moniteur individuel : appareils ECG, respiratoires, températures, pression artérielle invasive (PAI), pression artérielle non invasive PNI), de débit cardiaque/cathétérisme cardiaque et SpO2 | 2
- Simuler des signaux Rainbow à longueurs d'onde multiples
- Électrodes ECG à connexion permanente avec connecteur à bouton-pression
- Courbe R SpO2 personnalisée
- Tests de linéarité́ de la pression statique
- Simulation de la pression non invasive reproductible pour tests de répétabilité́ de la pression dynamique
- Impulsions à synchronisation physiologique pour l'ensemble des paramètres
- Lecture de code-barres et fonction de capture et d'impression de données directes
- Réglages prédéfinis et séquences automatiques incorporés personnalisables pour chaque patient
- Fonctionnement sur batterie
- Communication sans fil
- Dimensions (L x l x H) : environ 14,5 cm x 30,2 cm x 8,6 cm
- Poids : environ 2 kg
- Écran LCD couleur
- Simulations prédéfinies :
· Sain
· Hypertendu
· Hypotendu
· Tachycardique
· Bradycardique
· Crise cardiaque
· Asystole
· Simulateur SpO2
Accessoires :
- Logiciel d’interface
- Batterie pour l’appareil
- Câble USB
- Câble pour PAI sans terminaison
- Malette de transport
- Entretoises de mandrin pour brassard adulte
- Blocs-espaceurs de mandrin pour brassard adulte
- Mandrin pour brassard nouveau-né
- Jeu de raccords pour brassard pour PNI
- Alimentation et cordon d'alimentation
- Kits de câblage
3) Analyseur d’incubateur | - Dispositif analysant les incubateurs, les incubateurs de transport et des couveuses à chauffage rayonnant pour les nourrissons selon les normes selon les normes internationales CEI 60601-2-19, CEI 60601-2-20, CEI 60601-2-21. | 2
- Dimensions (H x L x l sans capteurs) : 23 cm x 21 cm x 6 cm
- Poids total : 3,9 kg
- Affichage des indicateurs de réussite/échec et les résultats de test en temps réel
- Large écran LCD
- Création de séquences de tests personnalisés, et tests en simultané température, débit d'air, son et humidité ;
Accessoires :
- Thermocouple de type K
- Capteur de son
- Capteur de débit d'air
- Capteur d'humidité́
- 5 capteurs de température (rouge, vert, jaune, blanc, bleu)
- Entretoises tripodes
- 5 disques de températures (rouge, vert, jaune, blanc, bleu)
- Câble USB de type A à Micro B
- Adaptateur secteur
- Coussinet de positionnement microfibre
- Mallette de transport souple
- Étui de disque souple
4) Radiomètre de photothérapie | - Mesure des radiations lumineuses émises par les lampes de photothérapie pour le traitement de l’ictère néonatal entre 429 nm et 473 nm | 2
- Échelle de mesure : 0 à 1999 µW/cm2
- Résolution : 1 µW / cm2
- Dimension du boîtier (LxlxH) : environ 80x40x150 mm
- Fonctionnement sur batterie 9V
- Poids total : environ 250g
5) Analyseur d’écoulement gazeux | Analyseur de flux de gaz médical pour tester et calibrer machines d'anesthésie, débitmètres de gaz, dispositifs d’aspiration, ventilateurs et autres équipements respiratoires : | 2
- Poids : 2 kg max
- Poignée et bandoulière amovible
- Avec batterie (autonomie de 5 à 8 Heures)
- Port pour dispositif USB
- Système de montage VESA intégré́
- Écran tactile couleur minimum 15 cm (7 pouces);
- Profils personnalisables pour les tests de modèles spécifiques et les préférences utilisateur
- Mémoire embarquée pour le stockage des données de test à court ou à long terme
- Débit monocanal sur toute la plage (± 300 l/min)
- Canal très bas débit (± 750 ml/min)
- Plage très basse pression (0 à 10 mbar)
- Précision de l’oxygène : 1%
- Mesure de 02/CO2/N2O/Sevoflurane/Isoflurane/Desflurane/Halothane /Enflurane/humidité/température
- Mesures en temps réel et affichage graphique
- Création automatique d’un rapport de test
Accessoires :
- Module de simulateur de poumon pour évaluation des performances des ventilateurs
- Module de test des appareils d’anesthésie
6) Analyseur de pompe à perfusion | - Dispositif destiné aux mesures et tests sur dispositifs de perfusion médicale ; | 2
- Permet la mesure du débit et volume, ainsi que la vérification de la fonctionnalité d’occlusion et de bolus sur les dispositifs de perfusion ;
- En concordance avec les normes IEC60601-2-24 ;
- Dimensions : environ 300 mm × 220 mm × 260 mm ;
- Poids : environ 4 kg ;
- Alimentation Secteur par bloc d'alimentation Entrée 100-240V, 50-60Hz, Sortie 19V, 3A
- Écran multitouche 10 pouces ;
- Canaux 1 à 4 selon la configuration choisie ;
- Paramètres testés : mesure directe de la pression et du volume, débit calculée
- Mode de démarrage automatique
- Capacité à sauvegarder les résultats des tests
- Capacité de transférer les résultats sur un ordinateur
- Ce logiciel offrant la possibilité d’afficher les résultats et de les imprimer.
Accessoires :
- Câble USB de transfert
- Adaptateur USB
7) Analyseur de défibrillateur / stimulateur transcutané | - Contrôle des performances des équipements de réanimation et défibrillateurs/stimulateurs transcutanés : | 2
- Compatibilité́ avec la technologie des défibrillateurs automatiques externes (DAE)
- Compatibilité avec les technologies de défibrillation Lown, Edmark, trapézoïdale, biphasique et biphasique pulsée
- Mesure par gamme automatique : environ 0,1 J à 600 J
- Précision de mesure de première classe ± 1 % du résultat + 0,1J
- Résistance de charge : 50 Ω (Précision ±1%)
- 10 sorties ECG indépendantes
- Réglage du rythme cardiaque par incréments de 1 BPM
- Mesure de type DSP permettant les mises à jour futures des formes d’onde et du firmware
- Entrée du stimulateur protégée contre les chocs de défibrillation
- Charge variable : 50 Ω à 1 500 Ω, par incrément de 50 Ω, précision : ± 2 %, non inductive
- Algorithmes de mesures spécifiques aux différents fabricants
- Test en mode asynchrone et à la demande
- Détection automatique du seuil de sensibilité
- Période réfractaire régulée
- Bornes intégrées uniques
- Écran LCD
- Dimensions environ (L x p x h) 32 cm x 24 cm x 13 cm
- Poids : environ 3 kg
- Alimentation bloc-batterie
- Normes de compatibilité électromagnétique : CEM Europe EN61326-1
Accessoires :
- Logiciel d’automatisation
- Câble de communication informatique USB
- Étui de transport
- Plaques de contact des palettes de défibrillation
- Boitier de charges variables (tension maximum 5000V ; alimentation continue m 12W, équivalent à 10 impulsions de défibrillation de 360 J toutes les 5 mn), plusieurs charges conformément à la norme IEC 60601-2-4