### ANNEXE 2 – PROTOCOLE THERMOMETRE A SONDE

Protocole « glace fondante »

Le seul point de repère reproductible est le 0 °C, obtenu en mesurant la température de la glace fondante. Le protocole proposé consiste donc à s’assurer que, placer dans de la glace fondante, le thermomètre indique bien une valeur de 0 °C.

Méthode pour vérifier un thermomètre à sonde à 0 °C

Utiliser un récipient transparent (pichet à eau …) d’une contenance d’environ 1 litre (cela permet d’apprécier visuellement le niveau d’eau résultant de la fonte de la glace et si l’extrémité de la sonde trempe réellement dans cette eau). Placer suffisamment de glaçons dans le récipient pour que la sonde soit complètement dans les glaçons, mais en préservant le boîtier et la partie électronique du thermomètre. Attendre que l’eau se forme naturellement. Ne pas ajouter d’eau. Dans les conditions décrites, au bout de quelques dizaines de minutes environ, on obtient environ 2 à 3 cm d’eau de fonte. Quand cette quantité est atteinte, la température de cette eau est relativement stable à 0°C pour au moins 1 heure. Cet état d’équilibre se visualise par un niveau constant de l’eau.

Eau de fusion

Glaçons

Sonde

Ce dispositif permet d’avoir un milieu homogène qui permet de vérifier avec une précision suffisante un ou plusieurs thermomètres.

Fréquence des vérifications

Vérification initiale sauf si un certificat d’étalonnage est fourni ;

Puis vérification au minimum trimestrielle.

Fiche de suivi thermomètre

| Nature du matériel (n° d’identification, localisation, etc.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de fin de validité du certificat d’étalonnage (le cas échéant) |  |  |  |  |
| Nature des interventions prévues (protocole, fréquence) |  |  |  |  |
| Intervenant | Date de vérification (ex : 1er dimanche de chaque trimestre) | Résultat obtenu | Ecart | Décision* relative au matériel |

* Comment exploiter les résultats de la vérification

Tous les résultats doivent être enregistrés. Ils seront demandés par les services de contrôle.

La grille d’interprétation suivante peut être utilisée pour les thermomètres à sonde :

- Si l’écart entre la valeur mesurée et la valeur donnée par le thermomètre de référence est inférieur à 1 °C, le thermomètre est satisfaisant.

- Si l’écart entre la valeur mesurée et la valeur donnée par le thermomètre de référence est supérieur à 1 °C, le thermomètre est non satisfaisant, il doit être changé.