## Annexe A
ANNEXE A : Retours du prestataire sur le Cahier des Charges B26-00186
|  | Titre du Cahier des Charges |  |  | Achat, livraison et installation de quatre chambres climatiques et deux logettes in vitro de culture de plantes pour le CEA de Grenoble |  |  |  |  | Seules les cellules en blanc peuvent être modifiées Tous les commentaires doivent être précédés de la date
|  | Référence du Cahier des Charges |  |  | PCV/01/2026
Société du prestataire
|  | Réponses du prestataire Veuillez ajouter « X » dans la colonne correspondante |  |  | Si la réponse du contractant implique une modification du CdC --> Discussion entre le prestataire et le CEA
Numéro de § | Titre | Entièrement accepté | Accepté avec modification | Refusé | Commentaire #1 du prestataire + Date | Commentaire #1 du CEA + Date | Commentaire #2 du prestataire + Date | Commentaire #2 du CEA + Date | Commentaire #3 du prestataire + Date | Commentaire #3 du CEA + Date | Décision finale du CEA
1 | Objectif et généralités
Les chambres climatiques doivent mesurer environ 10 m2 avec des étagères réparties sur 3 hauteurs à gauche et à droite de la chambre.
La distance entre les LEDs et les étagères doit être a minima de 50 cm.
Les logettes associées aux chambres climatiques doivent permettre la culture in vitro de plantes sur a minima 4 niveaux avec 30 cm environ de distance entre les LEDs et les étagères
Ces chambres climatiques ainsi que les logettes doivent être réglables et contrôlables en température, luminosité et humidité avec des conditions les plus homogènes et stables possible sur l’ensemble de l’équipement
L’ensemble des paramètres décrits ci-dessus doit être tracé et programmé par une interface intuitive et conviviale.
Fournir les études, relatives aux travaux d’installation des 4 chambres climatiques et des 2 logettes, 1 mois après la notification du marché avec un minimum de 2 points techniques avec les référents techniques CEA
2 | Contraintes existantes liées aux locaux
2.1 | Dimension des locaux
Les dimensions extérieures maximales par chambre (coffrets électriques, systèmes hydrauliques et ouvertures de porte compris) doivent être inférieures à : hauteur 2m80, largeur : 5m80, longueur : 13m50
Les dimensions extérieures maximales par logette in vitro doivent être inférieures à : longueur : 1m50, largeur : 1m15, hauteur : 2m80 afin de respecter les contraintes d’espace de la pièce.
Un espace de 50cm doit être réservé à l’arrière des chambres dans le sens de la largeur de l’espace disponible afin de laisser passer la ceinture basse du réseau d’effluents du bâtiment.
La connexion aux groupes froids est à prévoir par le Titulaire à travers une paroi béton qui sera percée au préalable par le CEA au diamètre requis
L’étanchéité sera à réaliser par le Titulaire.
Assurer la protection des sols résineux sur lesquels les équipements devront être installés.
2.2 | Réseau électrique et fluide
Les condensats des chambres et des logettes doivent être collectés et acheminés par le Titulaire jusqu’à un réseau collecteur d’eau usées existant en périphérie de la pièce
Prévoir une filtration des condensats avant le rejet dans le collecteur
Prévoir la distribution d’eau osmosée depuis le réseau existant dans la pièce (vanne en attente DN15 qui seront positionnés correctement lors de l’étude) jusqu’aux humidificateurs dans chaque chambre climatique.
Surveiller la qualité de l’eau osmosée par une sonde et deux voyants sur le tableau électrique : un voyant qui s’allume quand la résistivité de l’eau dépasse 5 µS/cm indiquant qu’il faut changer la résine de l’osmoseur et un voyant de défaut qui s’allume si l’eau dépasse 20 µS/cm et qui empêche les humidificateurs de fonctionner afin de les protéger.
2.3 | Téléalarme
Prévoir 9 contacts normalement fermés libre de potentiel pour les phytotrons, logettes, groupes froids et pompes de circulation
Dans l'armoire fournisseur qui pilote les groupes froids phytotrons, il faudra 3 contacts normalement fermés libre de potentiel avec : o 1 défaut synthèse groupe-froid 1 o 1 défaut synthèse groupe-froid 2 o 1 défaut synthèse pompe de circulation
Dans chaque armoires phytotrons et logettes, il faudra au total 6 contacts normalement fermés libre de potentiel avec : o 1 défaut synthèse phytotron 1 o 1 défaut synthèse phytotron 2 o 1 défaut synthèse phytotron 3 o 1 défaut synthèse phytotron 4 o 1 défaut synthèse logette 1 o 1 défaut synthèse logette 2
3 | Description des caractéristiques minimales requises
3.1 | Paramètres des chambres climatiques
Le diagramme psychométrique des chambres doit être respecté en tout point dans la zone de travail présentée figure 1.
3.1.1 | Température
Les chambres doivent être isothermes
Les conditions de température dans les chambres doivent pouvoir varier dans une plage entre 15°C et 30°C avec des températures différentes en fonction de la photopériode et avec glissement progressif réglable au changement de consigne, avec au minimum 0,1 °C par min
La précision de la mesure et la différence par rapport à la consigne doivent être inférieures à 0,2°C
L’homogénéité de la température dans l’enceinte doit être équivalente sur les étagères avec une variabilité inférieure ou égale à 1°C.
3.1.2 | Hygrométrie
L’hygrométrie doit pouvoir être ajustée entre 60 et 90 %, en fonction de la photopériode
Elle doit être stable et régulée avec une homogénéité de +/- 2% dans la chambre.
L’humidité doit être reproductible avec une vitesse de l’air inférieure à 0.2 m/s.
3.1.3 | Luminosité
L’éclairage doit être réalisé par 2 barres à LED dimmables de spectre identique au spectre NS12 de la série C65 et C75 Valoya.
L’intensité doit pouvoir être réglable par étage et par côté de la chambre de 0 à 300 µmol/m2/s à 45 cm de distance des LEDs.
La chambre doit contenir trois niveaux d’étagères éclairées
La distance entre les LEDs et les étagères doit être a minima de 50 cm.
Les étagères doivent être pleines avec un rebord, pour en cas d’arrosage, ne pas inonder les LEDs du dessous.
Des rails LEDs correspondants à ces critères sont disponibles au laboratoire dans des installations qui seront mises au rebut. Pour des soucis d’écologie et d’économie, nous voulons les réutiliser. Nous avons 48 rails de 148 cm qui devront être démontés et réinstallés par le Titulaire. La proposition financière doit prendre en compte cette récupération
3.1.4 | Vitesse et renouvellement d’air
La vitesse de l’air pour maintenir l’hygrométrie et la température doit être inférieure à 0.2 m/s avec une ventilation horizontale pour permettre une croissance non perturbée d’Arabidopsis thaliana.
La vitesse de l'air doit pouvoir être variable entre 0 et 100 % avec une valeur max de 0,2 m/S
Le renouvellement d’air doit être a minima d’un volume par heure pour maintenir une teneur en O2 et CO2 constante en fonctionnement normal
La chambre climatique doit être en dépression par rapport à l’extérieur pour éviter toute diffusion de pollen OGM.
Les arrivées et sorties d’air doivent être imperméables aux pollens et donc filtrées par un filtre de type F7.
3.1.5 | Dimensionnement des équipements
Les longueurs des étagères (tablards) doivent s’adapter au dimensionnement de rails LED existants. 2 tablards de 1180 mm et 1 tablard de 1480 mm de long peuvent répondre à cette adaptation et ce sur 3 étages séparés de 50 cm entre les LEDs et le tablard.
L’ouverture de la chambre se fait par une porte avec oculus occultable avec ouverture au centre de la chambre avec une largeur de porte d’au moins 80 cm
La porte doit pouvoir être verrouillable
Il faut 2 passes-câble par chambre, l’un à gauche et l’un à droite de l’enceinte idéalement à mi-hauteur, afin de pouvoir brancher potentiellement des agitateurs sur les étagères. Ces passe-câbles ne doivent pas perturber significativement l’hygrométrie et la température.
Chaque chambre doit être équipée de deux prises électriques 220V positionnées à l’extérieur de la chambre.
L’ergonomie des installations devra prévoir un accès facile pour la maintenabilité des installations et l’accès aux équipements pour la maintenance de 1er niveau doit être simple, idéalement sans outil.
Les portes doivent pouvoir fermer de manière étanche et simplement (même sans être fermées à clé) pour pouvoir maintenir les consignes de température et d’hygrométrie.
3.1.6 | Interface utilisateur
Les valeurs d’hygrométrie, de température, de luminosité, de photopériode et les alarmes doivent pouvoir être enregistrées sur une période minimale de 7 jours en continu.
Si les consignes ne sont pas respectées, une alarme doit pouvoir être déclenchée avec des seuils programmés par l’utilisateur et un contacteur doit être présent pour de la remontée en téléalarme.
L’interface permettant de programmer la photopériode, l’intensité lumineuse, l’hygrométrie et la température doit être conviviale et intuitive afin que des profils utilisateurs différents puissent utiliser l’équipement (mise en route, programmation, maintenance, récupération des données).
Le langage de l’interface doit être en français ou en anglais mais avec des termes compréhensibles par des non francophones ou des non anglophones.
Les notices doivent être a minima en anglais ; en français serait un plus
3.1.7 | Production d’Eau Glacée
La production d’Eau Glacée nécessaire au refroidissement des chambres doit être fournie et installée à l’extérieur du bâtiment avec 2 groupes froids indépendants pour assurer une sécurité en cas de panne de l’un d’eux.
3.2 | Paramètres des logettes in vitro
3.2.1 | Température
Les logettes doivent être isothermes car les logettes seront situées dans une pièce à température ambiante avec une plage pouvant varier sur une plage de température de 17°C à 27°C et à humidité variable.
Les conditions de température des logettes doivent pouvoir varier dans une plage entre 16°C et 30°C avec des températures différentes en fonction de la photopériode et avec glissement progressif réglable au changement de consigne, avec au minimum 0,1 °C par min.
La précision de la mesure et la différence par rapport à la consigne doivent être inférieures à 0,2°C.
L’homogénéité de la température dans l’enceinte doit être équivalente sur les étagères avec une variabilité inférieure ou égale à 1°C.
3.2.2 | Hygrométrie
Il n’y a pas de besoin de contrôle et de mesure de l’hygrométrie pour les logettes.
3.2.3 | Luminosité
L’éclairage doit être réalisé par des barres à LED dimmable de spectre identique au spectre NS12 de la série C65 Valoya.
L’intensité doit pouvoir être réglable de 0 à 300 µmol/m2/s sur l’étagère à 25°C (distance d’environ 30 cm entre les LEDs et l’étagère).
L’éclairage doit être homogène sur toute l’étagère avec un écart en tout point inférieur à 5 %.
La logette doit contenir quatre niveaux d’étagères éclairées.
3.2.4 | Vitesse et renouvellement d’air
Pas de renouvellement d’air nécessaire
3.2.5 | Dimensionnement
L’ouverture de la logette se fait par une porte de 70 cm minimum avec ouverture à gauche pour l’une et à droite pour la deuxième à cause des contraintes d’espace de la pièce. Les portes doivent pouvoir être verrouillables.
3.2.6 | Interface utilisateur
Les valeurs de température, de luminosité de photopériode et les alarmes doivent pouvoir être enregistrées sur une période minimale de 7 jours en continu.
Si les consignes ne sont pas respectées, une alarme doit pouvoir être déclenchée avec des seuils programmés par l’utilisateur et un contacteur doit être présent pour de la remontée en téléalarme.
L’interface permettant de programmer la photopériode, l’intensité lumineuse et la température doit être conviviale et intuitive afin que des profils utilisateurs différents puissent utiliser l’équipement (mise en route, programmation, maintenance, récupération des données).
Le langage de l’interface doit être en français ou en anglais mais avec des termes compréhensibles par des non francophones ou des non anglophones.
Les notices doivent être a minima en anglais ; en français serait un plus.
3.2.7 | Production d’Eau Glacée
La production d’Eau Glacée nécessaire au refroidissement des chambres doit être impérativement fournie. Elle peut être commune avec la production d’eau glacée des chambres climatiques.
4 | Formation
Cette formation en français comprendra deux niveaux tels que détaillés ci-dessous et sera dispensée dans les locaux de la plateforme CCERES au CEA Grenoble où seront installées les chambres et les logettes. Elle doit permettre au personnel de la plateforme de pouvoir utiliser le système dans les meilleures conditions et d’assurer le bon fonctionnement et la formation d’autres utilisateurs.
Renseigner les détails de ces formations dans l'offre technique.
4.1 | Formation de base sur l’utilisation du système
Assurer la formation du personnel susceptible d’utiliser ces équipements (environ 15 personnes).
Cette formation devra être axée sur la prise en main des chambres et des logettes, avec une description de l’interface de programmation, des points critiques permettant de vérifier les paramètres attendus de luminosité, température, hygrométrie, photopériode et des actions à mettre en place en cas d’erreur ou d’alarme.
4.2 | Formation avancée sur l’utilisation du système
Assurer la formation pour les responsables de la plateforme (4 personnes) doit permettre d’assurer la maintenance de premier niveau, de maîtriser la programmation des enceintes et de pouvoir former de manière autonome les utilisateurs.
Elle se réalisera directement après l’installation et la mise en route du système et dans un deuxième temps six mois après la réception de l’équipement, pour répondre aux questions qui seront apparues après usage.
5 | Livraison et installation
Le système devra être livré et installé sur la plateforme CCERES au CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble
Cette plateforme CCERES fait l’objet de travaux dont la réception est prévue courant 2027. La livraison et l’installation du système devra impérativement respecter le planning de disponibilité des locaux de cette plateforme CCERES.
Les fournisseurs devront joindre à leur proposition, un dossier d’installation. Celui-ci devra comporter toutes les conditions d’installation.
Les fournisseurs s’engagent à assurer au titre du marché, le transport et l’installation du système, ainsi que la fourniture des accessoires adéquats pour l’installation, la mise en route et la calibration de ce système.
La reprise et l’installation des barres de LEDs existants doit être inclus.
6 | Environnement
Fournir l’empreinte exacte, y compris les exigences d’espace pour la maintenance, afin de permettre la mise en service et l’utilisation correcte de l’outil.
Indiquer la taille, le poids exact et les exigences éventuelles d’emplacement des différentes pièces afin de préparer au mieux l’installation.
Fournir un fichier dwg avec l’implantation pour permettre le dimensionnement et la localisation correctes des fluides (électricité, eau, évacuation, ventilation…)
Etablir la liste des éléments nécessaires au fonctionnement de l’équipement, tels que la puissance électrique, les fluides et gaz potentiels.
7 | Sécurité et conformité
Respecter la réglementation en vigueur en France
Si par ailleurs l’appareillage proposé présentent des facteurs de risque (LASER, produits chimiques, gaz, température, etc.), indiquer clairement dans sa proposition la nature de ces risques et les systèmes de prévention mis en place pour prévenir tout incident.
8 | Garantie
La garantie « pièces et main d’œuvre » demandée est de 1 (un) an et prendra effet à la réception du système. Cette garantie couvre les pièces (hors consommables), la main d'œuvre, les transports et les déplacements.
Chiffrer l’option facultative suivante : extension de garantie d’un an à l’issue de la garantie initiale
9 | Maintenabilité
Etre en mesure de réaliser la maintenabilité suivante : Assurer la maintenance préventive et corrective de l’équipement fourni à l’issue de la période de garantie et ce, pendant une durée minimum de 7 années.
Les consommables nécessaires au bon fonctionnement des équipements doivent être standards et facilement approvisionnables. Une liste doit être fournie.
La maintenance de 1er niveau doit pouvoir être faite par les utilisateurs et donc le plus facile possible avec le moins d’outil possible.
Chiffrer l’option facultative suivante : forfait de maintenance préventive annuelle.
10 | Support technique
Un support technique est demandé par le CEA du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, hors jours fériés.
Il est demandé : un support téléphonique francophone et un diagnostic à distance gratuit
Il est demandé : un support d’un personnel qualifié avec un temps de réponse ne dépassant pas 3 jours ouvrés après envoi d’un email.
11 | Documentation
A l’exécution des prestations, le Titulaire devra fournir un dossier DOE (dossier des ouvrages exécutés) qui comprendra un plan en pdf et dwg, un DESP (dossier d’équipement sous pression) et CERFA de charge de fluide frigorigène, un schéma électrique des armoires et note de calcul électrique et certificats de conformités électriques, un synoptique de l’installation, une fiche technique par équipement, un référencement des équipements pour l’exploitation futur en interaction avec les référents techniques du CEA et un protocole de maintenance de 1er niveau. A la livraison et sans supplément de prix, la documentation fournie devra être complète, précise et claire, sur support papier ou numérique, au choix. Elle devra comprendre : un descriptif et les schémas d’utilisation de toutes les composantes de l’installation, des notices d’utilisation du matériel et des notices d’utilisation de l’interface. Au minimum, un manuel d’utilisation et de maintenance devra accompagner la documentation.
12 | Contrôle sur le site du CEA et réception finale
a) Réception des travaux préparatoires à l’installation des équipements. La réception est prévue à la fin des travaux et fait l'objet d'un procès-verbal signé contradictoirement par les parties.
La livraison et l’installation des équipements débutera à l’issue de la réception des travaux.
b) Réception des équipements Une fois que le titulaire a livré et installé les équipements, les tests suivants seront réalisés :
Par le titulaire : une série de tests de mise en route et de bon fonctionnement des équipements B142
Par le CEA : une série de test d’interface avec les lots techniques préalablement existant.
Validation lors de l'accord final
[5 empty] | Nom | Date | Signature
Responsable CEA
Prestataire
Note on B14: JOUHET Juliette 177806: les logettes n'ont pas de régulation en humidité
Note on B29: JOUHET Juliette 177806: on a modifié le CDC en conséquence
Note on B55: JOUHET Juliette 177806: adapté dans le CDC