## DPGF & BPU F26LCQTOF
CHROMATOGRAPHE A PHASE LIQUIDE COUPLEE A UN SPECTROMETRE DE MASSE HAUTE RESOLUTION
NOM DU CANDIDAT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Descriptif INERIS | Descriptif du candidat | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
Chromatographie à phase liquide (UHPLC)
Pompe binaire avec sélecteur permettant de disposer d'au moins 4 lignes de solvants (+purge) |  | forfait | 1
Un système de dégazage |  | forfait | 1
Injecteur allant de 1 à plusieurs centaines de µL |  | forfait | 1
Passeur d'échantillon thermostaté |  | forfait | 1
Four à colone chromatographique pouvant contenir au moins deux colonnes qui peuvent être sélectionnées automatiquement |  | forfait | 1
Kit d'accessoires et consommables de démarrage
Total UHPLC |  |  |  |  | 0
Spectométrie de masse
Analyseur de type spectromètre de masse haute résolution (résolution mini attendue de 10 000 à m/z 120) Gamme de mesure de l’analyseur au minimum de 30 à 2000 uma. Le spectromètre de masse doit fonctionner selon divers modes d’acquisition : full scan, DDA, DIA. Large gamme dynamique (> 3 ordres de grandeur) permettant de quantifier sur des larges plages de concentrations (dans les domaines d’application décrits dans le CCTP).
Source d’ionisation Electrospray (ESI), pouvant fonctionner en mode positif et négatif. L’alternance entre les deux modes doit être possible et rapide dans une même séquence d’injection (< 20ms). Possibilité de nettoyage de la source à pression atmosphérique sans arrêter le système.
Détecteur basé sur un photomultiplicateur
Protocole d’infusion piloté par le logiciel permettant de définir les paramètres optimaux de détection.
Système de pompage permettant d’assurer le vide primaire nécessaire au bon fonctionnement du spectromètre de masse.
Caisson antibruit équipé de systèmes de ventilation pour installation de la pompe primaire garantissant un niveau sonoro strictement inférieur à 50dB
Système de calibration permettant de controler la résolution et la précision en masse de l'appareil de manière régulière.
Générateur de gaz
Vitesses de balayage compatibles avec le système UHPLC proposé (a minima 20 000 Da/s)
Total Spectrométrie de masse
Informatique Matériel Le matériel proposé doit obligatoirement satisfaire aux prérequis techniques et de sécurité des systèmes d’information de l'Ineris (Annexe 1).
Ordinateur 1 pour le pilotage de l’appareil et le retraitement des données permettant de traiter les échantillons sans transférer les données (voir Annexe 1 : Cas des ordinateurs destinés au pilotage d’instruments de laboratoires) L’ordinateur de pilotage est équipé d'un système d'exploitation Windows 10 LTSC.
Ordinateur 2 pour le retraitement des donnée équipé d'un système d'exploitation Windows 10 LTSCs.
Solution de protection des données de type « double mirroring ».
Deux écrans plats 24 pouces minimum.
Le candidat est autorisé à ajouter ci-dessous autant de lignes que nécessaires au chiffrage de son offre
Total Matériel Informatique |  |  |  |  | 0
Informatique Logiciel Le matériel proposé doit obligatoirement satisfaire aux prérequis techniques et de sécurité des systèmes d’information de l'Ineris (Annexe 1).
Logiciel intégré permettant le pilotage du système chromatographique dans son intégralité et du spectromètre de masse ainsi que l’acquisition et le traitement des données. Le logiciel doit permettre l’acquisition et l’enregistrement des données en mode profile ou centroïde, recherche ciblée et non-ciblé (calcul formule brute, comparaison aux bases de données, tests statistiques pour priorisation en local ou par export), bibliothèques HRMS. Les données doivent être telles qu’une conversion vers un format export ouvert universel (e.g., mzML/mzXML) est, soit proposée directement dans la solution logicielle, soit supportée par des logiciels dédié à la conversion. Le logiciel devra être compatible avec les postes Ineris et PSSI (voir Annexe SI).
Licence supplémentaire permettant le retraitement des données à distance via le réseau interne comprenant o Une solution pour l’analyse ciblée, incluant la possibilité de quantifier les composés (courbe d’étalonnage, calculs de concentration, possibilité d’intégration manuelle de pics…) o Une solution pour l’analyse en mode suspect, incluant des bases de données spectrométriques de micropolluants environnementaux. o Une solution pour l’analyse non-ciblée oPour chaque solution, le logiciel permet un export simplifié des résultats pour l’édition de rapports ou pour le traitement de données par des logiciels Open source.
Bibliothèques spectrales incluses
Mises à jour logicielles incluses pendant toute la durée de la garantie
Pack Microsoft Pro
Le candidat est autorisé à ajouter ci-dessous autant de lignes que nécessaires au chiffrage de son offre
Total Logiciel |  |  |  |  | 0
Livraison et Installation
Livraison Franco Domicile Dédouanné Verneuil en Halatte - France
Installation sur site y compris la reproduction sur le matériel livré, des résultats fournis en réponse à l'appel d'offres.
L’ensemble du matériel nécessaire à l’installation que ce soit électrique, fluidique ou informatique : • Concernant la fluidique, tous manodétendeurs et tous raccords nécessaires à l’installation • Concernant la partie électrique, les raccords nécessaires et les puissances d’alimentation • Concernant la partie informatique, tous les besoins en mobilier dédié (colonnes informatiques)
Prestation de manutention
Le candidat est autorisé à ajouter ci-dessous autant de lignes que nécessaires au chiffrage de son offre
Total Livraison et Installation |  |  |  |  | 0
Garantie
L’ensemble des instruments composant la solution acquise par l’Ineris bénéficie d’une garantie de trois ans et inclut l’ensemble des aspects curatifs sans aucune exclusion : les pièces détachées, les pièces d’usure, la pompe turbomoléculaire et le générateur d’azote, la main d'œuvre, les transports et les déplacements. (Travel&Living) L’évolution des logiciels ainsi que la maintenance préventive annuelle sont également inclues dans la garantie.
Formation initiale faisant suite à l'installation
Formation à - l’utilisation de l’appareil, - l'utilisation du logiciel de pilotage - la maintenance de premier niveau - la création de méthodes - la mise en place de séquences analytiques - le traitement des données Cette formation inclut une partie spéciation, avec la mise en place de méthodes d’analyses prêtes à l’emploi. Le programme de la formation et sa durée sont obligatoirement précisés dans l'offre. Un livret de formation est inclus pour chaque participant.
Formation complémentaire faisant suite à quelques mois d'utilisation
Les objectifs de la formation - approfondir la maîtrise des outils notamment logiciels - Maitriser l'entretien et la maintenance des appareils. Le programme de la formation et sa durée sont obligatoirement précisés dans l'offre. Un livret de formation est inclus pour chaque participant
MONTANT FORFAITAIRE GLOBAL HT Pour l'offre de base
OPTIONS
Descriptif INERIS | Descriptif du candidat | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
Option 1 : préchauffage phase mobile
Option 2 : Source d’ionisation par ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI)
Option 3 : Source de photo-ionisation à pression atmosphérique (AAPI)
VARIANTES
Extension de Garantie
Extension de Garantie de 12 mois (périmètre et couverture conforme aux stipulations du CCAP)
Extension de Garantie de 24 mois (périmètre et couverture conforme aux stipulations du CCAP)
Contrat de maintenance post période de garantie initiale ou étendue
Formule de contrat comprenant a minima une visite de maintenance préventive par an dans les conditions décrites dans le DCE pour une durée de 12 mois post garantie
Formule de contrat comprenant a minima une visite de maintenance préventive par an dans les conditions décrites dans le DCE pour une durée de 36 mois post garantie
Tarif Intervention hors contrat de maintenance
Heure de main d'oeuvre
Forfait déplacement
Consommables et tarif pièces de rechanges post période de garantie
Le candidat est autorisé à ajouter ci-dessous autant de lignes que nécessaires au chiffrage de son offre
Date, signature et cachet de l'entreprise