## BPU
Tous les tarifs sont exprimés en euros hors-taxes; à l'exception des prestations transverses, ils comprennent tous les éléments figurant à l'article 12 du C.C.P. et notamment tous les frais de main d'œuvre et de déplacement
N° PRESTATION | Désignation catégorie |  |  | montant en € HT
0 | prestations transverses | 0.1 | coût horaire de main d'oeuvre pour ajustage etc… | 0
0 | prestations transverses | 0.2 | frais de déplacement (forfait) seulement pour les prestations sur devis | 0
N° catégorie | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle annuel non COFRAC | Contrôle COFRAC | nombre de points de mesure
|  |  |  | Coût forfaitaire par matériel | Coût forfaitaire par matériel
1 | Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température des enceintes thermostatiques et bains-marie, sur site (voir détail des prestations article 24.2.1 du C.C.P.) pour une température ou plage de température donnée | 1.1 | enceintes thermostatiques et bains-marie : caractérisation périodique COFRAC |  | 0
1 | Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température des enceintes thermostatiques et bains-marie, sur site (voir détail des prestations article 24.2.1 du C.C.P.) pour une température ou plage de température donnée | 1.2 | enceintes thermostatiques et bains-marie: caractérisation périodique non COFRAC | 0
1 | Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température des enceintes thermostatiques et bains-marie, sur site (voir détail des prestations article 24.2.1 du C.C.P.) pour une température ou plage de température donnée | 1.3 | enceintes thermostatiques et bains-marie: caractérisation suite maintenance majeure COFRAC |  | 0
1 | Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température des enceintes thermostatiques et bains-marie, sur site (voir détail des prestations article 24.2.1 du C.C.P.) pour une température ou plage de température donnée | 1.4 | enceintes thermostatiques et bains-marie: caractérisation suite maintenance majeure non COFRAC
N° PRESTATION | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle NON COFRAC | Contrôle COFRAC
|  |  |  | Coût forfaitaire par matériel | Coût forfaitaire par matériel
2 | Vérification COFRAC ou non COFRAC en vitesse et temps + contrôle règlementaire sur site (voir détail des prestations article 24.2.2 du C.C.P.) | 2.1 | Centrifugeuse : Contrôle de sécurité + métrologie COFRAC |  | 0
2 | Vérification COFRAC ou non COFRAC en vitesse et / ou temps + contrôle règlementaire sur site (voir détail des prestations article 24.2.2 du C.C.P.) | 2.2 | Centrifugeuse : Contrôle de sécurité + métrologie NON COFRAC | 0
2 | Vérification COFRAC ou non COFRAC en vitesse et temps et température de cuve+contrôle règlementaire sur site (voir détail des prestations article 24.2.2 du C.C.P.) | 2.3 | Centrifugeuse : Contrôle de sécurité + métrologie COFRAC |  | 0
2 | Vérification COFRAC ou non COFRAC en vitesse et temps et température de cuve+contrôle règlementaire sur site (voir détail des prestations article 24.2.2 du C.C.P.) | 2.4 | Centrifugeuse : Contrôle de sécurité + métrologie NON COFRAC | 0
N° catégorie | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle annuel non COFRAC | Contrôle COFRAC | Plages de vérification
|  |  |  | Coût forfaitaire par matériel | Coût forfaitaire par matériel
3 | Vérification cofrac ou non Cofrac, ajustage, étalonnage des instruments de pesage sur site (voir détail des prestations article 24.2.3 du C.C.P.) | 3.1 | Balances: Vérification, étalonnage et contrôles règlementaires- COFRAC |  | 0
3 | Vérification cofrac ou non Cofrac, ajustage, étalonnage des instruments de pesage sur site (voir détail des prestations article 24.2.3 du C.C.P.) | 3.2 | Balances: Vérification, étalonnage et contrôles règlementaires-non COFRAC | 0
N° PRESTATION | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle non COFRAC | Contrôle COFRAC
|  |  |  | Coût forfaitaire par matériel | Coût forfaitaire par matériel
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour une température | 4.1 | Sondes de température: étalonnage COFRAC |  | 0
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour une température | 4.2 | Sondes de température: étalonnage non COFRAC | 0
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour deux températures | 4.3 | Sondes de température: étalonnage COFRAC |  | 0
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour deux températures | 4.4 | Sondes de température: étalonnage non COFRAC | 0
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour quatre températures | 4.5 | Sondes de température: étalonnage COFRAC |  | 0
4 | Etalonnage Cofrac et non Cofrac de chaines de température immergeables sur site (voir détail des prestations article 24.2.4 du C.C.P.) pour quatre températures | 4.6 | Sondes de température: étalonnage non COFRAC | 0
N° catégorie | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Vérification et étalonnage non COFRAC
Coût forfaitaire par matériel
5 | Vérification et étalonnage des chronomètres et décompteurs non COFRAC (voir détail des prestations article 24.2.5 du C.C.P.) | 5.1 | vérification de la dérive sur 5 min, 1h et jusqu'à 24h
N° PRESTATION | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle non COFRAC
Coût forfaitaire par matériel
6 | Vérification et maintenance des microscopes et loupes binoculaires sur site (voir détail des prestations article 24.2.6 du C.C.P.) | 6.1 | vérification, ajustage, maintenance préventive | 0
N° PRESTATION | Désignation catégorie | N° sous-catégorie | Désignation sous-catégorie | Contrôle non COFRAC | Contrôle COFRAC
|  |  |  | Coût forfaitaire par matériel | Coût forfaitaire par matériel
7 | Vérification COFRAC des thermocycleurs sur site (voir détail des prestations article 24.2.7 du C.C.P.) | 7.1 | vérification / étalonnage prix pour 3 plateaux COFRAC |  | 0
7 | Vérification non COFRAC des thermocycleurs sur site (voir détail des prestations article 24.2.7 du C.C.P.) | 7.2 | vérification / étalonnage prix pour 3 plateaux non COFRAC | 0
7 | Vérification COFRAC des thermocycleurs sur site (voir détail des prestations article 24.2.7 du C.C.P.) | 7.3 | vérification / étalonnage prix si plus de 3 plateaux COFRAC |  | 0
7 | Vérification non COFRAC des thermocycleurs sur site (voir détail des prestations article 24.2.7 du C.C.P.) | 7.4 | vérification / étalonnage prix si plus de 3 plateaux non COFRAC | 0
| taux de remise sur prix catalogue du titulaire pour autres prestations ne figurant pas dans le présent B.P.U. | ..%

## liste ens mat
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
LNR | Réfrigérateur | température | 575 | 1 température |  |  | 1/3ans |  | fev 2023 | fev 2026 | COFRAC | 1
LNR | étuve | temperature | 443 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
LNR | étuve | temperature | 633 | 3 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 3
CHUV-Lerc | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | 1 |  |  |  | 1/an | vérification | 2019 | fevrier 2026 à vérifier |  | 1
CHUV-Lerc | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | 2 |  |  |  | 1/an | vérification | 2022 | fevrier 2026 à vérifier |  | 1
CRB | BALANCE | PESÉE | CRB-BA-05 | 0,01 - 120g e=0,001g / =0,0001g | +/- 0,001g entre [0-50g] +/-0,002g entre [50-200g] +/-0,003g [>200g] | fidélité à 20g e=1mg justesse à 0,01g/1g/20g/50g/120g e =1 exentration à 50 g e = 1 fluage à 20 g e = 1 effet de tare à 0,01g/1g/20g/50g/100g e=1 | 1/an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Denver Instrument TB-124A n° érie 16905979 Attention: pas d'incertitude des masses sur le constat | 1
CRB | BALANCE | PESÉE | CRB-BA-01 | 0,01 - 120g e=0,001g / =0,0001g | +/- 0,001g entre [0-50g] +/-0,002g entre [50-200g] +/-0,003g [>200g] | fidélité à 20g e=1mg justesse à 0,01g/1g/20g/50g/120g e =1 exentration à 50 g e = 1 fluage à 20 g e = 1 effet de tare à 0,01g/1g/20g/50g/100g e=1 | 1/an | Vérification |  | 2026-03-01 | Sartorius CP Series CPA3245 N° série 22707947 Portée max 320g | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-03 | Voir fichier récapitulatif envoyé |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-05 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-09 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-11 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-12 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-13 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-15 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-16 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-17 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-18 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-24 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-31 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-33 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-34 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-35 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-36 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-37 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-38 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
CHUV-Pharmacie | SONDE DICKSON | TEMPERATURE |  | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne | 1/an | Etalonnage | sonde neuve | 2026-03-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-02 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-05 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-04-01 | 2026-04-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-07 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-05-01 | 2026-05-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-09 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 684 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 685 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 686 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 650 |  |  |  | 1/an |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 3
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 384 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 386 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 385 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 387 | X | vérif sécurité | vérif sécurité | 1/an | Vérification de la sécurité | 2025-06-01 | 2026-06-01 |  | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 389 | X | vérif sécurité | vérif sécurité | 1/an | Vérification de la sécurité | 2025-06-01 | 2026-06-01 |  | 1
LNR | Thermomètre | TEMPERATURE | 7 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 4
LNR | Thermomètre | TEMPERATURE | 641 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 687 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 688 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 689 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 690 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 692 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 693 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 694 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 695 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 696 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | étuve | temperature | 175 | 2 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 2
LNR | étuve | temperature | 174 | 2 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 2
LNR | Chambre froide 15 points | température | 439 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | Chambre froide 15 points | température | 440 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
CHUV-Pharmacie | SONDE DICKSON | TEMPERATURE |  | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne | 1/an | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-01 | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | Backup (TH11) - mobile | -18°C / +5°C / +20°C /+ 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 5
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 95 (TH1) sur C2 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 97 (TH3) sur C6 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 98 (TH4) sur C9 non BPL | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 99 (TH5) sur F8 | + 5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 100 (TH6) sur C11 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 101 (TH7) sur BM | + 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 102 (TH8) sur Amb froid | + 20°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 103 (TH9) sur Amb RIA | + 20°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 104 (TH10) sur C4 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 104 (TH12) sur C10 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 1 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 2 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 3 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 4 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 5 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 6 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | THERMOMETRE | TEMPERATURE | Thermohygromètre 7 | 15-30°C 0-100% | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-24 |  | 5
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 08-2 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 10-1 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 10-2 | moins 20°C |  | test à -20°C + ou - 5°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 31 | moins 20°C |  | test à -20°C + ou - 5°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 39 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | BAIN MARIE | TEMPERATURE | ICB BM 02 |  |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1x tous les 2 ans |  | 2024-09-25 | 2026-09-25 | COFRAC | 1
LNR | Thermomètre | TEMPERATURE | 635 |  |  |  | 1/an |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | COFRAC | 3
LNR | Réfrigérateur | température | 495 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-09-01 | 2026-09-01 | COFRAC | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 115 (CHR 11) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 116 (CHR 12) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 105 (CHR7) | consignes: 5 min/ 1h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 1h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 106 (CHR8) | consignes: 5 min/ 1h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 1h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 107 (CHR9) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 108 (CHR10) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-01 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-02 | - 80 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-03 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-04 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-05 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-06 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-07 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-08 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-09 | 35°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-10 sonde 1 | 37°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-10 sonde 2 | 37°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-11 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-11 sonde 2 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-12 sonde 1 | 15°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-12 sonde 2 | 30°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-13 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-13 sonde 2 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-14 sonde 1 | 36°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-14 sonde 2 | 60°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-15 sonde 1 | 22°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-15 sonde 2 | 32°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-16 sonde 1 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-16 sonde 2 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-17 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-17 sonde 2 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN- nouvelle | 13 000 T/min 5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification |  | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-14 | 13 000-1 000 rpm/2 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-17 | 3000-400 rpm/5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CEN02 | 2000 rpm |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 2000 EMT: ± 100 Temps de rotation: consigne: 5 minutes EMT: 9 sec consigne: 10 minutes EMT: 18 sec consigne: 15 minutes EMT: 27 sec | 1/an | vérification + sécurité | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | BAIN SEC | TEMPERATURE |  | 70°C |  | +/- 2 |  |  |  | 2026-09-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | BAIN SEC | TEMPERATURE |  | 56°C |  | +/- 2 |  |  |  | 2026-09-01 | COFRAC | 1
BIOMED | SONDE PT100 | TEMPERATURE | incubateur | -20°C / +5°C / +20°C / +40°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 5
BIOMED | SONDE PT100 | TEMPERATURE | ambiant | -20°C / +5°C / +20°C / +40°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 5
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 2 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 4 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 6 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 7 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 9 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 10 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 11 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
CRB | Thermo Steri-cycle i160 | TEMPERATURE ET CO2 | CRB-IN-04 |  |  |  | 1/4 ANS | Cartographie | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 41864829 | 1
CRB | Thermo Steri-cycle i160 | TEMPERATURE ET CO2 | CRB-IN-06 |  |  |  | 1/4 ANS | Cartographie | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 42006227 | 1
CRB | Nikon | VERIF MAINT | CRB-CS-01 | Microscope CASA |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Eclipse Ci-L | 1
CRB | Olympus BX43 | VERIF MAINT | CRB-MI-11 | Microscope |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 7E50668 | 1
CRB | Leica MZ8 | VERIF MAINT | CRB-LO-02 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 13099639 | 1
CRB | Olympus SZ61 | VERIF MAINT | CRB-LO-04 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 3B43172 | 1
CRB | Olympus SZX7 / SC50 | VERIF MAINT | CRB-LO-05 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 5K43377 | 1
CRB | Zeiss Stemi 508 | VERIF MAINT | CRB-LO-06 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 3944001602 | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C11) 9F00000FD1E2C928 BPL 128 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C2) 6D00000FD2ACFD28 BPL 125 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C4) 4D00000FD3074828 BPL 126 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C6 ) 8700000FD1CD9128 BPL 127 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C10 ) 6100000FD2233C28 BPL 129 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur F8) BF00000FD2F5CE28 BPL 124 | + 5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (non affectée) 5700000FD301D928 BPL 123 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur BM) D100000D3DB1E828 BPL 122 | + 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (Backup 1 - sur C9 non BPL) A000000FD21A1C28 BPL 130 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (Backup 2) A300000FD284B128 BPL 131 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
BIOVETIM | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BPL 2 | Tests de sécurité test performance (vitesse rotation): 1500/ 3000/ 4500 tours/min) EMT: ± 2,5% temps de rotation: 5/ 10/ 20 min EMT: ± 5% |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation(+- 2,5% consigne): consigne: 1500 EMT: ± 37,5 consigne: 3000 EMT: ± 75 consigne: 4500 EMT: ± 112,5 Temps de rotation (+- 5% consigne): consigne: 5 minutes EMT: 15 sec consigne: 10 minutes EMT: 30 sec consigne: 20 minutes EMT: 60 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-02 (ancien code: MAT-030-B) | de 500 à 1200 tours / 15 minutes | (+/-)10% (vitesse) (+/-)1% (temps) | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: non réalisée Temps de rotation: consigne: 15 minutes EMT: 9 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-01 exMAT-007-B | de 1200 à 14500 tours / 15 minutes |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 1200 EMT: ± 60 consigne: 7000 EMT: ± 350 consigne: 14500 EMT: ± 725 Temps de rotation: consigne: 15 minutes EMT: 27 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-03 (achat pedagogique: PEDABASCI001) | 14252 rpm / 5 min | (+/-)5% vitesse (+/-)3% temps | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 14252 EMT: ± 712 Temps de rotation: consigne: 5 minutes EMT: 9 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 | biomed pédago: Sigma 1-16, 178682, non réfrigérée | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-01 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, Universal 320R (thermostatée), 0002926-01-00 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-05 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, Universal 320R (thermostatée), 0004208-02-00 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-09 | 1000rpm / 2800rpm / 4400rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Eppendorf, 5702, 5702BQ531982 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-10 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, 280, 0001303-04 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-11 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich 200, 0018152-04 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-12 | 1000rpm / 5000rpm / 10 000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich? Universal 320? 10161 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-13 | 1000rpm / 5000rpm / 10 000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich Mikro 200R (thermostatée) en attente achat à Kallistem | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-14 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich Rotina 420R (thermostatée) en attente achat à Kallistem | 1
TOX | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | TOX-CEN-01 | 3000 tr/min 5 à 15min |  | Tests de sécurité: | 1/an | Vérification | 2022-12-15 | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
Test des afficheurs
Test du système d'arrêt d'urgence
Test du système "couvercle ouvert"
Test du système de déséquilibrage NC
Test du système d'interdiction d'ouverture
Vitesse de rotation:
consigne: 200 EMT: ± 10
consigne: 2100 EMT: ± 105
consigne: 4200 EMT: ± 210
Temps de rotation:
consigne: 5 minutes EMT: 9 sec
consigne: 10 minutes EMT: 18 sec
consigne: 15 minutes EMT: 27 sec
TOX | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | TOX-CEN-05 | 3000 tr/min 5 à 15min |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-01 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-02 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-03 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-04 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | D000000FD29BCA28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-01 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | BD00000FD20DAD28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-02 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5400000FD3499128 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-03 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 6F00000FD1C28528 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-04 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1300000FD2449E28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-05 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8000000FD1F10F28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-06 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1400000FD214B128 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-07 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | D800000FD23EDC28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-08 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 2C00000FD24A4D28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-09 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | C700000FD22F2828 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-10 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 7100000FD3491B28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-11 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5900000E48520328 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-12 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | EB00000FD2C4B928 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-01 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8300000FD2F34328 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-03 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3C00000FD27D1828 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-04 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3200000FD2B6B828 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-06 | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESÉE | PCB 1001 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESÉE | ADB 200-4 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESEE | OHAUS E12140 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
Total HT contrat 2026
BIOVIVO budget HT 2026 :
LNR budget HT 2026 :
PAV-BIOVETIM budget HT 2026 :
PAV-infectiologie budget HT 2026 :
PAV-TOX budget HT 2026 :
PAV-Pathologie clinique (BIOMED) budget 2026 :
CRB budget HT 2026 :
SALLE TP 4 budget HT 2026 :
CHUV-Lerc budget HT 2026 :

## prest 1 enceintes
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
LNR | Réfrigérateur | température | 575 | 1 température |  |  | 1/3ans |  | fev 2023 | fev 2026 | COFRAC | 1
LNR | étuve | temperature | 443 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
LNR | étuve | temperature | 633 | 3 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 3
LNR | étuve | temperature | 175 | 2 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 2
LNR | étuve | temperature | 174 | 2 températures |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 2
LNR | Chambre froide 15 points | température | 439 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | Chambre froide 15 points | température | 440 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
BIOVIVO | BAIN MARIE | TEMPERATURE | ICB BM 02 |  |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1x tous les 2 ans |  | 2024-09-25 | 2026-09-25 | COFRAC | 1
LNR | Réfrigérateur | température | 495 | 1 température |  |  | 1/2ans |  | 2024-09-01 | 2026-09-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | BAIN SEC | TEMPERATURE |  | 70°C |  | +/- 2 |  |  |  | 2026-09-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | BAIN SEC | TEMPERATURE |  | 56°C |  | +/- 2 |  |  |  | 2026-09-01 | COFRAC | 1

## prest 2 centrifug
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DATE DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
CHUV-Lerc | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 1 |  |  |  | 1/an | vérification | 2019 | fevrier 2026 à vérifier |  | 1
CHUV-Lerc | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 2 |  |  |  | 1/an | vérification | 2022 | fevrier 2026 à vérifier |  | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 384 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 386 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 385 | 5 min/5000g et 3min/13000rpm | 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 5 min/5000g et 3min/13000rpm 125g; 250rpm ; (pas d'EMT sur le temps) | 1/an | Vérification | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 387 | X | vérif sécurité | vérif sécurité | 1/an | Vérification de la sécurité | 2025-06-01 | 2026-06-01 |  | 1
LNR | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | 389 | X | vérif sécurité | vérif sécurité | 1/an | Vérification de la sécurité | 2025-06-01 | 2026-06-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN- nouvelle | 13 000 T/min 5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification |  | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-14 | 13 000-1 000 rpm/2 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-17 | 3000-400 rpm/5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CEN02 | 2000 rpm |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 2000 EMT: ± 100 Temps de rotation: consigne: 5 minutes EMT: 9 sec consigne: 10 minutes EMT: 18 sec consigne: 15 minutes EMT: 27 sec | 1/an | vérification + sécurité | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | 1
BIOVETIM | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BPL 2 | Tests de sécurité test performance (vitesse rotation): 1500/ 3000/ 4500 tours/min) EMT: ± 2,5% temps de rotation: 5/ 10/ 20 min EMT: ± 5% |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation(+- 2,5% consigne): consigne: 1500 EMT: ± 37,5 consigne: 3000 EMT: ± 75 consigne: 4500 EMT: ± 112,5 Temps de rotation (+- 5% consigne): consigne: 5 minutes EMT: 15 sec consigne: 10 minutes EMT: 30 sec consigne: 20 minutes EMT: 60 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-02 (ancien code: MAT-030-B) | de 500 à 1200 tours / 15 minutes | (+/-)10% (vitesse) (+/-)1% (temps) | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: non réalisée Temps de rotation: consigne: 15 minutes EMT: 9 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-01 exMAT-007-B | de 1200 à 14500 tours / 15 minutes |  | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 1200 EMT: ± 60 consigne: 7000 EMT: ± 350 consigne: 14500 EMT: ± 725 Temps de rotation: consigne: 15 minutes EMT: 27 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
BIOMED | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | BIO-CEN-03 (achat pedagogique: PEDABASCI001) | 14252 rpm / 5 min | (+/-)5% vitesse (+/-)3% temps | Tests de sécurité: Test des afficheurs Test du système d'arrêt d'urgence Test du système "couvercle ouvert" Test du système de déséquilibrage Test du système d'interdiction d'ouverture Vitesse de rotation: consigne: 14252 EMT: ± 712 Temps de rotation: consigne: 5 minutes EMT: 9 sec | 1/an | Vérification | 2025-11-01 | 2026-11-01 | biomed pédago: Sigma 1-16, 178682, non réfrigérée | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-01 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, Universal 320R (thermostatée), 0002926-01-00 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-05 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, Universal 320R (thermostatée), 0004208-02-00 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-09 | 1000rpm / 2800rpm / 4400rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Eppendorf, 5702, 5702BQ531982 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-10 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich, 280, 0001303-04 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-11 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich 200, 0018152-04 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-12 | 1000rpm / 5000rpm / 10 000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich? Universal 320? 10161 | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-13 | 1000rpm / 5000rpm / 10 000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich Mikro 200R (thermostatée) en attente achat à Kallistem | 1
CRB | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | CRB-CE-14 | 1000rpm / 2800rpm / 5000rpm | 50 / 125 / 250 |  | 1/an | Reglementation et accélération | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Hettich Rotina 420R (thermostatée) en attente achat à Kallistem | 1
TOX | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | TOX-CEN-01 | 3000 tr/min 5 à 15min |  | Tests de sécurité: | 1/an | Vérification | 2022-12-15 | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
Test des afficheurs
Test du système d'arrêt d'urgence
Test du système "couvercle ouvert"
Test du système de déséquilibrage NC
Test du système d'interdiction d'ouverture
Vitesse de rotation:
consigne: 200 EMT: ± 10
consigne: 2100 EMT: ± 105
consigne: 4200 EMT: ± 210
Temps de rotation:
consigne: 5 minutes EMT: 9 sec
consigne: 10 minutes EMT: 18 sec
consigne: 15 minutes EMT: 27 sec
TOX | CENTRIFUGEUSE | VITESSE/TEMPS | TOX-CEN-05 | 3000 tr/min 5 à 15min |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1

## prest 3 balances
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
CRB | BALANCE | PESÉE | CRB-BA-05 | 0,01 - 120g e=0,001g / =0,0001g | +/- 0,001g entre [0-50g] +/-0,002g entre [50-200g] +/-0,003g [>200g] | fidélité à 20g e=1mg justesse à 0,01g/1g/20g/50g/120g e =1 exentration à 50 g e = 1 fluage à 20 g e = 1 effet de tare à 0,01g/1g/20g/50g/100g e=1 | 1/an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Denver Instrument TB-124A n° érie 16905979 Attention: pas d'incertitude des masses sur le constat | 1
CRB | BALANCE | PESÉE | CRB-BA-01 | 0,01 - 120g e=0,001g / =0,0001g | +/- 0,001g entre [0-50g] +/-0,002g entre [50-200g] +/-0,003g [>200g] | fidélité à 20g e=1mg justesse à 0,01g/1g/20g/50g/120g e =1 exentration à 50 g e = 1 fluage à 20 g e = 1 effet de tare à 0,01g/1g/20g/50g/100g e=1 | 1/an | Vérification |  | 2026-03-01 | Sartorius CP Series CPA3245 N° série 22707947 Portée max 320g | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-03 | Voir fichier récapitulatif envoyé |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-05 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-09 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-11 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-12 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-13 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-15 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-16 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-17 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-18 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-24 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-31 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-33 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-34 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-35 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-36 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-37 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
BIOVIVO | BALANCE | PESÉE | ICB-BA-38 |  |  |  | 1/an | Etalonnage | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-01 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-02 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-03 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
TOX | BALANCE | PESÉE | TOX-BA-04 | 0 à 800g |  |  | 1/an | Vérification |  | à définir, plutôt en fin d'année |  | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESÉE | PCB 1001 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESÉE | ADB 200-4 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1
Salle TP 4 | BALANCE | PESEE | OHAUS E12140 |  |  |  | 1an | Etalonnage | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  | 1

## prest 4 sondes
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
CHUV-Pharmacie | SONDE DICKSON | TEMPERATURE |  | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne | 1/an | Etalonnage | sonde neuve | 2026-03-01 |  | 1
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 684 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 685 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 686 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 650 |  |  |  | 1/an |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 687 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 688 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 689 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 690 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 692 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 693 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 694 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 695 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
LNR | Sonde JRI | TEMPERATURE | 447 696 |  |  |  | 1/an |  | 2025-06-01 | 2026-06-01 | COFRAC | 3
CHUV-Pharmacie | SONDE DICKSON | TEMPERATURE |  | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne | 1/an | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-01 | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | Backup (TH11) - mobile | -18°C / +5°C / +20°C /+ 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 5
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 95 (TH1) sur C2 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 97 (TH3) sur C6 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 98 (TH4) sur C9 non BPL | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 99 (TH5) sur F8 | + 5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 100 (TH6) sur C11 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 101 (TH7) sur BM | + 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 102 (TH8) sur Amb froid | + 20°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 103 (TH9) sur Amb RIA | + 20°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 104 (TH10) sur C4 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVETIM | SONDE PT100 | TEMPERATURE | BPL 104 (TH12) sur C10 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-06-10 | 2026-06-01 | Prévoir sur: MAY/ JUN/ JUL en COFRAC | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 08-2 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 10-1 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 10-2 | moins 20°C |  | test à -20°C + ou - 5°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 31 | moins 20°C |  | test à -20°C + ou - 5°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
BIOVIVO | SONDE | TEMPERATURE | ICB EN 39 | 5°C |  | test à 5°C + ou - 3°C | 1/an |  | 2025-09-23 | 2026-09-23 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-01 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-02 | - 80 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-03 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-04 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-05 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-06 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-07 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-08 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-09 | 35°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-10 sonde 1 | 37°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-10 sonde 2 | 37°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-11 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-11 sonde 2 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-12 sonde 1 | 15°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-12 sonde 2 | 30°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-13 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-13 sonde 2 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-14 sonde 1 | 36°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-14 sonde 2 | 60°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-15 sonde 1 | 22°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-15 sonde 2 | 32°C |  | +/- 2 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-16 sonde 1 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-16 sonde 2 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 |  | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-17 sonde 1 | -20 °C |  |  | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Sonde Dickson | TEMPERATURE | LAV-ENR-17 sonde 2 | 5°C |  | +/- 3 | 1/an | Etalonnage en 1 point | aout - 25 | aout -26 | Sonde non identifiée | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN- nouvelle | 13 000 T/min 5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification |  | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-14 | 13 000-1 000 rpm/2 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
PAV- Infectiologie | Centrifugeuse | VITESSE/TEMPS | LAV-CEN-17 | 3000-400 rpm/5 min |  |  | 1 / an | Contrôle de sécurité/ Vérification | 2025-09-24 | 2026-09-01 |  | 1
BIOMED | SONDE PT100 | TEMPERATURE | incubateur | -20°C / +5°C / +20°C / +40°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 5
BIOMED | SONDE PT100 | TEMPERATURE | ambiant | -20°C / +5°C / +20°C / +40°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 5
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 2 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 4 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 6 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 7 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 9 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 10 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOMED | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 11 | 1 point à definir | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-09-01 | 2026-09-01 | - | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C11) 9F00000FD1E2C928 BPL 128 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C2) 6D00000FD2ACFD28 BPL 125 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C4) 4D00000FD3074828 BPL 126 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C6 ) 8700000FD1CD9128 BPL 127 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur C10 ) 6100000FD2233C28 BPL 129 | - 18°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur F8) BF00000FD2F5CE28 BPL 124 | + 5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (non affectée) 5700000FD301D928 BPL 123 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (sur BM) D100000D3DB1E828 BPL 122 | + 37°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 1
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (Backup 1 - sur C9 non BPL) A000000FD21A1C28 BPL 130 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
BIOVETIM | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | (Backup 2) A300000FD284B128 BPL 131 | - 18°C / +5°C | Pas d'EMT car étalonnage, corrections à appliquer |  | 1/an | Etalonnage | 2025-11-06 | 2026-11-01 | Prévoir sur: OCT/ NOV/ DEC | 2
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | D000000FD29BCA28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-01 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | BD00000FD20DAD28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-02 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5400000FD3499128 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-03 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 6F00000FD1C28528 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-04 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1300000FD2449E28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-05 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8000000FD1F10F28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-06 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 1400000FD214B128 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-07 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | D800000FD23EDC28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-08 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 2C00000FD24A4D28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-09 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | C700000FD22F2828 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-10 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 7100000FD3491B28 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-11 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 5900000E48520328 | /-20°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-CO-12 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | EB00000FD2C4B928 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-01 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 8300000FD2F34328 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-03 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3C00000FD27D1828 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-04 | 1
TOX | SONDE DICKSON | TEMPERATURE | 3200000FD2B6B828 | 4°C |  | 1 point : valeur de consigne |  | Etalonnage |  | à définir, plutôt en fin d'année | TOX-RE-06 | 1

## prest 5 chronom
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 115 (CHR 11) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 116 (CHR 12) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 105 (CHR7) | consignes: 5 min/ 1h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 1h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 106 (CHR8) | consignes: 5 min/ 1h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 1h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 107 (CHR9) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1
BIOVETIM | CHRONOMETRE | TEMPS | BPL 108 (CHR10) | consignes: 5 min/ 24h | décision de conformité interne selon utilisation | consignes: 5 min/ 24h | 1/an | Etalonnage | 2025-09-23 | 2026-09-01 | Prévoir sur AUG/ SEP/ OCT | 1

## prest 6 microsc
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
CRB | Nikon | VERIF MAINT | CRB-CS-01 | Microscope CASA |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Eclipse Ci-L | 1
CRB | Olympus BX43 | VERIF MAINT | CRB-MI-11 | Microscope |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 7E50668 | 1
CRB | Leica MZ8 | VERIF MAINT | CRB-LO-02 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 13099639 | 1
CRB | Olympus SZ61 | VERIF MAINT | CRB-LO-04 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 3B43172 | 1
CRB | Olympus SZX7 / SC50 | VERIF MAINT | CRB-LO-05 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 5K43377 | 1
CRB | Zeiss Stemi 508 | VERIF MAINT | CRB-LO-06 | Loupe |  |  | 1/an | maintenance préventive | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 3944001602 | 1

## prest 7 thermocycleurs
NOM DU LABO | MATERIEL | PARAMETRE | IDENTIFICATION | Valeur de consigne/plage utilisation | EMT | consignes et EMT effectuées en 2022/2023 d'après les constats | FREQUENCE | OPERATION METROLOGIQUE | DERNIERE VERIFICATION | DATE CIBLE | Commentaires | Qtté
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-02 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-05 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-04-01 | 2026-04-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-07 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-05-01 | 2026-05-01 | COFRAC | 1
PAV- Infectiologie | Thermocycleur | TEMPERATURE | LAV-TC-09 | selon cycle utilisé |  |  | 1 / an | Vérification | 2025-03-01 | 2026-03-01 | COFRAC | 1
CRB | Thermo Steri-cycle i160 | TEMPERATURE ET CO2 | CRB-IN-04 |  |  |  | 1/4 ANS | Cartographie | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 41864829 | 1
CRB | Thermo Steri-cycle i160 | TEMPERATURE ET CO2 | CRB-IN-06 |  |  |  | 1/4 ANS | Cartographie | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 42006227 | 1