« Fourniture, installation, mise en service et formation à l’utilisation d’un système Laser Ti:Sa à onde continue entièrement automatisé

(Fully Automated Ti:Sa CW Laser)»

CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE

Les candidats souhaitant participer à la consultation devront compléter ce cadre de réponse technique (CRT) sans apporter de modifications aux intitulés.

Les éléments peuvent être renseignés sur papier libre ou dans d’autres documents. En cas de renvoi vers d’autres documents, indiquez clairement dans le cadre de réponse technique la référence du document et la page ou paragraphe où trouver l’information.

| NOM DU CANDIDAT : |  |
| --- | --- |
| ADRESSE MAIL DE CONTACT : Cette adresse sera utilisée durant la procédure, et notamment pour les communications via PLACE (demande de précisions, négociations, notification ou rejet de l’offre) |  |

Minimum technique obligatoire de l’offre

| Informations techniques : | Réponse du candidat |
| --- | --- |
| Système laser accordable sans changement d’optique sur la plage λ =700 à 1040 nm au minimum | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Largeur de raie mesurée sur 100 ms : < 1 MHz rms | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Mode spatial TEM00 en sortie | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Plage maximale d’accord continu sans saut de mode (mode-hop-free) > 50 GHz à λ = 780 nm | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Entièrement automatisé dans la plage de réglage. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Le système laser doit disposer d’un laser de pompe dont les spécifications (liste non exhaustive : puissance, polarisation, qualité du faisceau, divergence, stabilité, …) garantissent le fonctionnement du système laser. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Le système laser doit disposer d’un système automatisé d’alignement du faisceau laser de pompe avec auto-alignement basé sur une boucle de rétroaction par surveillance de la puissance. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Le système laser doit être contrôlable à distance par un PC via des commandes de types RS232 ou USB. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| La fréquence de modulation de verrouillage est réglable. La fréquence contrôlée par logiciel peut être ajustée de 500 Hz à 3 kHz. L’utilisateur peut la modifier selon les besoins de son expérience. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Boîtier compact et hermétique. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |
| Refroidissement : si un refroidissement externe (actif ou passif) est nécessaire pour garantir la puissance et/ou stabilité du faisceau il doit être inclus dans l’offre. | Oui/non Le candidat pourra détailler les modalités mises en œuvre |

- Valeur technique de l’offre : 35%

| Sous-critères | Pondération | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Préciser la plage de réglage sans changement d’optique (minimum requis : 700 à 1040 nm) : | 6 |  |
| Puissance à λ=975 nm : | 4 |  |
| Puissance à λ=808 nm : | 4 |  |
| Puissance minimale garantie sur la plage λ=700 à 1040 nm : | 4 |  |
| Paramètre M2 de qualité du faisceau : | 3 |  |
| Divergence du faisceau : | 2 |  |
| Stabilité de pointé sur une durée de 12h : | 2 |  |
| Stabilité en puissance (idéalement inférieure à 5 %) sur une durée de 12 h: | 3 |  |
| Stabilité en longueur d’onde : | 2 |  |
| Durée typique pour effectuer un balayage en longueur d’onde sur toute la plage de réglage par pas de 1 nm (avec obtention d’un régime stationnaire à chaque pas) : | 3 |  |
| Possibilité de mise à niveau ultérieure afin d’atteindre une largeur de raie <30kHz rms, mesurée sur une durée d’intégration de 100 ms | 1 |  |
| Possibilité de mise à niveau par ajout ultérieur d’un module externe de conversion de fréquence (par exemple génération de somme de fréquences ou technologie équivalente) afin d’étendre la plage de réglage vers des longueurs d’onde supérieures à 1040 nm. | 1 |  |

- Qualité du SAV : 10%

| Sous-critères | Pondération | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Modalités d’assistance à distance proposée | 5 | - Nombre et compétences des intervenants disponibles : - Préciser les modalités de saisine du SAV : - Support technique à distance proposé : - Autres éléments permettant d’apprécier les qualités de votre offre : |
| Modalités d’assistance sur site proposée | 5 | - Nombre et compétences des intervenants disponibles: - Préciser le délai d’intervention (maximum 72 heures) : - Modalités de prêt d’un équipement le cas échéant (délais, couts éventuels, modalités de mise en œuvre …) : - Autres éléments permettant d’apprécier les qualités de votre offre : |

- Délais de livraison, d’installation et de mise en service : 10% (le délai des PSE facultatives ne sera pas pris en compte dans la notation)

| Délais d’exécution : | 10 | - Délai maximum de livraison, d’installation et de mise en service à compter de la notification du marché en mois Prestations; Délais de livraison; Délais d’installation et de mise en service. Laser Ti:Sa à onde continue entièrement automatisé. - PSE n°1 : livraison de l’équipement (incoterm DDP). -PSE n°2 (facultative) : Module complémentaire de contrôle de puissance. -PSE n°3(facultative) : Kit d’éléments optique pour couplage à une fibre monomode. |
| --- | --- | --- |

- Performances environnementales : 10%

| Sous-critères techniques | Pondération | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Degré de réparabilité : Durée de disponibilité et de commercialisation des pièces détachées par rapport à la date d’acquisition du matériel, capacité à réparer des pannes « simples » sans avoir à remplacer tout ou partie de l’équipement | 6 |  |
| Consommation électrique et en fluide de l’équipement | 4 | - Indiquez les différents fluides consommés par l’ensemble du système (circuit de refroidissement inclus) : - Indiquer les différentes consommations électrique et en fluide: • en fonctionnement : • en mode veille s’il existe et précisez son déclanchement : • en pic d’activité : - Précisez la méthodologie utilisée pour le calcul des consommations : |

- Prix 35% : (selon annexe financière)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE