## Lot 2
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the PROCUREMENT CONTRACT
Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 2: Joint Development
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the rehabilitation equipment for the Municipal Clinical Hospital №1 of the Odesa City Council. Lot 2: Joint Development
| Duration: |  | May – July 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
LOT | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrepancies if any) / Коментарі (рекомендований стовпець, у якому постачальники можуть вказати можливі розбіжності)
2 | 1 | Device for continuous joint development (lower limb rehabilitation device) (reference model - ARTROMOT-K1, KINETEC SPECTRA or equivalent) / Апарат для безперервної пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок (наприклад, модель ARTROMOT-K1, KINETEC SPECTRA, або аналог) | Medical and Technical Requirements for the Product: Continuous Passive Motion (CPM) device for knee joint and hip joint rehabilitation (hip joint – indirectly), intended for use in the postoperative and rehabilitation period; Possibility to use the device directly in the patient’s bed; Possibility of leftand right-side use without additional tools; The device must ensure anatomically correct and physiological movement reproducing the natural biomechanics of the joint; Availability of an electronic control unit with display (LCD/LED or equivalent); Possibility to control the following parameters from the control unit: flexion/extension angle, movement speed, pause time at extreme positions, duration of the procedure; Availability of the following functions: timer, memory of previous settings, emergency stop and/or motion reverse function accessible to the patient; Availability of supports for the lower leg and foot made of materials suitable for quick disinfection (plastic or equivalent); Possibility to adjust limb segment length (thigh/lower leg) for patients with a height of not less than 145–190 cm; The device must ensure stable fixation of the limb without creating localized pressure points; Knee joint range of motion: extension not more than –10°, flexion not less than 115°; Hip joint range of motion: flexion not less than 75°; Angle adjustment step: not more than 1° or equivalent; Movement speed range: adjustable, with a maximum value not less than the equivalent of 150°/min; Possibility of smooth start and stop of movement; Maximum patient weight: not less than 135 kg; Device weight: not more than 15 kg; Compact design suitable for transportation and use in a hospital ward; Power supply: 100–240 V, 50/60 Hz. Warranty period: at least 12 months. The bidder must guarantee free service maintenance and engineer visits during the warranty period. Service maintenance of the goods must be carried out within the territory of Ukraine. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | апарат для безперервної пасивної розробки колінного та кульшового суглобів (кульшового суглобуопосередковано) для використання у післяопераційному та реабілітаційному періоді; можливість використання апарату безпосередньо в ліжку пацієнта; можливість лівота правостороннього використання без застосування додаткових інструментів; забезпечення анатомічно правильного та фізіологічного руху з відтворенням природної біомеханіки суглоба; наявність електронного пульта керування з дисплеєм (LCD/LED або еквівалент); можливість керування з пульта наступними параметрами: кут згинання/розгинання, швидкість руху, час паузи в крайніх положеннях, тривалість процедури; наявність функцій: таймер, пам’ять попередніх налаштувань, аварійна зупинка та/або функція реверсу руху, доступна пацієнту; наявність опор для гомілки та стопи з матеріалів, що допускають швидку дезінфекцію (пластик або еквівалент); можливість регулювання довжини сегментів кінцівки (стегно/гомілка) для пацієнтів зростом не менше 145–190 см; апарат повинен забезпечувати стабільну фіксацію кінцівки без створення точкових зон надлишкового тиску; діапазони руху колінного суглоба: розгинання: не більше –10° , згинання: не менше 115°; діапазони руху кульшового суглоба: згинання: не менше 75°; крок регулювання кута: не більше 1° або еквівалент; діапазон швидкості руху: регульований, з максимальним значенням не менше еквіваленту 150°/хв; можливість плавного старту та зупинки руху; максимальна вага пацієнта: не менше 135 кг; вага апарату: не більше 15 кг; компактна конструкція, придатна для транспортування та використання в палаті; живлення від мережі: 100–240 В, 50/60 Гц. гарантійний термін не менше 12 місяців учасник має гарантувати на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів. Сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися на території України Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 1 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices (excl. taxes) shall be quoted in UAH.
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH. The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: