## Lot 3
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the PROCUREMENT CONTRACT
Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 3: Limbs Rehabilitation
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the rehabilitation equipment for the Municipal Clinical Hospital №1 of the Odesa City Council. Lot 3: Limbs Rehabilitation
| Duration: |  | May – July 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
LOT | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrepancies if any) / Коментарі (рекомендований стовпець, у якому постачальники можуть вказати можливі розбіжності)
3 | 1 | Device for safe dynamic balance training (reference model - THERA-TRAINER BALO or equivalent) / Пристрій для безпечного динамічного тренування рівноваги (наприклад, модель THERA-TRAINER BALO, або аналог) | Medical and Technical Requirements for the Equipment: The device is intended for verticalization, stabilization and dynamic balance training of patients with lower limb dysfunction, including patients who are unable to stand independently; Possibility to conduct training for wheelchair users; Device design: mobile, with the possibility of movement within the premises; Base: metal, with a non-slip surface; Chassis: at least 4 wheels with braking/locking system; Total device weight: not more than 80 kg; Availability of a foot and heel fixation system with individual position adjustment; Availability of adjustable knee and thigh supports; Supports must be adjustable in height, width and depth, removable, with soft coating suitable for disinfection; Availability of an adjustable trunk support system with fixation capability (back support, headrest, belts or equivalent) intended for patients with trunk instability; Availability of a soft cushion (or equivalent) in the trunk support system to reduce pressure on the lumbar area and coccyx; Availability of a support surface (tabletop or equivalent) for the trunk made of durable material (plastic/composite or equivalent); Ensuring safe transfer of the patient to a vertical position; Availability of auxiliary lifting or support systems (mechanical or electric) using a strap/sling system (universal size: at least from 90 cm to 150 cm / or availability of size range), or a seat/support system or equivalent technology; Availability of modes: static fixation and dynamic balancing; Availability of a balancing mechanism with movement in at least sagittal and/or frontal plane with adjustable resistance level; Possibility to adjust movement amplitude (balancing) in at least 2 levels; Availability of balancing activation and balancing lock function; Availability of a convenient quick switching mechanism between modes (balancing/fixation); Availability of handrails or arm supports adjustable in height; Availability of a biofeedback system for balance training: presence of control sensor or sensors; availability of wireless data transmission (Bluetooth or equivalent); availability of a set of accessories required for operation of the biofeedback system; Availability of licensed software for training and assessment of results; Compatibility with Windows 7 or newer operating system; Availability of therapeutic programs, interactive exercises/video games; Availability of functions for analysis and documentation of training results; Device height adjustment for patients with height not less than 150–200 cm; Working surface height adjustment: not less than 95–125 cm; Maximum patient weight: not less than 140 kg; Availability of a media station: the media station must be compatible with the balance training system software; availability of a display (monitor or TV) with a diagonal of at least 40 inches; availability of a PC, mini-PC or equivalent; availability of control devices (keyboard, mouse); availability of a stand or mobile structure for display placement; the media station must include all necessary cables and components for connection and operation of the system; Materials that come into contact with the patient must be wear-resistant and suitable for repeated disinfection. Warranty period: at least 12 months. The bidder must guarantee free service maintenance and engineer visits during the warranty period. Service maintenance of the goods must be carried out within the territory of Ukraine. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | пристрій призначений для вертикалізації, стабілізації та динамічного тренування рівноваги пацієнтів з порушеннями функції нижніх кінцівок, у тому числі пацієнтів, які не здатні самостійно стояти; можливість проведення тренувань для пацієнтів, які користуються кріслом колісним; конструкція пристрою: мобільна, з можливістю переміщення у межах приміщення; основа: металева, з неслизькою поверхнею; шасі: не менше 4 коліс, з гальмівною системою фіксації; загальна вага пристрою: не більше 80 кг; наявність системи фіксації стоп та п’яток з можливістю індивідуального налаштування положення; наявність регульованих опор для колін та стегон; опори повинні регулюватися по висоті, ширині та глибині, бути знімними, мати м’яке покриття, придатне до дезінфекції; наявність регульованої системи підтримки тулуба з можливістю фіксації (опора для спини, підголівник, ремені або еквівалент), призначеної для пацієнтів з нестабільністю тулуба; наявність м’якої подушки (або еквіваленту) у системі підтримки тулуба для зменшення тиску на поперекову ділянку та область куприка; наявність опорної поверхні (стільниці або еквіваленту) для тулуба, з міцного матеріалу (пластик/композит або еквівалент); забезпечення безпечного переведення пацієнта у вертикальне положення; наявність допоміжних систем підйому або підтримки (механічних або електричних), за допомогою ремінної (стропної) системи (універсальний розмір: мінімум від 90 см до 150 см/ або наявність розмірного ряду), або сидіння/опорної системи або еквівалентної технології,); наявність режимів: статичної фіксації та динамічного балансування; наявність механізму балансування з можливістю руху щонайменше у сагітальній та/або фронтальній площині з регульованим рівнем опору; можливість регулювання амплітуди руху (балансування) не менше ніж у 2 рівнях; наявність функції активації балансування та блокування балансування; наявність зручного механізму швидкого перемикання режимів (балансування / фіксація); наявність поручнів або опор для рук, що регулюються по висоті; наявність системи біологічного зворотного зв’язку для тренування рівноваги (БОЗ): • наявність сенсорного елемента керування або датчиків; • наявність бездротової передачі даних (Bluetooth або еквівалент); • наявність комплекту аксесуарів, необхідних для роботи системи БОЗ; наявність ліцензованого програмного забезпечення для проведення тренувань та оцінки результатів; сумісність з ОС Windows 7 або новішою; наявність терапевтичних програм, інтерактивних вправ/відеоігор; наявність функцій аналізу та документування результатів тренування; регулювання висоти пристрою для пацієнтів зростом не менше 150–200 см; регулювання висоти робочої поверхні: не менше 95–125 см; максимальна вага пацієнта: не менше 140 кг; наявність медіа-станції; • медіа-станція повинна бути сумісною з програмним забезпеченням системи тренування рівноваги; • наявність дисплею (монітора або телевізора) з діагоналлю не менше 40 дюймів; • наявність ПК, міні-ПК або еквівалент; • наявність пристроїв керування (клавіатура, миша); • наявність стійки або мобільної конструкції для розміщення дисплею; • до комплектації медіа-станції повинні входити всі необхідні кабелі та елементи для підключення та роботи системи; матеріали, що контактують з пацієнтом, повинні бути: зносостійкими та придатними до багаторазової дезінфекції. гарантійний термін не менше 12 місяців учасник має гарантувати на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів. Сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися на території України Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 1 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Complex for rehabilitation of upper limb functions (reference model - Myro, Tyromotion or equivalent) / Комплекс для реабілітації функцій верхніх кінцівок (наприкла, модель Myro, Tyromotion, або аналог) | the complex is intended for the restoration of motor functions of the upper limbs, training of fine motor skills, coordination of movements, and cognitive functions. the complex is designed as an interactive sensory work surface (therapeutic table). the work surface supports the recognition of touch, application of force, movement, and rotation of objects. the ability to perform exercises with one or both upper limbs simultaneously. support for symmetrical and asymmetrical motor exercises. the complex is suitable for use by adults and children. the possibility of using real physical objects during therapy (or equivalent interactive manipulators/objects). availability of a set of interactive therapeutic programs for motor and cognitive training. the software includes exercises for eye-hand coordination, attention, reaction speed, and visuospatial perception. the frame of the work surface (therapeutic table) must have height and tilt angle adjustment. the possibility of using the complex in a standing, sitting, or wheelchair position. availability of a visual and/or auditory biofeedback system during training. the possibility of individual adjustment of exercise parameters and sensitivity of the sensory surface during therapy. automatic saving of training results and patient data. all surfaces must be resistant to disinfection treatment. delivery set: main module, software, standard set of therapeutic objects (or equivalent), power cables. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | комплекс призначений для відновлення рухових функцій верхніх кінцівок, тренування моторики, координації рухів, когнітивних функцій; виконання у вигляді інтерактивної сенсорної робочої поверхні (терапевтичного столу); робоча поверхня підтримує розпізнавання дотику, застосування сили, переміщення та обертання об'єктів; можливість виконання вправ однією або двома верхніми кінцівками одночасно; підтримка симетричних та асиметричних рухових вправ; комплекс придатний для використання дорослими та дітьми; можливість використання реальних фізичних предметів під час терапії (або еквівалентних інтерактивних маніпуляторів/об’єктів); наявність набору інтерактивних терапевтичних програм для моторного та когнітивного тренування; програмне забезпечення включає вправи на координацію «око-рука», уваги, швидкість, реакції та зорово-просторового сприйняття; рама робочої поверхні (терапевтичного толу) повинна мати регулювання по висоті та куту нахилу; можливість використання комплексу в положенні стоячи, сидячи та у кріслі колісному; наявність системи візуального та/або аудіального зворотного зв’язку під час тренування; можливість індивідуального налаштування параметрів вправ та чутливості сенсорної поверхні під час терапії; автоматичне збереження результатів тренування та даних пацієнтів; інтерфейс користувача: українська мова або англійська мова з обов’язковою можливістю подальшої локалізації на українську мову поверхні повинні бути стійкими до дезінфекційної обробки; комплект поставки: основний модуль, програмне забезпечення, стандартний набір терапевтичних предметів (або еквівалент), кабелі живлення. Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 1 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices (excl. taxes) shall be quoted in UAH.
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH. The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: