## Lot 6
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the PROCUREMENT CONTRACT
Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 6: Assistive Technologies and Ergotherapy
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the rehabilitation equipment for the Municipal Clinical Hospital №1 of the Odesa City Council. Lot 6: Assistive Technologies and Ergotherapy
| Duration: |  | May – July 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
LOT | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrepancies if any) / Коментарі (рекомендований стовпець, у якому постачальники можуть вказати можливі розбіжності)
6 | 1 | Thermoplastic wrist–forearm–thumb orthosis for the right hand (one size), (reference model Underline, or equivalent) / Термопластиковий ортез-тутор для фіксації зап’ястя, передпліччя та великого пальця для правої руки (без розмірний) (наприклад, модель Underline, або аналог) | The product must be intended for immobilization and stabilization of the wrist joint, forearm, and thumb. The product must be used for injuries, postoperative conditions, neurological diseases, contractures, pain syndromes, and other conditions requiring fixation. The product must be made of thermoplastic material. The product must have holes / perforation for ventilation. Availability of a soft lining made of breathable, hypoallergenic, soft and wear-resistant textile or combined materials (for example, cotton-containing fabrics, knitwear, mesh materials, airmesh, velour, terry or microfiber lining layer or equivalent) that provide ventilation, moisture wicking and comfort during prolonged wear. Material that causes excessive overheating, sweating or pronounced discomfort in contact with the skin (for example neoprene) is not allowed. The product must be equipped with straps / hook-and-loop fasteners for fixation. The edges of the product must be rounded. The product must be one-size or universal size with the possibility of individual molding to the patient. Length: not less than 40 cm. | Виріб повинен бути призначений для іммобілізації та стабілізації променево-зап’ясткового суглоба, передпліччя та великого пальця кисті. Виріб повинен бути виготовлений з термопластичного матеріалу. Виріб повинний мати отвори / перфорацію для вентиляції. Наявність м'якої підкладки із повітропроникних, гіпоалергенних, м’яких та зносостійких текстильних або комбінованих матеріалів (наприклад, бавовновмісні тканини, трикотаж, сітчасті матеріали, аеромеш, велюр, махрового або мікрофібрового підкладкового шару або еквівалент), що забезпечують вентиляцію, відведення вологи та комфорт при тривалому носінні. Матеріал, який спричиняє надмірне перегрівання, пітливість або виражений дискомфорт при контакті зі шкірою (наприклад неопрен), не допускається. Виріб повинен комплектуватися ременями/липучками для фіксації. Краї виробу повинні бути закруглені Виріб повинен бути безрозмірним або універсального розміру з можливістю індивідуального формування під пацієнта. Довжина: не менше 40 см. |  | 2 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Thermoplastic wrist–forearm–thumb orthosis for the left hand (one size), (reference model Underline, or equivalent) / Термопластиковий ортез-тутор для фіксації зап’ястя, передпліччя та великого пальця для лівої руки (без розмірний) (наприклад, модель Underline, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | Rigid wrist orthosis for the right hand, size 1, (reference model - Orliman M760 Manutec Fix, or equivalent) / Жорсткий ортез променево-зап'ясткового суглоба для правої руки, розмір 1, (наприклад, модель Orliman M760 Manutec Fix, або аналог) | The orthosis must be intended for rigid fixation of the wrist joint and partial fixation of the hand. The orthosis must be used in conditions that require immobilization. The design must provide rigid fixation due to metal or plastic splints. The orthosis must have a fixation system with straps and a textile fastener (hook-and-loop fastener). The orthosis must have an anatomical shape. The lining must be made of breathable, hypoallergenic, soft and wear-resistant textile or combined materials (for example, cotton-containing fabrics, knitwear, mesh materials, airmesh, velour, terry or microfiber lining layer or equivalent) that provide ventilation, moisture wicking and comfort during prolonged wear. Material that causes excessive overheating, sweating or pronounced discomfort in contact with the skin (for example neoprene) is not allowed. Height: not less than 20 cm. | Ортез повинен бути призначений для жорсткої фіксації променево-зап’ясткового суглоба та часткової фіксації кисті. Ортез повинен застосовуватися при станах, що потребують іммобілізації. Конструкція повинна забезпечувати жорстку фіксацію за рахунок металевих або пластикових шин. Ортез повинен мати систему фіксації ременями з текстильною застібкою (липучкою). Ортез повинен мати анатомічну форму. Підкладка має бути виготовлена із повітропроникних, гіпоалергенних, м’яких та зносостійких текстильних або комбінованих матеріалів (наприклад, бавовновмісні тканини, трикотаж, сітчасті матеріали, аеромеш, велюр, махрового або мікрофібрового підкладкового шару або еквівалент), що забезпечують вентиляцію, відведення вологи та комфорт при тривалому носінні. Матеріал, який спричиняє надмірне перегрівання, пітливість або виражений дискомфорт при контакті зі шкірою (наприклад неопрен), не допускається. Висота: не менше 20 см. |  | 1 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | Rigid wrist orthosis for the left hand, size 1, (reference model - Orliman M760 Manutec Fix, or equivalent) / Жорсткий ортез променево-зап'ясткового суглоба для лівої руки, розмір 1, (наприклад, модель Orliman M760 Manutec Fix, або аналог) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Rigid wrist orthosis for the right hand, size 2, (reference model - Orliman M760 Manutec Fix, or equivalent) / Жорсткий ортез променево-зап'ясткового суглоба для правої руки, розмір 2, (наприклад, модель Orliman M760 Manutec Fix, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Rigid wrist orthosis for the left hand, size 2, reference model - Orliman M760 Manutec Fix, or equivalent) / Жорсткий ортез променево-зап'ясткового суглоба для лівої руки, розмір 2, (наприклад, модель Orliman M760 Manutec Fix, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | Foot drop support orthosis, right, size S, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі правий, розмір S (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) | The orthosis must be intended to support the foot in case of Foot Drop syndrome. The orthosis must ensure support of the foot in a functional position and prevent plantar flexion of the foot during walking. The material must be thermoplastic. The orthosis must have a large cut-out for the calf muscle and the Achilles tendon. The lower part of the orthosis must follow the shape of the foot and support its arch in an anatomically correct position. The base of the orthosis must be positioned at a right angle. Availability of a strap with a soft padding that fits tightly to the leg and is securely fastened with fasteners / hook-and-loop fasteners. The orthosis must be lightweight and comfortable for daily use with footwear. | Ортез повинен бути призначений для підтримки стопи при синдромі «падаючої стопи» (Foot Drop). Ортез повинен забезпечувати підтримку стопи у функціональному положенні та запобігати плантарному згинанню стопи під час ходьби. Матеріал має бути термопластичним. Ортез повинен мати велике вікно для литкового м’яза та ахілового сухожилля. Нижня частина ортезу має повторювати форму стопи та підтримувати її склепіння в анатомічно правильному положенні Основа ортезу маєбути розташована під прямим кутом. Наявність реміня з м’якою підкладкою, який щільно прилягає до ноги та надійно фіксується застібками / липучками Ортез повинен бути легким та зручним для щоденного використання з взуттям. |  | 1 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | Foot drop support orthosis, left, size S, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі лівий, розмір S (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | Foot drop support orthosis, right, size M, reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі правий, розмір M (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | Foot drop support orthosis, left, size M, (reference model - Orliman TP-2102, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі лівий, розмір M (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | Foot drop support orthosis, right, size L, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі правий, розмір L (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | Foot drop support orthosis, left, size L, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі лівий, розмір L (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | Foot drop support orthosis, right, size XL, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі правий, розмір XL (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14 | Foot drop support orthosis, left, size XL, (reference model - Orliman TP-2102 or Aurafix ORT-16, or equivalent) / Підтримуючий ортез при падаючій стопі лівий, розмір XL (наприклад, модель Orliman ТР-2102, або Aurafix ORT-16, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15 | Ankle and foot orthosis, (reference model - Orliman AB-01 or Toros Group 417, size S or equivalent) / Ортез на стопу та кісточку (наприклад, модель Orliman AB-01 або Торос-Груп 417, розмір S, або аналог) | The orthosis must be intended to support the foot in case of Foot Drop syndrome. Design: a cuff for the lower part of the lower leg with fasteners and a cord/strap that is attached to the shoe laces by means of a hook or another fastening element. Material made of breathable, hypoallergenic, soft and wear-resistant textile or combined materials (for example, cotton-containing fabrics, knitwear, mesh materials, airmesh, velour, terry or microfiber lining layer or equivalent) that provide ventilation, moisture wicking and comfort during prolonged wear. Material that causes excessive overheating, sweating or pronounced discomfort in contact with the skin (for example neoprene) is not allowed. The orthosis must be lightweight and comfortable for daily use with footwear. | Ортез повинен бути призначений для підтримки стопи при синдромі «падаючої стопи» (Foot Drop). Конструкція: манжета на нижню частину гомілки із застібками та шнуром/ремінцем, який кріпиться до шнурівки взуття за рахунок замку, або іншого елементу. Матеріал із повітропроникних, гіпоалергенних, м’яких та зносостійких текстильних або комбінованих матеріалів (наприклад, бавовновмісні тканини, трикотаж, сітчасті матеріали, аеромеш, велюр, махрового або мікрофібрового підкладкового шару або еквівалент), що забезпечують вентиляцію, відведення вологи та комфорт при тривалому носінні. Матеріал, який спричиняє надмірне перегрівання, пітливість або виражений дискомфорт при контакті зі шкірою (наприклад неопрен), не допускається. Ортез повинен бути легким та зручним для щоденного використання з взуттям. |  | 2 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | Ankle and foot orthosis, (reference model - Orliman AB-01 or Toros Group 417, size M or equivalent) / Ортез на стопу та кісточку (наприклад, модель Orliman AB-01 або Торос-Груп 417, розмір M, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17 | Ankle and foot orthosis, (reference model - Orliman AB-01 or Toros Group 417, size L or equivalent) / Ортез на стопу та кісточку (наприклад, модель Orliman AB-01 або Торос-Груп 417, розмір L, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18 | Knee brace with 4 rigid stays, size 1, (reference model - Toros Group 518, or equivalent) / Бандаж для колінного суглоба з 4-ма ребрами жорсткості, розмір 1, (наприклад, модель Toros Group 518, або аналог) | The orthosis must be intended for stabilization and support of the knee joint. The orthosis must be used in cases of ligament injuries, knee joint instability, osteoarthritis, arthritis, postoperative conditions, and during rehabilitation. The design must be anatomical in shape, with an open patella. Fixation – elastic or straps with a textile fastener. Degree of fixation – semi-rigid; the orthosis must have at least 4 rigid stays (metal or plastic or equivalent). The product must be made of breathable, hypoallergenic, soft and wear-resistant textile or combined materials (for example, cotton-containing fabrics, knitwear, mesh materials, airmesh, velour, terry or microfiber lining layer or equivalent) that provide ventilation, moisture wicking and comfort during prolonged wear. Material that causes excessive overheating, sweating or pronounced discomfort in contact with the skin (for example neoprene) is not allowed. | Виріб повинен бути призначений для стабілізації та підтримки колінного суглоба. Ортез повинен застосовуватися при травмах зв’язок, нестабільності колінного суглоба, артрозі, артриті, післяопераційних станах та під час реабілітації. Конструкція повинна бути анатомічної форми, з відкритою колінною чашечкою. Фіксація еластична або ремені з текстильною застібкою Ступінь фіксації Напівжорстка, ортез повинен мати щонайменше 4 жорстких ребра (металеві або пластикові або еквівалент) Виріб має бути виготовлений із повітропроникних, гіпоалергенних, м’яких та зносостійких текстильних або комбінованих матеріалів (наприклад, бавовновмісні тканини, трикотаж, сітчасті матеріали, аеромеш, велюр, махрового або мікрофібрового підкладкового шару або еквівалент), що забезпечують вентиляцію, відведення вологи та комфорт при тривалому носінні. Матеріал, який спричиняє надмірне перегрівання, пітливість або виражений дискомфорт при контакті зі шкірою (наприклад неопрен), не допускається. |  | 4 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19 | Knee brace with 4 rigid stays, size 2, (reference model - Toros Group 518, or equivalent) / Бандаж для колінного суглоба з 4-ма ребрами жорсткості, розмір 2, (наприклад, модель Toros Group 518, або аналог) |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20 | Knee orthosis with adjustable range of motion and patella stabilizer, size S, (reference model - RehaTop OKD-06, or Underline GS5023, DonJoy Playmaker II Wrap 11-3497, or equivalent) / Ортез з регулюванням рухливості колінного суглоба та стабілізатором колінної чашечки, розмір S, (наприклад, модель RehaTop OKD-06, або Underline GS5023, Donjoy Playmaker II Wrap 11-3497, або аналог) | The orthosis must be intended for fixation, stabilization and control of the range of motion in the knee joint. The orthosis must be used in cases of ligament injuries, meniscus injuries, postoperative rehabilitation, knee joint instability, and during the rehabilitation period. Degree of fixation – rigid or semi-rigid. The orthosis must provide the possibility of smooth/step-by-step adjustment of the angle of flexion and extension of the knee joint. The regulator design must be secured with a lock or straps. The orthosis must have stays made of plastic, metal or other similar material. The product must be made of breathable, hypoallergenic, soft and wear-resistant textile or combined materials (for example, cotton-containing fabrics, knitwear, mesh materials, airmesh, velour, terry or microfiber lining layer or equivalent) that provide ventilation, moisture wicking and comfort during prolonged wear. Material that causes excessive overheating, sweating or pronounced discomfort in contact with the skin (for example neoprene) is not allowed. The orthosis must be fixed with straps with a textile fastener / hook-and-loop fastener, etc. The orthosis design must be modular (for ease of putting on). | Ортез повинен бути призначений для фіксації, стабілізації та контролю обсягу рухів у колінному суглобі. Ортез повинен застосовуватися при травмах зв’язкового апарату, пошкодженні менісків, післяопераційній реабілітації, нестабільності колінного суглоба, у період реабілітації. Ступінь фіксації жорстка або напівжорстка Ортез повинен забезпечувати можливість плавного/покрокового регулювання кута згинання та розгинання колінного суглоба. Конструкція регулятора має закріплюватись замком, або ременями Ортез повниий мати ребра з пластику, металу або іншого аналогічного матеріалу Виріб має бути виготовлений із повітропроникних, гіпоалергенних, м’яких та зносостійких текстильних або комбінованих матеріалів (наприклад, бавовновмісні тканини, трикотаж, сітчасті матеріали, аеромеш, велюр, махрового або мікрофібрового підкладкового шару або еквівалент), що забезпечують вентиляцію, відведення вологи та комфорт при тривалому носінні. Матеріал, який спричиняє надмірне перегрівання, пітливість або виражений дискомфорт при контакті зі шкірою (наприклад неопрен), не допускається. Ортез має фіксуватись за рахунок ременів з текстильною застібкою / липучкою, тощо Конструкція ортеза повинна бути роз’ємною (для зручності одягання). |  | 2 | n/a | If the product is intended for sports purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21 | Knee orthosis with adjustable range of motion and patella stabilizer, size M, (reference model - RehaTop OKD-06, or Underline GS5023, DonJoy Playmaker II Wrap 11-3497, or equivalent) / Ортез з регулюванням рухливості колінного суглоба та стабілізатором колінної чашечки, розмір M, (нариклад, модель RehaTop OKD-06, RehaTop OKD-06, або Underline GS5023, Donjoy Playmaker II Wrap 11-3497, або аналог) |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22 | Knee orthosis with adjustable range of motion and patella stabilizer, size L, (reference model - RehaTop OKD-06, or Underline GS5023, DonJoy Playmaker II Wrap 11-3497, or equivalent) / Ортез з регулюванням рухливості колінного суглоба та стабілізатором колінної чашечки, розмір L, (наприклад, модель RehaTop OKD-06, або Underline GS5023, Donjoy Playmaker II Wrap 11-3497, або аналог) |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | Knee orthosis with adjustable range of motion and patella stabilizer, size XL, (reference model - RehaTop OKD-06, or Underline GS5023, DonJoy Playmaker II Wrap 11-3497, or equivalent) / Ортез з регулюванням рухливості колінного суглоба та стабілізатором колінної чашечки, розмір XL, (наприклад, модель RehaTop OKD-06, або Underline GS5023, Donjoy Playmaker II Wrap 11-3497, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 24 | Knee orthosis with adjustable range of motion and patella stabilizer, size XXL, (reference model - RehaTop OKD-06, or Underline GS5023, DonJoy Playmaker II Wrap 11-3497, or equivalent) / Ортез з регулюванням рухливості колінного суглоба та стабілізатором колінної чашечки, розмір XXL, (наприклад, модель RehaTop OKD-06, або Underline GS5023, Donjoy Playmaker II Wrap 11-3497, або аналог) |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 25 | Folding commode chair (reference model - Doctor Life 12627, or equivalent) / Складаний стілець-туалет (наприклад, модель Doctor Life 12627, або аналог) | The product must be intended for sanitary and hygiene procedures and care of patients with impaired mobility, postoperative patients, elderly persons, and other users who require assistive devices. The product design must be foldable or such that ensures compact storage and transportation. The product must have a stable frame, a seat with a sanitary cut-out, a backrest, armrests, and a removable toilet bucket / container with a lid. Frame material – steel, aluminum, or another metal alloy sufficient to ensure strength. Number of height adjustment levels – not less than 5. Maximum load – not less than 110 kg. The product materials must be resistant to wet cleaning and disinfection treatment. The support legs must have anti-slip tips. | Виріб повинен бути призначений для проведення санітарно-гігієнічних процедур та догляду за пацієнтами з порушенням мобільності, післяопераційними пацієнтами, особами похилого віку та іншими користувачами, які потребують допоміжних засобів. Конструкція виробу повинна бути складаною або такою, що забезпечує компактне зберігання та транспортування. Виріб повинен мати стійку раму, сидіння з санітарним вирізом, спинку, підлокітники та знімну туалетну ємність / контейнер з кришкою. Матеріал рами сталь, алюміній або інший металевий сплав, достатній для забезпечення міцності Кількість рівнів регулювання висоти не менше 5 Максимальне навантаження не менше 110 кг Матеріали виробу повинні бути стійкими до вологого очищення та дезінфекційної обробки. Опорні ніжки повинні мати протиковзкі наконечники |  | 8 | A valid certificates: ISO 9001 Quality Management Systems, or ISO 13458 Quality Management Systems for Medical Devices, or ISO 17966 Personal Care Devices Supporting the User, or other product-specific standard / Чинні сертифікати: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або ISO 17966 Допоміжні засоби для особистої гігієни, що підтримують користувача, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive or hygienic purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/гігінічного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 26 | Raised toilet seat (reference model - KING-15-00 or SC7060D-6, or equivalent) / Сидіння для унітаза (наприклад, модель KING-15-00 або SC7060D-6, або аналог) | The product must be intended to increase the height of the toilet in order to facilitate the process of sitting down and standing up for persons with musculoskeletal disorders, postoperative patients, elderly persons, and persons with disabilities. The product must be compatible with standard toilets and be reusable. Fixation – mechanical fasteners or clamps. The design must ensure secure fixation on the toilet without slipping. The material of the product must be moisture-resistant and resistant to disinfection treatment: plastic or polymer material or equivalent. The surface must be smooth, without sharp edges. Increase in toilet height – not less than 15 cm. The product must be suitable for use in medical institutions and for disinfection. | Виріб повинен бути призначений для підвищення висоти унітаза з метою полегшення процесу сідання та вставання для осіб з порушенням опорно-рухового апарату, пацієнтів після операцій, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Виріб повинен бути сумісний зі стандартними унітазами, багаторазового використання. Кріплення механічні фіксатори або затискачі. Конструкція повинна забезпечувати надійну фіксацію на унітазі без ковзання. Матеріал виробу повинен бути вологостійкий та стійкий до дезінфекційної обробки: пластик або полімерний матеріал або еквівалент Поверхня повинна бути гладкою, без гострих країв. Збільшення висоти унітаза не менше 15 см Виріб повинен бути придатний для використання у медичних закладах та дезінфекції. |  | 12 | n/a | If the product is intended for assistive or hygienic purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/гігінічного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27 | Walking canes (reference model - MEDOK MED-01-012, or equivalent) / Тростини і палиці для ходіння (наприклад, модель MEDOK MED-01-012, або аналог) | A product for support and mobility of persons with limited mobility. The structure is made of durable material (aluminum, steel, or equivalent). Availability of height adjustment (telescopic design or another solution). Height adjustment range approximately 70–93 cm (+/– 3 cm). Availability of a comfortable ergonomic handle. Handle material is non-slip (plastic, rubber, or other material). Availability of a rubber anti-slip tip. Possibility of tip replacement. Light weight of the product for ease of use. Structural resistance to load. Maximum load not less than 100 kg. Availability of a height lock (push-button or other mechanism). Materials are hypoallergenic and safe. Resistance to disinfection. | Виріб для підтримки та пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція виготовлена з міцного матеріалу (алюміній, сталь або еквівалент) Наявність регулювання висоти (телескопічна конструкція або інше рішення) Діапазон регулювання висоти діапазон орієнтовно 70–93 см (+/3 см) Наявність зручної ергономічної ручки Матеріал ручки нековзкий (пластик, гума або інший матеріал) Наявність гумового протиковзкого наконечника Можливість заміни наконечника Легка вага виробу для зручного використання Стійкість конструкції до навантаження Максимальне навантаження не менше 100 кг Наявність фіксатора висоти (кнопковий або інший механізм) Матеріали гіпоалергенні та безпечні Стійкість до дезінфекції |  | 20 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-1 One-handed walking aids, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинні сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-1 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28 | Forearm crutches (reference model - “Ergonomic” Ossenberg DKSW, or Kowsky ORIGINAL, or equivalent) / Милиці передплічні (наприклад, модель «Ergonomic» Ossenberg DKSW, або Kowsky ORIGINAL, або аналог) | A product for mobility of persons with limited mobility. The structure is made of durable material (aluminum or equivalent). Availability of crutch height adjustment. Availability of an anatomical or ergonomic handle. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). The cuff (forearm support) is of anatomical shape. The cuff is made of durable material and does not deform under load. Availability of an anti-slip tip. Availability of a reliable height locking system (push-button or other mechanism). No play during use. Light weight of the product. Maximum load not less than 120 kg. Materials are hypoallergenic and safe, resistant to disinfection. | Виріб для пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція виготовлена з міцного матеріалу (алюміній або еквівалент) Наявність регулювання висоти милиці Наявність анатомічної або ергономічної ручки Матеріал ручки нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Манжета (опора для передпліччя) анатомічної форми Манжета виготовлена з міцного матеріалу, не деформується при навантаженні Наявність протиковзкого наконечника Наявність надійної системи фіксації висоти (кнопковий або інший механізм) Відсутність люфтів при використанні Легка вага виробу Максимальне навантаження не менше 120 кг Матеріали гіпоалергенні та безпечні, стійкі до дезінфекції |  | 20 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-1 One-handed walking aids, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинні сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-1 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 29 | Axillary aluminum crutches, adjustable, size M, (reference model - Ersamed FY 925L, Doctor Life, or equivalent) / Милиці пахвові алюмінієві регульовані розмір M (наприклад, модель Ersamed FY 925L, Doctor Life, або аналог) | A product for mobility of persons with limited mobility. The structure is made of durable material (aluminum, steel, or equivalent). Availability of crutch height adjustment in the range of approximately 114–134 cm (+/– 3 cm). Availability of handle height adjustment. Axillary support with padding. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). Availability of a rubber anti-slip tip. Availability of a reliable height locking system (push-button or other mechanism). No play during use. Light weight of the product. Maximum load not less than 120 kg. Materials are hypoallergenic and safe. Resistance to disinfection. | Виріб для пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція виготовлена з міцного матеріалу (алюміній, сталь або еквівалент) Наявність регулювання висоти милиць в діапазоні орієнтовно 114-134 см. (+/3 см) Наявність регулювання висоти ручки Підпахвова опора з накладкою Матеріал ручки нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Наявність гумового протиковзкого наконечника Наявність надійної системи фіксації висоти (кнопковий або інший механізм) Відсутність люфтів при використанні Легка вага виробу Максимальне навантаження не менше 120 кг Матеріали гіпоалергенні та безпечні Стійкість до дезінфекції |  | 10 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-1 One-handed walking aids, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинні сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-1 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 30 | Axillary aluminum crutches, adjustable, size L, (reference model - Ersamed FY 925L, Doctor Life, or equivalent) / Милиці пахвові алюмінієві регульовані розмір L (нвприклад, модель Ersamed FY 925L, Doctor Life, або аналог) | A product for mobility of persons with limited mobility. The structure is made of durable material (aluminum, steel, or equivalent). Availability of crutch height adjustment in the range of approximately 132–152 cm (+/– 3 cm). Availability of handle height adjustment. Axillary support with padding. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). Availability of a rubber anti-slip tip. Availability of a reliable height locking system (push-button or other mechanism). No play during use. Light weight of the product. Maximum load not less than 120 kg. Materials are hypoallergenic and safe. Resistance to disinfection. | Виріб для пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція виготовлена з міцного матеріалу (алюміній, сталь або еквівалент) Наявність регулювання висоти милиць в діапазоні орієнтовно 132-152 см. Наявність регулювання висоти ручки Підпахвова опора з накладкою Матеріал ручки нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Наявність гумового протиковзкого наконечника Наявність надійної системи фіксації висоти (кнопковий або інший механізм) Відсутність люфтів при використанні Легка вага виробу Максимальне навантаження не менше 120 кг Матеріали гіпоалергенні та безпечні Стійкість до дезінфекції |  | 10 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-1 One-handed walking aids, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинні сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-1 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31 | Canes and walking sticks with multiple tips (reference model - Toros-Group, Type 1004, or equivalent) / Тростини і палиці для ходіння з багатьма наконечниками (наприклад, модель Toros-Group, Тип 1004, або аналог) | The product is intended for mobility of persons with limited mobility. Multi-point construction – 4 tips. The base provides a stable vertical position of the cane without support (if possible). The frame is made of durable material (aluminum or equivalent). Availability of height adjustment (telescopic design or another solution). Height adjustment range approximately 68–90 cm (+/– 3 cm). Availability of an ergonomic handle. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). The design ensures even load distribution. Availability of rubber anti-slip tips on each support. The tips provide stability on various surfaces. Possibility of tip replacement. Availability of a reliable height locking system. Light weight of the product. Maximum load not less than 100 kg (or more). Materials are hypoallergenic and safe. Resistance to disinfection. | Виріб призначений для пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція з багатоточковою 4-ри наконечники Основа (база) забезпечує стійке вертикальне положення тростини без підтримки (за можливості) Рама виготовлена з міцного матеріалу (алюміній або еквівалент) Наявність регулювання висоти (телескопічна конструкція або інше рішення) Діапазон регулювання висоти орієнтовно 68–90 см (+/3 см) Наявність ергономічної ручки Матеріал ручки нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження Наявність гумових протиковзких наконечників на кожній опорі Наконечники забезпечують стійкість на різних поверхнях Можливість заміни наконечників Наявність надійної системи фіксації висоти Легка вага виробу Максимальне навантаження не менше 100 кг (або більше) Матеріали гіпоалергенні та безпечні Стійкість до дезінфекції |  | 10 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-4 One-handed walking aids Part 4, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-4 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою ч.4, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 32 | Canes and walking sticks with multiple tips (reference model - REMED RM924 or equivalent) / Палиця для ходіння з багатьма наконечниками (наприклад, модель REMED RM924, або аналог) | The product is intended for mobility of persons with limited mobility. Multi-point construction – 4 tips, extended base legs (20–30 cm). The base provides a stable vertical position of the cane without support. The frame is made of durable material (aluminum or equivalent). Availability of height adjustment (telescopic design or another solution). Height adjustment range approximately 73–96 cm (+/– 5 cm). Availability of an ergonomic handle. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). The design ensures even load distribution. Availability of rubber anti-slip tips on each support. Availability of a reliable height locking system. Maximum load not less than 100 kg. Resistance to disinfection | Виріб призначений для пересування осіб з обмеженою мобільністю Конструкція з багатоточковою 4-ри наконечники, подовжені ніжки бази (20-30 см) Основа (база) забезпечує стійке вертикальне положення тростини без підтримки Рама виготовлена з міцного матеріалу (алюміній або еквівалент) Наявність регулювання висоти (телескопічна конструкція або інше рішення) Діапазон регулювання висоти орієнтовно орієнтовно 73–96 см (+/-5 см) Наявність ергономічної ручки Матеріал ручки нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження Наявність гумових протиковзких наконечників на кожній опорі Наявність надійної системи фіксації висоти Максимальне навантаження не менше 100 кг Стійкість до дезінфекції |  | 10 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or EN ISO 11334-4 One-handed walking aids Part 4, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product / Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або EN ISO 11334-4 Засоби для ходіння, що керуються однією рукою ч.4, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33 | Standard non-walking frame walkers, (reference model - Doctor Life 12850, or equivalent) / Ходунки–рамки звичайні не крокуючі, (наприклад, модель Doctor Life 12850, або аналог) | Intended for balance support, reducing load on the lower limbs, and assisting with mobility. Frame-type construction (without wheels). Construction – fixed (non-walking). The frame is made of durable material (aluminum or equivalent). Availability of height adjustment. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). Availability of rubber anti-slip tips. Light weight of the product. Possibility of folding (if available) for transportation and storage. Maximum load not less than 130 kg. Resistance to disinfection. | Призначені для підтримки рівноваги, зменшення навантаження на нижні кінцівки та допомоги при пересуванні Конструкція рамкового типу (без коліс) Конструкція фіксовані (не крокуючі) Рама виготовлена з міцного матеріалу (алюміній або еквівалент) Наявність регулювання висоти Матеріал ручок нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Наявність гумових протиковзких наконечників Легка вага виробу Можливість складання (за наявності) для транспортування та зберігання Максимальне навантаження не менше 130 кг Стійкість до дезінфекції |  | 7 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or SO 11199-1 Two-handed walking aids Part 2, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або SO 11199-1 Допоміжні засоби для ходіння, що керуються обома руками ч.1, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 34 | Reciprocal frame walkers, (reference model - PMED 202, or WR-440 Heaco, or equivalent) / Ходунки–рамки крокуючі, (наприклад, модель PMED 202, або WR-440 Heaco, або аналог) | Intended for balance support, reducing load on the lower limbs, and assisting with mobility. Frame-type construction (without wheels). Construction – reciprocal. The frame is made of durable material (aluminum or equivalent). Availability of height adjustment. Handle material is non-slip (rubber, polymer, or equivalent). Availability of rubber anti-slip tips. Light weight of the product. Possibility of folding (if available) for transportation and storage. Maximum load not less than 130 kg. Resistance to disinfection. | Призначені для підтримки рівноваги, зменшення навантаження на нижні кінцівки та допомоги при пересуванні Конструкція рамкового типу (без коліс) Конструкція крокуючі Рама виготовлена з міцного матеріалу (алюміній або еквівалент) Наявність регулювання висоти Матеріал ручок нековзкий (гума, полімер або еквівалент) Наявність гумових протиковзких наконечників Легка вага виробу Можливість складання (за наявності) для транспортування та зберігання Максимальне навантаження не менше 130 кг Стійкість до дезінфекції |  | 3 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or SO 11199-2 Two-handed walking aids Part 2, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або SO 11199-2 Допоміжні засоби для ходіння, що керуються обома руками ч.2, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35 | Foldable steel rollator for mobility (reference model - OSD-ROL, or Doctor Life 11 770, or equivalent) / Складаний сталевий ролер для пересування (наприклад, модель OSD-ROL, або Doctor Life 11 770, або аналог) | The rollator must be intended for mobility of patients with musculoskeletal disorders, elderly persons, and patients during the rehabilitation period. The rollator must provide support during walking and the possibility for the user to rest. The design must be foldable for transportation and storage. The rollator must be equipped with a seat. The rollator must be equipped with hand brakes. Wheel diameter – not less than 15 cm. The rollator must be suitable for indoor and outdoor use. Materials must be resistant to sanitary treatment. | Ролер повинен бути призначений для пересування пацієнтів з порушенням функції опорно-рухового апарату, осіб похилого віку, пацієнтів у період реабілітації. Ролер повинен забезпечувати підтримку під час ходьби та можливість відпочинку користувача Конструкція повинна бути складаною для транспортування та зберігання. Ролер повинен бути обладнаний сидінням. Ролер повинен бути обладнаний ручними гальмами. Діамтр колес не менше 15 см Ролер повинен бути придатний для використання у приміщенні та на вулиці. Стійкість до дезінфекції |  | 3 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or SO 11199-2 Two-handed walking aids Part 2, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або SO 11199-2 Допоміжні засоби для ходіння, що керуються обома руками ч.2, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36 | Standard folding wheelchair, seat width 44–46 cm, (reference model - Karadeniz Medical G101, or OSD-MOD-STB, or equivalent) / Стандартний складаний інвалідний візок ширина сидіння 44-46 см, (наприклад, модель Karadeniz Medical G101, або OSD-MOD-STB, або аналог) | The wheelchair must be intended for mobility of persons with musculoskeletal disorders indoors and outdoors. Seat width 44–46 cm (+/– 2 cm). The wheelchair must be mechanical, manual. The wheelchair design must be foldable. The wheelchair must be equipped with large rear wheels for independent propulsion by the user. The wheelchair must be equipped with small front swivel wheels. The wheelchair must have brakes. The wheelchair must have footrests with foot supports that swing away or can be moved aside for convenient patient transfer. The wheelchair must have armrests that are removable or swing-away to allow patient transfer from the bed. Resistance to disinfection. | Візок повинен бути призначений для пересування осіб з порушенням функції опорно-рухового апарату в приміщенні та на вулиці. Ширина сидіння 44–46 см (+/2 см) Візок повинен бути механічний, ручний. Конструкція візка повинна бути складаною. Візок повинен бути обладнаний великими задніми колесами для самостійного пересування користувачем. Візок повинен бути обладнаний малими передніми поворотними колесами. Візок повинен мати гальма. Візок повинен мати підніжки з опорами для стоп, що відкидаються або відводяться в сторону для зручності посадки/висадки пацієнта. Візок повинен мати підлокітники, що знімаються або відкидаються для забезпечення пересадки пацієнта з ліжка. Стійкість до дезінфекції |  | 3 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or ISO 7176 Wheelchairs, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або ISO 7176 Крісла колісні, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 37 | Standard folding wheelchair, seat width 48–52 cm, (reference model - OSD-MOD-STB, or equivalent) / Стандартний складаний інвалідний візок ширина сидіння 48-52 см, (наприклад, модель OSD-MOD-STB, або аналог) | The wheelchair must be intended for mobility of persons with musculoskeletal disorders indoors and outdoors. Seat width 48–52 cm (+/– 2 cm). The wheelchair must be mechanical, manual. The wheelchair design must be foldable. The wheelchair must be equipped with large rear wheels for independent propulsion by the user. The wheelchair must be equipped with small front swivel wheels. The wheelchair must have brakes. The wheelchair must have footrests with foot supports that swing away or can be moved aside for convenient patient transfer. The wheelchair must have armrests that are removable or swing-away to allow patient transfer from the bed. Resistance to disinfection. | Візок повинен бути призначений для пересування осіб з порушенням функції опорно-рухового апарату в приміщенні та на вулиці. Ширина сидіння 48–52 см (+/2 см) Візок повинен бути механічний, ручний. Конструкція візка повинна бути складаною. Візок повинен бути обладнаний великими задніми колесами для самостійного пересування користувачем. Візок повинен бути обладнаний малими передніми поворотними колесами. Візок повинен мати гальма. Візок повинен мати підніжки з опорами для стоп, що відкидаються або відводяться в сторону для зручності посадки/висадки пацієнта. Візок повинен мати підлокітники, що знімаються або відкидаються для забезпечення пересадки пацієнта з ліжка. Стійкість до дезінфекції |  | 5 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems, or ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or ISO 7176 Wheelchairs, or EN ISO 21856 Assistive devices for people with disabilities, or another standard relevant to the product Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю, або ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або ISO 7176 Крісла колісні, або EN ISO 21856 Допоміжні засоби для людей із обмеженнями життєдіяльності, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 38 | Tactile cane or white cane (reference model - OSD-BL590200, or equivalent) / Тактильна палиця або біла тростина (наприклад, модель OSD-BL590200, або аналог) | The cane is intended for tactile detection of obstacles and orientation in space. Made of lightweight and durable material (aluminum, composite, or equivalent). The surface of the cane is white (in accordance with international standards). Possibility of folding (sectional or telescopic design). Length – not less than 115 cm. The handle is non-slip and comfortable for long-term use. Availability of a tactile tip. The tip provides transmission of tactile information about the surface. Possibility of tip replacement. Light weight of the product. Structural stability, no play. Materials are hypoallergenic and safe. Resistance to disinfection. | Палиця призначена для тактильного визначення перешкод та орієнтування в просторі Виготовлена з легкого та міцного матеріалу (алюміній, композит або еквівалент) Поверхня тростини білого кольору (відповідно до міжнародних стандартів) Можливість складання (секційна або телескопічна конструкція) Довжина не менше 115 см Ручка нековзка, зручна для тривалого використання Наявність тактильного наконечника Наконечник забезпечує передачу тактильної інформації про поверхню Можливість заміни наконечника Легка вага виробу Стійкість конструкції, відсутність люфтів Матеріали гіпоалергенні та безпечні Стійкість до дезінфекції |  | 4 | n/a | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39 | Anti-decubitus cushion intended for use with a wheelchair in case of risk of pressure ulcers, (reference model - Vicair Vector O2 or equivalent) / Протипролежнева подушка призначена для використання з кріслом колісним у разі ризику виникнення пролежнів, (наприклад, модель Vicair Vector O2, або аналог) | The product is intended for the prevention and supportive treatment of pressure ulcers in patients at high risk of their occurrence. The cushion must provide maximum or high level of pressure distribution on areas of increased load (pelvis, ischial tuberosities, sacrum). The cushion design must ensure adaptation to the anatomical shape of the user’s body. The design must ensure reduction of shear forces and friction. Type of construction: (if modular – no more than 6 modules), gel, foam, combined. The design must ensure stabilization of the pelvis position while sitting. The cushion must ensure air circulation or ventilation to reduce humidity. Maximum permissible load – not less than 120 kg. Availability of a removable protective cover. The cover must be moisture-resistant or waterproof and vapor-permeable. The lower part of the cover must have anti-slip properties or fixation elements. Materials must be safe for skin contact and hypoallergenic. | Виріб призначений для профілактики та допоміжного лікування пролежнів у пацієнтів з високим ризиком їх виникнення Подушка повинна забезпечувати максимальний або високий рівень розподілу тиску на ділянки підвищеного навантаження (таз, сідничні горби, крижі) Конструкція подушки повинна забезпечувати адаптацію до анатомічної форми тіла користувача Конструкція повинна забезпечувати зменшення сил зсуву та тертя Тип конструкції: (якщо модульна не більше 6 модулів), гелева, пінна, комбінована Конструкція повинна забезпечувати стабілізацію положення таза під час сидіння Подушка повинна забезпечувати циркуляцію повітря або вентиляцію для зменшення вологості Максимальне допустиме навантаження — не менше 120 кг Наявність знімного захисного чохла Чохол повинен бути вологостійким або водонепроникним та паропроникним Нижня частина чохла повинна мати антиковзкі властивості або елементи фіксації Матеріали повинні бути безпечними для контакту зі шкірою, гіпоалергенними |  | 2 | ISO 13458 Quality management systems for medical devices, or ISO 16840 Performance testing of wheelchair cushions, or other relevant product standard ISO 13458 Системи управління якістю для медичних виробів, або ISO 16840 Випробування характеристик подушок для крісел колісних, або інший відповідний виробу стандарт | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40 | Transfer board for transfer to a wheelchair (reference model - Doctor Life 12164/BU, or equivalent) / Дошка для переміщення в крісло колісне (наприклад, модель Doctor Life 12164/BU, або аналог) | Transfer board for wheelchair transfer. Material – plastic, high-density polyethylene, composite material, or another material that ensures strength and durability. Surface – smooth or with a low coefficient of friction to facilitate transfer. Edges of the product – rounded. Shape – curved, without cut-outs on the edges / recesses to avoid patient injury. May have a hole/cut-out handle. Length – not less than 70 cm. Width – not less than 25 cm. Thickness – not more than 3 cm. Maximum load – not less than 120 kg. Resistance to disinfection. | Дошка для переміщення на крісло колісне Матеріал Пластик, поліетилен високої щільності, композитний матеріал або інший матеріал, що забезпечує міцність та довговічність Поверхня Гладка або з низьким коефіцієнтом тертя для полегшення переміщення Краї виробу Заокруглені Форма дугообразна, без вирізів по краям / виємок, для уникнення травм пацієнта. Може мати отвір/виріз-ручку. Довжина не менше 70 см Ширина не менше 25 см Товщина не більше 3 см Максимальне навантаження не менше 120 кг Стійкість до дезінфекції. |  | 2 | n/a | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 41 | Transfer belt (reference model - Toros-Group, type 220 (with support), or equivalent) / Пояс для страхування пацієнтів (наприклад, модель Toros-Group, тип 220 (з підтримкою), або аналог) | The belt is used for patient transfer, support at critical transfer points, and to provide the patient with a sense of safety during transportation. Availability of handles for safe patient transfer – not less than 4 handles. Availability of 2 straps with buckles for the thighs with length adjustment. The product must be made of high-strength, wear-resistant synthetic fabric (for example, nylon or polyester) suitable for wet disinfection. The inner part must have soft padding for patient comfort. The main belt must have a reliable quick-release fastening system (fastex type or equivalent) with adjustable waist circumference, range not less than 70–120 cm (+/– 5 cm). | Пояс використовується для переміщення пацієнта, підтримки в критичних точках переміщення, для надання пацієнтові відчуття безпеки під час транспортування. Наявність ручок для безпечного переміщення пацієнта не менше 4 ручок. Наявність 2 ременів із застібками для стегон з регулюванням довжини. Товар має бути виготовлений з високоміцної, зносостійкої синтетичної тканини (наприклад, нейлон або поліестер), що підлягає дезінфекції вологим способом. Внутрішня частина повинна мати м’яку підкладку для комфорту пацієнта. Основний ремінь повинен мати надійну систему швидкої фіксації (типу фастекс або еквівалент) з можливістю регулювання обхвату таліі, діапазон не менше 70–120 см (+/5 см). |  | 10 | n/a | If the product is intended for assistive/other purposes, the Declaration of Conformity is not required/ Якщо товар допоміжного/іншого призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42 | Cup for patients with dysphagia or equivalent / Горнятко для пацієнтів із дисфагією, або аналог | The product is intended for safe drinking of liquids by patients with swallowing disorders (dysphagia). The design ensures controlled flow of liquid. Availability of a special spout or drinking lid. The design allows drinking without significant head tilt backward. The shape of the cup promotes proper neck position during drinking. Availability of handles / a handle for convenient holding. Material – safe, food-grade plastic or equivalent that does not contain harmful substances (BPA free or equivalent). Cup volume not less than 200 ml. Possibility of use for different types of liquids. Resistance to washing and disinfection. Design without sharp edges. Leak-proof lid. Possibility of disassembly for cleaning. | Виріб призначений для безпечного вживання рідини пацієнтами з порушенням ковтання (дисфагією) Конструкція забезпечує контрольований потік рідини Наявність спеціального носика або кришки для пиття Конструкція дозволяє пити без значного нахилу голови назад Форма горнятка сприяє правильному положенню шиї під час пиття Наявність ручок / ручки для зручного утримання Матеріал – безпечний, харчовий пластик або еквівалент, що не містить шкідливих речовин (BPA free або еквівалент) Об’єм горнятка не менше 200 мл Можливість використання для різних типів рідин Стійкість до миття та дезінфекції Конструкція без гострих країв Герметичність кришки Можливість розбирання для очищення |  | 5 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43 | Adaptive cutlery set or equivalent / Адаптивний набір столових приборів, або аналог | The product is intended for independent eating by persons with limited hand and upper limb function. The set includes: tablespoon, teaspoon, fork, knife. Handles are thickened for comfortable gripping. The handle shape is ergonomic and non-slip. Possibility of use with weak grip (availability of adjustable hook-and-loop straps). Handle material – rubberized, plastic (or equivalent). The working part is made of stainless steel. Light weight of the product. Safety in use (no sharp edges). Resistance to repeated use. Possibility of washing and disinfection. Dishwasher safe. | Виріб призначений для самостійного прийому їжі особами з обмеженими функціями кисті та верхніх кінцівок Набір включає: столову ложку, чайну ложку, виделку, ніж Ручки потовщені для зручного утримання Форма ручок ергономічна, нековзка Можливість використання при слабкому хваті (наявність регульованих ремінців на липучці) Матеріал ручок – прогумований, пластиковий (або еквівалент) Робоча частина виготовлена з нержавіючої сталі Легка вага виробу Безпечність у використанні (відсутність гострих кромок) Стійкість до багаторазового використання Можливість миття та дезінфекції Можливе миття у посудомийній машині |  | 25 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44 | Box and Block Test or equivalent / Тест «Кубики в коробці», або аналог | The product is intended for assessment of upper limb (hand) motor function. The product complies with the principle of the Box and Block Test (transferring blocks over a partition). The design consists of a box divided by a partition into two compartments. Availability of a central partition of fixed height. The box is made of durable material (wood, plastic, or equivalent). Surfaces are smooth and safe for hands. Availability of a set of blocks. Number of blocks – not less than 100 pcs. Blocks of the same size. Approximate block size about 2.5 cm (± allowable deviation). Blocks are made of lightweight and durable material. The design ensures the possibility of performing the test with one hand. Materials are safe and hypoallergenic. Resistance to cleaning and disinfection. | Виріб призначений для оцінки моторної функції верхніх кінцівок (кисті) Виріб відповідає принципу Box and Block Test (перенесення кубиків через перегородку) Конструкція складається з коробки, розділеної перегородкою на два відсіки Наявність центральної перегородки фіксованої висоти Коробка виготовлена з міцного матеріалу (дерево, пластик або еквівалент) Поверхні гладкі, безпечні для рук Наявність набору кубиків Кількість кубиків не менше 100 шт Кубики однакового розміру Орієнтовний розмір кубиків близько 2,5 см (± допустиме відхилення) Кубики виготовлені з легкого та міцного матеріалу Конструкція забезпечує можливість проведення тесту однією рукою Матеріали безпечні та гіпоалергенні Стійкість до очищення та дезінфекції |  | 2 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45 | Nine Hole Peg Test or equivalent / Тест з 9 кілочками та 9 отворами, або аналог | The product is intended for assessment of fine motor skills and hand movement coordination. The product complies with the principle of the Nine Hole Peg Test. The design consists of a base (platform) with holes and a set of pegs. Number of holes – 9 pcs. Number of pegs – 9 pcs. (or more included). The holes are evenly spaced on the working surface. The hole dimensions correspond to the peg size. Approximate peg diameter about 7–9 mm (± allowable deviation). The pegs are of the same size and shape. The base is made of durable material (plastic, wood, or equivalent). The surface is smooth and safe for hands. Availability of a container or compartment for peg storage. The design ensures stable placement on a surface. Possibility of performing the test with one hand. Materials are safe and hypoallergenic. Resistance to cleaning and disinfection. | Виріб призначений для оцінки дрібної моторики та координації рухів кисті Виріб відповідає принципу Nine Hole Peg Test Конструкція складається з основи (платформи) з отворами та набору кілочків Кількість отворів – 9 шт Кількість кілочків – 9 шт (або більше у комплекті) Отвори рівномірно розташовані на робочій поверхні Розміри отворів відповідають розміру кілочків Орієнтовний діаметр кілочків близько 7–9 мм (± допустиме відхилення) Кілочки однакового розміру та форми Основа виготовлена з міцного матеріалу (пластик, дерево або еквівалент) Поверхня гладка, безпечна для рук Наявність ємності або відсіку для зберігання кілочків Конструкція забезпечує стійке розміщення на поверхні Можливість проведення тесту однією рукою Матеріали безпечні та гіпоалергенні Стійкість до очищення та дезінфекції |  | 2 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46 | Alternative communication system (reference model - PECS LipoLand or equivalent) / Система альтернативної комунікації (наприклад, модель PECS LipoLand, або аналог) | The product is intended for alternative and augmentative communication (AAC) for persons with speech disorders. The system complies with the principles of the Picture Exchange Communication System (PECS). The kit is intended for teaching picture exchange for communication purposes. Availability of a basic set of picture cards. The cards contain images of objects, actions, needs, and emotions. The cards are made of dense material resistant to wear. The surface of the cards is laminated or protected from damage. Availability of a fastening system (hook-and-loop / Velcro or equivalent). Availability of a communication book/folder for placing the cards. The folder ensures convenient sorting and use of the cards. Availability of sentence strips for sentence formation. Possibility to expand the set with additional cards. The cards have clear and understandable images. The language or universality of the images allows use in Ukraine. Materials are safe and non-toxic. Resistance to repeated use. Possibility of cleaning. | Виріб призначений для альтернативної та додаткової комунікації (AAC) у осіб з порушеннями мовлення Система відповідає принципам Picture Exchange Communication System (PECS) Комплект призначений для навчання обміну зображеннями з метою комунікації Наявність базового набору карток із зображеннями Картки містять зображення предметів, дій, потреб та емоцій Картки виготовлені з щільного матеріалу, стійкого до зношування Поверхня карток ламінована або захищена від пошкоджень Наявність системи кріплення (липучки/Velcro або еквівалент) Наявність комунікаційної книги/папки для розміщення карток Папка забезпечує зручне сортування та використання карток Наявність смужок для формування фраз (sentence strip) Можливість розширення набору додатковими картками Картки мають чіткі та зрозумілі зображення Мова або універсальність зображень дозволяє використання в Україні Матеріали безпечні, нетоксичні Стійкість до багаторазового використання Можливість очищення |  | 2 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47 | Board for restoration of interhemispheric interaction after stroke or equivalent / Дошка для відновлення міжпівкульної взаємодії після інсультів, або аналог | The product is intended for neurorehabilitation and restoration of movement coordination after stroke and other neurological disorders. Provides training of interhemispheric interaction. Provides performing simultaneous or symmetrical movements with both hands. Design in the form of a board/panel with a working surface. Availability of moving elements (handles, sliders, or other mechanisms). The moving elements provide synchronous or mirror movements. The movement mechanism is smooth, without jerks. Possibility of performing various exercises for the upper limbs. The design promotes development of coordination, motor skills, and concentration. Material – wood, plastic, or equivalent, durable and wear-resistant. The surface is smooth and safe for hands. No sharp corners or traumatic elements. The structure is stable during use. Possibility of placement on a table or other flat surface. Materials are safe, non-toxic, hypoallergenic. Resistance to repeated use. Possibility of cleaning and disinfection. Ergonomic for use by patients of different ages. | Виріб призначений для нейрореабілітації та відновлення координації рухів після інсульту та інших неврологічних порушень Забезпечує тренування міжпівкульної взаємодії Передбачає виконання одночасних або симетричних рухів обома руками Конструкція у вигляді дошки/панелі з робочою поверхнею Наявність рухомих елементів (ручки, повзунки або інші механізми) Рухомі елементи забезпечують синхронні або дзеркальні рухи Механізм руху плавний, без ривків Можливість виконання різних вправ для верхніх кінцівок Конструкція сприяє розвитку координації, моторики та концентрації Матеріал – дерево, пластик або еквівалент, міцний та зносостійкий Поверхня гладка, безпечна для рук Відсутність гострих кутів та травмонебезпечних елементів Конструкція стійка під час використання Можливість розміщення на столі або іншій рівній поверхні Матеріали безпечні, нетоксичні, гіпоалергенні Стійкість до багаторазового використання Можливість очищення та дезінфекції Ергономічність для використання пацієнтами різного віку |  | 2 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48 | Speech therapy mirror for wall mounting near a desk with lighting or equivalent / Дзеркало для логопеда на стіну біля стола з підсвіткою, або аналог | Type – wall-mounted mirror. Availability of built-in lighting – LED or equivalent. Color temperature – neutral or close to natural light. Mirror size sufficient – not less than 50 × 100 cm. Mirror edges are finished and safe. The design предусматривает reliable wall mounting. Surfaces are resistant to cleaning and disinfection. Safe electrical power supply for the lighting. | Тип – настінне дзеркало Наявність вбудованої підсвітки світлодіодна (LED) або еквівалент Колірна температура нейтральна або близька до природного світла Розмір дзеркала достатній не менше 50×100 см Краї дзеркала оброблені, безпечні Конструкція передбачає надійне настінне кріплення Поверхні стійкі до очищення та дезінфекції Безпечне електроживлення підсвітки |  | 1 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices (excl. taxes) shall be quoted in UAH.
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH. The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: