## système de mesure
Annexe 2 à l'acte d'engagement : mémoire technique Acquisition d'une machine universelle d'essais électromécanique
Chaque candidat devra impérativement compléter la colonne "réponse du candidat" ci-dessous. Le candidat tâchera d’y apporter autant de précisions qu’il lui semblera utile ; la qualité des réponses exprimées permettra de juger au mieux la proposition. Le candidat s'engage à respecter les indications qu'il porte au présent document. Les réponses devront être impérativement rédigées en français.
Nom du candidat :
Marque :
Modèle proposé :
Origine de fabrication :
Encombrement:
Poids de l'équipement :
ITEM | DESCRIPTION | REPONSE DU CANDIDAT
1) Caractéristiques techniques minimales de l’équipement
| Configuration standard | Valeurs proposées / Caractéristiques
Machine universelle d’essais électromécaniques
Machine au sol, bi-colonne, destinée aux essais statiques et cycliques sur matériaux souples et rigides.
La machine devra être compatible avec un système d’extensométrie destiné aux matériaux fibreux (fibres, fils et structures textiles).
Course verticale utile minimale : ≥ 1300 mm – Distance minimale entre colonnes : ≥ 570 mm
Capacité nominale minimale : 100 kN
Course verticale utile minimale : ≥ 1300 mm – Distance minimale entre colonnes : ≥ 570 mm
Pilotage par ordinateur avec interface permettant de gérer simultanément les grandeurs force, déplacement traverse et extensométrie ou une autre entrée analogique supplémentaire
Le logiciel doit permettre le pilotage des essais en traction, compression, cycliques, fluage, relaxation et Essais combinés traction-torsion (module optionnel chiffré séparément)
Fourniture de 2 capteurs de force : 5N et 100 kN. Les capteurs devront être conformes à la norme ISO 7500-1 – Classe 0,5 minimum, avec indication des plages couvertes par la classe de précision
Certificats d’étalonnage accrédités des capteurs de force, réalisés sur site lors de la mise en service, conformément à la norme ISO 7500-1
Source d'alimentation sur secteur : préciser type de prise, nombre et ampérage
La documentation écrite sera intégralement en langue française, et traitera aussi bien des aspects utilisation, manutention, maintenance, entretien, sécurité, . . . Un exemplaire complet de la documentation sera fourni sur support informatique. Les schémas électriques seront fournis, ainsi qu’un plan éclaté de l’ensemble de la machine.
Alimentation électrique : 240 V monophasé – 50 Hz, compatible avec l’installation électrique existante de l’établissement
Caractéristiques du logiciel associé
La licence logicielle fournie devra permettre la réalisation des essais suivants : traction, compression, cyclage, fluage, relaxation et essais combinés traction–torsion (si cette option est disponible)
La licence devra être complète, non limitée dans le temps, et inclure l’ensemble des modules nécessaires à ces fonctionnalités. Toute limitation devra être explicitement indiquée dans l’offre
Les fonctionnalités du logiciel seront très clairement décrites (une démonstration, un prêt de CDROM est à envisager)
Ce logiciel pourra être installé hors ligne afin de préparer l’essai, et éventuellement de " re-post-traiter " les résultats
La mise à jour du logiciel sera validée pour 5 ans et son coût éventuel au-delà de cette période sera précisé. Le nombre de mise à jour sur les 5 premières années sera précisé
Préciser si le logiciel sera intégralement en langue française, ainsi que son système d’aide contextuelle détaillée
Ordinateur
Processeur : ≥ 2 GHz, architecture multi-cœurs
Mémoire vive (RAM) : ≥ 8 Go (16 Go recommandé pour les configurations avec acquisition optique ou vidéo)
Stockage : ≥ 256 Go (type SSD recommandé)
Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11, version 64 bits (édition professionnelle recommandée)
Affichage : résolution minimale 1024 × 768 - Connectivité : au moins un port Ethernet dédié à la communication avec la machine - Un second moyen de connexion réseau (Ethernet supplémentaire ou Wi-Fi) pour l'intégration au réseau local - Au moins un port USB disponible
Variante (non obligatoire)
Elles doivent respecter les exigences minimales du cahier des charges
Protections et conformité
La machine devra respecter la réglementation et les normes en vigueur à la date de livraison. Matériel fourni avec attestation CE de conformité en français
2. Compléments
2.1 | Délais de livraison à partir de la réception de la commande : à préciser par le candidat
2.2 | Certificats de précision de palpage et étalonnage : à préciser
2.3 | Formation et mise en route : à préciser
2.4 | Documentation : en langue française et/ou anglaise sur support papier et support numérique en format PDF)
2.5 | Garantie: minimum 12 mois avec extension possible à 24 mois (conditions financières à préciser
2.6 | Service après-vente:
Adresse de l’agence de service après-vente la plus proche de notre établissement. (à préciser : effectif, nom du responsable SAV, téléphone, courriel…)
Hotline (préciser les conditions, tarifs, horaires…)
2.6 | Maintenance
- Délai d'intervention pour la maintenance en cas de panne
- Assistance technique: condition de suivi et d'intervention:
- Fréquence des opérations de maintenance
- Pérennité des pièces détachées
- Politique de mise à jour du logiciel de mesure
Date :
Nom du candidat :