## SYSTEME INFORMATISE
DESCRIPTION DU SYSTÈME INFORMATISE
TOUS LES ONGLETS DE CETTE ANNEXE SONT A REMPLIR
Désignation automate :
Désignation logiciel :
Nom Candidat :
Logiciel intégré à l'automate ?
Commentaire(s) :

## Exigences fonctionnelles
CADRE DE REPONSE DU CANDIDAT - SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES
SPECIFICATIONS |  |  | Réponse Titulaire (Sélectionner la réponse) | Justifications/Précisions/Alternatives/commentaires duTitulaire | Inclut dans l'offre commercial ? | Analyse de la réponse/questions complémentaires (EFS) : | Réponses complémentaires fournisseur :
GESTION DES UTILISATEURS
SF-001 | Authentification utilisateur à l'application | La solution doit permettre aux utilisateurs de se connecter avec un identifiant et un mot de passe conforme à la PNSSI et aux recommandations de l’ANSSI. Le mot de passe doit être robuste (suffisamment long, complexe et aléatoire) de 12 caractères minimums pour les utilisateurs et de 16 pour les administrateurs. Il doit être composé avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. L’application doit gérer la vérification de la robustesse du mot de passe. (voir annexe PNSSI)
SF-002 | Gestion des rôles et permissions | La solution doit permettre de définir, attribuer, et modifier des rôles basés sur des permissions préconfigurées, incluant une gestion granulaire des autorisations basée sur le principe du moindre privilège, auditables et révisés périodiquement.
SF-003 | Cycle de vie des comptes | La création, modification, désactivation et suppression des comptes doit être effectuée par des profils habilités.
SF-004 | Réinitialisation de mot de passe | cf exigences SSI
SF-005 | Déconnexion automatique | La solution doit automatiquement déconnecter les utilisateurs après une période d’inactivité de 30 minutes. Dans la mesure du possible ce délai doit pouvoir être configurable.
SF-017 | Fonctionnement | L'application doit fonctionner en mode utilisateur et non administrateur
GESTION DES DONNEES
SF-006 | Import des demandes SIL | Les utilisateurs doivent pouvoir de préférence importer des demandes sur la base de formats normalisés standards, essentiellement : ASTM, HL7, HPRIM ou via des normes propriétaire (formats spécifiques constructeurs documentés)
SF-007 | Export des données vers le SIL | Les utilisateurs doivent pouvoir de préférence exporter des données en formats normalisés standards, essentiellement : ASTM, HL7, HPRIM ou via des normes propriétaire (formats spécifiques constructeurs documentés)
SF-008 | Erreur export des données vers le SIL | La solution doit permettre le renvoi des données vers le SIL en cas d’échec de l’export
SF-009 | Erreur sur import des demandes SIL | La solution doit indiquer et tracer les causes de rejets
SF-010 | Extraction de données | Les utilisateurs doivent pouvoir extraire des données en formats normalisés (Excel, PDF, XML,CSV) tout en respectant les permissions d’accès
SF-011 | Gestion des données archivées | La solution doit permettre de rechercher, consulter et restaurer des données archivées de manière pérenne dans la durée en s’appuyant sur des formats de données standards [non propriétaire] (TXT, XML, PDF)
SF-012 | Historique et audit | La solution doit conserver un historique des créations, modifications effectuées sur les données et le paramétrage, incluant les informations sur l’auteur, l’horodatage, et les modifications précises
SF-013 | Impression | La solution doit permettre d’imprimer les résultats
SF-014 | Recherche avancée | La solution doit permettre de filtrer, trier et paginer les données. Les données ainsi sélectionnées doivent pouvoir être exportées
SF-015 | Mapping des données | Si présence d’un module de mapping entre l’automate et le SIL alors l’automate doit offrir un mécanisme de traçabilité et de gestion des versions .
SF-016 | Export des données autre que vers SIL | Les utilisateurs doivent pouvoir de préférence exporter des données en formats normalisés standards

## Exigences non fonctionnelles
CADRE DE REPONSE DU CANDIDAT - SPECIFICAITONS NON FONCTIONNELLES
SPECIFICATIONS |  |  | Réponse candidat (Sélectionner la réponse) | Justifications/Précisions/Alternatives/commentaires ducandidat | Inclut dans l'offre commercial ? | Analyse de la réponse/questions complémentaires (EFS) : | Réponses complémentaires fournisseur :
PERFORMANCE
SNF-001 | Temps de réponse | Les temps de réponse pour toutes les actions critiques (connexion, échange de données, recherche, sauvegarde) ne devront pas dépasser le délai acceptable de 1 min, même sous une charge moyenne.
SNF-002 | Capacité de Traitement en Connexions Simultanées | En fonction de la nature de l’activité, le système devra pouvoir supporter plusieurs utilisateurs actifs simultanément sans dégradation notable des performances
SNF-003 | Sauvegarde \ restauration | Le fournisseur doit s’assurer de pouvoir réinstaller et reconfigurer l’automate dans le délai indiqué dans le marché. Il doit fournir les moyens nécessaires. L’EFS ne sauvegarde pas les données ni la configuration de l’automate. Seules les données transférées sur le serveur d’échange ou le serveur de rebond facultatif sont sauvegardés.
SNF-003 | Sauvegarde \ restauration | Le candidat doit fournir une procédure documentée de sauvegarde et restauration des données interprétées du logiciel d’interprétation.
SNF-003 | Sauvegarde \ restauration | Le candidat indique comment est assuré la sécurisation de son système informatisé (disque dur en miroir, PC redondant…) et précise si des tests de restauration sont régulièrement prévus
SNF-004 | Disponibilité | La solution doit assurer une disponibilité adaptée aux critères de criticité de l’activité considérée comme « Grave » : Catastrophique <= 4h ; Critique 4h <= x <= 24h ; Grave : 24h <= x <= 3j ; Significative : 3j <= x <= 7j Mineure : > 7j. En respectant un RPO (perte de donnée maximale admise) de 24h Le RTO (temps maximal d'indisponibilité) associé ne doit pas dépasser les seuils d’indisponibilité admissibles arrêtés par le laboratoire de 24h.
SNF-006 | Sauvegarde des données | Les sauvegardes des données brutes et/ou interprétées devront être conforme à la réglementation de l’activité
SNF-007 | Volumétrie | La solution doit répondre à la volumétrie de données à traiter et à stocker
SNF-008 | Emplacement des données | Les données persistantes de l’application doivent pouvoir être centralisées sur un serveur de données unique et identifié.
SECURITE
SNF-009 | Chiffrement des données | Description : Toutes les données doivent être chiffrées au repos et en transit en utilisant à minima de l’AES-256 et TLS 1.2.
SNF-010 | Gestion des permissions | Le système doit appliquer des modèles de permissions basés sur le principe du moindre privilège, avec des journaux pour surveiller les accès autorisés et non autorisés
SNF-011 | Surveillance des intrusions | Une détection automatique des intrusions et des tentatives suspectes d’accès doit être présente, avec alertes configurables
SNF-012 | Port USB | Cf exigences SSI
SNF-013 | Version OS | Cf exigences SSI
SNF-014 | Echange de fichiers | Les échanges de fichiers doivent passés en utilisant le protocoles SFTP / SSH à défaut SMB V3 (dans les zones de confiances). L’usage de SMBv3 doit être endurci conformément aux bonnes pratiques de sécurité et configuré de façon à imposer le chiffrement, désactiver les protocoles/algorithmes obsolètes.
SNF-015 | Sécurisation du réseau | L’équipement doit être placé dans un sous-réseau cloisonné et filtré sur la base des protocoles au juste nécessaire (1 automate par VLAN). Le système doit être placé hors domaine EFS hormis le cas où l’EFS fournit le PC automate (notamment pour les mises à jour OS /GPO)
SNF-016 | Adressage IP | La solution doit permettre une configuration réseau complète avec adresse IP fixe, masque (CIDR), passerelle et paramètres associés
SNF-017 | Internet | La solution ne devra pas accéder à Internet
SNF-018 | Antivirus | Cf exigences SSI L’antivirus fournisseur ne sera pas mis à jour et l’EFS n’installera pas d’antivirus hormis le cas où l’EFS fournit le PC automate.
SNF-019 | Sécurité | Les règles de sécurité doivent s’appuyer sur le PNSSI
SNF-020 | Sécurité | Les flux réseaux doivent être ouverts des postes ou des serveurs EFS vers les automates et pas dans l’autre sens
COMPATIBILITE
SNF-021 | Navigateurs pris en charge | L'application doit être compatible avec les navigateurs Web standards (Chrome, Firefox, Edge) dans leurs versions N et N-1.
SNF-022 | Publication | Si la solution comporte un applicatif qui s’intercale entre l’automate et le SIL il devra être compatible à une publication d’application centralisée
SNF-023 | Imprimantes | Dans la mesure où les systèmes d’impressions sont compatibles avec la solution ils seront à utiliser en priorité pour des raisons de consommables
MAINTENANCES ET EVOLUTION
SNF-024 | Version | Les mises à jour de versions doivent pouvoir être appliquées avec un temps d’arrêt minimal et compatible avec l’activité, tout préservant les données.
SNF-025 | Extensibilité | Le système doit permettre l’intégration de nouveaux modules ou extensions sans régression sur les fonctionnalités existantes.
SNF-026 | Supervision | Une supervision système doit être mise en place pour les automates, environnement applicatif et réseau.
SNF-027 | Télémaintenance | Accès par bastion sécurisé - VNC / RDP - Harmonisation complétude de la matrice du bastion Echanges de fichiers SFTP par bastion avec fournisseur
Conformité
SNF-028 | Conformité RGPD | Le système doit respecter les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), incluant les droits d’accès, de rectification, et de suppression des données.
SNF-029 | Conformité règlementaire | Exigences réglementaires de l’activité.
SNF-030 | Bonnes pratiques | Bonnes pratiques liées à l’activité
SNF-031 | Journalisation | Une journalisation complète des actions (audit trail) est nécessaire
SNF-032 | Mise au rebut | La mise au rebut de l’équipement doit respecter les exigences de la PNSSI
Note on C5: MINIER Laure: A ajuster en fonction de l'activité
Note on C6: MINIER Laure: le nb d'utilisateurs peut être précisé
Note on C10: MINIER Laure: A adapter en fonciton du CCTP